TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENGUBOMS IR DVIGUBOMS INVAZINIO KRAUJO SPAUDIMO MATAVIMO SISTEMOMS ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-06-30, Nr. VPP-4229.
Posėdžio protokolas 2026-07-03. Nr.46. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.


1. Dviguba invazinio kraujo spaudimo matavimo sistema: 
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· individualiame įpakavime;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· infuzinė sistema 100 ± 5 cm;
· Y formos jungtis;
· 40 ± 5 cm prailginimo linija iki transdiuserio;
· praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3 ± 1 ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300 mmHg;
· vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris) – 2 vnt.
· trijų krypčių kraneliai: 2 vnt. integruoti abiejose linijose 30 ±5 cm atstumu nuo transdiuserio, 1 vnt. integruotas po transdiuseriu;
· [bookmark: _GoBack]aukšto slėgio prailginimo linija 200 ± 5 cm, pagaminta iš skaidraus perlinkimui atsparaus plastiko  ar lygiavertės medžiagos;
· konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, panaudos būdu, pristatyti iki 60 vnt. tarpinių kabelių (monitoriaus sujungimui su invazinio kraujo spaudimo matavimo davikliu), tinkančių LSMUL KK paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus modeliui Drager Infinity Kappa, Drager Evita.  
· konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, pristatyti 60 vnt. transdiuserio laikiklių;
· su daugkartinio naudojimo infuzinių slėgio maišeliu  ne mažiau 500 ml su slėgio matuokliu.
Orientacinis poreikis 3 000 vnt.

2. Vienguba sistema invazinio kraujo spaudimo matavimui:
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· individualiame įpakavime;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· infuzinė  sistema 150 ± 5 cm;
· praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3 ± 1 ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300 mmHg;
· vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris);
· laidas, skirtas sistemai prijungti prie monitoriaus per tarpinį kabelį;
· trijų krypčių kranelis, integruotas 30 ±5 cm atstumu nuo transdiuserio;
· aukšto slėgio prailginimo linija 200 ± 5cm, pagaminta iš skaidraus perlinkimui atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos;
· konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, panaudos būdu, pristatyti iki 60 vnt. tarpinių kabelių (monitoriaus sujungimui su invazinio kraujo spaudimo matavimo davikliu), tinkančių LSMUL KK paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus modeliui Drager Infinity Kappa, Drager Evita.  
· konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, pristatyti 60 vnt. transdiuserio laikiklių;
· su daugkartinio naudojimo infuzinių slėgio maišeliu  ne mažiau 500 ml su slėgio matuokliu.
Orientacinis poreikis  2 000 vnt.



Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.


