Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„MEDICININĖ ĮRANGA IV PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SK.”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 9891737)

TED NUORODA: OL S NUMERIS 199/2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 709170-2026 (2026-10-14)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| 1 DALIS „DEFIBRILIATORIUS SU MONITORIUMI IR AKUMULIATORIUMI” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Defibriliatorius su monitoriumi ir akumuliatoriumi |  |  | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bifazinio impulso energijos nustatymas | - Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J. - Impulso energijos keitimo žingsnis 2-200 J diapazone ne didesnis kaip 50 J |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Pasirinktinai (pasirenka vartotojas) valdymo elementų, įmontuotų defibriliacijos elektrodo rankenoje, arba prietaiso valdymo panelės pagalba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai | - Suaugusiems skirti išoriniai daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai; - Vienkartinio naudojimo elektrodai, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG, pralaidūs rentgeno spinduliams. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė <14 s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją | > 400 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems (30:2, 15:2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Defibriliacijos iškrovų sekos programavimas | Programuojama >3-jų defibriliacijos iškrovų seka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prietaiso testinė įranga | Leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stimuliacija | Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 imp./min. iki 150 imp./min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stimuliacijos impulso forma | Monofazinė |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 mA iki 140 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prietaiso ekranas | - Integruotas į prietaisą; - Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis); - Įstrižainė >21 cm; - Raiška (>): 640x480 taškų. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane: | - Trukmė > 8 val.; - Grafiškai atvaizduojamas ST segmento - Pokytis (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas); - Grafiškai atvaizduojamas širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) pokytis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | > 12 derivacijų |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | - Ritmo EKG; - Išmatuota ST segmento amplitudė; - Suvidurkinti QRS kompleksai; - Diagnozė pagal lytį ir amžių su ūminio miokardo infarkto (angl. trump. AMI) ir ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu (angl. trump. STEMI) rizikos vertinimu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 300 k/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai | - SpO2 modulis; - Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Duomenų atminties talpa | > 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spausdintuvas | >3 kanalų, terminis ar lygiavertis, rašantis vartotojui pasirinkus greitį (turi būti ne mažiau kaip du greičiai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prietaiso akumuliatoriai | - Vienu metu galima prijungti/naudoti pasirinktinai (pasirenka vartotojas) vieną arba du akumuliatorius; - Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto | > 6 val. (nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 DALIS „AUTOMATINĖS ŠVIRKŠTINĖS POMPOS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Automatinės švirkštinės pompos |  |  | 22 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Infuzinė švirkštinė pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 3,0 colių įstrižainės, lietimui jautrus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml ir t.t. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai. 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos. 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | ≥ 9 val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Infuzijos greitis | ≤ 0,1 - ≥ 1800 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 3000 vaistų sąrašas. 2. ≥ 30 vaistų kategorijų. 3. Spalvini svaistų žymėjimas. 4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Infuzijos tikslumas | ≤ ±2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Okliuzjos aptikimas | 1. Ne siauresnis nei 80 - 900 mmHg 2. ≥ 8 jautrumo nustatymo lygių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | KVO (atviros venos palaikymo) funkcija | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Galimybė užprogramuoti infuzijos greitį per tūrį ir laiką | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 DALIS „KRAUJO KOMPONENTŲ IR SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kraujo komponentų ir skysčių šildytuvas |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paskirtis | Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcija | - Kompaktiškas, stacionarus, pastatomas ant stalo; - Vienos kameros; - Infuzinių tirpalų šildytuvas uždaromas permatomu dangčiu arba permatomomis durelėmis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naudingas kameros tūris | >30 litrai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Temperatūros reguliavimas | Būtinas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UV dezinfekcijos sistema | Kameroje integruota UV dezinfekcijos sistema, veikianti virusus ir bakterijas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valdymo pultas | - Integruotas šildytuvo korpuse; - Lietimui jautrus ar lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekranas | - Integruotas šildytuvo korpuse; - Atvaizduojantis temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darbo ciklas | Nepertraukiamas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | - Neuždaryto/-ų dangčio/durelių aliarmas; - Temperatūros svyravymai kameroje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 DALIS „SPINALINĖS LENTOS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spinalinės lentos |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paskirtis | Paciento imobilizavimas ir transportavimas esant stuburo traumoms |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Medžiaga | Plastikas arba lygiavertė |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matmenys | >(185 cm× 40 cm × 4 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apkrova | >200 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rankenos | Ergonominės transportavimo rankenos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diržų tvirtinimas | Komplekte >3 imobilizavimo diržai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rentgeno pralaidumas | Pralaidi rentgeno spinduliams |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valymas ir dezinfekcija | Plaunama ir dezinfekuojama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 DALIS „GAIVINIMO PRIEMONIŲ VEŽIMĖLIS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gaivinimo priemonių vežimėlis |  |  | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vežimėlio medžiagos (arba lygiavertės medžiagos): | Vežimėlis pagamintas iš aliuminio arba ABS plastiko, arba nerūdijančio plieno, arba dažyto plieno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys (be priedų) | - Plotis: <820 mm; - Gylis: >515 mm. - Aukštis: >1000 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai stalviršiui | - Su apsauginiu borteliu – paaukštintu kraštu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant vežimėlio padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams; - Pagamintas iš medžiagų atsparių dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams. - Vežimėlio kairėje arba dešinėje pusėje ištraukiamas darbastalis su paaukštintu krašteliu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai stalčiams | - Po stalviršiu įrengti ≥ 5 stalčiai, išdėstyti per visą vežimėlio aukštį, vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio; - Stalčiai su pilno išsitraukimo bėgeliais; - Yra centrinis rakinimo mechanizmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vežimėlio apačia | Su apsauginiu (-iais) bamperiu (-iais) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai ratukams | Keturi ratukai (gumuoti arba lygiavertės medžiagos), ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paviršių paruošimas bei padengimas | - Visi paviršiai užapvalinti, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų; - Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stūmimo rankena | Yra rankena stūmimui iš vienos pusės arba stūmimo rankena integruota į stalviršio pakeltus kraštus iš vienos arba dviejų pusių |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vežimėlio priedai | - Defibriliatoriaus/monitoriaus lentynėlė; - Gaivinimo (CPR) lenta; - Šiukšlių dėžė, tvirtinama vežimėlio šone; - Deguonies baliono laikiklis; - Vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis; - Infuzinis stovas su ≥ 2 kabliukais. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamintojo leidžiama didžiausia apkrova | ≥ 100 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 DALIS „CENTRINIS MONITORAVIMO POSTAS SU GYVYBINIŲ PARAMETRŲ IR PACIENTO BŪKLĖS MONITORIAIS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 8 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paciento būklės monitorius |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gyvybinių parametrų monitorius |  |  | 11 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Centrinė stotis |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |
| 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 12 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 12 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Paciento būklės monitorius | Kiekis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Paskirtis | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Suderinamumas | Visi monitoriai ir centrinė stebėjimo stotis turi būti tarpusavyje visiškai suderinami ir veikti vieningoje monitoravimo sistemoje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Elektros maitinimo šaltiniai: | Elektros tinklas; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | - Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; - Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.; Integruota kompiuterinio tinklo plokštė. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainės; - Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); - Skiriamoji geba ≥ (1280 x 1024) taškų; - Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6; - Registruojamos EKG kreivės: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Įvykių išsaugojimas atmintyje | - Rankinis įvykio išsaugojimas; - Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Gyvybinių parametrų monitorius | Kiekis - 11 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis | Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento monitoriuje |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas | - Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui; - Įstrižainė ≥ 5,5 colių; - Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai | - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min. - Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai: | - EKG (multiderivacinis kanalas); - Kvėpavimas; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Neinvazinis kraujospūdis; - SpO2; - Temperatūra - Invazinis kraujospūdis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. |  | ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20-300 k/min. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. |  | ST segmento matavimas | Būtinas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 |  | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | - Asistolija; - Tachikardija; - Bradikardija; - Pauzė; - Bigeminija; - Prieširdžių virpėjimas; - Skilvelių virpėjimas; - Nereguliarus ritmas; - Priešlaikiniai susitraukimai; - Stimuliacijos aptikimas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. |  | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 – 100 k/min. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. |  | Apnėjos aptikimas | Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą ≥ (10 – 30) sek. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. |  | SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 - 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. |  | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 |  | Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30 - 300 k/min. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. |  | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. |  | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 15-250 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. |  | Darbo režimai | Rankinis, periodinis, STAT |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. |  | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0-45°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8..2. |  | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau ± 0,1 °C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio (IKS) matavimo kanalui: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. |  | IKS matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40 mmHg iki +300 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. |  | IKS matavimo paklaida | Ne daugiau ± 4% arba ± 4 mmHg (įskaitant daviklį) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Prijungimas prie centrinių stebėjimo stočių | 1. Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius ir atskirai naudojamas Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis turi jungtis prie komplektuojamų centrinio stebėjimo stočių laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 ar lygiavertė jungtis monitoriuje arba komplektuojamoje tvirtinimo stotelėje) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. 2. Belaidis duomenų perdavimas iš visų komplektuojamų modulinių ir transportinių monitorių. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | EKG elektrodų kabelis, >3 elektrodai. | 12 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | EKG elektrodai (vienkartiniai) | 12 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems, daugkartinio naudojimo, pirštinis, guminis ar lygiavertis | 12 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 12 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetė, skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms | 12 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis, daugkartinio naudojimo | 12 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė | 12 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Centrinė stotis | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Paskirtis | Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties monitorius | 1.Galimybė prijungti >2 nepriklausomus monitorius; 2.Galimybė pasirinkti (stebėti monitoriaus ekrane) >4 kreives vienam ligoniui. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Nuotolinis gyvybinių funkcijų monitorių valdymas per prie tinklo prijungtas prieigas: | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje | Būtina, >120 val. monitoravimo duomenų. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Perspėjimo signalai centriniame pulte | Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Būtinas, prisijungiama naudojant interneto naršyklę. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija | 1. Kompiuteris su klaviatūra ir pele, lazeriniu ar lygiaverčiu spausdintuvu - 1 kompl. 2. Monitorius-1 vnt.: skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, ekrano įstrižainė ≥ 21.5". 3. Pakabinamas TV-1 vnt: ≥ 55". |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |