TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PORT KATETERIAMS ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-06-04, Nr. VPP-3776.
Posėdžio protokolas 2026-06-05. Nr. 38. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (mažo dydžio):
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· atsparus ne mažesniam, nei 300 PSI slėgiui;
· sistema tinkanti atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5 ml/s;
· [bookmark: _Hlk240984831]sistema suderinama su MRT. Siūlomo gaminio MR Safe arba MR Conditional statusas ir, jei taikoma, naudojimo MRT aplinkoje sąlygos turi būti nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijoje ar kitame oficialiame gamintojo dokumente;
· rezervuaras: anatominės delta formos su nuglūdintais kraštais, be aštrių briaunų
· rezervuaras pagamintas iš titano, polysulphono mišinio arba lygiavertės medžiagos;
· rezervuaro aukštis 8,6±0,2 mm, svoris 2,9 g– 4,7 g, rezervuaro vidinė talpa 0,1-0,4 ml; membrana silikoninė, diametras 7,6-13 mm; 
· maksimalus punktavimų skaičius su 22GA adata – ne mažiau 1000 kartų;
· kateteris pagamintas  atraumatiniu galu, su ilgio žymėmis nuo 1 – 5 cm;
· komplektuojamas su priedais:
· 22GA adata membranai punktuoti;
· ne mažiau kaip 2 jungiamieji žiedai;
· skylantis introdiuseris;
· plieninis tuneliatorius;
· 18GA adata, 0,035‘ styga;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

	Poz. Nr.
	Skersmuo
	Ilgis
	Orientacinis poreikis

	1.1
	4,5-5 FR
	500-900 mm
	80

	1.2
	6 – 6,5 FR
	500-900 mm
	




1. Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (mažo dydžio):
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· atsparus ne mažesniam, nei 300 PSI slėgiui;
· sistema tinkanti atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5 ml/s;
· [bookmark: _Hlk240984990]sistema suderinama su MRT. Siūlomo gaminio MR Safe arba MR Conditional statusas ir, jei taikoma, naudojimo MRT aplinkoje sąlygos turi būti nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijoje ar kitame oficialiame gamintojo dokumente;
· rezervuaras: anatominės delta formos su nuglūdintais kraštais, be aštrių briaunų
· rezervuaras pagamintas iš titano, polysulphono mišinio arba lygiavertės medžiagos;
· rezervuaro aukštis 8,6±0,2 mm, svoris 2,9 g– 4,7 g, rezervuaro vidinė talpa 0,1-0,4 ml; membrana silikoninė, diametras 7,6-13 mm; 
· maksimalus punktavimų skaičius su 22GA adata – ne mažiau 1000 kartų;
· kateteris pagamintas  atraumatiniu galu, su ilgio žymėmis nuo 1 – 5 cm;
· komplektuojamas su priedais:
· 22GA adata membranai punktuoti;
· ne mažiau kaip 2 jungiamieji žiedai;
· skylantis introdiuseris;
· plieninis tuneliatorius;
· 18GA adata, 0,035‘ styga;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

	Poz. Nr.
	Skersmuo
	Ilgis
	Orientacinis poreikis

	2.1
	8 – 8,5 FR
	500-900 mm
	20

	2.2
	9,3 FR
	500-900 mm
	




1. Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (vidutinio dydžio):
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· atsparus ne mažesniam, nei 300 PSI slėgiui;
· sistema tinkanti atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5 ml/s;
· sistema suderinama su MRT. Siūlomo gaminio MR Safe arba MR Conditional statusas ir, jei taikoma, naudojimo MRT aplinkoje sąlygos turi būti nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijoje ar kitame oficialiame gamintojo dokumente;
· rezervuaras: anatominės delta formos su nuglūdintais kraštais, be aštrių briaunų
· rezervuaras pagamintas iš titano, polysulphono mišinio arba lygiavertės medžiagos;
· rezervuaro aukštis 10,1±0,5 mm, svoris 4,6 - 6 g, rezervuaro vidinė talpa 0,25-0,6 ml;
· membrana silikoninė, diametras 9,5-13 mm; 
· maksimalus punktavimų skaičius su 22GA adata – ne mažiau 1000 kartų;
· kateteris pagamintas  atraumatiniu galu, žymėmis nuo 1 – 5 cm;
· komplektuojamas su priedais:
· 22GA adata membranai punktuoti;
· ne mažiau kaip 2 jungiamieji žiedai;
· skylantis introdiuseris;
· plieninis tuneliatorius;
· 18GA adata, 0,035‘ styga;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
	Poz. Nr.
	Skersmuo
	Ilgis
	Orientacinis poreikis

	3.1
	5 FR
	500-900 mm
	500

	3.2
	6 – 6,5 FR
	500-900 mm
	

	3.3
	8,5-9,3 FR
	500-900 mm
	




1. Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (didelio dydžio):
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· atsparus ne mažesniam, nei 300 PSI slėgiui;
· sistema tinkanti atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5 ml/s;
· sistema suderinama su MRT. Siūlomo gaminio MR Safe arba MR Conditional statusas ir, jei taikoma, naudojimo MRT aplinkoje sąlygos turi būti nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijoje ar kitame oficialiame gamintojo dokumente;
· rezervuaras: anatominės delta formos su nuglūdintais kraštais, be aštrių briaunų
· rezervuaras pagamintas iš titano, polysulphono mišinio arba lygiavertės medžiagos;
· rezervuaro aukštis 12,0±0,2 mm, svoris 6,5-10g, rezervuaro vidinė talpa 0,5-0,85 ml;
· membrana silikoninė, diametras 12-13 mm; 
· maksimalus punktavimų skaičius su 22GA adata – ne mažiau 1000 kartų;
· kateteris pagamintas  atraumatiniu galu, su ilgio žymėmis nuo 1 – 5 cm;
· komplektuojamas su priedais:
· 22GA adata membranai punktuoti;
· ne mažiau kaip 2 jungiamieji žiedai;
· skylantis introdiuseris;
· plieninis tuneliatorius;
· 18GA adata, 0,035‘ styga;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

	Poz. Nr.
	Skersmuo
	Ilgis
	Orientacinis poreikis

	4.1
	5 FR
	500-900 mm
	500

	4.2
	6 -7,0 FR
	500-900 mm
	

	4.4
	8 -8,5 FR
	500-900 mm
	

	4.5
	10±0,7 FR
	500-900 mm
	




Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, pakuotės ženklinimas turi atitikti visus MDR reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
		   		           
[bookmark: _GoBack]
