TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PORT KATETERIAMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-06-04, Nr. VPP-3776.

Posėdžio protokolas 2026-06-05. Nr. 38. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (mažo dydžio):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- atsparus ne mažesniam, nei 300 PSI slėgiui;

- sistema tinkanti atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5 ml/s;

- sistema suderinama su MRT. Siūlomo gaminio MR Safe arba MR Conditional statusas ir, jei taikoma, naudojimo MRT aplinkoje sąlygos turi būti nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijoje ar kitame oficialiame gamintojo dokumente;

- rezervuaras: anatominės delta formos su nuglūdintais kraštais, be aštrių briaunų

- rezervuaras pagamintas iš titano, polysulphono mišinio arba lygiavertės medžiagos;

- rezervuaro aukštis 8,6±0,2 mm, svoris 2,9 g– 4,7 g, rezervuaro vidinė talpa 0,1-0,4 ml; membrana silikoninė, diametras 7,6-13 mm;

- maksimalus punktavimų skaičius su 22GA adata – ne mažiau 1000 kartų;

- kateteris pagamintas  atraumatiniu galu, su ilgio žymėmis nuo 1 – 5 cm;

- komplektuojamas su priedais:

  - 22GA adata membranai punktuoti;

  - ne mažiau kaip 2 jungiamieji žiedai;

  - skylantis introdiuseris;

  - plieninis tuneliatorius;

  - 18GA adata, 0,035‘ styga;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

| Poz. Nr. | Skersmuo | Ilgis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 4,5-5 FR | 500-900 mm | 80 |
| 1.2 | 6 – 6,5 FR | 500-900 mm |  |

- Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (mažo dydžio):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- atsparus ne mažesniam, nei 300 PSI slėgiui;

- sistema tinkanti atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5 ml/s;

- sistema suderinama su MRT. Siūlomo gaminio MR Safe arba MR Conditional statusas ir, jei taikoma, naudojimo MRT aplinkoje sąlygos turi būti nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijoje ar kitame oficialiame gamintojo dokumente;

- rezervuaras: anatominės delta formos su nuglūdintais kraštais, be aštrių briaunų

- rezervuaras pagamintas iš titano, polysulphono mišinio arba lygiavertės medžiagos;

- rezervuaro aukštis 8,6±0,2 mm, svoris 2,9 g– 4,7 g, rezervuaro vidinė talpa 0,1-0,4 ml; membrana silikoninė, diametras 7,6-13 mm;

- maksimalus punktavimų skaičius su 22GA adata – ne mažiau 1000 kartų;

- kateteris pagamintas  atraumatiniu galu, su ilgio žymėmis nuo 1 – 5 cm;

- komplektuojamas su priedais:

  - 22GA adata membranai punktuoti;

  - ne mažiau kaip 2 jungiamieji žiedai;

  - skylantis introdiuseris;

  - plieninis tuneliatorius;

  - 18GA adata, 0,035‘ styga;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

| Poz. Nr. | Skersmuo | Ilgis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 8 – 8,5 FR | 500-900 mm | 20 |
| 2.2 | 9,3 FR | 500-900 mm |  |

- Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (vidutinio dydžio):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- atsparus ne mažesniam, nei 300 PSI slėgiui;

- sistema tinkanti atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5 ml/s;

- sistema suderinama su MRT. Siūlomo gaminio MR Safe arba MR Conditional statusas ir, jei taikoma, naudojimo MRT aplinkoje sąlygos turi būti nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijoje ar kitame oficialiame gamintojo dokumente;

- rezervuaras: anatominės delta formos su nuglūdintais kraštais, be aštrių briaunų

- rezervuaras pagamintas iš titano, polysulphono mišinio arba lygiavertės medžiagos;

- rezervuaro aukštis 10,1±0,5 mm, svoris 4,6 - 6 g, rezervuaro vidinė talpa 0,25-0,6 ml;

- membrana silikoninė, diametras 9,5-13 mm;

- maksimalus punktavimų skaičius su 22GA adata – ne mažiau 1000 kartų;

- kateteris pagamintas  atraumatiniu galu, žymėmis nuo 1 – 5 cm;

- komplektuojamas su priedais:

  - 22GA adata membranai punktuoti;

  - ne mažiau kaip 2 jungiamieji žiedai;

  - skylantis introdiuseris;

  - plieninis tuneliatorius;

  - 18GA adata, 0,035‘ styga;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

| Poz. Nr. | Skersmuo | Ilgis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 5 FR | 500-900 mm | 500 |
| 3.2 | 6 – 6,5 FR | 500-900 mm |  |
| 3.3 | 8,5-9,3 FR | 500-900 mm |  |

- Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (didelio dydžio):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- atsparus ne mažesniam, nei 300 PSI slėgiui;

- sistema tinkanti atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5 ml/s;

- sistema suderinama su MRT. Siūlomo gaminio MR Safe arba MR Conditional statusas ir, jei taikoma, naudojimo MRT aplinkoje sąlygos turi būti nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijoje ar kitame oficialiame gamintojo dokumente;

- rezervuaras: anatominės delta formos su nuglūdintais kraštais, be aštrių briaunų

- rezervuaras pagamintas iš titano, polysulphono mišinio arba lygiavertės medžiagos;

- rezervuaro aukštis 12,0±0,2 mm, svoris 6,5-10g, rezervuaro vidinė talpa 0,5-0,85 ml;

- membrana silikoninė, diametras 12-13 mm;

- maksimalus punktavimų skaičius su 22GA adata – ne mažiau 1000 kartų;

- kateteris pagamintas  atraumatiniu galu, su ilgio žymėmis nuo 1 – 5 cm;

- komplektuojamas su priedais:

  - 22GA adata membranai punktuoti;

  - ne mažiau kaip 2 jungiamieji žiedai;

  - skylantis introdiuseris;

  - plieninis tuneliatorius;

  - 18GA adata, 0,035‘ styga;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

| Poz. Nr. | Skersmuo | Ilgis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 5 FR | 500-900 mm | 500 |
| 4.2 | 6 -7,0 FR | 500-900 mm |  |
| 4.4 | 8 -8,5 FR | 500-900 mm |  |
| 4.5 | 10±0,7 FR | 500-900 mm |  |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, pakuotės ženklinimas turi atitikti visus MDR reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.