## Technine specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"Odontologinės medžiagos ir priemonės (13303)"
Bendrieji reikalavimai:
1.Visos prekės turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 reikalavimus, būti paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
2.Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių charakteristikas.
3. *Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6.Prekių galiojimo terminas jų pristatymo turi būti metu ne trumpenis nei 12 mėn.
7. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
8. Pirkime kaip prekių egzistavimo bei kokybės charakteristikų įrodymo gali būti prašoma pateikti pirkimo objekto pavyzdžius (dėl jų detalaus įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir galutinio įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus), kurių perkančioji organizacija pareikalaus pasiūlymų vertinimo metu. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai gali būti negrąžinami ir būti naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vienetai | Maksimalus kiekis (18 mėn.) | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas % | Vieno mato vnt. kaina, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | PVM suma, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi prekių katalogą) Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės charakteristikos, atitikimas reikalavimams. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas
1 | 33141800-8 | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis užpildas | Didelio klampumo cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas .Mechaninės savybės: Gniuždymo stipris ≥ 270 MPa. Grynojo kietėjimo laikas nuo maišymo pabaigos turi būti ne ilgesnis kaip 2 minutės 30 sekundžių. Pakuotėje: 15 g (±0,5 g) miltelių ir 6,4 ml / 8 g (±0,2 ml / g) skysčio. Yra galimybė pasirinkti atspalvį pagal poreikį. (GC Fuji IX GP ar lygiavertis) | pakuotė | 60
2 | 33141800-8 | Takusis šviesoje kietėjantis kompozitas | Šviesa kietinamas takus nanokompozitas (užpildas tik iš nanodalelių ir nanoklasterių), skirtas visų klasių (I–V) ertmių tiesioginiam plombavimui .Lankstymo stipris ≥ 135 MPa. Saugus šildymas (iki 70 °C iki 25 kartų).Pakuotė : ergonomiškuose švirkštuose su trikampiu stūmokliu ir specialia konstrukcija, kuri eliminuoja medžiagos savaiminį tekėjimą bei oro burbuliukų susidarymą dozavimo metu. Komplekte yra 4 g (±0,1 g) medžiagos) ir ne mažiau kaip 20 vienetų lanksčių kaniulių .Galimybė užsakymo metu pasirinkti reikiamą spalvą . (3M Filtek Supreme Flowable ar lygiavertis) | g | 160
3 | 33141800-8 | Derva modifikuoto stiklojonomero komplektas | Rentgenokontrastiškas, derva sustiprintas stiklo jonomerinis cementas metalinių, metalo keramikos, kompozitinių bei keraminių restauracijų cementavimui. Pakuotė: 15 g miltelių ( ±1 g) ir 7 ml skysčio (±1 ml) . „GC Fuji Plus“ arba lygiavertis. | pakuotė | 10
4 | 33141800-8 | SJC izoliacinė medžiaga skirta netiesioginiam pulpos padengimui | Vieno komponento šviesoje kietėjantis rentgenokontrastiškas stiklojonomerinis kompozitinis pamušalas.Gniuždymo stipris ≥ 226 MPa.Kietėjimo laikas polimerizacijos šviesa ≤) 20 sekundžių. Pakuotė : švirkšto pakuotėje, kurios tūris yra ≥ 2,5 g . Ionoseal*ar lygiavertė. | g | 50
5 | 33141800-8 | Dantų kanalų užpildo medžiaga | Rentgenokontrastiška kalcio hidroksido pasta su jodoformu, pagaminta silikoninio aliejaus (hidrofobiniu) pagrindu.Pakuotė :švirkšte, kurio tūris yra ≥ 2,2 g su vienkartiniais antgaliais.Metapex* ar lygiavertis. | vnt. | 10
6 | 33141800-8 | Dantų grunto priemonė, skirta naudoti su klijais | Dantų grunto priemonė su klijais (rišikliu) yra šviesoje kietinama, dviejų pakopų visiško ėsdinimo („total-etch“) klijavimo sistema, susidedanti iš atskiro vieno sluoksnio grunto (Primer) ir atskiro vieno sluoksnio klijų (Adhesive).Klijų (rišiklio) sudėtyje yra 48 % bario aliuminio borosilikatinio stiklo užpildo pagal svorį. Rentgenokontrastiškumas ≥ 260 % Al (aliuminio) ekvivalento . OptiBond FL ar lygiavertė. | vnt. | 8
7 | 33141800-8 | Biokeraminė medžiaga šaknų kanalų užpildymui | Biologiškai aktyvi medžiaga - trikalcio silikato cementas. Rinkinyje 15 x 0,7 g kapsulių su milteliais ir 15 vienkartinių dozių su tirpalu. Biodentine*ar lygiavertis. | rink. | 7
8 | 33141800-8 | Hibridinė stiklo jonomerinė plombavimo medžiaga | Storo sluoksnio hibridinė stiklo jonomerinė ilgalaikė plombavimo medžiaga tiekiama gamykliškai dozuotose aktyvuojamose kapsulėse tiesioginiam maišymui, kuriose grynasis sumaišyto cemento tūris vienoje kapsulėje sudaro ≥ 0,14 ml, o bendras sudedamųjų medžiagų svoris vienoje kapsulėje yra ≥ 0,53 g ( ≥ 0,40 g miltelių ir ≥ 0,13 g skysčio), kapsulėse .Kiekis pakuotėje sudaro ≥ 50 vnt., Mechaninis atsparumas lenkimui ≥ 150 MPa, Galutinio cheminio sukietėjimo laikas nuo maišymo pradžios sudaro ≤ 2 minutes 30 sekundžių. GC Equia Forte HT Fil ar lygiavertė. | vnt. | 600
9 | 33141800-8 | Storo sluoksnio stiklo hibridinė plombavimo medžiaga | Storo sluoksnio stiklo hibridinė plombavimo medžiaga, skirta ilgalaikėms restauracijoms, yra sujungta į vieną vientisą sistemą, kurią sudaro gamykliškai dozuotos aktyvuojamos užpildų kapsulės tiesioginiam maišymui, turinčios ≥ 0,14 ml sumaišyto cemento tūrį bei ≥ 0,53 g bendrą sudedamųjų medžiagų svorį vienoje kapsulėje (kurių kiekis pakuotėje yra ≥ 50 vnt.), pasižyminčios aukštu mechaniniu atsparumu lenkimui, siekiančiu ≥ 150 MPa, trumpu cheminio sukietėjimo laiku (≤ 2 min. 30 s.) bei nuolatiniu fluoro jonų išskyrimu, ir suderintas šviesoje kietėjantis, dilimui atsparus apsauginis sluoksnis (lakas), skirtas galutiniam restauracijos paviršiaus hermetizavimui, o pati sistema yra tinkama okliuzinės apkrovos veikiamoms I ir II klasių, V klasės bei šaknų paviršių ertmių restauracijoms, danties kulties atstatymui bei ilgalaikiam tarpiniam plombavimui.Equia Forte arba lygiavertė. | vnt. | 400
10 | 33141800-8 | Poliravimo pasta be fluoro | Cirkonio silikato pagrindu pagaminta abrazyvinė priemonė, tiekiama tūbelėje, kurios bendras kiekis pakuotėje sudaro ≥ 170 g, skirta apnašų bei sunkiai pašalinamų dantų pigmentinių dėmių nuvalymui. Sudėtyje nėra fluoro jonų.Turi minimalų abrazyvumą, todėl tinka jautriems dantims bei prieš dantų emalio grūdinimą, Zircate ar lygiavertė | g | 3400
11 | 33141800-8 | Gipsas III klasė | III klasės kietas dantų technikos gipsas yra natūralaus akmens pagrindu gaminamas kietas modelinis gipsas, kurio mechaninis atsparumas gniuždymui po 1 valandos sudaro ≥ 35 MPa, linijinis kietėjimo išsiplėtimas po 2 valandų neviršija ≤ 0,18 %, medžiagos paruošimo (apdorojimo) laikas yra ≥ 7 minutės, o galutinis sukietėjimo laikas sudaro ≤ 15 minučių Pakuotėse po ≥ 22,7 kg, („ERNST HINRICHS Hinrizit“ ar lygiavertis) | kg | 25
12 | 33141800-8 | Matrica poliesterinė skaidri | Skaidri, bespalvė poliesterio matricų juosta ritinėlyje su integruotu dozatoriumi.Skaidri, praleidžianti polimerizacijos šviesą bei chemiškai atspari odontologinėms rūgštims ir rišamosioms sistemoms. Juostos storis 0,05 mm (±0,01 mm), o ilgis ritinėlyje – ne mažesnis kaip 15 metrų. Užsakant galima pasirinkti vieną iš šių juostos pločių: 6 mm, 8 mm arba 10 mm (paklaida ±1 mm). „KerrHawe Striproll“ (Ref 685, 686, 687) arba lygiavertė | m | 450
13 | 33141800-8 | Aplikacinis anestetikas žele | Aplikacinis anestetikas želė pavidalu paviršinei anestezijai .Preparato sudėtyje yra 20 % benzokaino (arba ekvivalentiškos veikliosios medžiagos), užtikrinančios greitą vietinį nuskausminimą. Kiekis pakuotėje – 30 g ±1 g. „Crosstex Topical Anesthetic Gel“, „Beutlich HurriCaine“ arba lygiavertė | g | 2100
14 | 33141800-8 | Pasta šaknų kanalų užpildymui | Biokeraminis mineralinis hidrofilinis šaknų kanalų užpildas (sileris).Pagaminta kalcio silikato pagrindu, be dervų ir monomerų.Silerio rentgenokontrastiškumas ne mažiau 5 mm . Pakuotėje: 1 x 15 g (±1 g) miltelių buteliukas ir 35 vienkartiniai indėliai po 0,20 ml ( ±0,02 ml)skysčio. „BioRoot RCS“ arba lygiavertė | pakuotė | 10
15 | 33141800-8 | Savaime kietėjantis kalcio hidroksido pamušalas | Rentgenokontrastinė savaime kietėjanti kalcio hidroksido pasta (pamušalas).Pakuotė : chemiškai (savaime) kietėjanti dviejų komponentų pasta, kurios grynasis svoris pakuotėje yra 24 g ( ±2 g), | pakuotė | 4
16 | 33141800-8 | Šviesa kietinamas kalcio hidroksido pamušalas | Kalcio hidroksido pasta-kalcio hidroksidas su dantų audiniams draugiškais priedais.Netiesioginis pamušalas po kompozitais, apsauga nuo rūgščių etchingo metu.Pakuotė : Švirkštuose, bendras medžiagos kiekis pakuotėje ≥ 5 g (pvz., 2 švirkštai po ≥ 2,5 g). Calcimol LC*ar lygiavertis. Tinkamas tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui. Rentgenokontrastiškas, puikiai apsaugo nuo rūgščių ėsdinant dantų paviršius, skatina antrinio dentino susidarymą. | g | 200
17 | 33141800-8 | VPS pagrindo perbazavimo medžiaga | Pilnų, dalinių ar ant implantų fiksuojamų plokštelinių protezų perbazavimui.Nėra metil-metakrilatų, puikus sukibimas su protezu, atspari plyšimui, bekvapė, beskonė. Ilgaamžis spalvos stabilumas. Silagum comfort* startinis rinkinys ar lygiavertis. Rinkinis iš :1 dispenseris Type 25, 1 × 25 ml Silagum Comfort bazė,2 × 10 ml lakas,1 × 5 ml primer,maišymo antgaliai „yellow“. | vnt. | 10
18 | 33141800-8 | Gvazdikėlių aliejus, eugenolis | Odontologinis eugenolis (skystis), ne mažesnio kaip 99 % grynumo. Grynasis skysčio tūris vienoje pakuotėje 10 ml ( ±1 ml) arba 20 ml (leistina paklaida ±2 ml). „Eugenol“ Cerkamed, Chema-Elektromet arba lygiavertė prekė. | ml | 400