1 lentelė

Siūlomas veloergometras
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių rodikliai/parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.,    t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba „lygiavertis“, „+/-„ ar pan.)

(Pildo tiekėjas)
	Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapis)

PILDYTI PRIVALOMA

(Pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Veloergometras


	
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelio pavadinimą


	
	

	1.
	Reikalavimai sistemai
	
	
	

	1.1.
	Sistema skirta
	Krūvio ir ramybės EKG registravimui ir analizei
	
	

	1.2.
	Siūloma sistema susideda iš          ne mažiau nei išvardinta:
	· EKG registratoriaus

· kompiuterio

· monitoriaus

· vežimėlio

· veloergometro 

· kraujospūdžio registratoriaus

· vakuuminių elektrodų sistemos

· spausdintuvo
	
	

	2.
	Reikalavimai 12-os kanalų EKG:
	
	
	


	2.1.
	Ritmo EKG 
	Būtinas
	
	

	2.2.
	Automatinė ramybės EKG analizė
	Būtinas
	
	

	2.3.
	Nuolatinė ST segmento analizė krūvio metu
	Būtinas
	
	

	2.4.
	EKG programinė įranga saugo atliktų tyrimų duomenis, galimybė eksportuoti duomenis
	Būtinas
	
	

	2.5.
	J taškas
	Nustatomas kompiuterio arba rankiniu būdu
	
	

	2.6. 
	QRS detekcija ir analizė
	Remiantis automatiniu derivacijos pasirinkimu
	
	

	2.7.
	Protokolai krūvio EKG, ne mažiau nei išvardinta
	· galimybė rinktis iš protokolų sąrašo

· galimybė redaguoti pateiktus protokolus
	
	

	2.8.
	Galimybė palyginti EKG įrašus su senesniais to paties paciento įrašais
	Būtina
	
	

	2.9.
	Galimybė rankiniu būdu permatuoti automatinius parametrus (pvz. išmatuoti QRS komplekso plotį rankiniu būdu programoje)
	Būtina
	
	

	2.10.
	Triukšmo slopinimo filtras 
	Būtina
	
	


	2.11.
	Tinkamo EKG signalo indikacija
	Būtina
	
	

	3.
	Reikalavimai veloergometrui
	
	
	

	3.1
	Apkrovos diapazonas nepriklausomas nuo apsisukimų per minutę
	Ne siauriau nei nuo 1 iki 800 vatų
	
	

	3.2.
	Reguliuojamas sėdynės aukštis
	Būtinas
	
	

	3.3.
	LCD ekranas
	Būtinas
	
	

	3.4.
	Stabdymo principas
	Kompiuteriu kontroliuojami stabdžiai arba lygiavertis metodas
	
	

	 3.5.
	Maksimalus paciento svoris
	Ne mažiau 160 kg
	
	

	4. 
	Reikalavimai kraujospūdžio registratoriui
	
	
	

	4.1
	Automatinis kraujospūdžio matavimas
	Būtinas
	
	

	4.2 
	Dviejų skirtingų dydžių manžetės (standartinė ir didelė)
	Būtinas
	
	

	5.
	Reikalavimai vakuuminiai elektrodų sistemai
	
	
	

	  5.1
	Lankstus elektrodų laikiklis
	Tvirtinasi prie elektrokardiografo vežimėlio arba  stalo
	
	

	5.2
	Elektrodai turi gerai prisisiurbti  prie ne mažiau nei išvardinta
	- plaukuotų

- nelygių kūno vietų
	
	

	  5.3.
	Paciento kabelis
	≥1 m ilgio 
	
	

	5.4.
	Greitas neigiamo slėgio pasirinkimas
	≥4 pasirenkamų lygių
	
	

	6.
	Vežimėlis
	Mobili darbo vieta – EKG registratorius, kompiuteris, monitorius, vakuuminių elektrodų sistema, spausdintuvas integruota į vežimėlį
	
	

	7.
	Įrangos žymėjimas CE  ženklu
	Būtinas
	
	

	8.
	Garantija
	Ne mažiau nei 24 mėn.
	
	

	9. 
	Kiekis 
	1 vnt.
	
	


________________________________________                      ________________________                     ___________________________________

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 


