	Vaizdo endoskopinės įrangos techniniai reikalavimai



	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)

	1.
	Vaizdo endoskopinė sistema
	Kiekis 1 komplektas
	

	1.1
	Vaizdo centras
	1 vnt.
	

	1.1.1
	Vaizdo sistema skirta: 


	1. naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui

2. suderinama su turimais endoskopais:

1100/190/185 serija (GIF-H190, GIF-H185, CF-H185L, CF-HQ1100DL),
	

	1.1.2
	Stebėjimas specialiu apšvietimu: 


	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas 
2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui
3. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas  stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą
	

	1.1.3
	Vaizdo pagerinimo funkcija:


	1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas rėžimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus,
2. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas, išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą
	

	1.1.4
	Vaizdo ekrane funkcija
	1. vaizdas vaizde arba analogiška

2. vaizdas ne vaizde arba analogiška
	

	1.1.5
	Elektroninis stebimo vaizdo mastelio kėtimas
	ne mažiau 3 režimų.
	

	1.1.6
	Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti
	1. ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, 

2. ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus

3. ne mažiau kaip  10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus.
	

	1.1.7
	Automatinis stiprinimo valdymas 
	Būtina



	

	1.1.8
	Diafragmos rėžimas:


	1. Automatinis 

2. Didžiausios reikšmės (maksimalus)

3. Vidutinis
	

	1.1.9
	Signalų išvesties formatas:
	12G-SDI , 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI signalo išvestis arba analogiškos
	

	1.1.10
	Vaizdo kraštinių ekrane santykio nustatymas, galimi pasirinkimai
	16:9, 4:3
	

	1.1.11
	Paciento duomenų įvedimas 
	ne mažiau 40 pacientų duomenų
	

	1.1.12
	Prietaiso valdymo kalba 
	Lietuvių
	

	1.1.13
	Vaizdo dydžio ekrane  pasirinkimas
	endoskopinio vaizdo dydį galima pasirinkti iš  (2 rėžimų
	

	1.1.14
	Vaizdų išsaugojimo atmintis
	1. Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas, 

2. Įrašymo formatai TIFF, JPEG arba analogiškai
	

	1.1.15
	Jutiklinis  skydelis
	rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena
	

	1.1.16
	Šviesos šaltinis, tyrimų lempa
	( 5 LED (šviesos diodai)
	

	1.1.17
	Oro tiekimas
	( 4 lygiai
	

	1.1.18
	Apšvietimo ryškumo nustatymas
	(17 padalų
	

	1.2.
	Skystųjų kristalų (LCD) monitorius
	1 vnt.
	

	1.2.1.
	Dydis
	(31” įstrižainė
	

	1.2.2.
	Skirtas naudoti medicinoje
	Būtina
	

	1.2.3.
	Įvestys
	3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI arba analogiški
	

	1.2.4.
	Vaizdo perteikimas dviem kanalais
	1.Vaizdas vaizde arba analogiška

2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška
	

	1.2.5.
	Skiriamoji geba
	ne blogiau 3840x2160
	

	1.2.6.
	Spalvų skaičius 
	ne blogiau 1000 mln.
	

	1.3.
	Vežimėlis endoskopinei įrangai
	1 vnt.
	

	1.3.1.
	Laikiklis vaizdo monitoriui
	tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindaras) arba  analogiška
	

	1.3.2.
	Endoskopų laikiklis endoskopams
	ne mažiau kaip dviem
	

	1.3.3.
	Skiriamasis transformatorius
	Būtina
	

	1.3.4.
	Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas
	Būtina
	

	1.3.5.
	CO2 balionų laikiklis
	Montuojamas endoskopiniame vežimėlyje 
	

	1.4.
	Vakuuminis siurblys
	1 vnt.
	

	1.4.1.
	Indas skysčiams
	≥ 2 L, 2 vnt.


	

	1.4.2.
	Vakuumas
	≥ 95 kPa


	

	1.4.3.
	Nominalus laisvasis oro srovės greitis
	ne mažiau 3 pradinių greičio nuostatų:

( 40 l/min.,

( 50 l/min.,

 ( 60 l/min.
	

	1.5.
	Peristaltinė apiplovimo pompa
	1 vnt.
	

	1.5.1.
	Reguliuojamas vandens srautas



	1. per papildomą vandens kanalą : ≥220 ml/min;

2. per instrumento kanalą : ≥700 ml/min.
	

	1.5.2.
	Automatinio išjungimo funkcija 
	ne daugiau kaip po 30 sekundžių.


	

	1.5.3.
	Nuotolinio valdymo funkcija
	valdoma endoskopo mygtuku
	

	1.5.4.
	Komplektacija:


	 ne mažiau kaip 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis   sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	1.6
	Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema
	1 vnt.
	

	1.6.1.
	 Elektroninė dujų srauto kontrolė 
	Būtina
	

	1.6.2.
	Dujų slėgio sistemoje displėjus 
	ne mažiau 5 indikatoriai (etapai)
	

	1.6.3.
	 Dujų padavimo slėgis
	Ne daugiau 49 kPa
	

	1.6.4
	Galimi trys srauto nustatymai parenkant skirtingo diametro vamzdelius
	Būtina
	

	1.7.
	Elektrochirurginis generatorius
	1 vnt.
	

	1.7.1.
	Prietaiso taikymo sritys
	Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją
	

	1.7.2.
	Jutiklinis ekranas
	Jame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties nuostatoms (pvz., režimui, išvesties galiai, poveikiui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz., procedūroms išsaugoti, ištrinti).
	

	1.7.3.
	Vartotojo lygiai


	Turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) ir aukštesnio naudotojo lygio (advance)
	

	1.7.4.
	Darbo režimai:
	
	

	1.7.5.
	Monopolinis pjovimas  arba analogiškas
	≥ 120 W
	

	1.7.6.
	Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas 

arba analogiškas
	≥ 120 W
	

	1.7.7.
	Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiškas
	≥ 120 W
	

	1.7.8.
	Monopolinė forsuota koaguliacija

(ForcedCoag) arba analogiškas
	≥ 120 W
	

	1.7.9.
	Bipolinis pjovimas arba analogiškas
	≥ 100 W
	

	1.7.10.
	Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas
	≥  100 W
	

	1.7.11.
	Prietaiso valdymo kalba 
	Lietuvių
	

	1.7.12.
	Aparato komplektacija:
	
	

	1.7.13.
	Neutralus paciento elektrodas 
	≥100 vnt., 
	

	1.7.14.
	Neutralaus paciento elektrodo laidas
	≥1 vnt.
	

	1.7.15.
	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui
	≥1 vnt.
	

	1.7.16.
	Kojinis jungiklis
	≥ 1 vnt.
	

	2.
	Garantija
	Ne mažiau 36 mėn. 
	


