TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 10-

Pirkimo „(PU-....arba savivaldybė įrašo), Mobili ambulatorija“

Mobili ambulatorija. Techninė specifikacija

Bendri reikalavimai Tiekėjams

- Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

- Konkursui su pasiūlymu turi būti pateikiami siūlomo mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti pritaikyto automobilio (toliau – Prekė) brėžiniai. Brėžiniuose turi būti pateiktas planuojamas mobilios ambulatorijos įrengimo išdėstymas, tai yra visų baldų, sėdynių, įrangos ir medicininių priemonių išdėstymas. Brėžiniuose turi būti nurodytos vietos paliktos „kilnojamai“ įrangai pastatyti ir pritvirtinti. T.y. 4 vnt. laboratorinių analizatorių tyrimams.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.1. papunkčiu: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. Tiekėjai turi siūlyti tik visiškai netaršias transporto priemones, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje, t. y. elektromobilius.

- Transporto priemonės medicininė įranga (kai taikoma) turės atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, nustatančio medicinos įrangai taikomus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, atsižvelgiant į jos numatytą paskirtį (medicininė įranga paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu).

- Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus įrangos modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą.

- Tiekėjas, prekių pristatymo metu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis arba jo pasitelktas subtiekėjas (gamintojo įgaliotas servisas) atitinka reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte, ir vykdys mobilioje ambulatorijoje montuojamos medicinos įrangos (elektrokardiografo, svarstyklių, kušetės) instaliavimo, pirminio paleidimo ir (jei taikoma) techninės priežiūros bei garantinio aptarnavimo darbus. Jei tiekėjas pats šių reikalavimų neatitinka, jis privalo pateikti galiojančią sutartį ar kitą juridinį įsipareigojimą su tokiu kvalifikuotu asmeniu (subtiekėju).

- Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis Lietuvos Respublikoje (VĮ „Regitra“) užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, atlikti visas reikalingas transporto priemonės modifikavimo ekspertizės procedūras (įteisinant specialiąją mobilios ambulatorijos / sanitarinės transporto priemonės paskirtį registracijos liudijime) ir praeiti valstybinę techninę apžiūrą ne vėliau nei prekės perdavimo Pirkėjui dieną (iki perdavimo–priėmimo akto pasirašymo).

- Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad personalo apmokymų metu bus praktiškai išdėstyti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, energijos taupymo režimų pasirinkimas ir kasdienė priežiūra), siekiant užtikrinti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą. Tiekėjas pasiūlymo pateikimo metu patvirtina, kad įvykdys šį reikalavimą. Faktinę atitiktį šiam reikalavimui įrodantys dokumentai pateikiami prekių pristatymo ir apmokymų metu (iki perdavimo–priėmimo akto pasirašymo): Tiekėjas privalo pateikti gamintojo parengtą įrangos eksploatavimo vadovą (instrukciją) lietuvių kalba ir apmokymų medžiagą (programą / atmintinę), kurioje aiškiai išdėstyti nurodymai, kaip naudotis įranga mažinant energijos sąnaudas.

- Paciento skyrius, įvardintas techninėje specifikacijoje turi būti suprantamas kaip: keleivinio/krovininio skyriaus perdirbimas ir pritaikymas medicininėms paslaugoms automobilyje teikti.

- Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tarptautinės vertės pirkimo neskaidymo į dalis argumentai, kaip nurodyta VPĮ 28 straipsnio 2 dalyje: nurodyta atskiru dokumentu.

Automobilis (1vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai automobiliui: |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Bazinio automobilio gamintojas ir modelis |  |
|  | Automobilio ir įrangos techninis aptarnavimas | 1. Tiekėjas turi užtikrinti autorizuotą automobilio ir įrangos techninį aptarnavimą ne toliau kaip 150 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti tiekėjas. 2. Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2026 m. |  |
|  | Garantija automobiliui | Automobiliui taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija be ridos apribojimo, garantija netaikoma natūraliai nusidėvėjusioms detalėms. |  |
|  | Garantija aukštos įtampos baterijai | Ne mažiau kaip 8 metų arba 160.000 km garantija, priklausomai nuo to kas greičiau sueis, garantija netaikoma natūraliai nusidėvėjusioms detalėms. |  |
|  | Garantija nuo korozijos | Automobiliui taikoma ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos. |  |
|  | Garantija kėbului dėl dažų dangos defektų | Ne mažiau kaip 2 metų garantija dėl dažų dangos defektų, garantija netaikoma natūraliems kėbulo nusidėvėjimams priklausantiems nuo išorinės aplinkos poveikio. |  |
|  | Pristatymas | Pristatymo terminas ne daugiau 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo vieta - Tilto g.2, Gargždai |  |
| Baziniai automobilio parametrai: |  |  |  |
|  | Automobilio kategorija | M1 arba N1 |  |
|  | Sėdimų vietų skaičius | 1. Ne mažiau kaip dvi sėdimos vietos priekyje, įskaitant vairuotojo, reguliuojamos. 2. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. |  |
|  | Degalų rūšis | Elektra |  |
|  | Elektrinio variklio galia | Ne mažiau kaip 100 kW |  |
|  | Aukštos įtampos baterija | 1 alternatyva: Bazinio automobilio traukos baterijos talpa – ne mažiau kaip 70 kWh, papildomai automobilyje sumontuojant ne mažiau kaip 10 kWh bendros talpos stacionarų LiFePO4 (ličio geležies fosfato) ar lygiaverčių baterijų bloką, skirtą išskirtinai medicinos skyriaus įrangos ir klimato kontrolės maitinimui stovėjimo metu. 2 alternatyva: Bazinio automobilio traukos baterijos talpa – ne mažiau kaip 80 kWh. Šiuo atveju visa mobilios ambulatorijos įranga, klimato kontrolė ir kiti elektros vartotojai stovėjimo metu gali būti maitinami iš bendros automobilio traukos baterijos (užtikrinant, kad tiekėjo siūlomas sprendimas garantuoja saugų energijos likutį automobilio grįžimui į bazę). |  |
|  | Krovimas iš kintamos srovės tinklo AC | Ne mažiau kaip 11 kW |  |
|  | Krovimas iš nuolatinės srovės tinklo DC | Ne mažiau kaip 100 kW |  |
|  | Krovimo kabeliai | 1. Type 2 – Type 2 krovimo kabelis: skirtas krovimui iš stacionarių kintamosios srovės (AC) viešųjų arba privačių įkrovimo stotelių. 1.1. kabelio ilgis – ne mažiau kaip 5 metrai, pritaikytas trifazio (3-phase) krovimui; 1.2. palaikantis ne mažesnę kaip 32 A srovę (atitinkantis ne mažesnę kaip 22 kW krovimo galią). 2. Krovimo kabelis (įkroviklis) iš buitinio tinklo: 2.1. skirtas krovimui iš standartinės 230V buitinės Schuko tipo rozetės. 2.2. kabelio ilgis – ne mažiau kaip 5 metrai, su integruotu valdymo ir apsaugos bloku (ICCB), užtikrinančiu ne mažesnę kaip 13 A įkrovimo srovę. |  |
|  | Įkrovimo lizdas | Automobilyje turi būti integruotas kombinuotas įkrovimo lizdas – jungties tipas CCS Type 2 (Combo 2) arba lygiavertis, skirtas tiek kintamosios srovės (AC), tiek greitajam nuolatinės srovės (DC) krovimui iš europinio standarto įkrovimo stotelių. |  |
|  | Maksimalus greitis | Ne mažiau kaip 90 km/h |  |
|  | Prošvaisa nuo žemės | Mobilios ambulatorijos (galutinio produkto, paruošto eksploatacijai su pilna įranga ir baldais) prošvaisa nuo žemės turi būti ne mažesnė kaip 185 mm. Šis parametras gali būti pasiektas modifikuojant (paaukštinant) bazinio automobilio važiuoklę (pakabą), naudojant sertifikuotus komponentus. Atlikti modifikavimo darbai turi būti įteisinti teisės aktų nustatyta tvarka (atlikta ekspertizė) ir negali panaikinti ar apriboti bazinio automobilio gamintojo garantijos traukos baterijai bei pagrindiniams agregatams (arba tiekėjas privalo prisiimti analogiškus garantinius įsipareigojimus). |  |
|  | Automobilio bendra masė po perdarymo | Ne daugiau kaip 3500 kg (Vairuojama bus tik B kategorija turinčių vairuotojų). |  |
|  | Automobilio ilgis | Ne daugiau kaip 750 cm |  |
|  | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) | Ne daugiau kaip 210 cm |  |
|  | Automobilio aukštis | Ne daugiau kaip 300 cm |  |
|  | Automobilio spalva | Turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 2 kėbulo spalvų pagal gamintojo katalogą per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Sutarties vykdymo sąlyga |
|  | Galinės durys | Dvivėrės, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu be langų. |  |
|  | Automobilio langai | Kairė ir dešinė sienos turi būti įstiklintos | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Automobilio komplektacija | Automobilio komplektacijoje turi būti: - vaistinėlė; - ne mažiau 2 vnt. 2 kg milteliniai gesintuvai medicinos ir vairuotojo skyriuje; - avarinio stovėjimo ženklas; - šviesą atspindinti liemenė; - kėliklis (domkratas); - įrankių komplektas ratams pakeisti (kurį sudaro raktas ratui atsukti/prisukti bei jeigu automobilis turi specialius apsauginius ratų varžtus, tai įrankių komplekte turi būti apsauginių varžtų raktas) - plaktukas avariniam langų išdaužimui; - peilis diržų perpjovimui vairuotojo skyriuje; - spalvotas ekranas; - Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga; - FM radijas - USB jungtis | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| Padangos ir ratai: |  |  |  |
|  | Ratai | Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau kaip R 16 (automobilis bus naudojamas ir bekelėje) |  |
|  | Padangų komplektai | Kartu su automobiliu turi būti pristatyti originalūs gamintojo ratlankiai (1 komplektas) su gamintojo rekomenduojamų matmenų po 1 (vieną) vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Priklausomai nuo automobilio pristatymo sezono, turi būti sumontuotas atitinkamas padangų komplektas. Kitas padangų su ratlankiais komplektas pristatomas kaip atskiras rinkinys. | Atitiktis reikalavimui dėl papildomo padangų komplekto bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Atsarginis ratas | Automobilio komplektacijoje turi būti gamintojo rekomenduojamo dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams) ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginio rato, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, klijai skirti padangos oro išėjimo izoliavimui). | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| Transmisija: |  |  |  |
|  | Transmisija | Automatinė pavarų dėžė |  |
| Apsaugos sistema: |  |  |  |
|  | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. | Turi būti |  |
| Šviesos įranga: |  |  |  |
|  | LED arba lygiaverčiai dienos žibintai | Turi būti |  |
| Kita bazinė automobilio įranga: |  |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema | Turi būti |  |
|  | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės | Turi būti |  |
|  | Galinio vaizdo kamera | Turi būti |  |
|  | Kritulių jutiklis | Turi būti |  |
|  | Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje | Turi būti |  |
|  | Aktyvi avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija | Turi būti |  |
|  | Eismo juostos išlaikymo asistentas | Turi būti |  |
|  | Galinė ir priekinė parkavimo sistema | Turi būti |  |
|  | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. | Turi būti |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. | Turi būti |  |
| PACIENTO SKYRIAUS ĮRENGIMAS |  |  |  |
| Paciento skyriaus vidiniai matmenys: |  |  |  |
|  | Skyriaus ilgis iki pertvaros 110 cm aukštyje | Ne mažiau 350 cm. |  |
|  | Skyriaus plotis | Ne mažiau 170 cm. |  |
|  | Skyriaus aukštis | Ne mažiau 180 cm. |  |
|  | Galinių durų angos plotis atidarius duris | Ne mažesnis 150 cm. |  |
|  | Galinių durų angos aukštis atidarius duris | Ne mažiau 170 cm. |  |
|  | Šoninių stumdomų durų angos plotis atidarius duris | Ne mažiau 70 cm. |  |
|  | Šoninių stumdomų durų angos aukštis atidarius duris | Ne mažiau 170 cm. |  |
|  | Skyriaus grindų lygis nuo žemės | Ne daugiau 60 cm. |  |
| Paciento skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė su distanciniu valdymo pultu | Šaldymo galingumas ne mažiau 3000 W, šildymo galingumas ne mažiau 3000W. |  |
|  | Įrengtas elektrinis šildytuvas | 230V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažiau kaip 2.0 kW. |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija | Ne mažiau 500m3/val. |  |
|  | Šaldytuvas vakcinoms ir vaistams | 1. Ne mažiau kaip 35 litrų; 2. Skaitmeninis temperatūros displėjus arba lygiavertis; 3. Šaldytuvo temperatūros režimas nuo +2℃ iki + 15℃ (+-5℃); 4. Ne mažiau 3 lentynos. |  |
| Paciento skyriaus elektrinė instaliacija: |  |  |  |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms | Ne mažiau kaip penki 12 V lizdai. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | 230V instaliacija | Automobilio viduje yra ne mažiau kaip aštuoni 230V kištukiniai lizdai. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 58. | Priklausomai nuo Tiekėjo pasirinktos „Aukštos įtampos baterijos“ alternatyvos, elektros energijos aprūpinimo sistema turi atitikti vieną iš žemiau nurodytų reikalavimų rinkinių: Jei pasirinkta 1 Alternatyva: |  |  |
| 58.1. | Off-grid hibridinis inverteris | 1. Išėjimo galia, ne mažiau kaip 3000W, taisyklingo sinuso 230V 50Hz; 2. Ličio baterijų krovimas: krovimo įtampa ne daugiau kaip 59V; 3. Ličio baterijų krovimas nuo išorinės 230V įtampos: ne mažiau kaip 60A; 4. Svoris ne daugiau kaip 15 kg; 5. Matmenys ne didesni kaip 600x400x150 mm; 6. Valdymo monitorius; 7. Komunikacija CAN ir RS485, Ryšys Wifi / GPRS. |  |
| 58.2. | Stacionarus ličio LiFePO4 baterijos blokas (kiekis – 1 vnt.): | 1. Talpa: ne mažiau 200 Ah. 2. Nominali įtampa 49-51 V ribose. 3. Iškrovimo srovė: ne mažiau kaip 100 A. 4. Saugojimo temperatūra: gali būti saugomas nuo -10 °C iki +35 °C (arba platesniame diapazone) temperatūroje ne mažiau kaip 6 mėnesius be papildomo įkrovimo. 5. Iškrovimo (darbinė) temperatūra: išlaiko funkcionalumą darbinėje temperatūroje nuo -20 °C iki ne mažiau kaip +55 °C (arba platesniame diapazone). 6. Tūrinis energijos tankis: ne mažiau kaip 120 Wh/l. 7. Išmatavimai: ne didesni kaip 500x650x250 mm. 8. Svoris ne daugiau kaip 90 kg. 9. Ilgaamžiškumas: Ne mažiau kaip 80% talpos likutis po 3500 iškrovimo ciklų prie 1C iškrovimo dydžio (arba lygiaverčio režimo pagal gamintojo pateiktą techninę specifikaciją / bandymų protokolą). |  |
| 59. | Priklausomai nuo Tiekėjo pasirinktos „Aukštos įtampos baterijos“ alternatyvos, elektros energijos aprūpinimo sistema turi atitikti vieną iš žemiau nurodytų reikalavimų rinkinių: Jei pasirinkta 2 Alternatyva: |  |  |
| 59.1 | Elektros energijos ėmimas iš automobilio aukštos įtampos baterijos, ne mažiau 3000W | 1. Medicinos skyriaus įrangos, klimato kontrolės ir kitų vartotojų maitinimui stovėjimo metu turi būti naudojama gamyklinė arba sertifikuota automobilio aukštos įtampos baterijos energijos išdavimo sistema (pvz., V2L / Vehicle-to-Load arba lygiavertė sistema). 2. Maksimali nepertraukiama išėjimo galia medicinos skyriaus vartotojams: ne mažiau kaip 3000 W, 230V 50Hz taisyklingo sinuso įtampa. 3. Sistema turi turėti integruotą apsaugą (programinę arba aparatinę), užtikrinančią vartotojų atjungimą pasiekus kritinį baterijos lygį, garantuojantį saugų automobilio grįžimą į bazę. 4. Turi būti užtikrinta galimybė medicinos skyriaus sistemoms veikti (būti maitinamoms) ir krauti automobilio sistemą tuo pačiu metu iš išorinio 230V tinklo (prijungus automobilį prie stacionaraus tinklo stovėjimo vietoje). |  |
| 60. | Paciento skyriaus valdymo pultas | Turi šias funkcijas: - paciento skyriaus apšvietimo valdymas – galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą; - naktinio apšvietimo valdymas; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės; - klimato kontrolės valdymas; - paciento skyriaus temperatūros indikacija; - ištraukiamosios ventiliacijos valdymas. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 61. | Automatinis elektrinis laiptelis | Automobilio pusėje prie šoninių stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant stumdomoms salono durims. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -300C iki +600C. Laiptelio ilgis ne mažiau kaip 600 mm. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| Paciento skyriaus šviesos įranga: |  |  |  |
| 62. | Automobilio kėbulo perimetro šviestuvai iš lauko pusės | Ne mažiau kaip šeši LED arba lygiaverčiai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant kėbulo šonų ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai: 1. Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1700 lm. 2. Galia ne daugiau kaip 25 W prie 12V. 3. Darbinė temperatūra ne siauresniame kaip nuo -40 °C iki +60 °C diapazone. 4. Ilgis: ne daugiau 280 mm. 5. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau kaip 45 mm. 6. Atitinka ECER10 arba lygiavertį standartą. 7. Apsaugos klasė (atsparumas aplinkai): ne mažiau kaip IP67 arba IPX7 (arba lygiavertė). 8. Aliuminio liejinio arba lygiavertis korpusas. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 63. | Užuolaidos ant paciento skyriaus langų | Nepermatomos užuolaidėles ant visų paciento skyriaus langų iš vidaus, kurias esant poreikiui galima užtraukti arba atitraukti | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 64. | Langai | Užtamsinti langai paciento skyriuje. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Paciento skyriaus vidaus apšvietimas | 1. Į paciento skyriaus lubas per visą ilgį integruotos ne mažiau kaip 6 LED arba lygiavertės skyriaus apšvietimo lempos. Bendras srautas ne mažiau kaip 6000 lm; 2. Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED arba lygiaverčiai žibintai virš paciento galvūgalio. Bendras srautas ne mažiau kaip 400 lm. 3. Apsaugos klasė (iš paciento skyriaus pusės): ne mažiau kaip IP54 arba lygiavertė (pritaikyta drėgnam paviršių valymui ir cheminiam dezinfekavimui). 4. Atitinka ECER10 arba lygiavertį standartą. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Įlipimo laiptelių apšvietimas | Automobilio galinių ir šoninių stumdomų durų įlipimo laiptelių LED arba lygiavertis apšvietimas automatiškai įsijungiantis atidarius duris. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Paciento skyriaus įrengimas: |  |  |
|  | Grindys | Turi būti pagamintos iš vientisos, sustiprintos, neslidžios dangos, atsparios drėgmei, mechaniniam poveikiui ir dezinfekcinėms medžiagoms: - Turi atitikti neslidumo klasę ne mažesnę kaip R10 pagal standartą DIN51130 - Atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47:2020 ir EN 1789:2020 arba lygiaverčius standartus. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Izoliuotos ne mažiau kaip 10 mm izoliacine medžiaga, kurios šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.04 W/mK. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Vidinės šoninės sienos | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 3 mm termoplastiko ABS ar aliuminio lakštų ar lygiavertės medžiagos, kurie yra atsparūs dezinfekcijai. Spalva derinama užsakymo metu. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Vidinės šoninės sienos sutvirtinimas | Sienų konstrukcija (vidinis karkasas) vietose, kur bus montuojama medicininė aparatūra, baldai ar kiti sunkesni elementai, turi būti iš anksto sustiprinta integruotais metaliniais (plieno arba aliuminio) profiliais arba lygiaverčiu sprendimu, užtikrinančiu saugų įrangos tvirtinimą pagal standarto EN 1789 reikalavimus. Išorinėje sienų pusėje įrangos montavimui turi būti numatyti integruoti aliuminio bėgeliai (profiliai) | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema | Karšto ir šalto vandens sistema, dvi ne mažiau 70 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Šilumos ir garso izoliacija | Storis ne mažiau kaip 20 mm. Šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.038 W/mK Atitinkantis EN 14303 arba lygiavertį standartą. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Paciento skyriaus atskyrimas nuo vairuotojo | Vairuotojo vieta nuo paciento skyriaus atskirta stumdoma pertvara. Pertvara turi būti apsaugota nuo savaiminio atsidarymo. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Sėdynės paciento skyriuje | Paciento skyriuje turi būti ne mažiau kaip dvi sėdynės, kurių viena turi būti įrengta priekyje (už vairuotojo). Prie medicininės kušetės sėdynė turi būti pasukama tiek važiavimo kryptimi, tiek į gulto pusę. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparios dezinfekcinėms priemonėm. Sėdynės įrengtos su saugos diržais. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Paciento skyriaus padalinimas | Skyrius turi būti padalinamas į priekinį ir galinį: priekinis skirtas paciento apžiūrai, medicinos procedūrų atlikimui, galinis – medicinos įrangos tvirtinimui, gabenimui ir darbui. Galiniame skyriuje padėti medicininiai prietaisai turi būti pasiekiami iš priekinio skyriaus, neišlipant iš automobilio. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Spintelių įrengimas | Sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip penkios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelių viduje turi būti įrengtas LED arba lygiavertis apšvietimas. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus. Spintelėse neturi būti atsikišusių rankenėlių. Spintelės turi būti atsparios dezinfekcinėms priemonėms. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Darbo stalas ir darbo kėdė | Priekiniame skyriuje turi būti pagrindinis darbo stalas su ne mažiau kaip keturiais fiksuojamais stalčiais bei darbo kėdė ant ratukų. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Apšvietimo lemputė medikui | Apšvietimo lemputė prie darbo stalo | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Spintelės, lentynos įrangai | Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, kuriose numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - medicinos krepšiui; - elektrokardiografui; - tvarsliavai; - slaugos priemonėms; - asmens apsaugos priemonėms; - elektroninėms kūdikių svarstyklėms su ūgio matuokliu; - medicininei kušetei; - suaugusiųjų elektroninėms svarstyklėms; - ūgio matuokliui; - laboratorinių tyrimų analizatoriam (4 vnt.); - kompiuteriui; - spausdintuvui; - nešiojamam defibriliatoriui. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Rūbų kabinimas | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Lašinės sistemos laikikliai | Lubose, ne mažiau kaip trijų kabliukų ties kušetės viduriu. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Galinio pacientų skyriaus spintelės | 1. Ne mažiau kaip dvi spintelės - darbastaliai galiniame skyriuje; 2. Galiniame skyriuje ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai Viršuje ne mažiau kaip keturios rakinamos spintelės. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Reikalavimai vienai keleivio sėdynei šalia vairuotojo | Turi būti pasukama 180 laipsnių kampu, į paciento skyrių ir važiavimo kryptimi. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Pasilaikymo turėklas | Dešiniame šone, virš medicininės kušetės signalinės spalvos. Taip pat prie sėdynių bei prie galinių ir šoninių stumdomų durų. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| Neįgaliųjų įranga: |  |  |  |
|  | Užvažiavimo takelis | Kuriuo neįgalieji vežimėliuose įvažiuoja/išvažiuoja iš automobilio. Takelio pavažos yra pagamintos iš lengvo metalo lydinio profilių arba lygiavertės medžiagos. Nenaudojamus takelius bus galima sulankstyti ir pritvirtinti automobilio salone. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| Markizė prie stumdomų šoninių durų: |  |  |  |
|  | Markizė | Ne mažesnių išmatavimų kaip 375x250 cm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš slankiojančių durų. Automatinis elektrinis – rankinis valdymas. Variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
|  | Markizės palapinė – prieangis. | Išskleidžiama iš neperšlampamo audinio palapinė tvirtinama ant markizės, suformuojama apsaugą nuo vėjo, lietaus ir saulės. Išmatavimai ne mažesni kaip: ilgis 375 cm, plotis 250 cm, aukštis 250 cm. | Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |

Elektrokardiografas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Vienu metu užrašomų derivacijų skaičius | ≥12 |  |
| 3. | Ekranas | 1. LED, OLED, skystųjų kristalų arba lygiavertis; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ≥ 7 colių |  |
| 4. | Elektrokardiografas turi turėti interpretavimo programinę įrangą | Būtina |  |
| 5. | Reikalavimai ramybės ritmo kardiogramos įrašymui: | Galimybė įrašyti ramybės kardiogramą rankiniu arba automatiniu režimu; |  |
| 6. | Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis | 5/12.5/25/50 mm/s |  |
| 7. | Keičiamas kardiografo spausdintuvo jautrumas EKG spausdinimui | 5/10/20 mm/mV |  |
| 8. | Elektrokardiografas turi raumenų sukeliamų artefaktų filtrą | Būtina |  |
| 9. | Automatinis neprijungto elektrodo ir širdies stimuliatoriaus ritmo aptikimas | Būtina |  |
| 10. | Automatinė EKG rezultatų interpretavimo funkcija | Būtina |  |
| 11. | EKG duomenų ir ramybės ritmo įrašų išsaugojimas | Būtina |  |
| 12. | Aparato saugumas | 1. CF tipo; 2. Apsauga nuo defibriliacijos impulso |  |
| 13. | EKG matavimai (ne blogiau nei nurodyta) | Širdies susitraukimų dažnis, PR, QRS, QT/QTc |  |
| 14. | Integruotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |
| 15. | Maitinimo šaltiniai | 1.230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2.Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau 4 val. aparato darbą |  |
| 16. | Reikalavimai akumuliatoriui: | 1. Akumuliatoriaus įkraunamas; 2. Akumuliatoriaus tipas: ličio polimerų arba ličio monomerų arba lygiavertis |  |
| 17. | Jungtys | LAN, USB |  |
| 18. | Komplektacija | 1. Elektrokardiografas; 2. Maitinimo kabelis; 3. Paciento kabelis; 4. Vienkartinių galūninių ir krūtininių elektrodų komplektas; 5. EKG spausdinimo popierius; 6. Krepšys transportavimui |  |
| 19. | Aparato svoris | ≤ 2,0 kg |  |
| 20. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Sutarties vykdymo sąlyga |
| 21. | CE ženklinimas | Siūloma medicinos įranga privalo būti paženklinta CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos išduotą CE atitikties sertifikatą (CE sertifikatą) ir (arba) siūlomų prekių gamintojo ES atitikties deklaraciją (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (papildomai gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba); 2. Serviso dokumentacija anglų kalba; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Sutarties vykdymo sąlyga |

Elektroninės kūdikių svarstyklės su ūgio matuokliu:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |  |
| 2. | Matuojamas svoris | Ne mažiau kaip iki 15 kg |  |  |
| 3. | Rodmenų atvaizdavimas | LCD arba lygiaverčiame ekrane |  |  |
| 4. | Tipas | Elektroninės |  |  |
| 5. | Klasė | Ne žemesnė kaip III klasė |  |  |
| 6. | Integruotas ūgio matuoklis | 1. Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 20 cm iki 80cm - 2. Tikslumas ne mažesnis kaip 2 mm |  |  |
| 7. | Funkcijos | - automatinis išjungimas; - TARE - HOLD |  |  |
| 8. | Maitinimas | 1. Elementai arba įkraunama baterija 2. Iš ~220V, 50Hz elektros tinkle; |  |  |
| 9. | Komplektacija | 1.Ūgio matuoklis 2. Svarstyklės 3. Maitinimo laidas |  |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga |
| 11. | Siūloma prekė privalo būti paženklinta CE atitikties ženklu, atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) nustatytus reikalavimus bei Direktyvos 2014/31/ES (dėl neautomatinių svarstyklių) reikalavimus ir turėti III tikslumo klasę. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo ES atitikties deklaraciją (arba lygiavertį dokumentą), patvirtinančią prietaiso atitiktį minėtų teisės aktų reikalavimams bei gamyklinį pirminį atitikties įvertinimą (teisinės metrologijos įteisinimą). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | Būtina |  |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (papildomai gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). | Sutarties vykdymo sąlyga |  |

Medicininė kušetė (ginekologinės apžiūros ir bendros paskirties) automobiliui:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |  |  |
| 2. | Rėmas | 1. Pagamintas iš metalo; 2. Padengtas dažais apsaugančiais nuo korozijos ir įbrėžimų 3. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms |  |
| 3. | Gulima dalis susideda iš ne mažiau kaip trijų dalių. | Būtina |  |
| 4. | Centrinė dalis pasikelia suformuojant ginekologinę kėdę | ≥60° |  |
| 5. | Kušetės aukščio reguliavimas | 1. Galimybė reguliuoti kušetės aukštį ne mažiau kaip 30 cm amplitudėje |  |
| 6. | Kušetės sekcijų reguliavimas | elektrinio variklio pagalba arba hidrauliniu būdu, arba mechaniniu būdu |  |
| 7. | Galvos dalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau kaip 50 laipsnių |  |
| 8. | Trendelenburgo padėtis | Ne mažiau 5° |  |
| 9. | Gulima dalis aptraukta anti bakterine medžiaga atsparia dezinfekcijai | Būtina |  |
| 10. | Gulimos dalies paminkštinimas | Ne plonesnis nei 50 mm |  |
| 11. | Išmatavimai ne mažiau kaip | 180 cm x 60 cm |  |
| 12. | Komplektacijoje turi būti | 1. Ne mažiau 1 vnt. pagalvėlė paciento rankai pasidėti kraujo paėmimo metu. Pagalvėlė turi būti padengta oda arba lygiaverte medžiaga atsparia valymui, dezinfekcijai ir trinčiai. 2. Nuimami porankis (ne mažiau 1 vnt.) rankai padėti kraujo paėmimo metu. Porankis turi būti su galimybę tvirtinti abiejuose kušetės šonuose arba galimybė kojų laikiklį pritaikyti kaip porankį kraujo paėmimo metu. |  |
| 13. | Ginekologiniam pritaikymui | 1. Nuimami, reguliuojami kojų laikikliai; 2. Indo laikymo dalis kušetėje su indu. 3. Kušetės sekcijos išformuotos patogiam darbui su ertme indui |  |
| 14. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg. |  |
| 15. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Sutarties vykdymo sąlyga |
| 16. | CE ženklinimas | Siūloma medicininė apžiūros kušetė privalo būti paženklinta CE atitikties ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) nustatytus reikalavimus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo ES atitikties deklaraciją (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. |  |
| 17. | Aplinkosauginiai reikalavimai baldui: | 1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių (kai taikoma / jei naudojama baldo konstrukcijoje) turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. 2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą. 3. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H361f, H361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370) veikdamos ilgą laiką; 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. 4. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. | Sutarties vykdymo sąlyga |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (papildomai gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). | Sutarties vykdymo sąlyga |

Suaugusiųjų  elektroninės  svarstyklės su ūgio matuokle:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas | 1. Elektroninės platformos tipo svarstyklės; 2. Pagrindas neslidus su reguliuojamomis kojelėmis |  |
| 3. | Platformos išmatavimai | Ne mažiau kaip 350 mm x 350 mm |  |
| 4. | Svarstyklių tikslumo klasė ne žemesnė kaip | III Klasė |  |
| 5. | Matuojamas svoris | 1. Maksimalus ≥ 200kg 2. Minimalus ≤ 5 kg |  |
| 6. | Funkcijos | a) automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; b) automatinis išjungimas; c) TARE d) HOLD |  |
| 7. | Ūgio matuoklė | 1. Matavimo ribos ne siauriau kaip 90 cm – 200 cm 2. Graduota ne stambiau kaip kas 1 mm. 3. Integruota į svarstykles |  |
| 8. | Maitinimas | 1.Baterijos arba įkraunamas akumuliatorius 2.Iš ~220V, 50Hz elektros tinkle; |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Sutarties vykdymo sąlyga |
| 10. | Siūlomos suaugusiųjų svarstyklės privalo būti paženklintos CE atitikties ženklu, atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) nustatytus reikalavimus bei Direktyvos 2014/31/ES (dėl neautomatinių svarstyklių) reikalavimus ir turėti III tikslumo klasę. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo ES atitikties deklaraciją (arba lygiavertį dokumentą), patvirtinančią prietaiso atitiktį minėtų teisės aktų reikalavimams bei gamyklinį pirminį atitikties įvertinimą (teisinės metrologijos įteisinimą). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | Būtina |  |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (papildomai gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). | Sutarties vykdymo sąlyga |

*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

** Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.