
MOBILAUS AUTOREFRAKTOMETRO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Reikalavimai pirkimo objektui
1.1. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau kaip 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino.
1.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1.2.1. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų aprašo 5.1.4. p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).
1.2.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos reglamente MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Šis reikalavimas taikomas pagrindiniam pirkimo objektui – mobiliam autorefraktometrui ir jame įdiegtai specifinei gamyklinei diagnostinei programinei įrangai. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.
1.2.3. Gamintojo įgaliojimo atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją arba rašytinio susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas, atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją[footnoteRef:1]. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba. [1:  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”] 

1.3. Kartu su preke turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija), instaliavimo instrukcijos, funkcionalumo patikrinimo instrukcijos, aptarnavimo instrukcijos, gedimų nustatymo instrukcijos, programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
1.4.  Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 
* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. 
1.5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir(ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1.6. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei tokia taikoma), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

2. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK):
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“
Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Gamintojas ir/ arba gamintojo oficialus (įgaliotas) atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ir/arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 


	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (parametrų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),  kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka

	1.

	Mobilus autorefraktometras (3 vnt.)
	(Įrašyti gamintoją ir modelį)
	(Įrašyti gamintoją ir modelio pavadinimą)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	2.

	Konstrukcinis išpildymas
	Rankose laikomas nešiojamas binokulinis matavimo prietaisas su integruotu kompiuteriu ir ekranu, maitinamas iš įkraunamo akumuliatoriaus. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame ekrane.
	Įrašyti (Yra/Nėra)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.
	Matavimo ribos
	Ne mažiau kaip nuo –7 D iki +5 D arba geresnis.
	Įrašyti matavimo ribas nuo ....... D iki ........ D 
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4.
	Tyrimui atlikti reikalingas ir matuojamas vyzdžio diametras
	4.0 – 8.0 mm (matavimo žingsnis 0.1 mm) arba geresnis
	Įrašyti tyrimui atlikti reikalingą ir matuojamą vyzdžio diametrą nuo  ....... mm iki ......... mm (matavimo žingsnis 0,1 mm)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5.
	Matavimo laikas 
	Vidutinis matavimo laikas, skaičiuojamas nuo fiksacijos pradžios iki matavimo pabaigos, – ne daugiau kaip 3 s.
	Įrašyti vidutinį matavimo laiką, skaičiuojamą nuo fiksacijos pradžios iki matavimo pabaigos –....... s
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	6.
	Matavimo atstumas
	1m ± 5 cm
	Įrašyti matavimo atstumą ..... cm
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	7.
	Matavimo cilindras
	Ne mažesniame diapazone kaip nuo –3,0 D iki +3,0 D (arba platesniame).
	Įrašyti diapazoną nuo ..... D iki ..... D
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	8.
	Matavimo taikinio garsas
	Pritraukiantis vaikų dėmesį
	Įrašyti (Yra/Nėra)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	9.
	Integruotas liečiamas ekranas, arba mygtukais valdomas ekranas
	Ne mažesnis nei 5,5 coliai (jei valdomas liečiamu ekranu), arba ne mažesnis nei 3,5 colio (jei valdomas mygtukais)
	Įrašyti integruoto liečiamo ekrano, arba mygtukais valdomo ekrano įstrižainės dydį ..... coliai (jei valdomas liečiamu ekranu), arba ........ coliai (jei valdomas mygtukais)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	10.
	Svoris
	Ne daugiau nei 1200 g (prietaiso svoris su akumuliatoriumi).
	Įrašyti svorį ........ gramais
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	11.
	Reikalingos sąsajos:
11.1. USB ne mažiau 1 vnt
11.2. LAN arba WLAN ir Bluetooth – 1 vnt
	Būtina
	1. Įrašyti (Yra/Nėra)
2. Įrašyti siūlomą sąsajų variantą („LAN“ arba „WLAN ir Bluetooth“):  ............

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	12.
	PDF ataskaitos

	Prietaisas turi automatiškai generuoti paciento ištyrimo ataskaitas PDF formatu, kurioje pateikiami visi išmatuoti parametrai. Galimybė belaidžiu būdu (naudojant prietaise integruotą LAN arba WLAN ir Bluetooth ryšį)) persiųsti duomenis spausdinimui į tinklo spausdintuvus arba kartu komplektuojamą terminį spausdintuvą arba eksportuoti į ligoninės informacinę sistemą.
	Įrašyti (Yra/Nėra)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	13.
	Garantija
	Ne mažiau nei 24 mėn.

	Įrašyti garantijos laikotarpį ........ mėn.
	Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu. 







_________
