## TS
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininės įrangos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
I DALIS. Medicininė įranga
3 | PUSIAU AUTOMATINIS DEFIBRILIATORIUS Siūlomas parametras
Pusiau automatinis defibriliatorius | Automatiškai nustačius defibriliuotiną širdies ritmą, defibriliacinė iškrova paleidžiama tik šį veiksmą patvirtinus vartotojui
Defibriliacijos impulsas | Bifazinis, su impulso formos (voltažo arba trukmės arba voltažo ir trukmės) korekcija priklausomai nuo paciento varžos.
Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti | Prietaisas turi automatinės paciento EKG analizės funkciją
Gaivinimo trukmė pusiau automatinės defibriliacijos režime | Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ būtina galimybė pusiau automatiniam defibriliatoriui nustatyti standartinę 2 min. gaivinimo trukmę
Bifazinio impulso energijos nustatymas | Ne mažiau kaip 7 lygių, maksimali impulso energija ne mažesnė kaip 200 J
Defibriliacijos režimai | Pusiau automatinė defibriliacija
Rankinė defibriliacija
Prietaiso elektros maitinimo šaltinis | Vidinis ličio (arba lygiavertis) akumuliatorius
Darbas nuo akumuliatorių baterijos (pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus talpa, nenaudojant išorinio maitinimo šaltinio) | Ne mažiau kaip 100 defibriliacijos iškrovų naudojant 200 J energiją
Defibriliatoriaus įkrovimo iki 200 J energijos trukmė | Ne daugiau kaip 10 s (arba ne daugiau kaip 12 s įkrovimui iki 360 J)
Verbalinių gaivinimo instrukcijų (pranešimų balsu) kalba | Lietuvių kalba
Prietaiso ekranas | Prietaise įmontuotas ne mažesnės kaip 140 mm įstrižainės skystųjų kristalų ekranas.
Defibriliatoriaus parengties darbui indikacija | Prietaisas turi defibriliatoriaus esamos būklės indikaciją ir baterijos įkrovos lygio indikaciją.
Prietaiso ekrane pateikiama informacija | 1. Laikas; 2. Atliktų defibriliacijų skaičius; 3. Vėliausios iškrovos energija; 4. Vartotoją instruktuojantys užrašai su grafinėmis ikonomis, lydintys pranešimus balsu.
Pranešimų balsu garso nustatymas | Keičiamas garsiakalbio garso stiprumas
EKG registravimas | Prietaisas turi EKG registravimo funkciją, EKG kreivė rodoma prietaiso ekrane
Prietaiso vidinės (integruotos) atminties talpa priklausomai nuo išsaugomų duomenų tipo | 1. Ne mažiau kaip 20 min ištisinės EKG; 2. Ne mažiau kaip 10 įvykių duomenys.
Darbui su prietaisu tinkamo paciento impedanso ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 10 – 300 Ω
Sąsajos duomenų perdavimui į personalinį kompiuterį | Bevielio ryšio sąsaja arba/ir USB jungtis
Prietaiso svoris su akumuliatoriumi | Ne daugiau kaip 3,5 kg
Duomenų perdavimas į kompiuterį. | Komplekte su defibriliatoriumi pateikiama į vartotojo kompiuterį instaliuojama programinė įranga duomenų priėmimui bei analizei. Į kompiuterį perduodami duomenys apima EKG, įvykių laiką, krūtinės ląstos paspaudimų dažnį
Atsparumas išoriniam poveikiui | Ne mažiau kaip IP55
Komplektacija | 1. Prietaisas su akumuliatoriumi (1 komplektas); 2. Krepšys prietaiso nešiojimui (1 vnt.); 3.Vienkartiniai defibriliacijos elektrodai vaikams (vienas komplektas); 4.Vienkartiniai defibriliacijos elektrodai suaugusiems (du komplektai). Arba Universalūs vienkartiniai elektrodai vaikams ir suaugusiems (bendrai trys komplektai).
Garantinis laikotarpis | 1. Prietaisui– ne mažiau kaip 24 mėn.; 2.Defibriliacijos elektrodams – ne mažiau kaip 12 mėn.;
Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos | Būtina
Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (jei prekės turi išorinę pakuotę). | Būtinas
Informacija apie akumuliatoriaus ir (ar) baterijų perdirbimą ar šalinimą. | Būtina
Žymėjimas CE ženklu | Būtinas
Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba
| 1. Pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją lietuvių ir anglų kalbomis. 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. 4. Pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus. 5. Pateikti tiekėjo deklaraciją, arba techninius dokumentus, arba kitus lygiaverčius įrodymus apie akumuliatoriaus ir (ar) baterijos perdirbimą ar šalinimą. | Įkeliami dokumentai (siūlant prekes į CPO IS katalogą)