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Pirkimo „ Odontologinės medžiagos ir priemonės“
I Pirkimo dalis
Antgaliai ir jų priedai. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Turbinis antgalis
	50
	1. Efektyvi daugiataškė grąžto ir preparuojamo danties paviršiaus vandens–oro aušinimo sistema, ne mažiau kaip 3 purškimo taškai; mikrofiltras arba kita gamintojo numatyta vandens tiekimo sistemos apsauga nuo užteršimo;
2. Švarios galvutės technologija arba lygiavertė technologija;
3. Galingumas ne mažiau 22 W;
4. Nominalūs sūkiai sūkiai ne mažiau 320 000 aps/min.;
5. Galvutės išmatavimai ne didesni 12,5x14,0mm.;
6. Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar.;
7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas;
8. Tinkamas prie NSK greitosios jungties;
9. Keraminiai guoliai.
	
	
	

	2.
	Kampinis antgalis
	50
	1. Su pašvietimu;
2. Vientiso optinio pluošto šviesolaidis arba lygiavertis ryškiau apšviečiantis darbinį lauką;
3. Atsparus nuolatiniam sterilizavimui ir išlaikantis šviesos pralaidumą;
4. Pritaikytas grąžtams, kurių koto skersmuo yra 2,35 mm (ISO 1797 standartas;
5. Švarios galvutės sistema arba lygiavertė sistema;
6. Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar.
7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas;
8. Keraminiai guoliai.
	
	
	

	3.
	Tiesus antgalis
	10
	1. Su pašvietimu;
2. Vientiso optinio pluošto šviesolaidis arba lygiavertis ryškiau apšviečiantis darbinį lauką;
3.  Atsparus nuolatiniam sterilizavimui ir išlaikantis šviesos pralaidumą;
4. Pritaikytas grąžtams, kurių koto skersmuo – 2,35 mm.
5. Švarios galvutės arba lygiavertė sistema;
6. Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar.
7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas;
8. Keraminiai guoliai.
	
	
	

	4.
	Tepalas antgaliams
	40
	1. Tepalas (alyva), skirtas odontologinių (turbininių, kampinių, tiesių) antgalių valymui ir tepimui ir turi atitikti siūlomų antgalių techninei priežiūrai (valymui ir tepimui);
2. Tinkamas naudoti prieš antgalių sterilizavimą autoklave (atsparus aukštai temperatūrai);
3. Neturi neigiamo poveikio antgalių vidinėms dalims, guoliams ir šviesolaidžiams;
4. Dokumentai patvirtinantys atitiktį REACH reikalavimams.
	
	
	

	5.
	Skystis atsiurbimo magistralės valymui
	500l
	1. Neputojantis ar mažai putojantis;
2. Gerai tirpdantis proteinų ir įsisenėjusias apnašas;
3. Pasižymintis plataus spektro antimikrobiniu poveikiu: baktericidiniu (įskaitant TBC), fungicidiniu (arba levūricidiniu) ir ribotu virusicidiniu arba pilnu virusicidiniu (efektyvus prieš apvalkaluotuosius virusus, įskaitant HBV, ŽIV, HCV);
4. Dokumentai patvirtinantys atitiktį REACH reikalavimams;
5. Priemonė turi būti registruota / sertifikuota kaip IIa klasės medicinos priemonė pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (arba Direktyvą 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu) arba kaip biocidinis produktas pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012.
	
	
	

	6.
	Skalerio raktas antgaliukui uždėti tinkantis NSK Varios tipo skaleriams.
	100 vnt.
	
	
	
	

	7.
	Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai
	Įvairių dydžių 30 vnt.


	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	8.
	Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai
	G16 dydžio 200 vnt.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	9.
	Skalerio antgalis
	5 vnt.
	1. Ultragarsinio skalerio rankenėlė su apšvietimu, pilnai suderinama ir tinkanti jungti prie perkančiosios organizacijos turimos optinės žarnos, skirtos Varios 2 – LUX HP tipo (arba lygiaverčiam) skaleriui;

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	


 
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 60 000,00Eur be PVM, o maksimaliai už 100 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

II Pirkimo dalis
Anestetikai. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (pakuotės)
	Pageidaujama pakuotė
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Anestetikas (3 % mepivakaino grupes, karpulinis)
	
50
	N50
	
	
	

	2.
	Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,006 % epinefrinu, karpulinis)
	
150
	N50
	
	
	

	3.
	Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,012 % epinefrinu, karpulinis)
	
600
	N50
	
	
	

	4.
	Anestetikas (gelis gleivinės nujautrinimui vaikams, ivairių skonių)
	
20
	
30,0 g-Nl
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 15 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
III Pirkimo dalis
Dantų šaknų kanalų gydymo ir plombavimo medžiagos. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Kalcio hidroksido cheminio kietėjimo pasta
	100 švirkštų
	1. skirta gilaus karieso gydymui, netiesioginiam ir tiesioginiam pulpos padengimui;

2. dvikomponente (pasta+
pastos katalizatorius).

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	2.
	Kalcio hidroksido pasta šaknų kanalų gydymui
	100 švirkštų 
	1. skirta dantų šaknų kanalų gydymui;

2. Rentgenokontrastiška, turinti sudėtyje jodo (jodoformo) arba lygiavertė;

3. fasuota švirkštuose;

4.  komplekte (arba dėžutėje) turi būti vienkartiniai antgaliukai pastos įvedimui į šaknų kanalą;

5.  CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	3.
	Kalcio hidroksido pasta šaknų kanalų gydymui
	200 švirkštų
	1. skirta dantų šaknų kanalų gydymui;

  2. Rentgenokontrastiška, sudėtyje be jodo;

  3. fasuota švirkštuose;

  4. komplekte (arba dėžutėje) turi būti vienkartiniai antgaliukai pastos įvedimui į šaknų kanalą;

   5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	4.
	Cinko oksido eugenolinis cementas
	30 dėžučių
	1.  Odontologinis cementas (medžiaga), tinkantis dantų šaknų kanalų plombavimui;

2. Komplektą (dėžutę) sudaro milteliai ir skystis;

3. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	5.
	Cinko oksido eugenolinis cementas
	5 dėžučių

	1. Pakuotė: milteliai (ne mažiau kaip 14–15 g dėžutėje) su skysčiu ir/arba kitais gamintojo numatytais priedais (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį);

2. Cinko oksido eugenolinio pagrindo endodontinis cementas, savo sudėtyje turintis hidrokortizono (kortizono) arba lygiavertės priešuždegiminės medžiagos (gamintojo Septodont Endomethasone N arba lygiavertis);

3. naudojamas dantų šaknų kanalų plombavimui;

  4. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	 6.
	Biokeraminis (bioreaktyvus) silikatinis cementas
	6 rinkiniai
	1. Biokeraminis (kalcio silikato pagrindo) šaknų kanalų užpildas (pasta);

2. Paruošta naudojimui (fasuota švirkšte su vienkartiniais įvedimo antgaliais);

3. Netirpi, pasižyminti dideliu rentgenokontrastiškumu;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	  7.
	Kanalų ėsdinimo medžiaga
	20 flakonų
po ne mažiau 18 g
	1. Turinti sudėtyje EDTA.

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	8. 
	Kanalų plovimo medžiaga natrio hipochlorido tirpalas
	100 flakonų po ne mažiau 250 ml
	1. Tirpalo sudėtis: ne mažiau 2,5% natrio hipochloridas (arba lygiavertė koncentracija); 

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	9.
	Kalcio hidroksido milteliai
	20 vnt. po ne mažiau 100 g.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	10.
	Bakteriocidiskai veikiantis preparatas šaknies kanalui dezinfekuoti
	6 flakonai
	1. Tirpalo sudėtyje yra priešuždegiminių (deksametazono) ir antiseptinių (heksachlorofeno, p-chlorfenolio) medžiagų arba lygiavertis cheminių medžiagų derinys, užtikrinantis stiprų baktericidinį ir priešuždegiminį poveikį;

 2. išfasuotas po 13-15 ml.;

 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	11.
	Gutaperčos tirpiklis

	3 flakonai
	1. ne mažiau kaip 10 ml skysčio flakone su lašintuvu arba dozavimo pipete;

2. Skystis, skirtas gutaperčos ištirpinimui ir pašalinimui iš šaknies kanalo pakartotinio endodontinio gydymo metu;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	12.
	Endodontiškai gydytų dantų balinimo preparatas
	4 flakonai
	  1. skirtas įvedimui į endodontinę ertmę;

  2. skystis arba želė;

  3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	13.
	Savaime kietėjantis dervinis cementas
	30 rinkinių
	1. Savaime kietėjantis dervinis cementas (pasta), skirtas dantų šaknų kanalų plombavimui kaip užpildas (sileris) kartu su gutaperčios kaiščiais;

2. Po sukietėjimo pasižymintis ilgalaikiu stabilumu, netirpus audinių skysčiuose;

3. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška;

4. Komplektą (rinkinį) sudaro dvi tūtelės (bazė ir katalizatorius) arba automatinio maišymo švirkštas;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	14.
	Citrinos rūgšties tirpalas
	50 buteliukų
	1. skirta dantų kanalų plovimui;

2. ne mažiau kaip 200 ml tirpalo flakone/buteliuke (su adapteriu švirkštui įsukti arba dozavimo pipete);

  3. ne mažiau 20% citrinos rūgštis (arba lygiavertė koncentracija, skirta šaknų kanalų plovimui);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	15.
	Eugenolas
	30 vnt. Buteliukai po 20ml. ± 1 ml.
	 CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	16.
	Šviesoje kietėjantis stiklojonomerinis cementas
	50 dėžučių

	1. Rinkinį (dėžutę) sudaro milteliai (ne mažiau kaip 15 g) ir skystis (ne mažiau kaip 6–8 ml) bei kiti gamintojo numatyti priedai (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį);

2. Cementas turi būti kietinamas šviesa (šviesoje kietėjantis odontologinis stiklojonomeras), skirtas plombavimui ir/arba kultinių dalių atstatymui;

3. Įvairių spalvų (konkrečios spalvos pagal Vita skalę derinamos užsakymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	17.
	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas
	30 rinkinių
po ne mažiau 15 g. + priedai
	1. milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis, apsauginis lakas bei kiti gamintojo numatyti priedai (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį);

2. skirtas pieninių dantų restauracijai, I ir II klases nuolatinių dantų restauracijai, V klasės dantų šaknų restauracijai, dantų kulčių atstatymui;

3. maišymo laikas - ne daugiau 2min.;

4. kietėjimo laikas - ne daugiau 5 min.;

5. Įvairios spalvos (spalvų pasirinkimas pagal Vita skalę: A2, A3, A3.5, B2, B3, B4, C4 arba lygiavertės, konkretus spalvų pasiskirstymas derinamas užsakymo metu);

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	18.
	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas
	30 rinkinių po ne mažiau 15 g. + priedai
	1. milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis ir kiti gamintojo numatyti priedai (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį);

2. skirtas pieninių dantų plombavimui;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	19.
	Šviesoje kietėjantis cementas
	10 rinkinių
	1. Šviesoje kietėjantis odontologinis cementas (arba kompomerinė medžiaga), skirtas pieninių dantų plombavimui (restauracijai);

2. Komplektą (rinkinį) sudaro medžiaga (švirkštuose arba kapsulėse) ir visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	20.
	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas
	30 rinkinių
po ne mažiau 15 g. + priedai
	1. Rinkinį sudaro: milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis ir visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos maišymui bei naudojimui (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį);

2. Cheminio (Savaiminio) kietėjimo fiksacinis stiklojonomerinis cementas, skirtas vainikėlių, tiltų, ortodontinių konstrukcijų bei kultinių įklotų cementavimui (fiksavimui);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	21.
	Dvigubo kietėjimo rentgenokontrastinis stiklojonomerinis pamušalas
	60 dėžučių po ne mažiau 15 g. + priedai
	1. milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis ir visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį);

2. Dvigubo (šviesoje ir/arba savaiminio) kietėjimo rentgenokontrastiška stiklojonomerinė pamušalinė medžiaga (cementas);

3. Skirtas naudoti kaip apsauginis / izoliacinis pamušalas po kompozitais, amalgamomis, metalinėmis ir keraminėmis restauracijomis;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	22.
	Šviesoje kietėjantis vienkomponentis stiklojonomerinis cementinis
pamušalas
	100 švirkštų
	1. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška;

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	23.
	Stiklojonomerinis,cementas išskiriantis didelį kiekį fluoridų
	100 rinkinių po ne mažiau 15 g. + priedai
	1. Apsauga padidėjusios rizikos dantims (suaugusių ir vaikų);

 2. Pasižymintis savaimine adhezija prie danties kietųjų audinių, žemu klampumu bei greitu kietėjimu arba lygiaverčiomis savybėmis;

3. Tinka šaknies karieso gydymui;

4. Rožinės ir baltos spalvos
miltelių/skysčio pavidalu arba lygiavertis.

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	24.
	Stiklojonomerinis cementas turintis sidabro
	30 rinkinių po ne mažiau 15 g.
+ priedai
	1. Cheminio kietėjimo odontologinis stiklojonomerinis cementas, kurio miltelių sudėtis sustiprinta sidabro dalelėmis (lydiniu) arba lygiavertis, skirtas padidinto atsparumo reikalaujančiam pieninių dantų plombavimui (restauracijai) bei kulties atstatymui;

2. Medžiaga turi pasižymėti dideliu rentgenokontrastiškumu;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 12 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
IV Pirkimo dalis
Odontologijos medžiagos dantų protezavimui. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	C silikoninė atspaudinė masė

	80 rinkinių
	1. Rinkinys su katalizatoriumi ir korekcine mase;

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	2.
	Vinilpolieterinė silikoninė atspaudinė masė
	20 rinkinių
	1.  inilpolieterinio silikono (VPES) hibridinė atspaudinė medžiaga, skirta tikslių odontologinių atspaudų nuėmimui;

2.  Rinkinį (komplektą) sudaro bazinė ir/arba korekcinė atspaudinė masė (kasetėse, tūtelėse arba indeliuose) bei visi gamintojo numatyti priedai, užtikrinantys pilną medžiagos suderinamumą bei naudojimą;

3. Medžiagos charakteristikos: pasižyminti dideliu hidrofiliškumu prieš ir po kietėjimo, išliekančiu matmenų stabilumu, atsparumu įplyšimui bei visišku atsistatymu po deformacijų arba lygiaverčiais parametrais;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	3.
	Silikoninė atspaudinė masė korekcinė
	80 vnt. rinkinių

	1. korekcinė, dviejų klampumų;

2. aukštas demencinis stabilumas;

3. atspari drėgmei, pasižyminti geru drėkinamumu (kontaktinis kampas po 30 sek. 30° arba lygiavertis);

4. pilnai sukietėja burnoje   per 2min. (±1 min.);

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	4.
	Alginatinė atspaudinė masė
	100 dėžučių po ne mažiau
450g
	1. nekeičianti spalvos;

2. gali būti su spalviniu kietėjimo indikatoriumi (chromatinė) arba be jo;

3. tinkanti atspaudus pilti - ne mažiau per 24 val.;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	5.
	Silikoninė korekcinė atspaudinė masė
	20 švirkštų
	1. Išfasuota švirkštuose;

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	6.
	Dvigubo kietėjimo dervinis cementas
	20 rinkinių
	1. išskiria fluorą;

2. tinkanti visų tipų restauracijoms bei kaiščiams cementuoti bei kulties atstatymui;

3. lengvai nusivalantis perteklius;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	7.
	Stiklojonomerinis cheminio kietėjimo cementas vainikėlių cementavimui
	20 dėžučių po ne mažiau 15 g
	1. Cheminio (savaiminio) kietėjimo stiklojonomerinis fiksacinis cementas, skirtas vainikėlių, tiltų ir kitų odontologinių konstrukcijų cementavimui (fiksavimui);

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	8.
	Stiklo jonomerinis cementas įklotams
	1 00 rinkinių
po ne mažiau 15 g su priedais
	1. milteliai (ne mažiau kaip 15 g), skystis ir visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui (arba lygiavertis išpilstymas, užtikrinantis bendrą ne mažesnį medžiagos kiekį);
2. Cheminio (savaiminio) kietėjimo fiksacinis stiklojonomerinis cementas, skirtas kultinių įklotų, vainikėlių ir kitų odontologinių konstrukcijų cementavimui;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	9.
	Vaškas bazinis
	4000 g. fasuoti po 500 g.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	10.
	Minkštas bazės pagrindas
	12 vnt.
	1. medžiaga po sukietėjimo turi išlikti elastinga, atspari aplinkos poveikiui bei gerai sukibti su akriliniu protezo pagrindu;

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	11.
	Purškiama kalkė
	6 vnt. flakonuose
	1. purškalas, skirtas kontaktinių taškų, sąkandžio tikslumo bei restauracijų (vainikėlių, įklotų) tikrinimui ir pritaikymui;

2. ant purškiamo paviršiaus turi suformuoti labai ploną, tikslų, lengvai vandeniu nuplaunamą miltelių (pigmento) sluoksnį;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	12. 
	Dvipusė kalkė
	100 vnt.
	1. pakuotė: knygutėse arba bloknotuose (iš viso 100 įpakavimų / knygučių);

2. dvipusis artikuliacinis popierius arba folija, skirtas okliuzijos (sąkandžio) ir kontaktinių taškų tikrinimui bei koregavimui;

3. Dviejų skirtingų spalvų (pvz., mėlynos ir raudonos arba juodos ir raudonos), leidžiantis aiškiai diferencijuoti statinius ir dinaminius sąkandžio kontaktus;

4. Popieriaus / folijos storis: ne didesnis kaip 40–100 mikronų (µm) arba lygiavertis;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	13.
	Plastmasiniai kaiščiai įklotams formuoti (,,šukos“)
	20 vnt.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	14.
	Cheminis pieštukas
	10 vnt.
	1. Pieštukas, skirtas kontaktinių taškų, kietojo gomurio ribų, sąkandžio linijų bei protezų spaudimo vietų tiksliam žymėjimui tiesiogiai ant paciento burnos gleivinės, dantų ar modelio;

2. Žymėjimo šerdis turi palikti ryškų, lengvai matomą ir seilėms atsparų pėdsaką ant drėgnų burnos audinių, tačiau būti lengvai nuplaunama vandeniu nuo restauracijų paviršiaus;

3. Medžiaga turi būti visiškai netoksiška ir saugi naudoti paciento burnos ertmėje;
4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	15.
	Cementas laikinam vainikėlių cementavimui
	100 rinkinių
	1. rinkinį sudaro: laikinam cementavimui skirta medžiaga (bazinė pasta ir katalizatorius tūtelėse arba automatinio maišymo švirkštuose) bei visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui;

2. cheminio (savaiminio) kietėjimo odontologinis cementas, skirtas laikinų vainikėlių, tiltų bei kitų ortopedinių konstrukcijų laikinam fiksavimui (cementavimui);

3. cementas turi būti be eugenolio (zinc-oxide non-eugenol) arba lygiavertis, kad nedarytų neigiamo poveikio būsimam nuolatiniam restauracijų cementavimui derviniais cementais;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	16.
	Kompozito medžiaga laikinam protezavimui
	6 rinkiniai
	1. Savaiminio kietėjimo pasta-pasta sistema multifunkcinių metakrilato rūgšties esterių pagrindu. Skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų gaminimui;

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	17.
	Greitai kietėjanti plastmasė
	5 rinkiniai
	1. rinkinį (komplektą) sudaro: milteliai (polimeras) ir skystis (monomeras), išfasuoti gamyklinėse pakuotėse (rekomenduojamas miltelių kiekis ne mažiau kaip 60–100 g, skysčio ne mažiau kaip 50–100 ml arba lygiaverčiai komponentų tūriai);

2. savaime kietėjanti (šalto kietėjimo / savaiminės polimerizacijos) akrilinė plastmasė, skirta laikinų vainikėlių bei tiltų gamybai klinikoje, išimamų dantų protezų pataisoms, lūžių klijavimui bei greitam bazių perbazavimui;

3. medžiaga po sukietėjimo turi lengvai mechaniškai apdirbama (frezuojama ir poliruojama) bei gerai sukibti su esamu protezo akrilu;
4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	18.
	Silikoninė perbazavimo medžiaga
	10 rinkinių
	1. rinkinį (komplektą) sudaro: A-silikono (vinilpolisiloksano) pagrindo ilgalaikė elastinga perbazavimo medžiaga (kasetėje po ~50 ml arba tūtelėse), rišamoji medžiaga (praimeris / kondicionierius), paviršiaus glaistas (blizgiklis) bei visi gamintojo numatyti priedai, reikalingi medžiagos naudojimui (arba lygiavertis išpilstymas);

2. skirta ilgalaikiam, elastingam išimamų dantų protezų bazių perbazavimui (pamušalo formavimui) tiesioginiu arba netiesioginiu būdu, siekiant sumažinti spaudimą gleivinei;

3. medžiaga po sukietėjimo turi išlikti stabili, elastinga, atspari aplinkos poveikiui burnos ertmėje bei užtikrinti stiprų sukibimą su akriliniu protezo pagrindu;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	19.
	Porceliano ėsdinimo želė hidrofluoro rūgštis 9%
	100 vnt.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	20.
	Universalus valiklis
	50 vnt. ne mažiau 4 ml. valymo skysčio (tirpalo) butelikai
	1. Universalus valiklis, skirtas seilėmis, krauju ar kitais organiniais skysčiais užterštų stiklo keramikos, cirkonio oksido, dervinių, metalinių restauracijų bei stiklo pluošto kaiščių valymui po jų pamatavimo (išbandymo) burnoje arba lygiavertis;

2. Tinkamas užteršto paruošto danties (ertmės, šaknies kanalo, danties atramos) bei implantų atramų valymui prieš galutinį cementavimą;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	21.
	Savaiminio ėsdinimo praimeris
	50 vnt. ne mažiau kaip 4 ml praimerio (skysčio) buteliuke
	1.naudojamas paruošto danties kondicionavimui;

2. savo sudėtyje turintis MDP fukcinio monomero arba lygiavertės rišamosios medžiagos, užtikrinančios patikimą cheminį sukibimą su danties struktūra, dervinėmis kultimis bei tauriųjų ir netauriųjų metalų lydiniais;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	22.
	Adhezinė dervinė cementavimo sistema
	30 rinkinių + priedai
	1. Cementuoti vainikėliams, tiltams, įklotams ir užklotams;

2.cementuoti laminatėms (venyrams);

3. cementuoti tiltams ir įtvarams;

4. cementuoti protezinėms restauracijoms ant implantų atramų ir rėmelių;

5. Cementuoti kaiščiams ir kultims;
 
6. Amalgamos klijavimui;

  7. ne mažiau kaip 4 atspalvių (arba lygiavertis atspalvių skaičius);

8.Patikimas kraštinis sandarinimas, didelė sukibimo jėga ir puikus sandarumas.

9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	23.
	Savaiminio kietėjimo laikina kompozito medžiaga
	50 rinkiniai
	1.Savaiminio kietėjimo pasta-pasta sistema multifunkcinių metakrilato rūgšties esterių pagrindu;
 
2.Skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų gaminimui;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	24.
	Dvigubo kietėjimo kompozitinis cementas
	100 vnt. po ne mažiau 5 ml.
	1.skirtas laikinam cementavimui;

2.skaidrumas leidžia pasiekti itin aukštus estetinius rezultatus;

3. darbinis laikas ne mažiau 1 min. ir ne daugiau 2 min. (23°c ± 1°c), kietėjimo laikas ne mažiau 3 min. ir ne daugiau 4min. (37°c± 1°c);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 18 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
V Pirkimo dalis
Papildomos medžiagos ir prietaisai. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Biokeraminė kalcio silikato medžiaga dantų restauracijai ir pulpos padengimui
	300 kapsulių
	1. pakuotė: gamyklinės kapsulės su milteliais, komplektuojamos kartu su joms suderintu vienkartiniu skysčiu (tirpalu) dozių pipetėse, paruoštos mechaniniam maišymui;

2. medžiagos pagrindas: trikalcio silikatas;

3. biologiškai suderinama su danties audiniais, biologiškai aktyvi medžiaga, skatinanti dentino remineralizaciją ir pulpos (nervų) gijimą;

4. užtikrinanti patikimą, ilgalaikį kraštinį sandarumą ir mikromechaninį sukibimą su danties struktūra;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	2.
	Universalaus greičio odontologinis maišytuvas kapsulinėms medžiagoms
	2 vnt.
	1. elektromechaninis kapsulių maišytuvas (amalgatorius), skirtas biokeraminių medžiagų (tokių kaip Biodentine), stiklojonomerinių cementų bei kitų odontologinių medžiagų, išfasuotų gamyklinėse kapsulėse, greitam ir tolygiam sumaišymui;

2. aparatas turi užtikrinti pakankamą apsukų greitį bei laiko programavimą, reikalingą siūlomų kapsulių pilnavertiškam aktyvavimui ir paruošimui;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 3 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 8 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
VI Pirkimo dalis
Instrumentai endodontijai. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K -failai: rinkinys 6 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;
11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	2.
	Endodontiniai rankiniai
instrurnentai K-failai: rinkinys 8 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	300 dėžučių
	1.rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūnė;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	3.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai:
rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūnę;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	4.
	Endodontiniai rankiniai
instrumentai K-failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25mm, 31 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūnę;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	5.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 20 dydzio (darbinis ilgis 21 mm, 25
mm, 31 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3.sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	6.
	Endodontiniai rankiniai
instrumentai K-failai: rinkinys 25 dydzio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	7.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm)
	80 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	8.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 45-80 dydžio (darbinis ilgis 25 mm, 31mm, 21 mm)
	80 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR pereinamąsias nuostatas.
	
	
	

	9.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys 8 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.

9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR
	
	
	

	10.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm., 25 mm.)
	
300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

 9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	11.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	10 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;
5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;
9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	12.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai rinkinys 20 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	10 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	13.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai:
rinkinys 25 dydžio (darbinis ilgis,21 mm, 25 mm)
	10 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno 
ar lygiavertės medžiagos;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	14.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys 30 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	10 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;
9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	15.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys .15-40 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	5 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno
ar lygiavertės medžiagos;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	16.
	Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai:
rinkinys 45-80 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	5 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. atitinka ISO spalvinį žymėjimą;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio;

9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	17.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai:
25 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	20 dėžučių
	1. rankinis;

2.  daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno
ar lygiavertės medžiagos;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	18.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai:
30 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	20 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno
ar lygiavertės medžiagos;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	19.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai:
35 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	20 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno
ar lygiavertės medžiagos;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	20.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai:
rinkinys 15-40 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	20 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno
ar lygiavertės medžiagos;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.

	
	
	

	21.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai protaperiai: rinkinys (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm)
	100 rinkinių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno
ar lygiavertės medžiagos;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.

	
	
	

	22.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai hedstromai:
rinkinys (darbinis ilgis 21 mm,25 mm)
	50 rinkinių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno
ar lygiavertės medžiagos;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio;
7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	23.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai kondensoriai
	100 dėžučių

	1. Rankinis;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno
ar lygiavertės medžiagos;

5. Pakuotėje: ne mažiau kaip 4 vnt. (arba asorti rinkinys);

6. Maillefer arba lygiaverčiai;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	24.
	Endodontiniai mašininiai instrumentai Pjezo filintuvai
	50 dėžučių
	1. Skirti įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais
varikliais;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Sterilizuojamas;

4. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	25.
	Endodontiniai mašininiai instrumentai šaknies kanalo gates
	50 dėžučių
	1. Skirti įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais
varikliais;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Sterilizuojamas;

4. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	26.
	Kanalų plombavimo spiralės (darbinis ilgis 21 mm,25 mm)
	100 dėžučių
	1. dydžiai nuo Nr. 1 iki Nr. 4 (arba asorti rinkiniai) (tikslus dydžių ir ilgių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);
2. Mašininis instrumentas, skirtas įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais varikliais;

3. Daugkartinio naudojimo;

4. Sterilizuojamas;
5. Turi apsauginę spyruoklę prie koto (saugančią instrumentą nuo lūžimo);

6. Maillefer arba lygiaverčiai;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	27.
	Pulpekstraktoriai
	300 dėžučių
po  ne mažiau kaip 5 vnt.
	1. Įvairių dydžių (asorti arba atskiromis pakuotėmis nuo Nr. 0 iki Nr. 6) (Tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu).

2. Rankinis instrumentas su plastikinėmis rankenėlėmis (gali būti koduota ISO spalvomis);

3. Vienkartinio naudojimo, sterilus (supakuotas gamykliškai);

4. Skirtas pulpos audinio pašalinimui iš šaknies kanalo;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	28.
	Adatos endodontinių kanalų plovimui
	20 dėžučių po ne mažiau kaip 100 vnt.
	1. Įvairių dydžių (pvz., 27G ir 30G) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Adata buku (atviru) galu, su viena arba dviem šoninėmis angomis/išpjovomis (saugioms šaknies kanalų plovimo procedūroms);

3. Jungtis: Luer-Lock tipo arba tinkanti standartiniam švirkštui;

4. Atspari agresyviems endodontiniams dezinfekuojantiems tirpalams (pvz., natrio hipochloritui, EDTA);

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	29.
	Švirkštai prisukamoms adatoms kanalų plovimui
	20 dėžučių po ne mažiau kaip 100 vnt.
	1. Švirkštai 5 ml.;

2. Vienkartinio naudojimo, sterilūs, supakuoti individualiose pakuotėse;

3. Su užsukama adatos jungtimi (Luer-Lock tipo), užtikrinančia saugų adatos užfiksavimą plaunant kanalus po spaudimu;

4. Trijų dalių (cilindras, stūmoklis ir guminis sandariklis), užtikrinantys tolygų ir sklandų skysčio švirkštimą;

5. Skaidrus cilindras su aiškia, kontrastingo juodo žymėjimo skale;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 18 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 32 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
VII Pirkimo dalis
Dantų kanalų plombavimo priemonės. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Gutaperčiniai kaiščiai pagrindiniai
	160 dėžučių
po ne mažiau kaip 60 vnt.
	1. Įvairių ISO dydžių (pvz., nuo Nr. 15 iki Nr. 80) ir kūgiškumo (standartinio .02 arba mašininių sistemų .04 / .06 / ProTaper tipo F1-F3) (tikslus dydžių ir kūgiškumų pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Gamykliškai susukti, plastiški, skirti šaknies kanalų tridimenciniam užpildymui (obturacijai);

3. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje);

4. Maillefer arba lygiaverčiai;
5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Gutaperčiniai kaiščiai pagalbiniai
	200 dėžučių po ne mažiau kaip
60 vnt.
	1. Įvairių dydžių (atskiromis pakuotėmis arba asorti rinkiniais, pvz., įvairių nestandartinių dydžių kaip Fine, Medium-Fine, Fine-Medium ir pan., arba ISO standartinių dydžių) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Gamykliškai susukti, plastiški, skirti šaknies kanalų tridimenciniam užpildymui (obturacijai);

3. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje);

4. Maillefer arba lygiaverčiai;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Popieriniai sauskaiščiai
	300 dėžučių
po ne mažiau kaip 200 vnt.
	1. Įvairių ISO dydžių (pvz., nuo Nr. 15 iki Nr. 80) ir kūgiškumo (pvz., .02, .04 arba .06), pritaikyti naudojamoms instrumentų sistemoms (tikslus dydžių ir kūgiškumų pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Gamykliškai susukti, plastiški, skirti šaknies kanalų tridimenciniam užpildymui (obturacijai);

3. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje);

4. Maillefer arba lygiaverčiai;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagrindiniai
	200 dėžučių po ne mažiau kaip
60 vnt.
	1. Įvairių dydžių, tiksliai atitinkančių ProTaper (arba lygiaverčių) mašininių instrumentų sistemą (F1, F2, F3, F4, F5 ar asorti rinkiniai) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Gamykliškai susukti, plastiški, pritaikyti progresyvaus kūgiškumo kanalų užpildymui;

3. Graduoti – su aiškiai matomomis ilgio žymomis ant kaiščių (milimetrine skale);

4. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje);

5. Maillefer (ProTaper) arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagalbiniai
	60 dėžučių
po ne mažiau kaip 60 vnt.
	1. Įvairių nestandartinių dydžių (atskiromis pakuotėmis arba asorti rinkiniais, pvz., Fine-Fine, Medium-Fine, Fine-Medium, Medium ir pan.) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Gamykliškai susukti, plastiški pagalbiniai kaiščiai, skirti kanalų užpildymui šoninės kondensacijos metodu;

3. Rentgenokontrastiški (gerai matomi rentgeno nuotraukoje);

4. Maillefer arba lygiaverčiai;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	6.
	Sauskaiščiai protaperiniai
	300 dėžučių
po ne mažiau  kaip 100 vnt.
	1. Įvairių dydžių, tiksliai atitinkančių ProTaper (arba lygiaverčių) mašininių instrumentų sistemą (F1, F2, F3, F4, F5 ar asorti rinkiniai) (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Gamykliškai susukti, pasižymintys dideliu sugeriamumu (absorbcija), išlaikantys tvirtą formą, pritaikyti progresyvaus kūgiškumo kanalų sausinimui;

3. Graduoti – su aiškiai matomomis ilgio žymomis ant kaiščių (milimetrine skale);

4. Sterilūs (pateikiami steriliose, gamykliškai sandariose pakuotėse / skyreliuose);

4. Maillefer (ProTaper) arba lygiaverčiai;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 16 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
VIII Pirkimo dalis
Odontologijos instrumentai. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Plombavimo instrumentai 
	400 vnt.
	1. Įvairių formų instrumentai kompozicinių medžiagų modeliavimui (mentelės, tamsikliai, kištukai, modeliavimo įrankiai) (tikslus instrumentų formų ir tipų pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

3. Nelipnus paviršius, dengtas titano nitrido (TiN), deimantinio tipo (DLC) ar lygiaverte danga, apsaugančia nuo kompozito lipnumo;

4. mažas trinties koeficientas;

5. didelis atsparumas abrazijai;

6. mažas mentelių storis iki 0,25 mm.;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Pincetai odontologiniai
	100 vnt.
	1. pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

2. dvigubai išlenkti su mechaniniu užraktu / fiksavimo mechanizmu (fiksatoriumi), leidžiančiu užfiksuoti pinceto šakas suspaustoje padėtyje procedūrų metu;

3. ilgis 16 cm. ± 1 cm.

4. Daugkartinio naudojimo, visiškai pritaikyti sterilizacijai autoklave;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	Veidrodėlių koteliai
	100 vnt.
	1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

2. Sriegio tipas: Europinio standarto (Cone Socket / CS) arba lygiaverčio tipo, suderinami su standartinėmis prisukamomis veidrodėlių galvutėmis;
3. Paviršius turi būti atsparus korozijai, daugkartinio naudojimo ir visiškai pritaikytas sterilizacijai autoklave;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Veidrodėlių galvutės
	1000 vnt.
	1. Dydžiai: Nr. 4 (apie 22 mm diametras) arba Nr. 5 (apie 24 mm diametras) (tikslus dydis pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Nedidinantis, plokščias veidrodėlis;

3. Atspindys nuo priekinio stiklo paviršiaus (Front Surface), užtikrinantis aiškų vaizdą be šešėlių ar dvigubo atspindžio;

4. Sriegio tipas: Europinio standarto (Cone Socket / CS) arba lygiaverčio tipo, visiškai suderinamas su Europinio standarto veidrodėlių koteliais;

5. Karkasas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;
6. Daugkartinio naudojimo, atsparus korozijai ir pritaikytas sterilizacijai autoklave;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	6.
	Chirurginės replės dantų rovimo procedūroms
	50 vnt.
	1. Įvairių anatominių formų replės, skirtos viršutinio ir apatinio žandikaulio dantų bei šaknų šalinimui (rovimui) (tikslus replių formų ir tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Pagamintos iš aukštos kokybės, korozijai atsparaus chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

3. Su ergonomiškomis, rantuotomis / neslystančiomis rankenomis, užtikrinančiomis saugų ir stabilų instrumento laikymą procedūros metu;

4. Darbinės dalies (snapo) vidinė pusė gali būti su smulkiomis įrantomis arba dengta deimantine danga geresniam danties fiksavimui;
5. Daugkartinio naudojimo, visiškai pritaikytos sterilizacijai autoklave;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	7.
	Elevatoriai
	100 vnt.
	1. Įvairių anatominių formų ir dydžių elevatoriai, skirti dantų ir šaknų atskyrimui bei šalinimui (pvz., tiesūs, lenkti, kairieji, dešinieji, Bein tipo, liuksatoriai ar lygiaverčiai) (tikslus elevatorinių formų ir tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. pagaminti iš aukštos kokybės, korozijai atsparaus chirurginio nerūdijančio plieno;

3. Su ergonomiškomis, patogiomis suimti rankenomis (gali būti metalinės arba iš karščiui atsparaus plastiko), užtikrinančiomis jėgos kontrolę ir stabilumą procedūros metu;

4. Daugkartinio naudojimo, konstrukcija visiškai pritaikyta sterilizacijai autoklave;
5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	8.
	Žirklutės
	10 vnt.
	1. Ilgis 11,5–13 cm (tikslus ilgis ar modelis pagal poreikį suderinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Chirurginės, lenktos darbinės dalies žirklutės;

3. Pagamintos iš chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

4. Daugkartinio naudojimo, atsparios korozijai ir visiškai pritaikytos sterilizacijai autoklave;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	9.
	Žirklutės
	10 vnt.
	1. Ilgis 11,5–13 cm (tikslus ilgis ar modelis pagal poreikį suderinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Chirurginės, tiesios darbinės dalies žirklutės;

3. Pagamintos iš chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

4. Daugkartinio naudojimo, atsparios korozijai ir visiškai pritaikytos sterilizacijai autoklave;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	10.
	Adatkočiai
	10 vnt.
	1. Ilgis 13–15 cm (tikslus ilgis pagal poreikį suderinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Chirurginis instrumentas, skirtas chirurginių adatų fiksavimui ir siuvimui burnos ertmėje;

3. Pagamintos iš chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

4. Darbinė dalis (snapo vidinė pusė) sutvirtinta volframo karbido (TC) plokštelėmis/įvaržomis, užtikrinančiomis tvirtą adatos fiksavimą ir apsaugančiomis nuo adatos praslydimo ar sukimosi;
5. Daugkartinio naudojimo, atsparios korozijai ir visiškai pritaikytos sterilizacijai autoklave;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	11.
	Šaukšteliai
	10 vnt.
	1. Ilgis 15,5–17,5 cm (tikslus ilgis pagal poreikį suderinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Įvairių dydžių asorti (pvz., darbinės dalies dydžiai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4) (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu).

3. chirurginis instrumentas, skirtas granuliacinio audinio, cistų šalinimui ir alveolių grandymui (Lucas tipo arba lygiavertis);

4. Dvipusis – su dvejomis funkcinėmis darbinėmis dalimis (šaukšteliais);

5. Pagamintos iš chirurginio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

6. Daugkartinio naudojimo, konstrukcija visiškai pritaikyta sterilizacijai autoklave;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	12.
	Skalpeliai
	20 vnt.
	Vienkartiniai, daugartinia?
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 5 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.


IX Pirkimo dalis
Odontologijos grąžtai. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Deimantiniai grąžtai turbininiam antgaliui
	2000 vnt.
	1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui;

2. pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

3. kotelis cilindrinis;

4. diametras 1,6 mm;

5. darbinis galas suapvalintas, padengtas deimanto grūdeliais;

6.netamsėjantys sterilizuojant;

7. atsparūs korozijai;

8. nedeginantys danties audinių gręžiant;

9. skirtingų grubumo lygių, pažymėti ISO standartų spalvų juostelėmis ant grąžto koto;

10.Įvairių formų;

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Kietmetalio grąžtai turbininiam antgaliui
	500 vnt.
	1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui;

2. Darbinė dalis pagaminta iš aukštos kokybės volframo karbido (kietmetalio) lydinio arba lygiavertės medžiagos;

3. kotelis cilindrinis; 

4. diametras 1,6 mm;

5. netamsėjantis sterilizuojant, nekeičiantys savybių daugkartinio sterilizavimo autoklave metu;

6. atsparūs korozijai;

7. nedeginantys danties audinių gręžiant;

8. Skirtingų tipų (pjaunamųjų briaunų skaičiaus), pažymėti ISO standartų spalvų juostelėmis ant grąžto koto;

9. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Kietmetalio grąžtai kampiniam antgaliui
	500 vnt.
	1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui;

2. Darbinė dalis pagaminta iš aukštos kokybės volframo karbido (kietmetalio) lydinio arba lygiavertės medžiagos;

3. kotelio tipas ir matmenys: pritaikyti kampiniam antgaliui (RA), standartinio diametro (apie 2,35 mm), su fiksavimo įranta gale;

4. Atsparūs korozijai, netamsėjantys ir nekeičiantys savybių daugkartinio sterilizavimo autoklave metu;

5. nedeginantys danties audinių gręžiant;

6. Skirtingų tipų (pjaunamųjų briaunų skaičiaus), pažymėti ISO standartų spalvų juostelėmis ant grąžto koto;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 3 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 8 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
X Pirkimo dalis
Odontologijos poliravimo priemonės. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Polyrai
	500 vnt.
	1. Skirti lėtaeigiam kampiniam antgaliui (RA standartas, kotelio diametras apie 2,35 mm);

2. Įvairių formų (pvz., liepsnelės, puodelio, disko) ir skirtingų poliravimo etapų / švelnumo lygių asorti, skirti kompozitinių medžiagų galutiniam apdirbimui (tikslus formų ir tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. Ilgalaikio naudojimo, pasižymintys dideliu atsparumu dilimui, elastingi;

4. Skirtingi poliravimo lygiai (gali būti koduoti skirtingomis spalvomis pagal gamintojo ar ISO standartus);

5. Integruoti ant metalinio / plastikinio kotelio arba tvirtinami ant specialaus laikiklio (mandrelės);

6. Atsparūs korozijai ir tinkami daugkartiniam sterilizavimui autoklave (jei gaminys daugkartinis);

7. Tiksliai centruoti, užtikrinantys sklandų darbą be vibracijos;

8. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Poliravimo juostelės popierinės
	50 pakelių po ne mažiau kaip 100 vnt.
	1. Įvairaus grubumo (šiurkštumo) juostelių asorti (grubios, vidutinio grubumo, švelnios, itin švelnios) tarpdančių apdailai ir poliravimui (tikslus grubumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Popieriniu / plastikiniu pagrindu, lanksčios, plonos, atsparios plyšimui;

3. Gali būti su dviem skirtingo grubumo darbinėmis zonomis ant vienos juostelės (atskirtomis neutralia skiltimi lengvam įvedimui į tarpdantį) arba vienodo grubumo;

4. Padengtos aliuminio oksido arba kita lygiaverte abrazyvine medžiaga;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Poliravimo diskelių rinkinys
	200 rinkinių
	1. Kiekviename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 120 vnt. (arba 200 vnt.) skirtingo šiurkštumo diskelių ir ne mažiau kaip 1 vnt. jiems tinkantis laikiklis (mandrelė);

2. Rinkinį sudaro keturių skirtingų šiurkštumo lygių diskeliai (grubūs, vidutiniai, švelnūs, itin švelnūs), koduoti skirtingomis spalvomis;

3. Diskeliai lankstūs, ploni, su metaline arba plastikine šerdimi saugiam fiksavimui;

4. Skirti kompozitinių medžiagų tarpdančių, anatominių formų apdailai ir poliravimui;

5. Rinkinyje esantys laikikliai (mandrelės) pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui, daugkartiniai, sterilizuojami autoklave;

6. 3M Sof-Lex arba lygiaverčiai;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	Poliravimo diskelių papildai
	500 vnt.
	1. Įvairaus grubumo (šiurkštumo) diskelių asorti (grubūs, vidutinio grubumo, švelnūs, itin švelnūs), koduoti skirtingomis spalvomis (tikslus grubumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Diskeliai lankstūs, ploni, su metaline arba plastikine šerdimi saugiam fiksavimui;

3. Skirti kompozitinių medžiagų tarpdančių, anatominių formų apdailai ir poliravimui;

4. Diskeliai turi būti visiškai suderinami su standartiniais poliravimo diskelių laikikliais (mandrelėmis), skirtais lėtaeigiam kampiniam antgaliui;

5. 3M Sof-Lex papildai arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Poliravimo akmenėlių rinkiniai
	200 rinkinių
	1. Kiekviename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. skirtingų formų (pvz., liepsnelės, taurės, disko ar kūgio) ir įvairaus grubumo (šiurkštumo) silikoninių poliruoklių;

2. Rinkinį turi sudaryti skirtingų etapų poliruokliai (pvz., išankstiniam šlifavimui, galutiniam poliravimui ir blizginimui), koduoti skirtingomis spalvomis (tikslus formų ir grubumų pasiskirstymas rinkiniuose pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. Poliruokliai pagaminti iš aukštos kokybės silikono su integruotomis abrazyvinėmis dalelėmis, skirti kompozitinių medžiagų apdailai ir poliravimui iki blizgesio arba lygiavertės medžiagos;

4. Poliruokliai su integruotu koteliu, pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui, daugkartiniai, sterilizuojami autoklave;

5. Skirti odontologinių restauracinių medžiagų anatominių formų apdailai, okliuzinių paviršių ir tarpdančių poliravimui;

6. Shofu, Kerr, Eve arba lygiaverčiai;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	6.
	Poliravimo akmenėlių papildymai
	200 vnt.
	1. Įvairaus grubumo (šiurkštumo) ir įvairių formų (pvz., taurėlės, liepsnelės/kūgio, diskelio arba sraigto formos) silikoninių poliruoklių asorti (tikslus formų ir grubumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Poliruokliai pagaminti iš aukštos kokybės silikono su integruotomis abrazyvinėmis dalelėmis, skirti kompozitinių medžiagų apdailai ir poliravimui iki blizgesio arba lygiavertės medžiagos;
3. Poliruokliai su integruotu koteliu, pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui, daugkartiniai, sterilizuojami autoklave;

4. Skirti odontologinių restauracinių medžiagų anatominių formų apdailai, okliuzinių paviršių ir tarpdančių poliravimui;

5. Shofu, Kerr, Eve papildymai arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	7.
	Dantų poliravimo šepetėliai
	2000 vnt.
	1. Įvairių formų (pvz., puodelio, dubenėlio, lygaus disko ar cilindro) ir įvairaus šerelių standumo (pvz., minkšti, vidutiniai, kieti) poliravimo šepetėlių asorti (tikslus formų ir standumo pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Šepetėliai pagaminti iš kokybiško, higieniško sintetinio pluošto (pvz., nailono) arba natūralių šerių, arba kitos lygiavertės medžiagos, nepažeidžiančių dantenų ir dantų emalio, pritaikyti naudoti kartu su poliravimo pastomis;

3. Šepetėliai su integruotu metaliniu arba plastikiniu koteliu, pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui, skirti vienkartiniam arba daugkartiniam naudojimui (jei daugkartiniai – sterilizuojami autoklave);

4. Skirti natūralių dantų paviršių valymui nuo minkštojo apnašo bei pigmentinių dėmių, taip pat plombų (kompozitų) galutiniam poliravimui;

5. Kerr, Busch, Tetric arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	8.
	Dantų poliravimo taurelės
	2000 vnt.
	1. Įvairių tipų (pvz., su vidinėmis briaunomis, tinkleliu, propelerio formos lamelėmis ar lygiu vidumi) ir įvairaus minkštumo (pvz., minkštos/žalios, vidutinio kietumo/baltos) poliravimo taurelių asorti (tikslus tipų ir kietumo pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Taurelės pagamintos iš elastingos, medicininės gumos arba silikono (be latekso), ar kitos lygiavertės medžiagos, užtikrinančios optimalų poliravimo pastos sulaikymą taurelės viduje ir efektyvų jos paskirstymą ant danties paviršiaus;

3. Taurelės su integruotu metaliniu ar plastikiniu koteliu arba užmaunamos/užsukamos ant specialaus laikiklio, pritaikytos lėtaeigiam kampiniam antgaliui, skirtos vienkartiniam naudojimui (arba daugkartiniam – sterilizuojamos autoklave);

4. Skirti profesionaliai burnos higienai, natūralių dantų paviršių valymui nuo apnašų ir pigmentinių dėmių bei restauracijų poliravimui;

5. Kerr, Young Dental, Crescent arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	9.
	Poliravimo juostelės metalinės
	1000 vnt.
	1. Skirtingų 3 grubumo (šiurkštumo) lygių asorti: vidutinio grubumo, švelnios ir itin švelnios, padengtos deimantiniais grūdeliais (tikslus grubumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Skirtingų 2 pločių asorti: 2,5 mm ir 3,75 mm (tikslus pločių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);
3. Juostelės turi būti perforuotos (su skylutėmis), kas užtikrina geresnį matomumą, aušinimą ir efektyvų kietųjų medžiagų likučių pašalinimą poliravimo metu;

4. Juostelės turi būti lanksčios, plonos, pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, skirtos tarpdančių (proksimalinių paviršių) apdailai, kompozitinių, keraminių ar metalinių restauracijų poliravimui bei kontūravimui;

5. Juostelės turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikytos sterilizavimui autoklave;

6. Horico, Microcopy, GC arba lygiaverčiai;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	10.
	Šlifavimo ir poliravimo diskeliai
	40 rinkinių po 240 vnt.
	1. plastmasės ar kartono pagrindas, dengtas aliuminio oksidu ar kita lygiavertė sistema;

2. tinkantys kompozitiniams, kompomerams, metalams ir keramikai šlifuoti bei poliruoti;

3. skirtingų 4 šiurkštumo lygių:
3.1. šiurkštus (50-90mm);
3.2. vidutinis (10-40mm);
3.3. švelnus (3-9mm);
3.4. labai švelnus (1-7mm);

4. Diskeliai turi būti suderinami su standartiniais poliravimo diskelių laikikliais (mandrelėmis), skirtais lėtaeigiam kampiniam antgaliui;

5. 3M Sof-Lex, Kerr OptiDisc arba lygiaverčiai;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	11.
	Spiralės formos
poliravimo ir blizginimo ratukai kompozitams
	200 vnt.
	1. Skirtingų 2 etapų (šiurkštumo lygių) ratukų asorti: pirminio poliravimo (paruošiamieji ratukai, dažniausiai užpildyti aliuminio oksidu arba smulkesniais deimantiniais grūdeliais įbrėžimų pašalinimui) ir galutinio blizginimo (deimantiniai ratukai, skirti sausam arba drėgnam poliravimui iki veidrodinio spindesio), koduoti skirtingomis spalvomis (tikslus etapų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Ratukai su lanksčiomis, spiralės formos lamelėmis (piršteliais), kurios poliravimo metu automatiškai prisitaiko prie bet kokios danties paviršiaus struktūros (okliuzinių paviršių, anatominių vagelių, gumburų, tarpdančių ir lygių sienelių) nekeisdamos pirminio restauracijos anatominio modeliavimo;

3. Ratukai turi būti su integruotu koteliu arba pritaikyti greitam uždėjimui (angl. pop-on) ant standartinio laikiklio (mandrelės), skirti naudoti su lėtaeigiu kampiniu antgaliu;
4. Ratukai skirti visų tipų kompozitinių restauracijų (plombų), kompomerų bei laikinų medžiagų apdailai ir poliravimui;

5. Ratukai turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikyti sterilizavimui autoklave pagal gamintojo rekomendacijas;

6. 3M Sof-Lex Diamond Polishing Spiral, EVE Diacomp Plus TWIST arba lygiaverčiai;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	12.
	Poliravimo gumelės su
integruotu abrazyvu
	200 vnt.
	1. Įvairių formų (pvz., taurėlės, liepsnelės/kūgio, diskelio arba sraigto formos) ir įvairaus šiurkštumo lygių (pvz., išankstinio šlifavimo ir galutinio poliravimo) poliravimo gumelių asorti (tikslus formų ir šiurkštumų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Gumelės pagamintos iš elastingos medžiagos (silikono arba poliuretano) su tolygiai visame tūryje integruotu abrazyvu (pvz., deimantinėmis dalelėmis arba aliuminio oksidu), užtikrinančiu efektyvų poliravimą visą gumelės dėvėjimosi laikotarpį;

3. Poliruokliai turi būti su integruotu metaliniu arba plastikiniu koteliu, pritaikyti lėtaeigiam kampiniam antgaliui;

4. Skirti kompozitinių, kompomerinių medžiagų bei kietųjų danties audinių apdailai, kontūravimui ir poliravimui iki blizgesio;

5. Gumelės turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikytos sterilizavimui autoklave pagal gamintojo instrukcijas;

6. Shofu, Kerr, EVE arba lygiaverčiai;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 16 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XI Pirkimo dalis
Odontologijos pagalbinės medžiagos. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Matricos tiesios
	100 vnt.
	1. Įvairių dydžių ir pločių (pvz., siaurų, standartinių, plačių) tiesių matricų asorti (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Matricos pagamintos iš aukštos kokybės, plono, lankstaus nerūdijančio plieno ar kitos medžiagos, pasižyminčios geru tūriniu stabilumu ir atmintimi;

3. Skirtos II klasės ertmių restauravimui kompozicinėmis medžiagomis, užtikrinant anatomiškai taisyklingą tarpdančio kontakto atkūrimą;

3. Matricos pritaikytos naudoti su standartiniais matricų laikikliais (pvz., Tofflemire tipo ar analogiškais);

4. Garrison, Polydentia, Tor VM arba lygiaverčiai;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Matricos išgaubtos
	200 vnt.
	1. Įvairių dydžių (pvz., mažų, vidutinių, didelių) ir tipų (pvz., su poliežuviniu/pogumburiniu prailginimu ar be jo) anatomiškai išgaubtų matricų asorti (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);
2. Matricos pasižymi gamykliniu anatominiu išgaubtumu, leidžiančiu idealiai atkurti danties ekvatorių ir suformuoti tankų bei taisyklingą tarpdančio kontaktinį punktą;

3. Matricos pagamintos iš itin plono, lankstaus nerūdijančio plieno (arba skaidraus poliesterio) ar kitos lygiavertės medžiagos– ne storesnės kaip 0,035 mm–0,050 mm, kad būtų užtikrintas lengvas įvedimas į tarpdantį ir stabilus formos išlaikymas;

4. Skirtos II klasės ertmių restauravimui kompozicinėmis medžiagomis, pritaikytos naudoti su žiedinėmis sekcinėmis matricų sistemomis arba standartiniais matricų laikikliais;

5. Garrison, Tor VM, Polydentia arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Matricos skaidrios
	100 vnt.
	1. Įvairių dydžių (pvz., siaurų, standartinių, plačių) ir tipų (pvz., tiesių arba anatomiškai išgaubtų) skaidrių matricų asorti (tikslus dydžių bei tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Matricos pagamintos iš skaidraus, plono ir šviesai pralaidaus poliesterio (plastiko) arba lygiavertės medžiagos, kuris visiškai praleidžia polimerizacijos lempos šviesą, leidžia kontroliuoti kompozito įvedimą ir užtikrina kokybišką medžiagos sukietinimą per pačią matricą;

3. Matricos turi būti optimalaus storio (ne daugiau kaip iki 0,050 mm), elastingos, atsparios plyšimui, skirtos priekinių (prieškandinių) arba šoninių dantų ertmių restauravimui kompozitais;

4. Polydentia, Garrison, Tor VM arba lygiaverčiai;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	Matricos su laikikliais
	100 vnt.
	1. Įvairių dydžių ir pločių (pvz., siaurų/vaikiškų ne daugiau kaip tarp 4,5 mm–5,0 mm ir plačių/suaugusiųjų ne daugiau kaip tarp  6,0 mm–6,5 mm) bei skirtingų matricų storių asorti (tikslus dydžių ir tipų pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Kiekviena matrica turi turėti gamykliškai sumontuotą, paruoštą tiesioginiam naudojimui vienkartinį plastikinį arba metalinį įtempimo mechanizmą (laikiklį), kuris leidžia greitai ir saugiai fiksuoti matricą ant danties nenaudojant atskirų, daugkartinių matricų laikiklių;

3. Integruotas laikiklis turi turėti patogų reguliavimo mechanizmą (pvz., sukamąją rankenėlę arba slankiklį), leidžiantį tiksliai pritaikyti matricos perimetrą prie danties anatomijos, o po plombavimo lengvai ir saugiai atlaisvinti bei nuimti matricą nepažeidžiant suformuoto kontaktinio punkto;
4. Matricos juostelė turi būti pagaminta iš plono, lankstaus nerūdijančio plieno (arba skaidraus poliesterio) ar kitos lygiavertės medžiagos ir pritaikyta efektyviam II klasės ertmių restauravimui kompozitais;

5. Ultradent Omni-Matrix, Medicom ProMatrix arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Matricų laikiklis
	100 vnt.
	1. Laikikliai turi būti spyruoklinio („Žiogelio“ / angl. Ivory tipo) mechanizmo, skirto greitam ir stabiliam sekcinių arba jungiamosiomis kilpomis pasižyminčių matricų fiksavimui tarpdančiuose;

2. Pagaminti iš aukštos kokybės, korozijai atsparaus nerūdijančio plieno arba medicininio lydinio ar kitos lygiavertės medžiagos;

3. Laikikliai turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikyti ilgalaikiam ir intensyviam naudojimui, atsparūs pasikartojančiam sterilizavimui autoklave pagal gamintojo instrukcijas;

4. Konstrukcija turi užtikrinti stiprią matricos fiksaciją ir stabilią spyruoklės įtampą darbo metu;

5. Tor VM Ivory type, Medesy, Falcon arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	6.
	Matricų laikiklis
	20 vnt.
	1. Laikikliai turi būti universalaus prisukamo / įtempiamo mechanizmo (pvz., Tofflemire tipo), skirto žiedinių juostinių matricų apgaubimui ir patikimam užveržimui aplink danties vainikėlį;

2. Pagaminti iš aukštos kokybės, chemiškai ir termiškai atsparaus nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

3. Laikikliai turi būti daugkartinio naudojimo, pritaikyti pasikartojančiam sterilizavimui autoklave;

4. Srieginis reguliavimo mechanizmas turi veikti tolygiai, leisti tiksliai dozuoti matricos juostelės įtempimą ir užtikrinti, kad užfiksuotas mechanizmas neatsilaisvintų atliekant restauraciją;

5. Tofflemire (Patterson, Medesy, Falcon) arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	7.
	Tarpdantiniai kaiščiai
	60 dėžučių po 500 vnt.
	1. Įvairių dydžių (pvz. mažų, vidutinių, didelių), koduoti skirtingomis spalvomis pagal dydį (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu); 

2. Kaiščiai turi būti anatominės, bangos formos (angl. wave wedges) arba su elastingais sparneliais, kurie idealiai prisitaiko prie danties tarpdančio kontūro, užtikrina patikimą matricos prispaudimą prie emalio ribos ir nedeformuoja matricos juostelės;

3. Pagaminti iš medicininio plastiko arba elastingos medžiagos ar kitos lygiavertės medžiagos, su specialia rankenėle / kiauryme saugiam suėmimui su pincetu įvedimo ir išėmimo metu;

4. Kaiščiai (pleištukai) turi būti rentgenokontrastiški (matomi rentgeno nuotraukoje), kad būtų užtikrinta saugi kontrolė audiniuose jų atskilimo atveju;

5. Skirti tarpdančių separacijai bei matricų fiksavimui II klasės ertmių restauravimo metu;

6. Garrison, Dentsply Sirona Palodent V3, Polydentia myWedge arba lygiaverčiai; 

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	8.
	Tarpdantiniai kaiščiai mediniai
	60 dėžučių po 500 vnt.
	1. Įvairių dydžių / ilgių asorti (pvz., ypač mažų, mažų, vidutinių, didelių), koduoti skirtingomis spalvomis pagal dydį (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Kaiščiai turi turėti anatominę formą su įgaubtais šonais, užtikrinančiais idealų prisitaikymą prie tarpdančių kontūro, ir kvadratinį / stačiakampį galiuką lengvam įterpimui bei išėmimui;

3. Pagaminti iš kokybiškos, tvirtos, minkštos medienos (pvz., klevo ar sikomoro), kuri sudrėkusi burnoje lengvai išsiplečia ir taip dar patikimiau užfiksuoja matricą bei užtikrina saugią separaciją nepažeidžiant dantenų;

4. Skirti tarpdančių separacijai bei matricų fiksavimui II klasės ertmių restauravimo metu;

5. Kerr Hawe Sycamore, Garrison, Tor VM arba lygiaverčiai;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	9.
	Tarpdantiniai kaiščiai plastikiniai
	500 vnt.
	1. Įvairių dydžių (pvz., ypač mažų, mažų, vidutinių, didelių), koduoti skirtingomis spalvomis pagal dydį (tikslus dydžių pasiskirstymas pagal poreikį derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Kaiščiai turi būti anatominės, bangos formos (angl. wave wedges) arba su elastingais sparneliais, kurie idealiai prisitaiko ir priglunda prie danties tarpdančio kontūro, užtikrina patikimą matricos prispaudimą prie emalio ribos ir nedeformuoja matricos juostelės;

3. Kaiščiai turi būti rentgenokontrastiški (matomi rentgeno nuotraukoje), kad būtų užtikrinta saugi kontrolė audiniuose jų galimo atskilimo atveju;

4. Pagaminti iš medicininio plastiko arba elastingos medžiagos arba kitos lygiavertės medžiagos, su specialia rankenėle arba kiauryme saugiam suėmimui su pincetu ar kitais instrumentais įvedimo ir išėmimo metu;
5. Skirti tarpdančių separacijai bei matricų fiksavimui II klasės ertmių restauravimo metu;

6. Garrison, Dentsply Sirona Palodent V3, Polydentia myWedge arba lygiaverčiai;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	10.
	Matricos metalinės
tiesios žiogelio tipo laikiklis
	1000 vnt.
	1. Įvairių dydžių asorti, pritaikytas fiksavimui su „žiogelio“ tipo matricų laikikliais (tikslus pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Pagamintos iš plono, lankstaus nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, skirtos II klasės ertmių restauravimui;

3. Tor VM, Falcon arba lygiaverčiai;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	11.
	Matricos metalinės
išgaubtos žiogelio tipo laikiklis
	1000 vnt.
	1. Įvairių gamyklinių dydžių asorti, anatomiškai išgaubtos formos, pritaikytos fiksavimui su „žiogelio“ tipo matricų laikikliais (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Pagamintos iš plono, lankstaus nerūdijančio plieno, skirtos anatomiškai taisyklingam tarpdančio kontakto atkūrimui;

3. Tor VM, Falcon arba lygiaverčiai;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	12.
	Matricos skaidrios išgaubtos
	20 vnt.
	1. Įvairių gamyklinių dydžių asorti, anatomiškai išgaubtos formos (tikslus dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Pagamintos iš skaidraus, plono poliesterio (plastiko) ar lygiavertės medžiagos, pralaidaus polimerizacijos šviesai, skirtos II klasės ertmių restauravimui;
3. Garrison, Polydentia, Tor VM arba lygiaverčiai;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	13.
	Metalinė matrica rulonelyje 6 mm./7 mm./8 mm.
	10 vnt.
	1. Įvairių gamyklinių pločių asorti: 6 mm, 7 mm ir 8 mm rulonėliais (tikslus pločių pasiskirstymas pagal vienetus derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Pagaminta iš plono, lankstaus nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, skirta individualiam matricų juostelių atpjaunimui ir pritaikymui odontologinių restauracijų metu;

3. Tor VM, Hawe Neos (Kerr), Medesy arba lygiaverčiai;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	14.
	Plastikinė matrica
(skaidri juostelė) rulonelyje
	40 vnt.
	1. Įvairių gamyklinių pločių asorti, pateikiama rulonėliais (tikslus pločių pasiskirstymas pagal vienetus derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Pagaminta iš skaidraus, plono poliesterio (plastiko) ar lygiavertės medžiagos, visiškai pralaidaus polimerizacijos šviesai, skirta individualiam juostelių atpjaunimui priekinių dantų restauracijų metu;

3. Kerr (Hawe Neos), Tor VM, Polydentia arba lygiaverčiai;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	15.
	Sekcijinių matricų rinkinys
	30 rinkinių
	1. Visi rinkinio komponentai (žiedai, matricos, kaiščiai ir instrumentai) turi būti visiškai suderinti tarpusavyje ir pateikiami kaip viena vientisa, gamykliškai sukomplektuota sekcijinių matricų sistema;

2. Žiedai turi būti anatominės formos, pagaminti iš nikelio-titano (NiTi) lydinio (arba lygiaverčio lydinio), pasižymintys formos atmintimi. Skirti krūminiams ir prieškrūminiams dantims, užtikrinantys optimalią separacijos jėgą;

3. Matricos turi būti skirtingų dydžių ir aukščių, anatominės sekcijinės matricos (pilnas gamyklinis asortimentas, esantis standartiniame gamintojo rinkinyje);

4. Kaiščiai turi būti skirtingų dydžių, plastikiniai (arba plastikiniai su lanksčiomis anatominėmis detalėmis), anatominiai tarpdančių kaiščiai;

5. Instrumentas žiedams uždėti / nuimti: ne mažiau 1 vnt. daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave) instrumentas (replės), pritaikytas saugiam rinkinyje esančių žiedų išplėtimui ir pozicionavimui;

6. Instrumentas matricoms ir kaiščiams uždėti / nuimti: ne mažiau 1 vnt. daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave) instrumentas (pincetas su fiksavimo mechanizmu arba lygiavertis instrumentas), pritaikytas tiksliam sekcijinių matricų ir kaiščių įvedimui bei pašalinimui;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	16.
	Sekcijinių matricų papildvmai
	1000 vnt. dėžutėse po 100 vnt.
	1. Matricos turi būti pilnai suderintos ir tinkamos naudoti su aukščiau pirkime nurodytais sekcijinių matricų rinkinio žiedais bei instrumentais;

2. Anatominės, sekcijinės matricos (metalinės);

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai / aukščiai (pvz., Premolar, Molar, Tall Molar ir kt.). (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	17.
	Pleištai
	1000 vnt.
	1. Pleištai turi būti su integruota metaline ne mažiau 60 µm apsauga nuo gretimo danties sužalojimo preparavimo metu;
2. Gaminys turi būti vienkartinio naudojimo, nedeformuojantis dantenų spenelio ir saugantis minkštuosius audinius procedūros metu;

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai (pvz., Small, Medium, Large ir kt.) (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	18.
	Permatomos matricos diastemoms
	50 vnt.
	1. Anatominės formos, šviesai laidžios (permatomos) matricos, skirtos diastemų ir juodųjų trikampių uždarymo procedūroms;

2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, pritaikyti viršutiniams ir apatiniams dantims (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. Matricos turi leisti suformuoti taisyklingą danties anatominį kontūrą nenaudojant tradicinių sekcijinių žiedų;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	19.
	Formuojamos plonos matricos
	200 rinkinių
	1. Anatomiškai prie danties prisitaikančios sekcijinės matricos, kurių storis yra ne didesnis kaip 50 µm., užtikrinančios optimalų kontaktinį tašką moliarams ir premoliarams;
2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai / aukščiai, esantys asorti rinkiniuose (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. Matricos turi būti pilnai suderintos ir tinkamos naudoti su pirkime nurodytais sekcijinių matricų rinkinio žiedais bei instrumentais;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	20.
	Žiedai matricos uždėjimui
	30 vnt.
	1. Anatominės formos žiedai, pagaminti iš nikelio-titano (NiTi) lydinio (arba lygiaverčio lydinio), pasižymintys formos atmintimi, skirti krūminiams ir prieškrūminiams dantims, užtikrinantys optimalią separacijos jėgą;

2. Žiedai turi būti pilnai suderinti ir tinkami naudoti su pirkime nurodytomis sekcijinėmis matricomis bei instrumentais žiedams uždėti / nuimti;

3. Turi būti pateikiami skirtingų tipų / dydžių gamykliniai žiedai (pvz., moliarams, premoliarams, žemiems dantų vainikėliams ar su prailgintomis kojelėmis) (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	21.
	Tefloninė juostelė
	30 vnt.
	1. Politetrafluoretileno (PTFE/tefloninė) juostelė, skirta dantų izoliavimui, dantenų vagelės atstūmimui ar kitoms klinikinėms odontologinėms procedūroms atlikti;

2. Juostelės matmenys turi būti 12 mm pločio (su galima ±1 mm paklaida) ir 0,076 mm storio (su galima ±0,005 mm paklaida), pateikiama gamykliniame ritinėlyje;

3. Medžiaga turi būti plastiška, lengvai formuojama, nelimpanti prie instrumentų ir pritaikyta tiesioginiam darbui paciento burnoje;
4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	




* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 16 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XII Pirkimo dalis
Odontologijos priemonės dantų protezavimui. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Kramponinės replės
	2 vnt.
	Daugkartinio naudojimo (tinkamos sterilizuoti autoklave) kramponinės replės, skirtos kietos ortodontinės ar ortopedinės vielos, lankų ir ksklių lankstymui bei formavimui;

2. Replės turi būti pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos), o jų darbinės dalies (briaunų) paviršius turi būti su skersinėmis įrantomis (rifliuotas) ir turėti kietlydinio (volframo karbido arba lygiaverčio kietlydinio) įdėklus;

3. Replių konstrukcija turi turėti patikimą dėžutės tipo jungtį (angl. box joint), užtikrinančią sklandų šarnyro judėjimą ir tikslų darbinės dalies briaunų susiglaudimą be laisvumo (prošvaistų);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Kontūrinės replės
	2 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo (tinkamos sterilizuoti autoklave) kontūrinės replės, skirtos metalinių matricų, juostelių, vainikėlių ir ortodontinių lankų anatominio išgaubtumo formavimui bei kontūravimui;

2. Replės turi būti pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno ar lygiabertės medžiagos, o jų darbinė dalis turi būti sudaryta iš lygių (nerifliuotų) paviršių – vienos įgaubtos (lovio formos) ir vienos išgaubtos (cilindrinės/rutulinės formos) briaunos, užtikrinančių tolygų metalo formavimą jo neįpjaunant;

3. Replių konstrukcija turi turėti dėžutės tipo jungtį (angl. box joint), užtikrinančią sklandų šarnyro judėjimą ir visišką briaunų susiglaudimo tikslumą be laisvumo (prošvaistų);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Skalpeliai
	2 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo (tinkamos sterilizuoti autoklave) skalpelio rankenėlės, skirtos chirurginių vienkartinių peiliukų tvirtinimui ir tiksliam minkštųjų audinių pjovimui;

2. Instrumentas turi būti pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, turėti standartinę Nr. 3 tipo (arba lygiavertę) peiliuko fiksavimo jungtį bei ergonomišką, neslystančią (rifliuotą) suėmimo dalį;
3. Rankenėlės peiliuko tvirtinimo jungties matmenys turi atitikti ISO 7740 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus, užtikrinančius standartizuotą ir suderinamą vienkartinių peiliukų užfiksavimą;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	Padeliai atspaudinėms medžiagoms maišyti
	5 vnt.
	1. Daugiasluoksniai maišymo padeliai (bloknotai), skirti rankiniam odontologinių atspaudinių ar kitų bazinių medžiagų maišymui;

2. Kiekvienas padelis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 100 vnt. plėšomų lapelių, pagamintų iš neperšlampamo, specialia danga dengto (vaškuoto arba glancuoto) popieriaus, kuris nesugeria maišomų medžiagų komponentų;

3. Padelio matmenys turi būti ne mažesni kaip 140 mm x 190 mm, o pats bloknotas turi turėti tvirtą, neslystantį pagrindą;
4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Frezos metalui
	20 vnt.
	1. Kietlydinio (volframo karbido arba lygiaverčio kietlydinio) frezos, skirtos metalų, lydinių ar kitų kietų odontologinių medžiagų apdirbimui ir koregavimui;

2. Frezos turi būti skirtos tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą);

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai frezų darbinės dalies dydžiai, formos ir dantukų aštrumo / stambumo tipai (tikslus dydžių ir formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	6.
	Frezos plastmasei
	200 vnt.
	1. Kietlydinio (volframo karbido arba lygiaverčio kietlydinio) frezos, skirtos akrilinių plastmasių ar kitų minkštesnių odontologinių bazinių medžiagų apdirbimui, frezavimui ir koregavimui;

2. Frezos turi būti skirtos tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą);

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai frezų darbinės dalies dydžiai, formos (pvz., kūgio, cilindro, kriaušės formos) ir kryžminio ar išilginio dantukų rėžimo / stambumo tipai (tikslus dydžių ir formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	7.
	Poliravimo gumytes tiesiam antgaliui
	200 vnt.
	1. Poliravimo gumytės (guminiai poliruokliai), skirti odontologinių medžiagų, lydinių ar plastmasių paviršių šlifavimui, lyginimui bei galutiniam poliravimui iki blizgesio;

2. Gumytės turi būti skirtos tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą);

3. Turi būti pateikiamos įvairių formų (pvz., diskelių, kankorėžių, cilindrų ar taurių formos) ir skirtingo abrazyvumo / grubumo gamyklinės poliravimo gumytės (tikslus formų ir abrazyvumo pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	8.
	Veltinio diskai tiesiam
antgaliui
	200 vnt.
	1. Natūralaus arba lygiaverčio sintetinio veltinio poliravimo diskai, skirti galutiniam odontologinių restauracijų, plastmasių ar metalų paviršių poliravimui iki veidrodinio blizgesio, naudojant poliravimo pastas;
2. Diskai turi būti skirti tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkantys ISO 1797 arba lygiavertį standartą) arba tiekiami su suderinamais HP tipo laikikliais (mandrelėmis);

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai diskų dydžiai / skersmenys ir storiai (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	9.
	Veltinio kriaušės tiesiam antgaliui
	200 vnt.
	1. Natūralaus arba lygiaverčio sintetinio veltinio kriaušės formos poliruokliai, skirti anatominių odontologinių restauracijų, plastmasių ar metalų paviršių galutiniam poliravimui iki veidrodinio blizgesio, naudojant poliravimo pastas;

2. Veltinio kriaušės turi būti skirtos tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą) arba tiekamos su suderinamais HP tipo laikikliais (mandrelėmis);

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai veltinio kriaušių dydžiai / skersmenys (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	10.
	Kriaušelės
	200 vnt.
	1. Gamykliniai anatominės formos dantų vainikėlių ruošiniai (kriaušelės), skirti laikinam dantų restauravimui, apsaugai ar formavimui;

2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, pritaikyti viršutinio ir apatinio žandikaulio priekiniams bei šoniniams dantims (tikslus dydžių ir anatominių formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. Prekės turi būti pagamintos iš biologiškai suderinamų medžiagų, skirtų trumpalaikiam ar ilgalaikiam kontaktui su burnos audiniais, ir lengvai koreguojamos odontologiniais instrumentais;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	11.
	Metalinės tarpdančių juostelės, padengtos deimantu, su dantukais
	100 vnt.
	1. Spyruoklinio nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos tarpdančių juostelės su gamykliškai integruota dantyta dalimi (pjūkleliu), skirta glaustų tarpdančių kontaktų atvėrimui, ir vienašale galvaniniu būdu užtepta deimantine abrazyvine danga, skirta restauracijų kraštų apdailai bei šlifavimui;

2. Juostelės turi būti daugkartinio naudojimo (tinkamos sterilizuoti autoklave), o deimantinės dangos ir dantytos dalies geometriniai parametrai turi atitikti gamyklinius standartus;

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai juostelių abrazyvumo / grubumo lygiai (pvz., Medium, Fine, Superfine) (tikslus grubumo tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	12.
	Šepetėliai
	200 vnt.
	1. Natūralių šerių arba lygiaverčio nailono poliravimo šepetėliai, skirti odontologinių restauracijų, akrilinių plastmasių ar metalų paviršių valymui bei galutiniam poliravimui su poliravimo pastomis;

2. Šepetėliai turi būti skirti tiesiam antgaliui (HP tipas) su standartiniu 2,35 mm skersmens koteliu (atitinkančios ISO 1797 arba lygiavertį standartą);

3. Turi būti pateikiamos įvairių formų (pvz., disko, puodelio ar šluotelės formos) gamyklinės poliravimo priemonės (tikslus formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	13.
	Laikinas cementas
	10 rinkinių
	1. Laikinas odontologinis cementas be eugenolio (angl. eugenol-free), skirtas laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų bei užklotų ilgalaikiam fiksavimui paciento burnoje;

2. Medžiaga turi būti chemiškai suderinama su akrilinėmis bei kompozitinėmis laikinų restauracijų medžiagomis ir neturėti įtakos vėlesniam nuolatinių kompozitinių cementų kietėjimui bei adhezijai;
3. Cementas turi būti tiekiamas gamykliniame rinkinyje, kurį sudaro bazė ir katalizatorius (automatinio maišymo švirkštuose su maišymo antgaliais arba tūtelėse rankiniam maišymui) (tikslus pakavimo tipas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	14.
	Plastmasė
	10 rinkinių
	1. Savaiminio kietėjimo (šalto polimerizavimo), greitai kietėjanti bazinė plastmasė (akrilinė arba metakrilatų dervos pagrindu), skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų bei užklotų gamybai tiesioginiu (burnoje) arba netiesioginiu būdu;

2. Medžiaga turi atitikti ISO 10477 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus, taikomus odontologinėms laikinųjų restauracijų dervoms, o sukietėjęs paviršius turi būti tinkamas mechaniniam apdirbimui ir poliravimui standartiniais odontologiniais instrumentais;

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai medžiagos dantų atspalviai pagal Vita skalę (pvz., A1, A2, A3 ar kt.) (tikslus atspalvių ir rinkinio pakavimo tipo – švirkštų ar miltelių/skysčio sistemos – pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	15.
	,,Vita" arba lygiavertis spalvų raktas
	2 vnt.
	1. Dantų atspalvių nustatymo raktas (skalė), skirtas natūralių dantų spalvos parinkimui ir suderinimui su būsimomis restauracijomis;

2. Spalvų raktas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 16 gamyklinių bazinių dantų atspalvių (A1–D4 sistemų pagrindu), suskirstytų į keturias spalvines grupes (A, B, C, D);

3. Dantų pavyzdžiai skalėje turi būti pagaminti iš keramikos (porceliano) arba lygiavertės medžiagos, o pats raktas (laikiklis) turi būti tinkamas paviršinei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	16.
	Šaukštai atspaudams
	300 vnt.
	1. Metaliniai (pagaminti iš medicininio nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos), perforuoti šaukštai, skirti odontologinių atspaudų nuėmimui;

2. Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo (tinkami sterilizuoti autoklave) ir atsparūs korozijai;

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, pritaikyti viršutinio ir apatinio žandikaulio anatomijai bei bedančiams / dantytiems žandikauliams (tikslus dydžių ir tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	17.
	Pistoletas tiltinių protezų ir vainikelių nuėmimui
	1 vnt.
	1. Mechaninis instrumentas (pistoletas), skirtas laikinų ir nuolatinių fiksuotų dantų protezų (vainikėlių ir tiltų) nuėmimui nuo dantų atramų;

2. Instrumentas turi būti pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos ir būti daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave);

3. Rinkinyje turi būti pateikiamas pats mechanizmas ir ne mažiau kaip 3 skirtingų formų keičiami gamykliniai antgaliai-kabliukai (tikslus antgalių tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	18.
	Grąžtai turbininiam antgaliui
	1000 vnt.
	1. Kietlydinio (volframo karbido arba lygiaverčio kietlydinio) grąžtai, skirti metalinių, metalo keramikos, kompozitinių ar kitų fiksuotų dantų vainikėlių bei tiltų nupjovimui ir pašalinimui;

2. Grąžtai turi būti skirti turbininiam antgaliui (FG tipas) su standartiniu 1,6 mm skersmens koteliu (atitinkantys ISO 1797 arba lygiavertį standartą);

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai grąžtų darbinės dalies dydžiai, formos (pvz., cilindro ar suapvalinto cilindro formos) ir dantukų rėžimo tipai (tikslus dydžių ir formų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	19.
	Grąžtai turbininiam antgaliui
	1000 vnt.
	1. Deimantiniai grąžtai (su gamykliškai galvaniniu būdu užtepta deimanto grūdelių danga), skirti kietųjų danties audinių bei odontologinių restauracinių medžiagų preparavimui ir šlifavimui;

2. Grąžtai turi būti skirti turbininiam antgaliui (FG tipas) su standartiniu 1,6 mm skersmens koteliu (atitinkantys ISO 1797 arba lygiavertį standartą);

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai grąžtų darbinės dalies dydžiai, formos (pvz., liepsnelės, rutulio, cilindro, kūgio ar kt.) ir abrazyvumo / grubumo tipai (tikslus dydžių, formų ir grubumo pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 4 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XIII Pirkimo dalis
Odontologijos pagalbinės priemonės. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Švirkštas karpulinis odontologinis
	300 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave) karpulinis švirkštas, pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno (arba lygiaverčio medicininio lydinio), skirtas vietinei infiltracinei ir laidinei anestezijai atlikti;

2. Instrumento konstrukcija turi būti suderinama su standartinėmis 1,7 ml ir 1,8 ml tūrio anestetikų karpulėmis (ampulėmis) ir turėti standartinį sriegį, skirtą vienkartinių odontologinių adatų užsukimui;

3. Švirkštas turi turėti integruotą stūmoklio mechanizmą su kilpa (arba žiedu) pirštui ir aspiracijos funkciją (aspiracinį antgalį / kabliuką stūmoklio gale);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Adatos atraumatinės karpuliniam švirkštui ilgos ir trumpos
	600 dėžučių
po 100 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo, sterilios, atraumatinio galandimo odontologinės adatos, skirtos vietinei infiltracinei ir laidinei anestezijai atlikti;

2. Adatos turi turėti standartinę plastikinę arba metalinę įvorę su vidiniu sriegiu, suderinamą su pirkime nurodytais karpuliniais švirkštais;

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai adatų ilgiai, apimantys trumpas adatas (ne mažiau kaip 12 mm ir ne daugiau kaip 25 mm ilgio) bei ilgas adatas (ne mažiau kaip 30 mm ir ne daugiau kaip 42 mm ilgio), bei skirtingi storio tipai (pvz., 27G, 30G) (tikslus ilgių ir storių dėžučių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Koferdamo laikiklis
	10 vnt.
	1. Koferdamo (ruberdamo) rėmelis-laikiklis, skirtas elastingo koferdamo ištisinio lakšto fiksavimui ir įtempimui procedūros metu;
2. Instrumentas turi būti gaminamas iš medicininio nerūdijančio plieno arba iš karščiui atsparaus plastiko (arba lygiaverčių medžiagų) ir būti daugkartinio naudojimo (tinkamas sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje);

3. Laikiklis turi turėti gamykliškai integruotus spygliukus / fiksatorius, užtikrinančius elastingo lakšto išlaikymą anatominiame perimetre be papildomų fiksavimo priemonių;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	Koferdamo gumelės
	300 vnt.
	1. Elastingo latekso (arba lygiaverčio ne latekso) koferdamo lakštai, kurių matmenys 15 cm x 15 cm (±5 mm paklaida) ir storis nuo 0,23 mm iki 0,28 mm;

2. Įvairių gamyklinių spalvų ar kvapų tipų asortimentas (pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);
3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Replės koferdamui
	10 vnt.
	1. Autoklavuojamos replės iš medicininio nerūdijančio plieno, su dėžutės tipo jungtimi (angl. box joint) be ašinio laisvumo, skirtos koferdamo (ruberdamo) sąvaržų (klampių) išplėtimui ir pozicionavimui;

2. Konstrukcija turi turėti slankiojantį fiksavimo žiedą, leidžiantį užfiksuoti replių rankenas išskėstoje padėtyje;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	6.
	Žiedai koferdamo prilaikymui
	100 vnt.
	1. Autoklavuojamos koferdamo (ruberdamo) sąvaržos (klampės) iš medicininio nerūdijančio plieno arba spyruoklinio lydinio, skirtos lakšto fiksavimui prie dantų vainikėlių;

2. Skirtingi gamykliniai tipai ir dydžiai, pritaikyti krūminiams, prieškrūminiams bei priekiniams dantims (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	7.
	Seilių atsiurbėjai
	10000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo seilių atsiurbėjai iš skaidraus polivinilchlorido (PVC) medžiagos, su gamykliškai integruota lanksčia metaline vielute, užtikrinančia suformuotos formos išlaikymą;

2. Atsiurbėjai turi turėti fiksuotą arba nuimamą gamyklinį antgalį (gaubtelį) su šoninėmis angomis, skirtomis gleivinės apsaugai nuo įsiurbimo;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	8.
	Seilių atsiurbėjai
	10000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo didelio galingumo atsiurbėjai (aspiratoriaus antgaliai), skirti jungimui prie odontologinės vakuuminės siurbimo sistemos;
2. Antgalių jungties išorinis skersmuo turi būti standartinis 11 mm arba 16 mm (tikslus skersmens dydis bus derinamas sutarties pasirašymo metu), užtikrinantis suderinamumą su vakuuminės sistemos žarnų laikikliais;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	9.
	Purškiamas ledas
	10 flakonų
	1. Odontologinis purškiamas šaltis (šaldymo aerozolis), skirtas danties pulpos gyvybingumo testams atlikti arba odontologinių medžiagų vėsinimui;

2. Medžiaga turi būti pateikiama gamykliniuose flakonuose (aerozolinėse pakuotėse), turinčiuose purškimo vožtuvą arba kryptinį antgalį;

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai medžiagos kvapų tipai (tikslus asortimento pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);
4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	10.
	Siūlas tarpdančiams
	500 vnt.
	1. Odontologinis tarpdančių siūlas, pateikiamas gamyklinėse individualiose pakuotėse (ritinėliuose arba dėžutėse su integruotu nukirpimo ašmeniu);

2. Kiekvienos pakuotės (ritinėlio) siūlo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 50 m (su galima ±5 m gamykline paklaida);

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai siūlo tipai, apimantys vaškuotus bei nevaškuotus variantus (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	11.
	Apsauginiai akiniai helio lempai
	4 vnt.
	1. Apsauginiai akiniai iš plastiko (polikarbonato arba lygiavertės medžiagos), absorbuojantys ir blokuojantys odontologinių šviesos polimerizavimo lempų skleidžiamą mėlynosios šviesos spektrą;

2. Akinių rėmelis ir stiklai turi būti atsparūs alkoholio pagrindu pagamintoms odontologinių paviršių dezinfekavimo priemonėms;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	12.
	Didinamieji akiniai
	4 vnt.
	1. Odontologiniai didinamieji akiniai (lūpos) su gamykliškai integruota arba montuojama optine sistema (lęšiais);

2. Optinės sistemos didinimas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 karto ir ne didesnis kaip 3,5 karto, o darbinis fokusavimo atstumas turi patekti į rėžius nuo 340 mm iki 450 mm (tikslus didinimo laipsnis ir darbinis atstumas bus derinami sutarties pasirašymo metu);

3. Akinių rėmelis turi turėti gamykliškai integruotas arba papildomai montuojamas šonines akių apsaugas;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	13.
	Lupa
	5 vnt.
	1. Padidinimo lupa su integruota optine sistema, skirta smulkių odontologinių medžiagų, modelių ar instrumentų vizualinei apžiūrai;

2. Optinio lęšio didinimas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 karto (2,5x), o konstrukcija turi būti pritaikyta paviršiniam valymui ir dezinfekcijai;

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai konstrukcijos tipai, apimantys rankines lupas arba lupas su integruotu staliniu laikikliu (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	14.
	Stikliukai medžiagų
maišymui
	100 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo stiklinės plokštelės (stikliukai), skirtos rankiniam odontologinių cementų ar kitų medžiagų maišymui;

2. Plokštelės turi būti pagamintos iš stiklo, o jų konstrukcija turi turėti vieną gamykliškai matinį (smėliasrove arba cheminiu būdu matintą) paviršių ir vieną lygų (skaidrų) paviršių;

3. Stikliukai turi būti tinkami mechaniniam valymui, dezinfekcijai bei daugkartiniam sterilizavimui autoklave;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	15.
	Voleliai
	2000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo odontologiniai tamponėliai (vatos voleliai), pagaminti iš 100 % medvilnės (arba lygiavertės celiuliozės medžiagos), skirti operacinio lauko nusausinimui ir izoliavimui nuo seilių;

2. Voleliai turi būti chemiškai nebailinti chloru, o jų pluošto struktūra turi užtikrinti gamyklinės cilindrinės formos išlaikymą po sudrėkinimo;

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai volelių dydžiai (pvz., Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3) (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	16.
	Vatos tamponėliai
(rutuliukai)
	1000 dėžučių
	1. Vienkartinio naudojimo, nesterilūs odontologiniai vatos rutuliukai, pagaminti iš 100 % medvilnės, skirti ertmių nusausinimui ir medikamentų įvedimui;

2. Rutuliukai turi būti gamyklinio Nr. 0 arba Nr. 1 (arba lygiaverčio mažiausio gamyklinio dydžio) dydžio, o jų pluoštas turi būti chemiškai nebalintas chloru;

Tikslus dydžių pasiskirstymas iš gamintojo siūlomo mažiausių dydžių asortimento bus derinamas sutarties pasirašymo metu;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	17.
	Seilių atsiurbėjai
	1000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai steriliai individualiose pakuotėse supakuoti chirurginiai atsiurbimo antgaliai (aspiratoriai);

2. Antgalių konstrukcijos jungtis turi būti suderinama su odontologinių vakuuminio siurbimo blokų žarnų laikikliais (tikslus jungties skersmuo bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	18.
	Pacientų sukandikliai
	50 vnt.
	1. Sukandimo blokai (sukandikliai), pagaminti iš karščiui atsparaus silikono arba plastiko (arba lygiaverčių medžiagų) ir skirti daugkartiniam naudojimui (tinkami sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje);

2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, pritaikyti suaugusiųjų ir vaikų žandikaulių anatomijai (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. Instrumento konstrukcija turi turėti gamykliškai numatytą angą arba saugos siūlo tvirtinimo vietą, skirtą apsaugai nuo atsitiktinio prarijimo ar aspiracijos;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	19.
	Kempinėlės ertmei uždaryti
	200 dėžučių
	1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai steriliai supakuotos odontologinės kempinėlės iš absorbuojamo kolageno arba želatinos (arba lygiaverčių medžiagų), skirtos žaizdos ar ertmės uždarymui;

2. Medžiaga turi visiškai rezorbuotis (išsiraidyti) audiniuose gamykliniuose parametruose numatytu laikotarpiu ir būti biologiškai suderinama;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	20.
	Instrumentų žymėjimo juosteles ir gumeles
	20 dėžučių
	1. Karščiui atsparios, daugkartinio naudojimo identifikavimo priemonės (lipnios juostelės ir elastiniai žiedai-gumelės), skirtos odontologinių instrumentų kodavimui ir žymėjimui;

2. Medžiaga turi būti tinkama sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje, nekeisti savo spalvinių savybių ir nesideformuoti sterilizacijos ciklų metu;

3. Turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių spalvų asortimentas (tikslus juostelių ir gumelių dėžučių bei spalvų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	21.
	Plombų maišymo antgaliukai
	300 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo odontologinių medžiagų automatinio maišymo antgaliukai, skirti dviejų komponentų plombinių, laikinų ar bazinių medžiagų homogeniškam sumaišymui ir dozavimui;

2. Antgaliukų fiksavimo jungtis turi būti suderinama su standartiniais odontologinių medžiagų dvigubais švirkštais ar kasetėmis (tikslus maišymo proporcijų – pvz., 1:1, 4:1, 10:1 – ir fiksavimo tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	22.
	Antgaliukai medžiagos įvedimui į kanalą
	1000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo endodontiniai antgaliukai (vidulūpiniai / intraoraliniai galiukai), skirti tiksliam plombavimo ar gydomųjų medžiagų įvedimui tiesiai į dantų šaknų kanalus;

2. Antgaliukų fiksavimo jungtis turi būti suderinama su rinkoje esančiais standartiniais medžiagų maišymo antgaliais arba švirkštais, o jų darbinė dalis turi būti gamykliškai lanksti (metalinė arba plastikinė) (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	23.
	Skruostiniai seilių sugertukai
	1000 dėžučių
po 50 vnt. dėžutėje
	1. Vienkartinio naudojimo skruostiniai tamponėliai (sugertukai), pagaminti iš neaustinės sugeriančios medžiagos ir skirti seilių liaukų drenažo blokavimui bei operacinio lauko nusausinimui;

2. Gaminio konstrukcija turi turėti vienpusę polietileno (arba lygiavertės medžiagos) dangą, skirtą fiksacijai prie gleivinės, o medžiagos pluoštas turi būti struktūriškai stabilus (nesipūkuojantis) ir pritaikytas pašalinimui sudrėkinus vandens srove;

3. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai (pvz., Small, Large) (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);
4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	24.
	Lūpų ir žandų išplėtėjai
	10000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo lūpų ir žandų išplėtėjai (retraktoriai), pagaminti iš elastingos medžiagos be latekso (angl. latex-free), skirti operacinio lauko matomumui ir prieinamumui užtikrinti;

2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai dydžiai, apimantys S (mažą), R (standartinį/reguliarų) ir vaikišką dydžius (tikslus šių dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	25.
	Apsauginiai skydeliai
	600 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo apsauginiai veido skydeliai (keičiami ekranai) iš skaidraus polimero (PET/polikarbonato arba lygiavertės medžiagos), turintys gamykliškai integruotą apsauginę dangą nuo rasojimo (angl. anti-fog) ir braižymosi;
2. Skydeliai turi turėti gamyklines perforacines angas (jungtis), skirtas suderinamam užfiksavimui ant turimų odontologinių akinių ar kaktos rėmelių-laikiklių (tikslus angų išdėstymas ir atstumai bus derinami sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	26.
	Skydelių laikikliai
	20 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo apsauginių skydelių rėmeliai-laikikliai iš plastiko (arba lygiaverčio lengvo lydinio), pritaikyti keičiamų skaidrių ekranų fiksavimui;

2. Laikiklio konstrukcija turi būti be auselių (nemontuojama ant ausų), o fiksavimas ant galvos turi būti atliekamas integruota reguliuojama/sutraukiama elastine virvute arba juostele;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	27.
	Pacientų servetėlių laikikliai
	30 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo (tinkami sterilizuoti autoklave arba atsparūs paviršinei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis) pacientų servetėlių laikikliai (grandinėlės / raišteliai);

2. Laikiklis turi būti pagamintas iš lankstaus silikono arba medicininio nerūdijančio plieno (arba lygiaverčių medžiagų) ir abiejuose galuose turėti gamykliškai integruotus spyruoklinius prispaudžiamuosius segtukus (angl. crocodile clips);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	28.
	Apsaugines pacientų veido servetėlės
	20 dėžučių po 50 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo, daugiasluoksnės apsauginės servetėlės, skirtos paciento veido ir odos zonų apsaugai nuo vandens bei klinikinio purškimo procedūrų metu;

2. Servetėlės turi būti sudarytos iš ne mažiau kaip vieno sugeriančio neaustinės medžiagos (celiuliozės / popieriaus) sluoksnio ir ne mažiau kaip vieno drėgmei nepralaidaus polietileno (PE) sluoksnio arba lygiaverčių medžiagų;

3. Servetėlės turi turėti gamykliškai suformuotą anatominę išpjovą (angą), pritaikytą paciento burnos zonai;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	29.
	Apsauginiai akiniai
	10 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo apsauginiai akiniai iš skaidraus polimero (polikarbonato arba lygiavertės medžiagos), skirti akių apsaugai nuo purslų bei kietųjų dalelių;

2. Akinių konstrukcija turi būti su baltais rėmeliais (arba baltos spalvos šoninėmis kojelėmis) ir skaidriais, optiškai neutraliais apsauginiais stiklais, atspariais paviršinei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	30.
	Įmautės viziografo davikliui
	5000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės (apsaugos) iš skaidraus polietileno (arba lygiavertės polimerinės medžiagos), skirtos odontologinio skaitmeninio intraoralinio rentgeno jutiklio (daviklio) izoliavimui;

2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai įmaučių dydžiai, suderinami su naudojamais skaitmeniniais jutikliais (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	31.
	Viziografo daviklio
laikikliai
	100 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo intraoraliniai skaitmeninio rentgeno jutiklio (daviklio) pozicionavimo laikikliai iš karščiui atsparaus plastiko (arba lygiaverčių medžiagų), tinkami sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje;

2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai laikiklių tipai, pritaikyti skirtingoms rentgengrafijos pozicijoms (priekiniams dantims, šoniniams dantims, kairiajam / dešiniajam žandikaulio segmentams bei sukandimo fiksavimui) (tikslus tipų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	32.
	Vienkartinės įmautės helio lempai
	10000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės iš skaidraus polimero (polietileno arba lygiavertės medžiagos), skirtos odontologinės šviesos polimerizavimo (helio) lempos kryžminės taršos prevencijai;

2. Įmautės turi būti gamykliškai išformuotos ir pritaikytos dėti tik ant šviesos polimerizavimo lempos šviesolaidžio dalies, užtikrinant suderinamumą su 7 mm ir 8 mm skersmens šviesolaidžiais;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	33.
	Vienkartinės įmautės panoraminio rentgeno kandikliui
	2000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės iš skaidraus polimero (polietileno arba lygiavertės medžiagos), skirtos panoraminio rentgeno aparato sukandimo dalies (kandiklio) izoliavimui nuo seilių ir kryžminės taršos;

2. Įmautės turi būti gamykliškai išformuotos, o jų vidiniai matmenys turi būti suderinami su rentgeno aparato kandiklio profiliu (tikslūs matmenys ir suderinamumas bus derinami sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	34.
	Sterilūs marlės tamponėliai 
	10000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai steriliai supakuoti odontologiniai chirurginiai tamponėliai, pagaminti iš medicininės marlės;

2. Tamponėliai turi būti gamyklinio 2,5 cm dydžio (su galima ±2 mm gamykline paklaida) ir būti nerentgenokontrastiški;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 10 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 20 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XIV Pirkimo dalis
Rentgeno priemonės. Techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui
	100 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo intraoralinės fosforo plokštelės (juostelės), skirtos skaitmeninei rentgengrafijai su fosforo plokštelių skaitytuvais;

2. Plokštelės turi pasižymėti gamykliniu atsparumu mechaniniam nusidėvėjimui (subraižymams) nuskaitymo ciklų metu ir būti pritaikytos paviršinei dezinfekcijai;

3. Turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių dydžių rinkinys (apimantis standartinius dydžius, pvz., Nr. 0, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3) (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui
	400 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo intraoralinės fosforo plokštelės (juostelės), skirtos skaitmeninei rentgengrafijai su fosforo plokštelių skaitytuvais;
2. Plokštelės turi būti gamyklinio Nr. 2 (antro dydžio) dydžio, o jų matmenys turi būti 43 mm x 31 mm (su galima ±1 mm gamykline paklaida);

3. Plokštelės turi pasižymėti gamykliniu atsparumu mechaniniam nusidėvėjimui nuskaitymo ciklų metu ir būti pritaikytos paviršinei dezinfekcijai;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Fotopopierius lazeriniam spausdintuvui
	1500 vnt.
	1. Dvipusis fotopopierius, skirtas nuotraukų ir vaizdų spausdinimui, su abipusiu blizgiu paviršiumi (angl. glossy);

2. Popieriaus formatas turi būti standartinis A4, o jo sudėtis bei danga turi būti gamykliškai pritaikyta spausdinimui lazeriniais spausdintuvais ir atspari terminio fiksavimo velenų poveikiui;

3. Popieriaus gramatūra turi būti ne mažesnė kaip 160 g/m² ir ne didesnė kaip 250 g/m² (tikslus gramatūros dydis bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. Atitikties sertifikatas arba gamintojo deklaracija, patvirtinanti suderinamumą su skaitmenine lazerinio spausdinimo technologija.
	
	
	

	4.
	Įmautės rentgeno juostelėms
	10000
	1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės (higieniniai maišeliai), skirtos intraoralinių fosforo plokštelių (juostelių) izoliavimui nuo seilių ir kryžminės taršos;

2. Įmaučių konstrukcija turi turėti šviesai nepralaidų (apsauginį) barjerą ir lipnų gamyklinį kraštą (fiksatorių), užtikrinantį visišką įmautės užsandarinimą;

3. Įmautės turi būti gamykliškai suderinamos su Nr. 2 dydžio (43 mm x 31 mm) fosforo plokštelėmis;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Įmautės panoraminio rentgeno kandikliui
	1000
	1. Vienkartinio naudojimo apsauginės įmautės iš skaidraus polimero (polietileno arba lygiavertės medžiagos), skirtos panoraminio rentgeno aparato sukandimo dalies (kandiklio) izoliavimui;

2. Įmautės turi būti gamykliškai išformuotos, o jų vidiniai matmenys turi būti suderinami su rentgeno aparato kandiklio profiliu (tikslūs matmenys ir suderinamumas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 16 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XV Pirkimo dalis
Kitos pagalbinės odontologijos priemonės. Techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Puodeliai pacientui vienkartiniai
	100 pakelių
po 100 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo plastikiniai arba popieriniai puodeliai, skirti pacientų burnos skalavimui;

2. Puodelių gamyklinė talpa turi būti ne mažiau 120 ml.
	
	
	

	2.
	Servetėlės pacientui impregnuotos
	500 dėžučių
	1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai sudrėkintos (impregnuotos) servetėlės, skirtos paciento odos valymui ir gaivinimui prieš procedūras arba jų metu;

2. Impregnavimo skysčio sudėtis turi būti be alkoholio (angl. alcohol-free), o pačios servetėlės turi būti supakuotos gamyklinėse dėžutėse (pakuotėse) su sandariai užsidarančiu dangteliu / vožtuvu, saugančiu nuo išdžiūvimo;

3. Tiekėjas turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją arba gaminio saugos duomenų lapą (SDS), patvirtinantį produkto atitiktį ES Reglamentui (EB) Nr. 1223/2009.
	
	
	

	3.
	Servetėlių laikiklis
	40 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo apsauginių servetėlių pakuočių laikiklis (dispenseris/dėžutė), pagamintas iš plastiko arba metalo ar kitos medžiagos;

2. Konstrukcija turi būti tinkama paviršiniam valymui bei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis ir pritaikyta staliniam naudojimui arba tvirtinimui prie sienos (montavimo tipas derinamas sutarties pasirašymo metu).
	
	
	

	4.
	Indelis grąžtų dezinfekcijai
	10 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo indelis (konteineris), gamykliškai pagamintas iš dezinfekavimo skysčių poveikiui atsparaus plastiko arba medicininio nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės meiagos, skirtas rotacinių odontologinių instrumentų (grąžtų, frezų) mirkymui bei dezinfekcijai;

2. Indelio konstrukcija turi būti su gamykliškai integruotu išimamu perforuotu sieteliu, skirtu saugiam instrumentų iškėlimui iš cheminių tirpalų, ir sandariai užsidarančiu dangteliu;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Indelis instrumentų dezinfekcijai
	10 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo indas (vonelė), gamykliškai pagamintas iš dezinfekavimo skysčių poveikiui atsparaus plastiko arba medicininio nerūdijančio plieno, skirtas odontologinių instrumentų mirkymui bei dezinfekcijai;

2. Indo konstrukcija turi būti su gamykliškai integruotu išimamu perforuotu sieteliu (krepšeliu), skirtu instrumentų iškėlimui bei nuvarvėjimui, ir sandariai užsidarančiu dangteliu;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	6.
	Indelis vatai
	10 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo indelis (dozatorius / dėžutė) su dangteliu, skirtas švarių odontologinių vatos rutuliukų arba volelių laikymui ir patogiam paėmimui;

2. Gaminys turi būti pagamintas iš plastiko, stiklo arba medicininio nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos, pritaikyto paviršiniam valymui bei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis;

3. Turi būti pateikiami gamykliniai modeliai, turintys rankinį arba prispaudžiamąjį paėmimo mechanizmą (tikslus mechanizmo tipas bus derinamas sutarties pasirašymo metu).
	
	
	

	7.
	Stovas endodontiniams instrumentams
	60 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo apvalios formos stovas (dėžutė-organizatorius), gamykliškai pritaikytas rankinių ir mašininių endodontinių instrumentų (adatėlių, dildžių) laikymui bei rūšiavimui;

2. Gaminys turi būti pagamintas iš karščiui atsparaus plastiko arba aliuminio (arba lygiaverčių medžiagų), pritaikyto daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	8.
	Kempinėlės endodontiniam stovui
	10000vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo akyto polimero (porolono / kempinės) įdėklai-kempinėlės, gamykliškai pritaikytos dėti į apvalius endodontinius stovus;

2. Kempinėlės skirtos rankinių ir mašininių endodontinių instrumentų darbinės dalies valymui nuo biologinių likučių procedūros metu;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	9.
	Apekso lokatorius
	10 vnt.
	1. Skaitmeninis endodontinis diagnostikos prietaisas (apekso lokatorius), gamykliškai pritaikytas darbui sausoje ir drėgnoje (su kraujo, natrio hipochlorito ar kitų skysčių likučiais) šaknies kanalo aplinkoje;

2. Šaknies viršūnės (apical constriction) indikacija prietaise turi būti užtikrinama ne mažiau kaip 3 būdais vienu metu: vizualine instrumento padėties grafika ekrane, skaitmenine atstumo išraiška ir kintamo dažnio garsiniu signalu;

3. Prietaisui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	10.
	Apekso lokatoriaus instrumento laikliai
	500 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo apekso lokatoriaus matavimo kabelio priedai (laikikliai-kabliukai), gamykliškai pritaikyti endodontinių instrumentų (failų) užfiksavimui;

2. Laikikliai turi būti pritaikyti daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje ir būti pilnai elektriškai bei konstrukciškai suderinami su pirkime siūlomu apekso lokatoriaus modeliu;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	11.
	Dentalinė kietinimo lempa
	10 vnt.
	1. Diodinė (LED) odontologinė šviesos polimerizavimo lempa, kurios gamintojo deklaruojamas šviesos intensyvumas bent vienu darbiniu režimu yra ne mažesnis kaip 1200 mW/cm². Prietaisas turi turėti gamintojo numatytą šilumos valdymo ir (arba) apsaugos nuo perkaitimo sprendimą, užtikrinantį saugų naudojimą pagal naudojimo instrukciją. Leistinas aktyvus arba pasyvus aušinimas, įskaitant lygiaverčius sprendimus;

2. Lempa turi turėti gamykliškai pasirenkamus švitinimo trukmės režimus, autonominį maitinimą iš įkraunamos baterijos ir gamintojo numatytą saugią įkrovimo / maitinimo sistemą (įkrovimo bazę, adapterį ar lygiavertį sprendimą). Jungimas prie odontologinio įrenginio rankovės gali būti numatytas kaip papildoma, bet ne privaloma savybė;

3. Lempa turi turėti optinę šviesos nukreipimo sistemą (šviesolaidį, optinį lęšį, integruotą šviesos galvutę arba lygiavertį sprendimą), kuri pagal gamintojo numatytą naudojimo būdą leistų pasiekti ir polimerizuoti restauracines medžiagas užpakalinių (krūminių) dantų srityje;

4. Įrenginiui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	12.
	Sodapūtė
	10 vnt.
	1. Poliravimo sodapūtė (intraoralinis smėliasrovis), gamykliškai pritaikyta jungimui prie odontologinio įrenginio minkštos rankovės (jungties tipas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

2. Prietaiso gamykliniuose techniniuose parametruose nurodytas darbinis vandens slėgio diapazonas turi apimti reikšmes nuo 0,2 MPa iki 0,4 MPa, o darbinis oro slėgio diapazonas turi apimti reikšmes nuo 0,3 MPa iki 0,4 MPa;

3. išpurškiamo vandens srautas turi būti ne mažesnis kaip 25 ml/min.;

4. Sodapūtės darbinė dalis (galvutė) turi būti pagaminta iš metalo (nerūdijančio plieno arba lygiaverčio lydinio) ir būti tinkama daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje;

5. Įrenginiui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	13.
	Sodapūtės antgaliukai
	150 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo sodapūtės antgaliukai (purkštukai), gamykliškai pritaikyti ir pilnai suderinami su pirkime siūlomu sodapūtės modeliu; 

2. Antgaliukai turi būti pagaminti iš karščiui atsparių medžiagų, tinkamų daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	14.
	Gutaperčos nupjovėjas
	10vnt.
	1. Akumuliatorinis (belaidis) endodontinis prietaisas, gamykliškai pritaikytas greitam gutaperčos kaiščių nupjovimui šaknies kanale terminio poveikio būdu;

2. Į komplektą turi įeiti pats prietaisas, jo įkrovimo stotelė ir ne mažiau kaip 4 skirtingų gamyklinių formų / dydžių keičiami terminiai antgaliukai (tikslus antgaliukų asortimento pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. Įrenginiui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	15.
	Gutaperčos nupjovėjo antgaliukai
	100 vnt.
	1. Keičiami terminiai antgaliukai, gamykliškai pritaikyti ir konstrukciškai suderinami su pirkime siūlomu gutaperčos nupjovėjo modeliu;

2. Antgaliukai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami sterilizuoti autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje;

3. Turi būti pateikiamos įvairių gamyklinių formų bei dydžių (pvz., storio kodų) keičiamos darbinės dalys (tikslus asortimento pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	16.
	Smėliasrovė
	2 vnt.
	1. Intraoralinė poliravimo smėliasrovė, turinti gamykliškai integruotą papildomą vandens tiekimo (purškimo) liniją;

2. Prietaisas turi turėti „MULTIflex“ (arba lygiavertę) greito jungimo jungtį, užtikrinančią prietaiso sukimąsi 360° kampu aplink savo ašį darbo metu ir tiesioginį suderinamumą su odontologinio įrenginio rankove be papildomų perėjimų;

3. Įrenginiui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	17.
	Smėliasrovės antgaliukai
	20 vnt.
	1. Keičiami intraoralinės smėliasrovės antgaliukai (purkštukai), gamykliškai pritaikyti ir konstrukciškai suderinami su pirkime siūlomu smėliasrovės modeliu;

2. Antgaliukai turi būti pagaminti iš karščiui atsparių medžiagų, tinkamų daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 25 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 48 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XVI Pirkimo dalis
Plombinės medžiagos. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	


1.
	Universalus nanomerinis šviesoje kietėjantis kompozitas
	


150 švirkštų
po ne mažiau 3,6 g.
	1. Šviesoje kietėjantis universalus nanomerinis (nanohibridinis) restauracinis kompozitas, kurio sudėtyje yra gamyklinis cirkonio oksido, cinko oksido (arba lygiaverčių metalų oksidų) užpildas;

2. Kompozito sudėtyje turi būti gamyklinis cirkonio oksido, cinko oksido (arba lygiaverčių metalų oksidų) užpildas, o pirminių nanodalelių vidutinis dydis gamykliniuose parametruose turi būti ne didesnis kaip 20 nm;

3. Turi būti pateikiamas skirtingų gamyklinių dantų atspalvių asortimentas pagal Vita skalę, o prekių tiekimas turi būti vykdomas pasirinktinai atskirais švirkštais pagal poreikį (tikslus atspalvių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. Kompozito pagrindinių emalio ir dendino atspalvių polimerizacijos (kietinimo) laikas gamykliniuose parametruose turi būti ne ilgesnis kaip 20 s;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	


2.
	
Universalus hibridinis šviesoje kietėjantis kompozitas
	

200 švirkštų po ne mažiau 3,6 g. arba gamyklinės kapsulės po ne mažiau 0,2 g.
	1. Šviesoje kietėjantis universalus hibridinis restauracinis kompozitas, pagamintas naudojant „DuPont“ nanomerų (arba lygiavertę) technologiją ir turintis didelio tankio submikroninį (angl. High Density Radiopaque / HDR arba lygiavertį) rentgenokontrastišką užpildą;

2. Medžiaga turi būti suderinama ir tinkama naudoti su visomis rinkoje esančiomis standartinėmis odontologinėmis šviesoje kietėjančiomis surišimo (adhezinėmis) sistemomis;

3. Kompozitas gamykliniuose techniniuose parametruose turi pasižymėti plastiška, prie odontologinių instrumentų nelimpančia struktūra, pritaikyta anatominės formos modeliavimui iki polimerizacijos;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	

3.
	Mikrofilinis šviesoje kietėjantis kompozitas
	

30 rinkinių
	1. Šviesoje kietėjantis mikrofilinis (smulkiagrūdis) restauracinis kompozitas, skirtas priekinių ir šoninių dantų restauracijoms;

2. Turi būti pateikiamas gamyklinis rinkinys, kurį sudaro skirtingų atspalvių kompozitas (švirkštuose arba kapsulėse) ir suderinama šviesoje kietėjanti adhezinė (surišimo) sistema (tikslus atspalvių ir pakavimo pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	
4.
	Universalus monohibridinis kompozitas
	
30 rinkinių
	1. Šviesoje kietėjantis universalus monohibridinis restauracinis kompozitas gamykliniuose rinkiniuose;

2. Kiekvieno rinkinio sudėtyje turi būti pateikiama vieno žingsnio (V arba VII kartos, angl. one-step / self-etch) šviesose kietėjanti adhezinė (surišimo) sistema (tikslus rinkinių atspalvių ir komponentų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	

5.
	Šviesoje kietėjantis kompozitas krūminių dantų
plombavimui
	
30 rinkinių
	1. viesoje kietėjantis krūminių dantų restauracinis kompozitas, gamykliškai priskiriamas „Bulk Fill“ (gilaus kietinimo) medžiagų grupei;

2. Medžiagos gamykliniai parametrai turi leisti atlikti vienos porcijos (sluoksnio) polimerizaciją (kietinimą) ne mažesniame kaip 4 mm gylyje;

3. Turi būti pateikiamas gamyklinis rinkinys, kurį sudaro kompozito švirkštai (kurių kiekvieno svoris ne mažesnis kaip 3,6 g) arba kapsulės ir suderinama šviesoje kietėjanti adhezinė (surišimo) sistema (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	



6.
	


Skystas šviesoje kietėjantis kompozitas
	


200 švirkštų
po ne mažiau 1,5 g.
	1. Šviesoje kietėjantis takusis (skystas) restauracinis nanokompozitas, kurio sudėtyje yra nanomerų užpildo dalelės, o bendras užpildo kiekis yra ne mažesnis kaip 60 % svorio (arba tūrio);

2. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška ir gamykliškai pasižymėti optiniu chameleono efektu (gebėjimu prisitaikyti prie aplinkinių danties audinių atspalvio);

3. Kompozitas turi būti gamykliškai pritaikytas priekinių bei krūminių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms bei keramikos pataisoms atlikti;

4. Turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 5 skirtingų gamyklinių atspalvių asortimentas pagal Vita (arba lygiavertę) skalę, o medžiagos polimerizacijos (kietinimo) laikas gamykliniuose parametruose turi būti ne ilgesnis kaip 20 s. (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	
7.
	Submikroninis kompozitas
	
50 švirkštų po ne mažiau 3,8 g.
	1. Šviesoje kietėjantis restauracinis submikroninis kompozitas gamykliniuose švirkštuose;

2. Medžiaga turi būti gamykliškai pritaikyta tiesioginių laminačių (vynyrų / estetinių restauracijų) gamybai, porceliano pataisoms bei priekinių ir krūminių dantų restauracijoms;

3. Medžiagos polimerizacijos (kietinimo) laikas gamykliniuose parametruose turi būti ne ilgesnis kaip 10 s.;

4. Turi būti pateikiamas skirtingų gamyklinių dantų atspalvių asortimentas pagal Vita (arba lygiavertę) skalę, o prekių tiekimas turi būti vykdomas pasirinktinai atskirais švirkštais (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	
8.
	Takus submikroninis šviesoje kietėjantis kompozitas
	
100 švirkštų po ne mažiau 1,8 g.
	1. Šviesoje kietėjantis takusis (skystas) restauracinis submikroninis kompozitas, pagamintas naudojant „DuPont“ nanomerų (arba lygiavertę) technologiją;

2. Medžiaga turi būti gamykliškai pritaikyta priekinių bei krūminių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms bei keramikos pataisoms atlikti;
3. Turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 5 skirtingų gamyklinių atspalvių asortimentas pagal Vita (arba lygiavertę) skalę, o medžiagos polimerizacijos (kietinimo) laikas gamykliniuose parametruose turi būti ne ilgesnis kaip 10 s (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	

9.
	
Šviesoje kietėjantis kompomeras
	100 švirkštų  arba kapsulėse
	1. Šviesoje kietėjanti odontologinė polimerinė plombavimo medžiaga (kompomeras), gamykliškai pritaikyta V klasės ertmių plombavimui bei naudojimui kaip pamušalas po kitais restauraciniais kompozitais;

2. Medžiaga turi būti chemiškai suderinama ir tinkama naudoti su visomis rinkoje esančiomis standartinėmis odontologinėmis šviesoje kietėjančiomis surišimo (adhezinėmis) sistemomis;

3. Medžiaga turi būti tiekiama gamykliniuose švirkštuose (kiekvieno svoris – ne mažesnis kaip 3,8 g.) arba gamyklinėse kapsulėse (kiekvienos svoris – ne mažesnis kaip 0,2 g.), o tikslus formų ir atspalvių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	10.
	Šviesoje
kietėjantis silantas
	100 švirkštų po ne mažiau 1,2 g.
	1. Šviesoje kietėjanti vagelių ir įdubų sandarinimo medžiaga (silantas), gamykliškai pasižyminti fluoro jonų išskyrimo (atpalaidavimo) savybe;

2. Medžiaga turi būti rentgenokontrastiška ir tiekiama gamykliniuose švirkštuose (tikslus atspalvių ir švirkštų pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	



11.
	

Storo sluoksnio taki plombavimo medžiaga greitam darbui 
	



100 švirkštų po ne mažiau 1,8 g.
	1. Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio takusis (skystas) restauracinis kompozitas („Bulk Fill Flow“ tipo), gamykliškai pritaikytas naudoti kaip pamušalas po plombomis, vagelių ir duobelių hermetizavimui, dantų kulties atstatymui bei restauracijų pataisoms;
2. Medžiaga gamykliniuose techniniuose parametruose turi būti pritaikyta krūminių dantų segmentų restauravimui, o jos polimerizacijos (kietinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 s;

3. Turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 4 skirtingų gamyklinių atspalvių asortimentas (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	

12.
	Skystas kompozitas didelėms restauracijoms
	
100 švirkštų po ne mažiau 1,8 g.
	1. Šviesoje kietėjantis takusis (skystas) kompozitas gamykliniuose švirkštuose, kurių sudėtis gamykliškai yra sutvirtinta trumpomis stiklo skaidulomis (mikropluoštu), skirtas dentino atstatymui bei restauracijų struktūriniam sutvirtinimui;

2. Medžiagos gamykliniai parametrai turi leisti atlikti giliojo kietinimo (įvedimo) procedūrą dideliais sluoksniais, o kompozito struktūra turi pasižymėti tiksotropinėmis (nevarvančiomis, stabiliomis po aplikacijos) savybėmis;
3. Turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 2 skirtingų gamyklinių atspalvių asortimentas (atspalvių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	13.
	Derva
	20 rinkinių
po 3 švirkštus
	1. Šviesoje kietėjančios infiltracinės dervos gamyklinis rinkinys, skirtas emalio emaliuotų defektų (pradinio karieso kavitacijų be emalio lūžio ir fluorozės dėmių) mikroinvaziniam gydymui infiltracijos būdu;

2. Kiekvieną gamyklinį rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 3 švirkštai (apimantys suderintą 15% druskos rūgšties ėsdinimo gelį, sausinamąjį etanolio tirpalą ir pačią infiltracinę dervą) bei gamykliniai aplikavimo antgaliukai;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 30 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 48 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XVII Pirkimo dalis
Surišimo sistemos. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Šviesoje kietėjanti drėgno surišimo adhezyvinė sistema
	20 Vnt.
	1. Šviesoje kietėjanti vieno buteliuko (V kartos) adhezinė (surišimo) sistema, gamykliškai pritaikyta drėgno surišimo (angl. wet bonding) technikai;

2. Adhezyvo sudėtyje turi būti gamyklinės nanomerų užpildo dalelės, o kiekvieno buteliuko tūris turi būti ne mažesnis kaip 5 ml;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Universali dvigubo kietėjimo savaiminio ėsdinimo surišimo sistema
	20 Vnt.
	1. Universali dvigubo (šviesos ir cheminio) kietėjimo dviejų buteliukų (VI kartos) adhezinė sistema, pasižyminti savaiminio ėsdinimo (angl. self-etch) technologija;

2. Sistema turi būti gamykliškai pritaikyta visų rūšių tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, jos sudėtyje turi būti nanodalelių užpildas, o cheminė formulė turi toleruoti drėgmę (angl. moisture tolerant);

3. Kiekvieno sistemos buteliuko (komponento) tūris turi būti ne mažesnis kaip 4 ml;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Vienkomponentis šviesa kietinamas universalus adhezyvas
	20 Vnt.
	1. Šviesoje kietėjantis vieno buteliuko universalus (VIII kartos) adhezyvas, pritaikytas visoms ėsdinimo technikoms (savaiminio, pasirinktinio emalio ir visiško ėsdinimo);

2. Medžiaga turi būti chemiškai suderinama su skirtingais jungiamaisiais paviršiais (struktūrine keramika, cirkonio oksidu, metalo lydiniais ir kompozitais) bei tinkama tiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisoms ir padidėjusiam dantų kaklelių jautrumui gydyti;

3. Kiekvieno buteliuko tūris gamykliniuose parametruose turi būti ne mažesnis kaip 4 ml;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 5 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XVIII Pirkimo dalis
Stiklo pluošto kaiščiai. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Stiklo pluošto kaiščiai
	20 rinkinių
	1. Daugkartinio naudojimo arba vienkartinių gamyklinių sistemų rinkiniai, kuriuos sudaro konusinės formos rentgenokontrastiški stiklo pluošto kaiščiai;

2. Kiekviename gamykliniame rinkinyje turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių dydžių (skersmenų) kaiščių asortimentas ir atitinkamo dydžio kalibruoti formavimo grąžtai (tikslus dydžių ir komponentų pasiskirstymas rinkiniuose bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Stiklo pluošto kaiščių
papildymai
	100 vnt.
	1. Konusinės formos, rentgenokontrastiški stiklo pluošto kaiščiai, skirti šaknų kanalų restauracijoms;

2. Kaiščiai turi būti gamykliškai konstrukciškai suderinami su pirkime nurodytais stiklo pluošto kaiščių rinkinio formavimo grąžtais, o jų asortimentą turi sudaryti skirtingi gamykliniai dydžiai (dydžių pasiskirstymas derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Stiklo pluošto audinio juostos
	3 pakuotės
	1. Šviesoje kietėjančiu kompozitu (derva) gamykliškai impregnuotos stiklo pluošto audinio juostos, skirtos dantų įtvėrimui (splintavimui) bei tiesioginių ir netiesioginių, laikinų bei galutinių dantų restauracijų struktūriniam sutvirtinimui;
2. Juostos turi būti pateikiamos gamyklinėse šviesai nepralaidžiose pakuotėse, apsaugančiose medžiagą nuo savaiminės polimerizacijos iki panaudojimo (tikslus juostelių matmenų ir ilgių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	Mikrostiklo pluošto kaiščiai
	100 pakuočių
	1. Rentgenokontrastiški mikrostiklo pluošto kaiščiai, skirti šaknų kanalų restauracijoms ir gamykliškai pritaikyti tiesioginiam įvedimui be specializuotų (kalibruotų) formavimo grąžtų;

2. Kaiščių konstrukcija ir gamyklinis profilis turi leisti parinkti kaiščio dydį pagal natūralią šaknies kanalo morfologiją;

3. Turi būti pateikiamos pakuotės, sudarytos iš šių skirtingų gamyklinių skersmenų dydžių: Ø 0,8 mm, Ø 1,0 mm, Ø 1,2 mm ir Ø 1,4 mm (tikslus šių skersmenų pakuočių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);
4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 5 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
	XIX Pirkimo dalis
Mašininės endodontijos prietaisai ir instrumentai. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Endodontinis motoras
	2 vnt.
	1. Endodontinis variklis (motoras), gamykliškai užtikrinantis nuolatinio sukimosi ir abipusio reciprocating (reciprokinio) judesio režimus;

2. Įrenginio atmintyje turi būti integruotos gamyklinės programos (nustatymai) darbui su ProTaper, PathFile, WaveOne, Gates (arba lygiaverčių sistemų) endodontiniais instrumentais bei ne mažiau kaip 8 laisvai programuojamos vartotojo atminties programos;

3. Prietaise turi būti integruota automatinio atbulinio sukimosi (autoreverso) funkcija, suveikianti viršijus nustatytą sukimo momentą (torką);

4. Variklio techniniuose parametruose minimali reguliuojamo sukimosi greičio riba turi būti ne didesnė kaip 250 aps./min., o maksimali riba – ne mažesnė kaip 1200 aps./min.;

5. Prietaisas turi turėti autonominį maitinimą iš įkraunamos baterijos, kurios nepertraukiamo veikimo laikas gamykliniuose parametruose yra ne mažesnis kaip 2 val., bei būti tinkamas maitinimui ir įkrovimui iš standartinio elektros tinklo;

6. Prietaisui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis;

7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Mašininių endodontinių instrumentų rinkinys
	150 vnt.
	1. Rotaciniai (mašininiai) endodontiniai instrumentai, gamykliškai pagaminti iš termiškai apdoroto nikelio-titano (NiTi) lydinio arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios instrumento lankstumą ir gebėjimą sekti natūralią šaknies kanalo anatomiją;

2. Instrumentų sistema turi būti gamykliškai suprojektuota pagal viršūnėlės-pagrindo (angl. crown-down) koncepciją, pritaikytą nuosekliam šaknies kanalo formavimui;

3. Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir gamykliškai pritaikyti sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje ne mažiau kaip 3 kartus;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Mašininiai instrumentai pirminiam kanalo praėjimui
	40 vnt.
	1. Rotaciniai (mašininiai) endodontiniai instrumentai, pagaminti iš nikelio-titano (NiTi) lydinio ar lygiaverčio lydinio ir gamykliškai pritaikyti pirminiam šaknies kanalo praėjimui bei darbinio kelio suformavimui (angl. glide path);

2. Instrumentai turi būti tinkami daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje ne mažiau kaip 3 kartus, o jų dydžiai bei asortimentas rinkiniuose bus derinamas sutarties pasirašymo metu;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	Reciprokinio judesio mašininių instrumentų rinkinys
	40 vnt.
	1. Rotaciniai (mašininiai) endodontiniai instrumentai, pagaminti iš nikelio-titano (NiTi) ar lygiaverčio lydinio ir gamykliškai suprojektuoti darbui abipusio reciprokinio (angl. reciprocating) judesio režimu;

2. Instrumentai turi būti tinkami daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje ne mažiau kaip 3 kartus, o jų dydžiai bei asortimentas rinkiniuose bus derinamas sutarties pasirašymo metu;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Protaperinė gutaperča
	150 vnt.
	1. Gamykliškai paruošti gutaperčos kaiščiai, skirti trimačiam šaknų kanalų užpildymui ir hermetizavimui;

2. Kaiščių gamyklinė geometrija turi turėti kintamą konusą (angl. variable taper), tiksliai atitinkantį pirkime nurodytų mašininių endodontinių instrumentų suformuotą šaknies kanalo profilį (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	6.
	Protaperiniai sauskaiščiai
	200 vnt.
	1. Gamykliškai paruošti, sugeriantys popieriniai kaiščiai, skirti dantų šaknų kanalų nusausinimui prieš jų plombavimą;

2. Kaiščių gamyklinė geometrija turi turėti kintamą konusą (angl. variable taper), tiksliai atitinkantį pirkime nurodytų mašininių endodontinių instrumentų suformuotą šaknies kanalo profilį (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 10 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 24 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XX Pirkimo dalis.
Kiti cementai. Techninė specifikacija

	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	MTA cementas
	4 dėžutės
	1. Biologiškai suderinama endodontinė plombavimo medžiaga – mineralo trioksido agregato (MTA) cementas, skirtas šaknų kanalų retrogradiniam pildymui, perforacijų užvėrimui ir pulpos padengimui;

2. Turi būti pateikiami skirtingi gamykliniai cemento tipai pagal spalvą, apimantys baltą (White) ir pilką (Grey) variantus (tikslus dėžučių pasiskirstymas pagal spalvas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	MTA cementas endodontijai
	25 švirkštai
	1. Paruoštas naudojimui, biologiškai suderinamas mineralo trioksido agregato (MTA) pagrindo odontologinis cementas (pasta), gamykliškai supakuotas švirkštuose ir skirtas nuolatiniam dantų šaknų kanalų užpildymui bei hermetizavimui;

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Dervinis cementas
	20 rinkinių
	1. Dvigubo (šviesos ir cheminio) kietėjimo savaiminio sukibimo (angl. self-adhesive) kompozitinis dervinis cementas, gamykliškai skirtas adheziniam netiesioginių restauracijų (keramikos, kompozitų), metalinių konstrukcijų, stiklo pluošto bei metalinių kaiščių ir kultinių įklotų fiksavimui;

2. Cementas turi būti naudojamas be papildomo dantų paviršiaus ėsdinimo (kondicionavimo) ir be papildomų surišimo sistemų (adhezyvų);

3. Neorganinis užpildas gamykliniuose techniniuose parametruose turi sudaryti ne mažiau kaip 65 % masės, o organinės matricos sudėtyje turi būti bifunkciniai (met)akrilatai;

4. Turi būti pateikiamas gamyklinis rinkinys automatinio maišymo švirkštuose, apimantis skirtingus atspalvius (atspalvių pasiskirstymas ir švirkštų talpos bus derinamos sutarties pasirašymo metu);

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	
Cheminio kietėjimo
dervinis cementas
	20 rinkinių
	1. Cheminio kietėjimo (savaiminio polimerizavimo) epoksidinės-amininės dervos pagrindo odontologinis cementas (sileris), gamykliškai skirtas nuolatiniam dantų šaknų kanalų plombavimui (užpildymui) kartu su gutaperčos kaiščiais;

2. Medžiaga turi pasižymėti gamykliniu rentgenokontrastiškumu ir ilgalaikiu tūrio stabilumu šaknies kanale po sukietėjimo;

3. Turi būti pateikiamas gamyklinis rinkinys (automatinio maišymo švirkštuose arba pastų tūtelėse), o tiksli komponentų forma ir talpa bus derinamos sutarties pasirašymo metu;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Šviesoje kietėjantis kalcio silikato pamušalas
	50 g., švirkštuose po ne mažiau 1 g.
	1. Šviesoje kietėjanti, kalcio silikato pagrindu modifikuota dervinė medžiaga (pamušalas), gamykliškai pritaikyta tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui (angl. pulp capping);

2. Medžiaga gamykliniuose techniniuose parametruose turi toleruoti drėgmę, pasižymėti rentgenokontrastiškumu ir būti gamykliškai skirta antrinio dentino formavimosi barjerui palaikyti;

3. Medžiaga turi būti tiekiama gamykliniuose švirkštuose, o bendras tiekiamų prekių svoris turi sudaryti ne mažiau kaip 50 g (tikslus švirkštų skaičius ir talpa bus derinami sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 3 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už  8000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XXI Pirkimo dalis
Kitos medžiagos. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Laikinas užpildas pasta
	20 dėžučių
	1. Vienkartinio naudojimo, savaime kietėjanti (reaguojanti su drėgme) plastiška laikinojo užpildymo pasta, skirta laikinam odontologinių ertmių uždarymui tarp gydymo etapų;

2. Pasta turi būti baltos spalvos ir tiekiama gamykliniuose indeliuose arba tūtelėse, kurių kiekvieno svoris (fasavimas) yra ne mažesnis kaip 30 g;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	2.
	Cinko eugenolinis cementas
	10 dėžučių po ne mažiau kaip 80 g.
	1. Daugkartinio naudojimo (rankiniu būdu maišomas) odontologinis cementas, kurio miltelių ir skysčio cheminė sudėtis gamykliškai yra sustiprinta polimerais (polimerizuotu cinko oksido eugenoliu), skirtas laikinam ertmių užpildymui arba pagrindui (pamušalui) po restauracinėmis medžiagomis;

2. Medžiaga turi būti pateikiama gamyklinėse dėžutėse (rinkiniuose), o bendras kiekvienos dėžutės miltelių ir skysčio komponentų svoris (fasavimas) turi būti ne mažesnis kaip 80 g;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	3.
	Ėsdinimo gelis
	200 švirkštų po ne mažiau kaip 12 ml.
	1. Dantų emalio ir dentino ėsdinimo gelis, kurio gamykliniuose techniniuose parametruose nurodyta fosforo rūgšties koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 35 %.

2. Gelis turi pasižymėti gamyklinėmis tiksotropinėmis savybėmis (būti stabilus po aplikacijos, netekėti nuo apdorojamo paviršiaus), būti lengvai nuplaunamas vandens srove ir turėti kontrastingą (pvz., mėlyną) spalvą;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	4.
	Fluoro lakas
	40 rinkinių
	1. Odontologinis fluoro lakas (karieso profilaktikos ir dantų jautrumo mažinimo priemonė), tiekiamas gamykliniuose rinkiniuose;

2. Kiekvieną gamyklinį rinkinį turi sudaryti lako milteliai (kurių svoris ne mažesnis kaip 15 g), ne mažiau kaip 10 ml skiediklio ir gamyklinės aplikavimo kempinėlės;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	5.
	Fluoro želė
	40 vnt. tūbelėse po ne mažiau kaip  45 g.
	1. Karieso profilaktikai ir dantų jautrumo mažinimui skirta fluoro želė (gelis), tiekiama gamyklinėse tūtelėse;

2. Medžiagos ekspozicijos (aplikacijos) laikas paciento burnoje pagal gamyklinius techninius parametrus turi būti ne ilgesnis kaip 3 min.;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	6.
	Dantų poliravimo pasta (Su fluoru)
	100 vnt. fasuota po ne mažiau kaip 150 g.
	1. Profilaktinė dantų poliravimo pasta, kurios sudėtyje gamykliškai yra fluoro jonų, skirta minkštųjų apnašų šalinimui ir dantų paviršių poliravimui po higienos procedūrų;

2. Turi būti pateikiamas skirtingo gamyklinio abrazyvumo (grubumo / RDA laipsnių) pastų asortimentas (tikslus pakuočių pasiskirstymas pagal abrazyvumo tipus bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	7.
	Dantų poliravimo pasta (Be fluoro)
	100 vnt. fasuota po ne mažiau kaip 150 g.
	1. Profilaktinė dantų poliravimo pasta, kurios sudėtyje gamykliškai nėra fluoro jonų, skirta apnašų šalinimui ir dantų paviršių poliravimui po higienos procedūrų arba prieš adhezines procedūras;

2. Turi būti pateikiamas skirtingo gamyklinio abrazyvumo (grubumo / RDA laipsnių) pastų asortimentas (tikslus pakuočių pasiskirstymas pagal abrazyvumo tipus bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	8.
	Hemostatinis skystis
	20 flakonų po ne mažiau kaip 15 ml.
	1. Odontologinis hemostatinis (kraujavimą stabdantis) tirpalas aliuminio chlorido (arba lygiaverčio metalo sulfato/chlorido) pagrindu, skirtas dantenų kapiliarinio kraujavimo stabdymui ir audinių retrakcijai procedūrų metu;

2. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	9.
	Hemostatinis gelis
	50 švirkštų
	1. Odontologinis skaidrus hemostatinis (kraujavimą stabdantis) gelis, skirtas dantenų suliejančio kraujavimo valdymui ir retrakcijai;

2. Gelio sudėtyje esanti aliuminio chlorido koncentracija gamykliniuose techniniuose parametruose turi būti ne mažesnė kaip 25 %;

3. Medžiaga turi būti tiekiama gamykliniuose švirkštuose, o tiksli vieno švirkšto talpa (gramais arba mililitrais) bus derinama sutarties pasirašymo metu;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	10.
	Homeostatinės kempinėlės
	40 dėžučių po ne mažiau kaip 50 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo, gamykliškai steriliai supakuotos odontologinės chirurginės kempinėlės iš absorbuojamos želatinos arba kolageno, skirtos kraujavimo stabdymui (hemostazei) ir krešulio stabilizavimui danties šalinimo alveolėje;

2. Kempinėlės turi visiškai rezorbuotis audiniuose per gamintojo numatytą laikotarpį, o kiekviena gamyklinė dėžutė turi būti sukomplektuota iš ne mažiau kaip 50 vnt. individualiai arba lizdinėse plokštelėse supakuotų kempinėlių;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	11.
	Retrakcinis skystis
	30 flakonų po ne mažiau 13 ml.
	1. Odontologinis retrakcinis tirpalas aliuminio chlorido (arba lygiaverčio metalo sulfato/chlorido) pagrindu, skirtas dantenų vagelės išplėtimui ir kapiliarinio kraujavimo valdymui prieš atspaudų nuėmimą ar restauracines procedūras;

2. Medžiaga turi būti suderinama su rinkoje esančiais standartiniais medvilniniais ar megztais retrakciniais siūlais;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	12.
	Retrakciniai siūlai
	60 flakonų po ne mažiau kaip 2,5 ml.
	1.  Daugkartinio naudojimo odontologiniai dantenų retrakciniai siūlai, gamykliškai supakuoti flakonuose (buteliukuose) su integruotu siūlo nukirpimo mechanizmu (ašmenimis);

2. Siūlai turi būti pintos (angl. braided) struktūros iš 100 % medvilnės (arba lygiaverčio absorbuojančio pluošto), o vieno flakono talpa turi būti ne mažesnė kaip 2,5 ml (arba gamyklinis ilgis ne mažesnis kaip 240 cm);

3. Turi būti pateikiamas skirtingų gamyklinių dydžių (storių kodų, pvz., Nr. 000, Nr. 00, Nr. 0, Nr. 1, Nr. 2) asortimentas (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	13.
	Mikroaplikatoriai
	1000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo odontologiniai mikroaplikatoriai su pūkuotu (neaustinio pluošto) gamykliniu antgaliu, skirti skysčių, gelių ir adhezyvų aplikavimui;

2. Aplikatorių kotelis turi būti pagamintas iš plastiko ir gamykliškai pritaikytas lankstymui (formos išlaikymui) kampu, kad būtų lengva pasiekti ertmes;

3. Turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių dydžių (antgalių skersmenų) asortimentas, apimantis standartinius rinkos tipus (pvz., Regular / ~2,0 mm, Fine / ~1,5 mm, Superfine / ~1,0 mm) (tikslus pakuočių ir dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	14.
	Šepetėliai
	2000 vnt.
	1. Vienkartinio naudojimo keičiami odontologiniai šepetėliai (antgaliai), gamykliškai pritaikyti adhezinių (surišimo) sistemų, lakų ar kitų skystų medžiagų aplikavimui;

2. Šepetėliai turi būti suderinami su standartiniais odontologiniais plastikiniais rankenėlėmis-laikikliais, o jų pluoštas turi būti nesipūkuojantis ir atsparus cheminių odontologinių skysčių poveikiui;

3. Turi būti pateikiamas įvairių gamyklinių dydžių (pvz., siaurų ir plačių antgalių) asortimentas (tikslus dydžių pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	15.
	Endodontinės liniuotės
	20 vnt.
	1. Daugkartinio naudojimo endodontinės liniuotės (matavimo šablonai), gamykliškai pritaikytos rankinių ir mašininių šaknų kanalų instrumentų (failų, adatėlių) bei gutaperčos kaiščių darbinio ilgio nustatymui bei kalibravimui;

2. Liniuotės turi būti pagamintos iš aliuminio, medicininio nerūdijančio plieno arba lygiaverčio lydinio, turėti aiškią milimetrinę skalę ir būti pritaikytos daugkartiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134 °C temperatūroje;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	16.
	Maišymo lentelės
	100 vnt.
	1. Bloknotai (lentelės), sudaryti iš vienkartinio naudojimo plėšomų neperšlampamų popierinių lapelių su standžiu plastikiniu arba kartoniniu pagrindu, skirti odontologinių medžiagų rankiniam maišymui;

2. Lapelių paviršius turi būti gamykliškai padengtas polietileno (arba lygiavertės nepralaidžios medžiagos) sluoksniu, atspariu prasiskverbimui ir braižymuisi maišymo mentelėmis (tikslūs lentelių matmenys bus derinami sutarties pasirašymo metu).
	
	
	

	17.
	Sodos milteliai
	100 flakonų
	1. Poliravimo milteliai, gamykliškai pritaikyti naudoti odontologinėse intraoralinėse sodapūtėse;

2. Milteliai turi būti pagaminti naudojant sferinių dalelių „Microsphere“ (arba lygiavertę) technologiją, užtikrinančią biologiškai skaidžią sudėtį be druskos, cukraus ar glitimo;

3. Veiklioji medžiaga turi būti kalcio karbonatas, kurio pirminių sferinių dalelių vidutinis dydis gamykliniuose parametruose turi būti ne didesnis kaip 70 µm;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	18.
		Eritritolis sodapūtei
	100 flakonų
	1. Profilaktiniai dantų poliravimo milteliai eritritolio pagrindu, gamykliškai pritaikyti ir konstrukciškai suderinami su „EMS AIRFLOW“ (arba lygiavertėmis) sodapūčių sistemomis;

2. Milteliai turi būti skirti viršdanteninių ir podanteninių apnašų bei biofilmo (bioplėvelės) šalinimui, o jų pirminių dalelių vidutinis dydis gamykliniuose parametruose turi būti ne didesnis kaip 15 µm;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	19.
	Glicinas sodapūtei
	100 flakonų
	1. Odontologiniai poliravimo milteliai glicino pagrindu, gamykliškai pritaikyti naudoti intraoralinėse sodapūtėse;

2. Milteliai turi būti gamykliškai skirti viršdanteninių ir podanteninių apnašų bei biofilmo šalinimui periodontologiniams pacientams gydyti, o jų pirminių dalelių vidutinis dydis gamykliniuose parametruose turi būti ne didesnis kaip 25 µm;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	20.
	Burnos skalavimo skystis
	100 litrų
	1. Gamykliškai paruoštas burnos skalavimo skystis, gaminio techniniuose dokumentuose pasižymintis antiseptiniu poveikiu ir skirtas burnos ertmės higieniniam skalavimui;

2. Skystis turi būti tiekiamas gamyklinėse pakuotėse (buteliuose / kanistruose), o bendras tiekiamų prekių tūris turi sudaryti ne mažiau kaip 100 litrų (tikslus pakuočių talpos pasiskirstymas bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

3. Tiekėjas turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją arba gaminio saugos duomenų lapą (SDS), patvirtinantį produkto atitiktį ES Reglamentui (EB) Nr. 1223/2009.
	
	
	

	21.
	Indikatorius karieso
nustatymui
	20 pakuočių
	1. Odontologinis karieso detektavimo (indikavimo) tirpalas arba gelis propilenglikolio (arba lygiaverčio glikolio/vandens) pagrindu, skirtas pažeisto, demineralizuoto dentino vizualiam nudažymui procedūrų metu;

2. Medžiaga turi būti tiekiama gamykliniuose flakonuose arba švirkštuose (rinkiniuose su aplikavimo antgaliukais), o tiksli pakuotės forma ir talpa bus derinama sutarties pasirašymo metu;
3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	22.
	Kompozitu poliravimo paso sistema (deimantinių ir aliuminio oksido)
	60 rinkinių
	1. Odontologinių restauracinių kompozitų poliravimo pastų gamyklinė sistema, skirta plombų paviršiaus galutiniam apdorojimui, išlaikant restauracijos mikro- ir makroreljefą;

2. Sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 skirtingos gamyklinės pastos: viena deimantinių dalelių pagrindu (galutiniam blizgesiui) ir viena aliuminio oksido dalelių pagrindu (pirminiam lyginimui);

3. Kiekviename gamykliniame rinkinyje (pakuotėje) kartu su pastomis turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 1 vnt. suderinamas poliravimo šepetėlis ir ne mažiau kaip 1 vnt. šveitimo (poliravimo) diskelis;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	

	23.
	Smėlis smėliasrovei
	40 flakonų
	1. Abrazijos (smėliavimo) milteliai aliuminio oksido (angl. Aluminium Oxide / Al₂O₃) pagrindu, gamykliškai pritaikyti naudoti intraoraliniuose arba laboratoriniuose odontologiniuose smėliasrovių prietaisuose;

2. Milteliai turi būti skirti emalio šiurkštinimui, keramikos ar metalo paviršių paruošimui bei cemento likučių šalinimui;

3. Turi būti pateikiamas skirtingo gamyklinio stambumo (grubumo) miltelių asortimentas, apimantis tipus, kurių vidutinis dalelių dydis gamykliniuose parametruose yra ne didesnis kaip 29 µm ir ne didesnis kaip 53 µm (tikslus pakuočių-flakonų pasiskirstymas pagal dydžius bus derinamas sutarties pasirašymo metu);

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba MDD 93/42/EEB su galiojančiu pratęsimu pagal MDR.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 10 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 20 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.



Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.
2. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 
* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

