## Techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis. Kompiuterinės tomografijos sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Reikalavimai kompiuterinės tomografijos sistemai
2.1 | Paskirtis | 1. Viso žmogaus kūno tyrimams;
2. Intervencinės radiologijos procedūroms atlikti;
2.2 | Pagrindiniai skenavimo režimai | 1. Spiralinis skenavimas;
2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas;
3. Topogramos;
4. Perfuzijos tyrimai;
5. Specialus režimas intervencinės radiologijos procedūroms atlikti.
2.3 | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu | ≥ 128
2.4 | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 38 mm
2.5 | Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 64
2.6 | Skenavimo angos diametras | ≥ 700 mm
2.7 | Skenavimo apžvalgos laukas (ang. SFOV) | ≥ 500 mm
2.8 | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas | ≤ 0.35 sek.
2.9 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 300 kg
2.10 | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas | ≥ 2000 mm
2.11 | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) | ≥ 70 kW
2.12 | Generatoriaus įtampos diapazonas | ≥ (80-135) kV
2.13 | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 15 iki 600 mA
2.14 | Gamintojo deklaruojama rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa | ≥ 7 MHU
2.15 | Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis | ≥ 2 fokuso taškai, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 2 kiekvienam rentgeno vamzdžiui.
2.16 | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | 1. Automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė.
2. Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti.
3. Specializuoti apšvitai jautrių organų apšvitos mažinimo protokolai/darbo režimai.
2.17 | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Sistema turi turėti algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti.
2.18 | EKG sinchronizavimo sistema, leidžianti realiuoju laiku sinchronizuoti skenavimą su širdies ciklo faze | Būtina
2.19 | Paciento pozicionavimo izocentrinėje ašyje sistema, naudojanti vaizdo kamerą, kurios veikimas pagrįstas dirbtinio intelekto algoritmais | Būtina
2.20 | Tyrimų apdorojimo programinė įranga (gydytojo radiologo darbo vietoje) | 1. Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos.
2. Angiografijos tyrimų programa su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu.
2.21 | Automatinis įrangos persijungimas neveikos režime į mažos galios režimą | Būtina
2.22 | Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys | Būtina
2.23 | Technologo valdymo konsolė su programine įranga: | 1. Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui;
2. Gautų vaizdų peržiūra;
3. Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 19" (jei komplektuojami du monitoriai) arba vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 23" (jei komplektuojamas vienas monitorius);
4. Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius pajėgumus;
5. Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD);
6. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), užtikrinantis technologo darbo vietos veikimą ≥ 30 min.;
7. Komplektuojama su klaviatūra, pele;
8. DICOM funkcionalumai (arba lygiaverčiai):
8.1 Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print,
8.2 Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send);
8.3 Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist;
8.4 Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report.
2.24 | Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamam automatiniam boliusiniam kontrastinio tirpalo injektoriui | 1. Injektoriaus tipas - vienmomentinis, ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų.
2. Injekcinio preparato pašildymas ir temperatūros palaikymas - integruota injektoriuje arba atskira.
3. Naudojamas injekcinės talpos tūris - 200 ml +/- 50 ml.
3. | Reikalavimai kompiuterinei radiologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai)
3.1 | Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai | 1. Virtuali tarnybinė stotis sukomplektuota su visa būtina technine įranga (serverio reikalavimai aprašyti žemiau);
2. Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 2 vnt.;
3. Automatizuota aortos kraujagyslių tyrimų vertinimo programa;
4. Miego arterijų ir Wiliso rato tyrimų vertinimo programa;
5. Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa;
6. Pilvo ertmės tyrimų vertinimo programa, apimanti ir inkstų tyrimų vertinimą;
7. Kaulų - raumenų sistemos tyrimų vertinimo programa,
8. Krūtinės ląstos tyrimų vertinimo programa, apimanti ir plaučių tyrimų vertinimą;
9. Sinusų vertinimo programa;
10. Skenuotos srities KT angiografinių tyrimų automatizuotos 3D rekonstrukcijos, trimačių paviršių, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos;
11. Smegenų perfuzijos apdorojimo programinė įranga;
12. Specializuota programinė įranga, skirta koronarinių arterijų kalcifikacijos įvertinimui.
3.2 | Tarnybinė stotis (centrinis serveris) | 1. Serverio techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus (kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas serveris atitinka siūlomos kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojo rekomenduojamus programinės įrangos parametrus).
2. Maitinimo šaltiniai ir aušintuvai:
2.1 Tarnybinė stotis turi turėti dubliuotus maitinimo šaltinius ir aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo. Maitinimo šaltiniai keičiami nestabdant veikiančio serverio (angl. „hot plug“).
3. Nuotolinio valdymo adapteris:
3.1 Leidžiantis nuotolinį tarnybinės stoties sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimą, operacinės sistemos diegimą.
3.2 Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos.
3.3 Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas.
3.4 Aparatinės dalies būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas, automatinis pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
3.5 Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas.
4. Tinklo sąsajos ir priedai:
4.1 Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. tinklo prievadais palaikančiais 10G SFP+ tipo jungtis.
4.2 Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 1 vnt. 1000base-T RJ45 prievadu skirtu serverio valdymui.
5. Diskų RAID valdiklis:
5.1 Diskų apjungimo valdiklis, palaikantis RAID 1,5,6,10 diskų apjungimo tipus.
6. Korpusas ir montavimas:
6.1 Ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19" montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkūnė).
3.3 | Reikalavimai serverio rezerviniam maitinimo šaltiniui (UPS) | Serveris komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), užtikrinančiu serverio darbą ne mažiau kaip 1 val., dingus elektrai. Rezervinis maitinimo šaltinis (UPS) neprivalo būti to paties gamintojo kaip ir siūloma tarnybinė stotis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti neginčijamus įrodymus (ir/arba gamintojo patvirtinimą), kad siūlomas rezervinis maitinimo šaltinis (UPS) užtikrins serverio darbą ne mažiau kaip 1 val., dingus elektrai.
3.4 | Radiologo darbo vietos kompiuteris | 1. Tiekėjas turi nurodyti tikslų kompiuterio gamintoją ir modelį,
2. Radiologo darbo vietos kompiuteris turi būti techniškai suderintas su vaizdo plokšte, diagnostinių monitorių parametrais ir operacine sistema pagal medicininių diagnostinių monitorių gamintojo rekomendacijas (kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, kad radiologo darbo vietos kompiuteris techniškai suderintas su vaizdo plokšte, diagnostinių monitorių parametrais ir operacine sistema pagal medicininių diagnostinių monitorių gamintojo rekomendacijas).
3. Stacionarus kompiuteris su 4 monitorių jungtimis (vaizdo plokštė(-ės) turi užtikrinti trijų monitorių prijungimą vienu metu),
3.5 | Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius | 1. Bendra monitoriaus raiška ≥ 6 megapikseliai,
2. Įstrižainė ≥ 30",
3. Kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2,
4. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1,
5. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas.
3.6 | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Įstrižainė ≥ 24",
2. Kontrastiškumas ≥ 1000:1,
3. Maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2,
4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 180 cd/m2,
5. VESA tvirtinimas,
6. USB jungtys ≥ 2 vnt,
7. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės),
8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 80 mm.
3.7 | Lazerinis spausdintuvas | 1. Būtinas, palaikantis A4 spausdinimo formatą.
2. Integruotos sąsajos: ne mažiau kaip 1 vnt. USB jungtis ir 1 vnt. 10/100/Base-T Ethernet.
3.8 | Vaizdo plokštė | 1. Ne mažiau kaip 10 bitų;
2. Atminties dydis ≥ 8 GB;
3. Display port (arba lygiavertės) jungtys ≥ 4 vnt.
3.9 | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) | Būtinas, ne mažiau kaip 1800 VA
3.10 | Bar kodų skaitytuvas | Būtina
4. | Komplektacija | 1. Kompiuterinis tomografas - 1 vnt.,
2. Tyrimų apdorojimo programinė įranga - 1 vnt,
3. Įranga dvipusiam paciento - operatoriaus akustiniam ryšiui - 1 vnt,
4. Technologo valdymo konsolė su programine įranga su visa 2.22 p. aprašyta įranga - 1 vnt,
5. Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai):
5.1 Tarnybinė stotis su programine įranga - 1 vnt,
5.2 Radiologo darbo vietos kompiuteris - 2 vnt,
5.3 Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius - 2 vnt,
5.4 Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai - 2 vnt,
5.5 Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt,
5.6 Klaviatūra - 2 vnt,
5.7 Pelė - 2 vnt,
5.8 Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 2 vnt,
5.9 Bar kodų skaitytuvas - 1 vnt,
5.10 Serverio rezervinis maitinimo šaltinis (UPS) - 1 vnt,
6. Automatinis boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius - 1 vnt,
7. Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės - visų priedų po 1 vnt.
5. | Kiti reikalavimai
5.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą)
5.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
5.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir kt.), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešoji įstaiga Respublikinės Šiaulių ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas (įskaitant ir rentgeno vamzdį), o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas (Pastaba: visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje*).
8 | Kartu su įranga turės būti pateikiami šie priedai:
1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu);
2. Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“;
3. Siūloma tarnybinė stotis (centrinis serveris) turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Single mode SFP+ moduliais (Pastaba: Tiekėjas įsipareigoja įrangos įvedimo į eksploataciją metu įdiegti siūlomus modulius į pristatytą serverį*).
4. Siūloma tarnybinė stotis (centrinis serveris) turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 2 vnt., ne trumpesnio nei 10 m. ilgio optiniais jungiamaisiais kabeliais OM4 (LC/LC jungtimis).
5. Ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Single mode SFP+ moduliai suderinami su perkančiosios organizacijos naudojama kompiuterių tinklo įranga.
9. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 11 radiologijos technologams;
2. Mokymai ≥ 9 gydytojams radiologams;
3. Mokymai ≥ 2 medicinos fizikams.
10. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis bei siekiant, jog būtų užtikrinta kibernetinė sauga, ligoninės IT skyriui turi būti suteikta pilna ir neribota prieiga prie siūlomos tarnybinės stoties (centrinio serverio), radiologo darbo vietos bei operacinės sistemos.
*Pastaba pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

## EN kriterijai ir vertinimas
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Kaina (K) | 60
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 19
| 3) Garantija | 21
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 19
Garantija (G) |  |  |  |  | Z = | 21
Nr. | Parametrai | Suteikiamas maksimalus balų skaičius | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Skenavimo angos diametras, (700-820) mm ribose | Max balų 12 | L1= | 5.5 | Įrašyti konkrečią parametro reikšmę
T2 | Vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta dirbtinio intelekto (gilaus mokymosi) arba vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta statistinio modeliavimo pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. | Max balų 2 | L2= | 10 | Įrašyti parametro reikšmę: yra (nurodyti konkrečią reikšmę) / nėra
T3 | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką), (70-80) kW ribose | Max balų 10 | L3= | 3.5 | Įrašyti konkrečią parametro reikšmę
G | Tiekėjas gali siūlyti 2 metų arba 3 metų arba 4 metų arba 5 metų ir ilgesnę garantinio laikotarpio trukmę. | Max balų 3 | Q= | 21 | Įrašyti siūlomą garantinės priežiūros laikotarpį
1. Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „Skaičiuoklė“).
2. Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 0, PsetMax lygi [...] Eur su PVM.
Antras kriterijus (T) |  |  |  |  | Techniniai pranašumai
Pirmas parametras (T1). Skenavimo angos diametras, (700-820) mm ribos
0 balų skiriama, kai skenavimo angos diametras yra 700 mm;
1 balas skiriamas, kai skenavimo angos diametras yra 710 mm;
2 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 720 mm;
3 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 730 mm;
4 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 740 mm;
5 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 750 mm;
6 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 760 mm;
7 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 770 mm;
8 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 780 mm;
9 balai skiriami, kai skenavimo angos diametras yra 790 mm;
10 balų skiriama, kai skenavimo angos diametras yra 800 mm;
11 balų skiriama, kai skenavimo angos diametras yra 810 mm;
12 balų skiriama, kai skenavimo angos diametras yra 820 mm ir daugiau;
Antras parametras (T2). Vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta dirbtinio intelekto (gilaus mokymosi) arba vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta statistinio modeliavimo pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį.
0 balų skiriama, kai tiekėjo siūloma įranga neturi funkcionalumo
1 balas skiriamas, kai tiekėjo siūloma įranga turi funkcionalumą: vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta statistinio modeliavimo pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį.
2 balai skiriami, kai tiekėjo siūloma įranga turi funkcionalumą: vaizdo rekonstrukcijos sistema, paremta dirbtinio intelekto (gilaus mokymosi) pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį
Trečias parametras (T3). Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką), (70-80) kW ribos
0 balų skiriama, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 70 kW
1 balas skiriamas, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 71 kW
2 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 72 kW
3 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 73 kW
4 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 74 kW
5 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 75 kW
6 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 76 kW
7 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 77 kW
8 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 78 kW
9 balai skiriami, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 79 kW
10 balų skiriama, kai rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstukcijos algoritmų įtaką) yra 80 kW ir daugiau
Trečias kriterijus (G) |  |  |  |  | Garantinės priežiūros laikotarpis
0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 2 metai;
1 balas skiriamas, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 3 metai;
2 balai skiriami, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 4 metai;
3 balai skiriami, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 5 metai ir daugiau