## Bend.reik.įrangai
PERKAMI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ELEKTROFOREZĖS METODU ATLIEKAMIEMS TYRIMAMS SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai įrangai
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, el.paštas, telefonas
2 | Įranga turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
3 | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomu analizatoriumi (ir visa susijusia įranga), turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi (įranga), tyrimų atlikimo procesu. Pateikti elektroninėje laikmenoje.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
4 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
5 | Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos personalas darbo dienomis 8-17 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.)
6 | Tiekėjai sutarties vykdymo laikotarpiu turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).
8 | Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
9 | Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

## Bend.reik. reag_ekspl.m
PERKAMI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ELEKTROFOREZĖS METODU ATLIEKAMIEMS TYRIMAMS SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai reagentams, priemonėms ir eksploatacinėms medžiagoms
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Visi reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
2 | Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami siūlomam analizatoriui, atitinkantys tyrimo metodą, turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, arba medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
3 | Pasiūlyme turi būti pateikti visi reagentai, priemonės ir eksloatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
4 | Būtina: Turi būti pateikti tokie reagentų, priemonių ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką; kokybės kontrolės tyrimų atlikimą ir kita).
5 | Tiekėjai turi pateikti visų reagentų, priemonių ir eksploatacinių medžiagų gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6 | Tiekėjas turi garantuoti, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kita) bus keičiami tiekėjo sąskaita, jei gautos pažeistos pakuotės ar nustatytas defektas, kuris gali turėti neigiamą įtaką tyrimų rezultatams.
7 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).
8 | Tiekėjai turi garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų, priemonių ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
9 | Tiekėjai turi pateikti lietuvių ir anglų kalba reagentų, kalibravimo/ kontrolinių medžiagų, bei eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją įrangos priėmimo-perdavimo, instaliavimo metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Pateikti elektroninėje laikmenoje.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
10 | Cheminių medžiagų tiekėjas kartu su cheminėmis medžiagomis privalo pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878). Pateikti elektroninėje laikmenoje.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
12 | Pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį (-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos.

## Tech. specifikacija
PERKAMI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ELEKTROFOREZĖS METODU ATLIEKAMIEMS TYRIMAMS SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
1 | Paskirtis | Tyrimų atlikimui elektroforezės metodu skirtas analizatorius ir susijusi įranga - 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas).
2 | Elektroforezės metodu atliekamiems tyrimams skirta įranga | Įrangą sudaro:
1. Tyrimų atlikimui elektroforezės metodu skirtas pusiau automatinis analizatorius.
2. Kartu turi būti pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai ir priemonės pagal analizatoriaus gamintojo konfigūraciją (kompiuteris su programine įranga ir jam priklausantys priedai, užtikrinantys darbą; spausdintuvas; nepertraukiamo maitinimo šaltinis (srovės/įtampos stabilizatorius); tirpalų, atliekų talpos, antiserumų segmentų laikikliai, antiserumų užpilimo matricos/rėmeliai ir kita), kurie yra reikalingi pilnam sistemos veikimo užtikrinimui ir tyrimų atlikimui.
3. Tyrimų atlikimui elektroforezės metodu skirtas pusiau automatinis analizatorius ir susijusi įranga turi būti turi būti vieno gamintojo ir/ar vieno tiekėjo, arba gamintojo rekomenduojami ir/ar adaptuoti (pateikti įrodančius dokumentus).
4. Siūlomas analizatorius ir susijusi įranga turi būti nauja arba techniškai tvarkinga (pagaminimo metai ne vėlesni nei 2020 metai). Jei siūloma įranga yra naudota - pateikti paskutiniųjų 2 metų techninės priežiūros/remonto protokolus.
3 | Matavimo metodas, principas | 1. Siūlomas analizatorius ir susijusi įranga turi užtikrinti matavimo metodą - Elektroforezės (zoninė elektroforezė) kartu su imunofiksacija, isoelektrofokusavimu*.
(*- izoelektrinio fokusavimo metodas - aukščiausia skiriamoji geba ir jautriausia oligokloninių juostų nustatymo technika, metodas laikomas būtinu nuo 1994 metais priimto "Committee of the European Concerted Action for Multiple Sclerosis" nutarimo)
2. Turi būti užtikrintas dencitometrinis įvertinimas - elektroforegramų skenavimui, gelio vizualizacija, kiekybinis elektroforegramų įvertinimas.
4 | Elektroforegramų įvertinimas | Turi būti elektroforegramų įvertinimas - tiksliai kiekybiškai įvertinti elektroforegramų individualių frakcijų santykinį kiekį, bei nukrypimus nuo normalių reikšmių, elektroforegramų skenavimui (skaidrių ir neskaidrių terpių (gelių) skenavimui praeinančioje šviesoje).
5 | Patvirtinti ėminiai/mėginiai patvirtinti tyrimų metodams | Turi būti analizatorius ir tyrimo metodai skirti ir validuoti šiems ėminiams/mėginiams - šlapimo, smegenų skysčio, kraujo serumo baltymams frakcionuoti, patologinių baltymų išskyrimui, aptikimui, įvertinimui elektroforezės metodu (kartu su imunofiksacija, izoelektriniu fokusavimu).
6 | Ėminių/mėginių užnešimas | Turi būti vienkartiniai, specialūs, priklausomai nuo tyrimo aplikatoriai.
7 | Migracijos kontrolė | Turi būti palaikoma pastovi įtampa ir kontroliuojama temperatūra migracijos metu.
8 | Plovimo/dažymo/blukinimo/džiovinimo procedūros | 1. Analizatorius turi turėti atskirą, uždarą plovimo/dažymo/blukinimo/džiovinimo skyrių.
2. Plovimo/dažymo/blukinimo/džiovinimo procedūros turi vykti automatiškai.
3. Turi būti gamintojo validuotos plovimo/dažymo/blukinimo/džiovinimo programos/procedūros nurodytiems tyrimams atlikti.
9 | Tyrimų atlikimo procedūros/ programos | Turi būti gamintojo validuotos tyrimų atlikimo procedūros/programos nurodytiems tyrimams atlikti.
10 | Kokybės kontrolės sistema | Turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema (kiekybiniams tyrimams): kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) nustatytam periodui, kontrolinės medžiagos lygiui ir kita), kur taikoma.
11 | Rezultatų pateikimas | Turi būti:
- Grafinis elektroforegramų (kreivių) atvaizdavimas ir duomenų bei rezultatų pateikimas.
- Patologinių frakcijų identifikavimas - žymėjimas, išskyrimas, duomenų bei rezultatų pateikimas.
12 | Rezultatų saugojimas | Turi būti ne mažiau 10 000 elektroforegramų (kreivių) ir rezultatų saugojimas kietajame diske
13 | Darbo/vartotojo vadovas | Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita.
14 | Tyrimų atlikimo instrukcijos | Turi būti pateiktos detalios tyrimų atlikimo bei atliktų tyrimų interpretavimo instrukcijos.
15 | Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą | 1. Turi būti analizatoriaus integracija į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS).
2. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS. Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus.
3. Jei tiekėjo siūlomas analizatorius nepalaiko ASTM arba HL7 v2 standartų, tiekėjas turi pateikti reikalingas ir tinkamas priemones (jungtį/konverterį ir kitą) integracijai į LIS.
16 | Rezultatų išdavimas (spausdintas variantas) | 1.Turi būti galimybė pateikti tyrimų rezultatus tradiciniu būdu - spausdintas variantas.
2. Rezultatų išdavimas spausdintame variante - turi būti galimybė pateikti šią informacija kartu su tyrimo rezultatais: paciento (Vardas/pavardė ir/ar idendifikacinis numeris); užsakovo informacija (skyrius ir/ar įstaiga); dencitograma (grafinis vaizdavimas); rezultatai pagal santykinį kiekį (procentais) ir kiekybiškai (pvz. proteinogramoms g/l) ir kita, jei yra gamintojo numatyta (nurodykite).
17 | Monokloninių baltymų depolimerizacija | Turi būti pateikti skiedikliai ėminiams/mėginiams: klampiems, polimerizuotų monokloninių baltymų, ypač lengvųjų grandinių depolimerizacijai atlikti serumo ir šlapimo ėminių/mėginių skiedikliai (pvz. β-merkaptoetanolis (BME) ir kiti).
18 | Kontrolinės medžiagos | Turi būti pasiūlytos kontrolinės medžiagos:
1. Analizatoriaus gamintojo ar trečiųjų šalių (nepriklausomų gamintojų), tinkančios analizatoriui/matavimo metodui (pateikti kontrolinių medžiagų gamintojo aprašymus);
2. paruoštas naudoti ar liofilizuotas, stabilumą atidarius/paruošus išlaikančios ne mažiau 1 mėnesių.
3. žmogaus serumo baltymų frakcionavimui į 6 frakcijas kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau 2 skirtingų lygių, apimančios normos ir patologijos ribas, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ±2SD ar ±3SD intervalo ribos kiekvienai frakcijai).
4. kitų atliekamų tyrimų kokybės kontrolei tiekėjai turi pateikti kontrolines medžiagas, atitinkančias tyrimų specifiką:
‒ monokloninių imunoglobulinų G, A, M ir kappa, lambda grandinių aptikimui ir apibūdinimui;
‒ IgG oligokloninių juostų įvertinimui serume ir smegenų skystyje imunofiksacinės elektroforezės, izoelektrinio fokusavimo metodu;
‒ žinomos molekulinės masės baltymų, padedanti patvirtinti ir atskirti tubulinius ir glomerulinius baltymus;
- terapinių monokloninių antikūnų (daratumumabas) įvertinimui;
- kitos, gamintojo numatytos pagal tyrimo specifiką.
5. tiekėjai turi pateikti: kontrolinės medžiagos lygius, kontrolinių medžiagų stabilumą atidarius, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygas.
19 | Reikalavimai tyrimams/testams:
| 1. Žmogaus serumo baltymų frakcionavimas (proteinograma): | 1. Turi būti išskiriama į 6 frakcijas: albuminų, alfa-1-globulinų, alfa-2-globulinų, beta-1-globulinų, beta-2-globulinų, gama-globulinų frakcijas.
2. Turi būti pasiūlytas rinkinių/tyrimų pakuočių dydis, skirtas atlikti ne daugiau 7 tyrimų viename gelyje (≤7 ėminiams/mėginiams).
3. Turi būti atižvelgta į nurodytą preliminarų tyrimų skaičių, bei įvertinta, kad vienas kontrolės lygis bus atliekamas su kiekvienu geliu.
| 2. Monokloninių baltymų nustatymas imunofiksacinės elektroforezės metodu: | 1. Turi būti monokloninių baltymų įvertinimas pagal imunoglobulinų sunkiąsias grandines (IgG, IgA, IgM ir galimybė įvertinti IgD, IgE) ir lengvąsias (laisvas ir surištas) grandines (kapa, lambda).
2. Turi būti pasiūlytas rinkinių/tyrimų pakuočių dydis, skirtas atlikti 1 ėminiui/mėginiui (1 ėminys/mėginys - 1 tyrimas).
3. Turi būti atižvelgta į nurodytą preliminarų tyrimų skaičių, bei įvertinta, kad vienas kontrolės lygis bus atliekamas su kiekvienu nauju rinkiniu.
| 3. Laisvų lengvųjų imunoglobulino grandžių nustatymas imunofiksacinės elektroforezės metodu: | 1. Turi būti monokloninių baltymų įvertinimas pagal imunoglobulinų sunkiąsias grandines (IgGAM ar IgD, IgE), lengvąsias grandines (kapa, lambda) ir laisvąsias lengvąsias grandines (kapa, lambda).
2. Turi būti gamintojo validuotas tyrimo atlikimas ėminiuose/mėginiuose: kraujo serume ir nekoncentruotame šlapime.
3. Turi būti pasiūlytas rinkinių/tyrimų pakuočių dydis, skirtas atlikti 1 ėminiui/mėginiui (1 ėminys/mėginys - 1 tyrimas)
4. Turi būti atižvelgta į nurodytą preliminarų tyrimų skaičių, bei įvertinta, kad vienas kontrolės lygis bus atliekamas su kiekvienu nauju rinkiniu.
| 4. Imunoglobulino G oligokloninių juostų stuburo smegenų skystyje nustatymas imunofiksacinės elektroforezės, izoelektrinio fokusavimo metodu: | 1. Turi būti IgG intratekalinės sintezės patvirtinimui, paraleliai tiriant to paties paciento smegenų skystį ir kraujo serumą.
2. Turi būti baltymai imunofiksuojami su peroksidazės fermentu žymėtu anti-IgG antiserumu (nukreipto prieš žmogaus IgG), kad matytųsi IgG išsidėstymo skirtumai.
3. Tyrimo jautrumas turi leisti tirti nekoncentruotą smegenų skystį.
4. Turi būti pasiūlytas rinkinių/tyrimų pakuočių dydis, skirtas atlikti ne daugiau 3 tyrimų viename gelyje (≤3 ėminiams/mėginiams).
5. Turi būti atižvelgta į nurodytą preliminarų tyrimų skaičių, bei įvertinta, kad vienas kontrolės lygis bus atliekamas su kiekvienu geliu.
| 5. Proteinurijos nustatymui: | 1. Turi būti baltymų pasiskirstymas pagal molekulinę masę, turi būti galima aiškiai atskirti tubulinius baltymus, kurių molekulinė masė < 65-70 kDa ir glomerulinius baltymus, kurių molekulinė masė > 65-70 kDa.
2. Tyrimas turi būti atliekamas nekoncentruotame šlapime.
3. Turi būti pasiūlytas rinkinių/tyrimų pakuočių dydis, skirtas atlikti ne daugiau 5 tyrimų viename gelyje (≤5 ėminiams/mėginiams).
4. Turi būti atižvelgta į nurodytą preliminarų tyrimų skaičių, bei įvertinta, kad vienas kontrolės lygis bus atliekamas su kiekvienu geliu.
| 6. Šlapimo baltymų nustatymui imunofiksacinės elektroforezės metodu: | 1. Tyrimu turi būti įvertinami šlapimo baltymai: tubuliniai (beta-2-mikroglobulinas, retinolį surišantis baltymas, alfa-1-mikroglobulinas), glomeruliniai (albuminas, alfa-2-makroglobulinas).
2. Turi būti skirtas aptikimui ir identifikavimui: polikloninių ir monokloninių kapa arba lambda laisvųjų lengvųjų grandinių, polikloninių ir monokloninių imunoglobulinų (G, A, M ir D, E) sunkiųjų grandinių.
3. Tyrimas turi būti atliekamas nekoncentruotame šlapime.
4. Turi būti pasiūlytas rinkinių/tyrimų pakuočių dydis, skirtas atlikti ne daugiau 2 tyrimų viename gelyje (≤2 ėminiams/mėginiams).
5. Turi būti atižvelgta į nurodytą preliminarų tyrimų skaičių, bei įvertinta, kad vienas kontrolės lygis bus atliekama su kiekvienu nauju rinkiniu.
| 7. Terapinių monokloninių antikūnų (daratumumabas) nustatymas imunofiksacinės elektroforezės metodu: | 1. Turi būti skirtas aptikimui/nustatymui/įvertinimui terapinio monokloninio antikūno - daratumumabas.
2. Turi būti atižvelgta į nurodytą preliminarų tyrimų skaičių, bei įvertinta, kad vienas kontrolės lygis bus atliekamas su kiekvienu nauju rinkiniu.
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.

## Perkami Reag_ekspl.medž
PERKAMI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ELEKTROFOREZĖS METODU ATLIEKAMIEMS TYRIMAMS SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 1 metus (12 mėn) | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | Žmogaus serumo baltymų frakcionavimas į 6 frakcijas | iki 700 tyrimų
................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.2. | Monokloninių baltymų nustatymas | iki 300 tyrimų
................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.3. | Laisvų lengvųjų imunoglobulino grandžių nustatymas | iki 100 tyrimų
................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.4. | Imunoglobulino G oligokloninių juostų stuburo smegenų skystyje nustatymas | iki 120 tyrimų
................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.5. | Proteinurijos nustatymui | iki 100 tyrimų
................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.6. | Šlapimo baltymų profilio nustatymas | iki 40 tyrimų
................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.7. | Terapinių monokloninių antikūnų nustatymas (Daratumumab) | iki 60 tyrimų
................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi elektroforezės metodu atliekamiems tyrimams: reagentus, kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones bei chemines medžiagas (skiedikliai, plovikliai, buferiai, antiserumai ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus/instrukcijas).
2. Pateikti reikalingą reagentų ir eksploatacinių medžagų, bei kontrolinių medžiagų kiekį (atlikimo dažnis nurodytas prie tyrimo aprašo), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti.
3. Pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
4. Jei kurio nors punkto nėra, reagentai/eksploatacinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip - tai būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis).
5. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, eksploatacinių medžiagų, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.