	
	
	



Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

[bookmark: _Hlk95118508]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI: Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis Nr. 1.

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
*netaikoma garantijai.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl instaliavimo ir garantinio aptarnavimo ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
3. Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

1 PIRKIMO DALIS: Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis Nr. 1.  

	Eil. Nr.
	Parametrai, komplektacija
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	1. Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis

	

	1.1
	Paciento kėdė:

	1.1.1
	Kėdės judesių reguliavimas
	reguliavimas elektriniais arba hidrauliniais varikliais 
	

	1.1.2
	Maksimalus kėdės pakilimo aukštis
	Ne mažiau 780 mm
	

	1.1.3
	Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis
	Ne daugiau 400 mm
	

	1.1.4
	Pakeliamas paciento svoris 
	Ne mažiau 140 kg
	

	1.1.5
	Porankiai
	Dešinės pusės porankis turi būti nulenkiamas
	

	1.1.6
	Apmušalai
	Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, dirbtinės dangos, spalva pasirenkama ne mažiau kaip iš trijų 
	

	1.1.7
	Galvos atlošas 
	Ne mažiau dviejų šarnyrų. 
	

	1.1.8
	Programuojamos kėdės pozicijos
	Ne mažiau 2 individualiai programuojamos darbo pozicijos, paciento išlaipinimo programa ir skalavimo programa
	

	1.1.9
	Sėdimosios dalies, nugaros ir atstumto galvos atlošo bendras ilgis
	Ne mažiau kaip 1800 mm
	

	1.1.10
	Kojūgalis
	Atsparus valymui bei dezinfekcijai  arba turėti skaidrią, nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę
	

	1.1.11
	Kėdės valdymas
	Nuo gydytojo elemento valdymo pulto, asistento elemento valdymo pulto ir multifunkcinio valdymo pedalo 
	

	1.1.12
	Kėdės montavimas
	Kėdė montuojama kartu su vandens-spjaudyklės bloku (nesikelia kartu su kėde) ir tvirtinama prie grindų
	

	1.1.13*
	Gamintojo garantija 
	Ne trumpesnė kaip 60 mėn. 
	

	1.2
	Gydytojo elementas

	1.2.1
	Gydytojo elementas
	Tvirtinamas prie vandens-spjaudyklės bloko pantografine alkūne  
	

	1.2.2
	Instrumentų komplektacija
	Ne mažiau kaip:
1) Daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 
2) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu;
3) Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;
4) Rankovė ultragarsiniam antgaliui su pašvietimu;
	

	1.2.3
	Padėkliukas instrumentams
	Pasukamas, ne mažesnis kaip 37 x 28 cm
	

	1.2.4
	Gydytojo elemento aukščio ir padėties reguliavimas
	Padėtis fiksuojama pneumatiniu stabdžiu 
	

	1.2.5
	Instrumentų laikymo padėtis
	Iš viršaus
	

	1.2.6
	Komplektacija
	Gydytojo elemente sumontuotas jutiminis (touchscreen) valdymo pultas, rodantis antgalio nustatymus, įspėjimus apie klaidas
	

	1.2.7
	Komplektacija
	Programuojami ir nustatomi mikrovariklio ir ultragarsinio skalerio darbo parametrai
	

	1.2.8
	Komplektacija
	Turi būti galima multifunkciniu valdymo pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkciją ir kėdės programas.
	

	1.2.9
	Komplektacija
	Tolygus mikrovariklio apsukų nustatymas naudojant multifunkcinį valdymo pedalą
	

	1.2.10
	Komplektacija
	Vandens kiekio reguliavimas gydytojo elemente kiekvienam antgaliui atskirai.
	

	1.2.11
	Komplektacija
	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai (fiziniai ir/ar jutiminiai).
	

	1.2.12*
	Gamintojo garantija 
	Ne trumpesnė kaip 60 mėn.
	

	1.3
	Asistento elementas ir vandens-spjaudyklės blokas


	1.3.1
	Vandens-spjaudyklės bloko tvirtinimas
	Tvirtinamas prie grindų ir vandens-spjaudyklės blokas nesikelia su kėde
	

	1.3.2
	Asistento elemento instrumentų laikiklis
	Ne mažiau 3-jų lizdų  asistento elemento instrumentų laikiklis ant atskiros alkūnės
	

	1.3.3
	Komplektacija 
	Seilių ir dulkių siurblių rankovės
	

	1.3.4
	Spjaudyklė

	Tvirtinama ant vandens-spjaudyklės bloko. Turi būti išimama ir plaunama
	

	1.3.5
	Pritaikomumas
	Pritaikomas centrinei vakuumo sistemai 
	

	1.3.6*
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 60 mėn.

	

	1.4
	Operacinis šviestuvas

	1.4.1
	Šviestuvas
	Montuojamas prie vandens-spjaudyklės bloko
	

	1.4.2
	Apšvietimas
	LED ar lygiaverčio tipo, ne mažiau 2 LED ar lygiaverčių šaltinių
	

	1.4.3
	Maksimalus šviesos intensyvumas
	Ne mažiau 40000 lux
	

	1.4.4.
	Šviesos temperatūra
	Reguliuojama ne siauresnėse ribose 4600-5500 K 
	

	1.4.5
	Darbo režimai 
	Turi būti specialus kompozitų režimas, šviesos srautas bešešėlinis, neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą.
	

	1.4.6
	Spalvų atkūrimo indeksas (CRI)
	>90
	

	1.4.7
	Apšvietimo įjungimas/išjungimas 
	Valdomas judesio davikliu ir iš gydytojo elemento valdymo pulto bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją. Apšvietimo intensyvumo ir spalvos temperatūros nustatymai atliekami gydytojo elemento valdymo pulte. Specialaus kompozitų režimo valdymas judesio davikliu šviestuve ir iš gydytojo elemento valdymo pulto
	

	1.4.8
	Valdymas  
	 ne mažiau trimis ašimis  ir turi būti galimybė pakreipti
	

	1.4.9
	Nuimamos ir sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos 
	Iš abiejų lempos pusių
	

	1.4.10*
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 60 mėn.

	

	1.5
	Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (bešepetėlinis)

	1.5.1
	Apsisukimų skaičius
	Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min. 
Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40000 aps/min. 
	

	1.5.2
	Valdymas
	Sūkiai valdomi multifunkciniu valdymo pedalu ir gydytojo elemento valdymo pulte. 
Mikrovariklio sūkių programavimas gydytojo elemento valdymo pulte
	

	1.5.3
	Maksimalus sukimo momentas
	Ne mažiau 3,0 N
	

	1.5.4
	Aušinimas
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	

	1.5.5
	Šviesos šaltinis
	Su LED ar lygiaverčiu šviesos šaltiniu
	

	1.5.6
	Komplektuojama 
	Mikrovariklio krypties pakeitimas ne ant mikrovariklio
	

	1.5.7
	Gamintojo garantija
	Ne trumpenė kaip 24 mėn.
	

	1.6
	Ultragarsinis antgalis

	1.6.1
	Komplektuojama
	Pjezokeraminis su pašvietimu
	

	1.6.2
	Tinkamumas
	Tinkamas periodontologinėm, endodontologinėm ir higienos procedūroms
	

	1.6.3
	Komplektuojama
	integruotas į odontologinę įrangą
	

	1.6.4
	Apšvietimas
	LED ar lygiaverčio tipo
	

	1.6.5
	Virpesių dažnis
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 iki 32 kHz
	

	1.6.6
	Gamintojo garantija 
	Ne trumpesnė 12 mėn.
	

	1.7
	Turbininis antgalis:

	1.7.1
	Aušinimas
	Su vandens-oro aušinimu iš ne mažiau 4 atskirų skylučių oras-vanduo
	

	1.7.2
	Maksimalūs sūkiai 
	Ne mažiau 350 000 aps/min
	

	1.7.3
	Guoliai
	Keraminiai arba lygiaverčiai
	

	1.7.4
	Galia
	Ne mažiau 22 W.
	

	1.7.5
	Galvutės matmenys
	Diametras ne daugiau 13 mm, o aukštis ne didesnis nei 15 mm
	

	1.7.6
	Pašvietimas
	LED ar lygiaverčio tipo greitoje jungtyje
	

	1.7.7
	Jungimas
	Per greitą jungtį (angl. coupling), komplekte turi būti jungtis
	

	1.7.8
	Komplektuojama
	Sterilizuojamas
	

	1.7.9
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	

	1.8
	Kampinis antgalis:

	1.8.1
	Aušinimas
	Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio  padavimu
	

	1.8.2
	Antgalio galvutės diametras
	Ne didesnis nei 10 mm, aukštis ne didesnis nei 14 mm
	

	1.8.3
	Perdavimo santykis
	1:1
	

	1.8.4
	Grąžto fiksacija
	Mygtuku
	

	1.8.5
	Pašvietimas
	Integruotas šviesolaidis
	

	1.8.6
	Komplektuojama
	Sterilizuojamas
	

	1.8.7
	Gamintojo garantija

	Ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	

	1.9
	Tiesus antgalis:

	1.9.1
	Pavaros santykis 
	1:1
	

	1.9.2
	Komplektuojama
	Vidinis vandens ir oro aušinimas
	

	1.9.3
	Pašvietimas	
	Integruotas šviesolaidis
	

	1.9.4
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	

	1.10
	Pūtiklis:

	1.10.1
	Komplektuojama
	Nuimamas, sterilizuojamas korpusas
	

	1.10.2
	Funkcijos, ne mažiau kaip:
	
	

	1.10.2.1.
	
	Oro pūtimo funkcija;
	

	1.10.2.2.
	
	Vandens purškimo funkcija;
	

	1.10.2.3
	
	Oro-vandens mišinio purškimo funkcija.
	

	1.10.3
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 12 mėn.
	

	1.11
	Odontologo kėdutė 

	1.11.1
	Reguliuojamas aukštis 
	
Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 55 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus
	

	1.11.2
	Komplektuojama
	Kėdės atlošas
	

	1.11.3
	Ratukai
	Ne mažiau 5 ratukai
	

	1.11.4
	Kėdutės apmušalų danga
	Valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinės įrangos paciento kėdės dangos spalva.
	

	1.11.5
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 12 mėn.

	

	1.12
	Asistento kėdutė 

	1.12.1
	Reguliuojamas aukštis 
	 Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 55 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus.

	

	1.12.2
	Kėdės atlošas
	 puslankio formos
	

	1.12.3
	Ratukai
	Ne mažiau 5 ratukai
	

	1.12.4
	Kėdutės apmušalų danga
	Valoma ir dezinfekuojama (spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinės įrangos paciento kėdės dangos spalva.)
	

	1.12.5
	Kėdutės pagrindas
	Su žiedo formos atrama asistento kojoms

	

	1.12.6
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 12 mėn.

	

	1.13
	Programinė įranga

	1.13.1
	Komplektuojama
	Kėdės pajungimas prie kompiuterinio tinklo, kad būtų galima programinės įrangos pagalba (diegiama perkančiosios organizacijos kompiuteryje), nuotoliniu būdu, prisijungti prie įrenginio ir atlikti ne mažiau kaip šias užduotis: 
a) Skaityti pranešimus iš įrenginio techninės atminties;
b) Atlikti įrenginio diagnostiką ir nustatyti klaidas. Turi būti galima įrašyti techninės priežiūros pranešimus į failą.
c) Nustatyti ir atnaujinti įrenginio programinės įrangos versiją
d) Sukurti įrenginio naudotojo ir įrenginio duomenų atsarginę kopiją ir atkurti šiuos duomenis tame pačiame arba kitame įrenginyje.
Programinės įrangos atnaujinimai ir palaikymo išlaidos įskaičiuotos ne mažiau kaip 10 metų.
	




Žalieji reikalavimai:
Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

	Eil. nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijus

	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

	
Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)

Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. 
Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.


	2.
	4 punkto 4.4.4.4. papunktis*:
perkama įranga yra ilgaamžė, t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, dėl perkamos įrangos 1.1.13,  1.2.12,  1.3.6,  ir 1.4.10 punktų.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. 

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)
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