Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI: Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis Nr. 1.

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

*netaikoma garantijai.

2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl instaliavimo ir garantinio aptarnavimo ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

3. Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

1 PIRKIMO DALIS: Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis Nr. 1.

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis |  |  |  |
| 1.1 | Paciento kėdė: |  |  |
| 1.1.1 | Kėdės judesių reguliavimas | reguliavimas elektriniais arba hidrauliniais varikliais |  |
| 1.1.2 | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 780 mm |  |
| 1.1.3 | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 400 mm |  |
| 1.1.4 | Pakeliamas paciento svoris | Ne mažiau 140 kg |  |
| 1.1.5 | Porankiai | Dešinės pusės porankis turi būti nulenkiamas |  |
| 1.1.6 | Apmušalai | Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, dirbtinės dangos, spalva pasirenkama ne mažiau kaip iš trijų |  |
| 1.1.7 | Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų šarnyrų. |  |
| 1.1.8 | Programuojamos kėdės pozicijos | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos darbo pozicijos, paciento išlaipinimo programa ir skalavimo programa |  |
| 1.1.9 | Sėdimosios dalies, nugaros ir atstumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |
| 1.1.10 | Kojūgalis | Atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turėti skaidrią, nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę |  |
| 1.1.11 | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo elemento valdymo pulto, asistento elemento valdymo pulto ir multifunkcinio valdymo pedalo |  |
| 1.1.12 | Kėdės montavimas | Kėdė montuojama kartu su vandens-spjaudyklės bloku (nesikelia kartu su kėde) ir tvirtinama prie grindų |  |
| 1.1.13* | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 1.2 | Gydytojo elementas |  |  |
| 1.2.1 | Gydytojo elementas | Tvirtinamas prie vandens-spjaudyklės bloko pantografine alkūne |  |
| 1.2.2 | Instrumentų komplektacija | Ne mažiau kaip: 1) Daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; 3) Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) Rankovė ultragarsiniam antgaliui su pašvietimu; |  |
| 1.2.3 | Padėkliukas instrumentams | Pasukamas, ne mažesnis kaip 37 x 28 cm |  |
| 1.2.4 | Gydytojo elemento aukščio ir padėties reguliavimas | Padėtis fiksuojama pneumatiniu stabdžiu |  |
| 1.2.5 | Instrumentų laikymo padėtis | Iš viršaus |  |
| 1.2.6 | Komplektacija | Gydytojo elemente sumontuotas jutiminis (touchscreen) valdymo pultas, rodantis antgalio nustatymus, įspėjimus apie klaidas |  |
| 1.2.7 | Komplektacija | Programuojami ir nustatomi mikrovariklio ir ultragarsinio skalerio darbo parametrai |  |
| 1.2.8 | Komplektacija | Turi būti galima multifunkciniu valdymo pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkciją ir kėdės programas. |  |
| 1.2.9 | Komplektacija | Tolygus mikrovariklio apsukų nustatymas naudojant multifunkcinį valdymo pedalą |  |
| 1.2.10 | Komplektacija | Vandens kiekio reguliavimas gydytojo elemente kiekvienam antgaliui atskirai. |  |
| 1.2.11 | Komplektacija | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai (fiziniai ir/ar jutiminiai). |  |
| 1.2.12* | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 1.3 | Asistento elementas ir vandens-spjaudyklės blokas |  |  |
| 1.3.1 | Vandens-spjaudyklės bloko tvirtinimas | Tvirtinamas prie grindų ir vandens-spjaudyklės blokas nesikelia su kėde |  |
| 1.3.2 | Asistento elemento instrumentų laikiklis | Ne mažiau 3-jų lizdų asistento elemento instrumentų laikiklis ant atskiros alkūnės |  |
| 1.3.3 | Komplektacija | Seilių ir dulkių siurblių rankovės |  |
| 1.3.4 | Spjaudyklė | Tvirtinama ant vandens-spjaudyklės bloko. Turi būti išimama ir plaunama |  |
| 1.3.5 | Pritaikomumas | Pritaikomas centrinei vakuumo sistemai |  |
| 1.3.6* | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 1.4 | Operacinis šviestuvas |  |  |
| 1.4.1 | Šviestuvas | Montuojamas prie vandens-spjaudyklės bloko |  |
| 1.4.2 | Apšvietimas | LED ar lygiaverčio tipo, ne mažiau 2 LED ar lygiaverčių šaltinių |  |
| 1.4.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 40000 lux |  |
| 1.4.4. | Šviesos temperatūra | Reguliuojama ne siauresnėse ribose 4600-5500 K |  |
| 1.4.5 | Darbo režimai | Turi būti specialus kompozitų režimas, šviesos srautas bešešėlinis, neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą. |  |
| 1.4.6 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | >90 |  |
| 1.4.7 | Apšvietimo įjungimas/išjungimas | Valdomas judesio davikliu ir iš gydytojo elemento valdymo pulto bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją. Apšvietimo intensyvumo ir spalvos temperatūros nustatymai atliekami gydytojo elemento valdymo pulte. Specialaus kompozitų režimo valdymas judesio davikliu šviestuve ir iš gydytojo elemento valdymo pulto |  |
| 1.4.8 | Valdymas | ne mažiau trimis ašimis ir turi būti galimybė pakreipti |  |
| 1.4.9 | Nuimamos ir sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų lempos pusių |  |
| 1.4.10* | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 1.5 | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (bešepetėlinis) |  |  |
| 1.5.1 | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min. Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40000 aps/min. |  |
| 1.5.2 | Valdymas | Sūkiai valdomi multifunkciniu valdymo pedalu ir gydytojo elemento valdymo pulte. Mikrovariklio sūkių programavimas gydytojo elemento valdymo pulte |  |
| 1.5.3 | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 3,0 N |  |
| 1.5.4 | Aušinimas | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |
| 1.5.5 | Šviesos šaltinis | Su LED ar lygiaverčiu šviesos šaltiniu |  |
| 1.5.6 | Komplektuojama | Mikrovariklio krypties pakeitimas ne ant mikrovariklio |  |
| 1.5.7 | Gamintojo garantija | Ne trumpenė kaip 24 mėn. |  |
| 1.6 | Ultragarsinis antgalis |  |  |
| 1.6.1 | Komplektuojama | Pjezokeraminis su pašvietimu |  |
| 1.6.2 | Tinkamumas | Tinkamas periodontologinėm, endodontologinėm ir higienos procedūroms |  |
| 1.6.3 | Komplektuojama | integruotas į odontologinę įrangą |  |
| 1.6.4 | Apšvietimas | LED ar lygiaverčio tipo |  |
| 1.6.5 | Virpesių dažnis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 iki 32 kHz |  |
| 1.6.6 | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė 12 mėn. |  |
| 1.7 | Turbininis antgalis: |  |  |
| 1.7.1 | Aušinimas | Su vandens-oro aušinimu iš ne mažiau 4 atskirų skylučių oras-vanduo |  |
| 1.7.2 | Maksimalūs sūkiai | Ne mažiau 350 000 aps/min |  |
| 1.7.3 | Guoliai | Keraminiai arba lygiaverčiai |  |
| 1.7.4 | Galia | Ne mažiau 22 W. |  |
| 1.7.5 | Galvutės matmenys | Diametras ne daugiau 13 mm, o aukštis ne didesnis nei 15 mm |  |
| 1.7.6 | Pašvietimas | LED ar lygiaverčio tipo greitoje jungtyje |  |
| 1.7.7 | Jungimas | Per greitą jungtį (angl. coupling), komplekte turi būti jungtis |  |
| 1.7.8 | Komplektuojama | Sterilizuojamas |  |
| 1.7.9 | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 1.8 | Kampinis antgalis: |  |  |
| 1.8.1 | Aušinimas | Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu |  |
| 1.8.2 | Antgalio galvutės diametras | Ne didesnis nei 10 mm, aukštis ne didesnis nei 14 mm |  |
| 1.8.3 | Perdavimo santykis | 1:1 |  |
| 1.8.4 | Grąžto fiksacija | Mygtuku |  |
| 1.8.5 | Pašvietimas | Integruotas šviesolaidis |  |
| 1.8.6 | Komplektuojama | Sterilizuojamas |  |
| 1.8.7 | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 1.9 | Tiesus antgalis: |  |  |
| 1.9.1 | Pavaros santykis | 1:1 |  |
| 1.9.2 | Komplektuojama | Vidinis vandens ir oro aušinimas |  |
| 1.9.3 | Pašvietimas | Integruotas šviesolaidis |  |
| 1.9.4 | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 1.10 | Pūtiklis: |  |  |
| 1.10.1 | Komplektuojama | Nuimamas, sterilizuojamas korpusas |  |
| 1.10.2 | Funkcijos, ne mažiau kaip: |  |  |
| 1.10.2.1. |  | Oro pūtimo funkcija; |  |
| 1.10.2.2. |  | Vandens purškimo funkcija; |  |
| 1.10.2.3 |  | Oro-vandens mišinio purškimo funkcija. |  |
| 1.10.3 | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 1.11 | Odontologo kėdutė |  |  |
| 1.11.1 | Reguliuojamas aukštis | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 55 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus |  |
| 1.11.2 | Komplektuojama | Kėdės atlošas |  |
| 1.11.3 | Ratukai | Ne mažiau 5 ratukai |  |
| 1.11.4 | Kėdutės apmušalų danga | Valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinės įrangos paciento kėdės dangos spalva. |  |
| 1.11.5 | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 1.12 | Asistento kėdutė |  |  |
| 1.12.1 | Reguliuojamas aukštis | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 55 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus. |  |
| 1.12.2 | Kėdės atlošas | puslankio formos |  |
| 1.12.3 | Ratukai | Ne mažiau 5 ratukai |  |
| 1.12.4 | Kėdutės apmušalų danga | Valoma ir dezinfekuojama (spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinės įrangos paciento kėdės dangos spalva.) |  |
| 1.12.5 | Kėdutės pagrindas | Su žiedo formos atrama asistento kojoms |  |
| 1.12.6 | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 1.13 | Programinė įranga |  |  |
| 1.13.1 | Komplektuojama | Kėdės pajungimas prie kompiuterinio tinklo, kad būtų galima programinės įrangos pagalba (diegiama perkančiosios organizacijos kompiuteryje), nuotoliniu būdu, prisijungti prie įrenginio ir atlikti ne mažiau kaip šias užduotis: a) Skaityti pranešimus iš įrenginio techninės atminties; b) Atlikti įrenginio diagnostiką ir nustatyti klaidas. Turi būti galima įrašyti techninės priežiūros pranešimus į failą. c) Nustatyti ir atnaujinti įrenginio programinės įrangos versiją d) Sukurti įrenginio naudotojo ir įrenginio duomenų atsarginę kopiją ir atkurti šiuos duomenis tame pačiame arba kitame įrenginyje. Programinės įrangos atnaujinimai ir palaikymo išlaidos įskaičiuotos ne mažiau kaip 10 metų. |  |

Žalieji reikalavimai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |
| 2. | 4 punkto 4.4.4.4. papunktis*: perkama įranga yra ilgaamžė, t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, dėl perkamos įrangos 1.1.13, 1.2.12, 1.3.6, ir 1.4.10 punktų. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |