Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI: Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis Nr. 2.

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

*netaikoma garantijai.

2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl instaliavimo ir garantinio aptarnavimo ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

3. Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

2 PIRKIMO DALIS: Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis Nr. 2.

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis |  |  |  |
| 1.1 | Paciento kėdė: |  |  |
| 1.1.1 | Kėdės judesių reguliavimas | reguliavimas elektriniais arba hidrauliniais varikliais |  |
| 1.1.2 | Kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 800 mm |  |
| 1.1.3 | Kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 400 mm |  |
| 1.1.4 | Pakeliamas paciento svoris | Ne mažiau 180 kg |  |
| 1.1.5 | Porankiai | Dešinės pusės porankis turi būti nulenkiamas |  |
| 1.1.6 | Apmušalai | Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, dirbtinės dangos, spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip trijų |  |
| 1.1.7 | Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų šarnyrų. |  |
| 1.1.8 | Programuojamos kėdės pozicijos | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos darbo pozicijos, paciento išlaipinimo programa ir skalavimo programa |  |
| 1.1.9 | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |
| 1.1.10 | Kojūgalis | Turi turėti skaidrią, nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę |  |
| 1.1.11 | Kėdės valdymas | Iš gydytojo elemento valdymo pulto, asistento elemento valdymo pulto |  |
| 1.1.12 | Kėdės montavimas | Kėdė montuojama kartu su vandens spjaudyklės bloku ir nesikelia kartu su kėde |  |
| 1.1.13* | Gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 60 mėn. |  |
| 1.2 | Gydytojo elementas |  |  |
| 1.2.1 | Gydytojo elementas | Tvirtinamas prie pagrindinio vandens spjaudyklės bloko pantografine alkūne |  |
| 1.2.2 | Instrumentų komplektacija | Ne mažiau kaip: 1) Daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; 3) Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) Rankovė ultragarsiniam antgaliui su pašvietimu; 5) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu. |  |
| 1.2.3 | Padėkliukas instrumentams | Pasukamas, ne mažesnis kaip 37 x 28 cm. |  |
| 1.2.4 | Gydytojo elemento aukščio reguliavimas | Padėtis fiksuojama pneumatiniu stabdžiu |  |
| 1.2.5 | Instrumentų laikymo padėtis | Iš viršaus |  |
| 1.2.6 | Komplektacija | Gydytojo elemente sumontuotas jutiminis (angl touchscreen) valdymo pultas, skirtas programuoti kėdės padėčių, skalerio ir mikrovariklio režimų parametrus ne mažiau 2 gydytojams, šviestuvo valdymui ir režimų keitimui, rodantis įspėjimus apie klaidas |  |
| 1.2.7 | Komplektacija | Ne mažiau 2 laikmačio režimų; Ne mažiau 3 programuojamų mikrovariklio darbo režimų kiekvienam gydytojui atskirai Ne mažiau 3 programuojamų skalerio darbo režimų kiekvienam gydytojui atskirai |  |
| 1.2.8 | Komplektacija | Turi būti galima kojiniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija. |  |
| 1.2.9 | Komplektacija | Vandens kiekio reguliavimas gydytojo elemente kiekvienam antgaliui atskirai. |  |
| 1.2.10 | Komplektacija | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai fiziniai ir/ar jutiminiai. |  |
| 1.2.11* | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 1.3 | Asistento elementas ir vandens spjaudyklės blokas |  |  |
| 1.3.1 | Vandens spjaudyklės bloko tvirtinimas | Statomas ant grindų (papildomai gali būti tvirtinamas prie kėdės pado), bet nesikilnoja kartu su kėde |  |
| 1.3.2 | Spjaudyklės indas | Turi būti išimamas ir plaunamas |  |
| 1.3.3 | Komplektacija | Pritaikomas šlapio tipo siurbimui, su automatiniu vožtuvu vakuumo trasos atidarymui pakėlus seilių ar dulkių siurbimo rankovę |  |
| 1.3.4 | Asistento elemento instrumentų laikiklis | Ne mažiau 3-ių lizdų asistento instrumentų laikiklis ant atskiros alkūnės |  |
| 1.3.5 | Komplektacija | Seilių ir dulkių siurblių rankovės su antgaliais, daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); |  |
| 1.3.6 | Asistento elemento valdymo pultas | Valdymo pulte integruotos ne mažiau kaip šios funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas (-ai), vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. |  |
| 1.3.7 | Asistento elemento eiga | Asistento elementas turi būti apsukamas aplink paciento galvą asistento elemento pozicionavimui ir iš kairės (asistento pusėje) ir iš dešinės (gydytojo pusėje) |  |
| 1.3.8.* | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 1.4 | Operacinis šviestuvas |  |  |
| 1.4.1 | Šviestuvas | Montuojamas prie vandens spjaudyklės bloko |  |
| 1.4.2 | Apšvietimas | LED ar lygiavertis tipo, ne mažiau 2 LED ar lygiaverčių šaltinių |  |
| 1.4.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 30000 lux |  |
| 1.4.4. | Šviesos temperatūra | ne siauresnėse ribose 4600-5500 K |  |
| 1.4.5 | Darbo režimai | Turi būti specialus kompozitų režimas, šviesos srautas bešešėlinis, ne mažiau 8000 Lux, neįtakojantis šviesoje kietėjančios kompozitinės medžiagos. |  |
| 1.4.6 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | >90 |  |
| 1.4.7 | Apšvietimo įjungimas/išjungimas, režimų keitimas | Judesio davikliu, iš gydytojo elemento pulto, iš asistento elemento pulto bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją. Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą turi būti galima keisti iš gydytojo elemento pulto ir pačiame šviestuve |  |
| 1.4.8 | Valdymas | ne mažiau trimis ašimis galima pakreipti |  |
| 1.4.9 | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų lempos pusių |  |
| 1.4.10* | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 1.5 | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (bešepetėlinis) |  |  |
| 1.5.1 | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min. Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40000 aps/min . |  |
| 1.5.2 | Valdymas | Sūkiai valdomi kojiniu pedalu ir gydytojo elemento valdymo pulte. Mikrovariklio sūkių programavimas gydytojo elemento valdymo pulte. Mikrovariklio režimų programavimas gydytojo elemento valdymo pulte. |  |
| 1.5.3 | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 3,0 N |  |
| 1.5.4 | Aušinimas | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |
| 1.5.5 | Šviesos šaltinis | Su LED ar lygiaverčiu šviesos šaltiniu |  |
| 1.5.6 | Pritaikymas | Sterilizuojamas |  |
| 1.5.7 | Gamintojo garantija | Ne mažiau 12 mėn. |  |
| 1.6 | Ultragarsinis antgalis |  |  |
| 1.6.1 | Komplektuojama | Pjezo-ultragarsinis (arba lygiavertis) su pašvietimu |  |
| 1.6.2 | Tinkamumas | Tinkamas ne mažiau kaip periodontologinėm, endodontologinėm ir higienos procedūroms |  |
| 1.6.3 | Komplektuojama | integruotas į odontologinę įrangą |  |
| 1.6.4 | Apšvietimas | LED ar lygiaverčio tipo |  |
| 1.6.5 | Virpesių dažnis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 iki 32 kHz |  |
| 1.6.6 | Gamintojo garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.7 | Turbininis antgalis su greita jungtimi: |  |  |
| 1.7.1 | Aušinimas | Su vandens-oro aušinimu iš ne mažiau 4 atskirų skylučių oras-vanduo |  |
| 1.7.2 | Maksimalūs sūkiai | Ne mažiau 350 000 aps/min |  |
| 1.7.3 | Guoliai | Keraminiai arba lygiaverčiai |  |
| 1.7.4 | Galia | Ne mažiau 25 W. |  |
| 1.7.5 | Galvutės matmenys | Diametras ne daugiau 12mm |  |
| 1.7.6 | Pašvietimas | LED ar lygiaverčio tipo turbininiame antgalyje (ne jungtyje) |  |
| 1.7.7 | Jungimas | Per greitą jungtį |  |
| 1.7.8 | Pritaikymas | Sterilizuojamas |  |
| 1.7.9 | Gamintojo garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.8 | Kampinis antgalis: |  |  |
| 1.8.1 | Aušinimas | Su vidiniu vandens-oro mišinio aušinimu |  |
| 1.8.2 | Antgalio galvutės diametras | Ne didesnis nei 10 mm |  |
| 1.8.3 | Perdavimo santykis | 1:1 |  |
| 1.8.4 | Grąžto fiksacija | Mygtuku |  |
| 1.8.5 | Pašvietimas | Integruotas šviesolaidis |  |
| 1.8.6 | Komplektuojama | Sterilizuojamas |  |
| 1.8.7 | Gamintojo garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.9 | Tiesus antgalis: |  |  |
| 1.9.1 | Pavaros santykis | 1:1 |  |
| 1.9.2 | Komplektuojama | Vidinis vandens ir oro aušinimas |  |
| 1.9.3 | Pašvietimas | Integruotas šviesolaidis |  |
| 1.9.4 | Gamintojo garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.10 | Pūtiklis: |  |  |
| 1.10.1 | Komplektuojama | Nuimamas, sterilizuojamas korpusas arba visas pūtiklis |  |
| 1.10.2 | Funkcijos, ne mažiau kaip 3: | Oro pūtimo funkcija; Vandens purškimo funkcija; Oro-vandens mišinio purškimo funkcija. |  |
| 1.11 | Odontologo kėdutė |  |  |
| 1.11.1 | Reguliuojamas aukštis | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 50 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus |  |
| 1.11.2 | Komplektuojama | Kėdės atlošas |  |
| 1.11.3 | Ratukai | Ne mažiau 5 ratukai |  |
| 1.11.4 | Kėdutės apmušalų danga | Valoma ir dezinfekuojama (spalva ir danga turi būti suderinta su perkamos odontologinės įrangos paciento kėdės danga ir spalva). |  |
| 1.11.5* | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 1.12 | Asistento kėdutė |  |  |
| 1.12.1 | Reguliuojamas aukštis | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 60 cm iki 75 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus. |  |
| 1.12.2 | Kėdės atlošas | Pasukamas, keičiamo aukščio, puslankio formos |  |
| 1.12.3 | Ratukai | Ne mažiau 5 ratukai |  |
| 1.12.4 | Kėdutės apmušalų danga | Valoma ir dezinfekuojama (spalva ir danga turi būti suderinta su perkamos odontologinės įrangos paciento kėdės danga ir spalva). |  |
| 1.12.5 | Kėdutės pagrindas | Su žiedo formos atrama asistento kojoms |  |
| 1.12.6 | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 1.13 | Programinė įranga arba programėlė |  |  |
| 1.13.1 | Komplektuojama | Kėdės pajungimas prie kompiuterinio tinklo, kad būtų galima programinės įrangos ar programėlės pagalba (diegiama perkančiosios organizacijos pasirinktinai kompiuteryje, planšetėje arba telefone), nuotoliniu būdu prisijungti prie įrenginio ir atlikti ne mažiau kaip šias funkcijas: - Rodyti informaciją apie paciento kėdės naudojimo laiką. - Rodyti informaciją apie turbininio antgalio naudojimo laiką. - Rodyti informaciją apie elektrinio mikrovariklio naudojimo laiką. - Rodyti informaciją apie ultragarsinio antgalio naudojimo laiką. - Rodyti klaidų pranešimus. Programinės įrangos atnaujinimai ir palaikymo išlaidos įskaičiuotos ne mažiau kaip 10 metų. |  |

Žalieji reikalavimai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |
| 2. | 4 punkto 4.4.4.4. papunktis*: perkama įranga yra ilgaamžė, t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, dėl perkamos įrangos 1.1.13, 1.2.11, 1.3.8., 1.4.10 ir 1.11.5 punktų. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |