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[bookmark: _Hlk95118508]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI: Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis Nr. 2.

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
*netaikoma garantijai.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl instaliavimo ir garantinio aptarnavimo ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
3. Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

2 PIRKIMO DALIS: Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis Nr. 2.

	Eil. Nr.
	Parametrai, komplektacija
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	1. Klinikinis bazinis įrenginys su kėdėmis
	

	1.1
	Paciento kėdė:

	1.1.1
	Kėdės judesių reguliavimas
	reguliavimas elektriniais arba hidrauliniais varikliais 
	

	1.1.2
	Kėdės pakilimo aukštis
	Ne mažiau 800 mm

	

	1.1.3
	Kėdės nusileidimo aukštis
	Ne daugiau 400 mm
	

	1.1.4
	Pakeliamas paciento svoris 
	Ne mažiau 180 kg
	

	1.1.5
	Porankiai
	Dešinės pusės porankis turi būti nulenkiamas
	

	1.1.6
	Apmušalai
	Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, dirbtinės dangos, spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip  trijų 
	

	1.1.7
	Galvos atlošas 
	Ne mažiau dviejų šarnyrų. 
	

	1.1.8
	Programuojamos kėdės pozicijos
	Ne mažiau 2 individualiai programuojamos darbo pozicijos, paciento išlaipinimo programa ir skalavimo programa
	

	1.1.9
	Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis
	Ne mažiau kaip 1800 mm
	

	1.1.10
	Kojūgalis
	Turi turėti skaidrią, nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę
	

	1.1.11
	Kėdės valdymas
	Iš gydytojo elemento valdymo pulto, asistento elemento valdymo pulto 
	

	1.1.12
	Kėdės montavimas
	Kėdė montuojama kartu su vandens spjaudyklės bloku ir nesikelia kartu su kėde
	

	1.1.13*
	Gamintojo garantija 
	Ne mažiau kaip 60 mėn. 
	

	1.2
	Gydytojo elementas

	1.2.1
	Gydytojo elementas
	Tvirtinamas prie pagrindinio vandens spjaudyklės  bloko pantografine alkūne  
	

	1.2.2
	Instrumentų komplektacija
	Ne mažiau kaip:
1) Daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 
2) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu;
3) Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;
4) Rankovė ultragarsiniam antgaliui su pašvietimu;
5) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu.
	

	1.2.3
	Padėkliukas instrumentams
	Pasukamas, ne mažesnis kaip 37 x 28 cm. 
	

	1.2.4
	Gydytojo elemento aukščio reguliavimas
	Padėtis fiksuojama pneumatiniu stabdžiu 
	

	1.2.5
	Instrumentų laikymo padėtis
	Iš viršaus
	

	1.2.6
	Komplektacija
	Gydytojo elemente sumontuotas jutiminis (angl touchscreen) valdymo pultas, skirtas programuoti kėdės padėčių, skalerio ir mikrovariklio režimų parametrus ne mažiau 2 gydytojams, šviestuvo valdymui ir režimų keitimui, rodantis įspėjimus apie klaidas
	

	1.2.7
	Komplektacija
	Ne mažiau 2 laikmačio režimų;
Ne mažiau 3 programuojamų mikrovariklio darbo režimų kiekvienam gydytojui atskirai
Ne mažiau 3 programuojamų skalerio darbo režimų kiekvienam gydytojui atskirai 
	

	1.2.8
	Komplektacija
	Turi būti galima kojiniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija.
	

	1.2.9
	Komplektacija
	Vandens kiekio reguliavimas gydytojo elemente kiekvienam antgaliui atskirai.
	

	1.2.10
	Komplektacija
	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai fiziniai ir/ar jutiminiai.
	

	1.2.11*
	Gamintojo  garantija
	Ne trumpesnė kaip 60 mėn.
	

	1.3
	Asistento elementas ir vandens spjaudyklės blokas

	1.3.1
	Vandens spjaudyklės bloko tvirtinimas
	Statomas ant grindų  (papildomai gali būti tvirtinamas prie kėdės pado), bet nesikilnoja kartu su kėde 
	

	1.3.2
	Spjaudyklės indas

	Turi būti išimamas ir plaunamas
	

	1.3.3
	Komplektacija
	Pritaikomas šlapio tipo siurbimui, su automatiniu vožtuvu vakuumo trasos atidarymui pakėlus seilių ar dulkių siurbimo rankovę
	

	1.3.4
	Asistento elemento instrumentų laikiklis
	Ne mažiau  3-ių lizdų  asistento instrumentų laikiklis ant atskiros alkūnės
	

	1.3.5
	Komplektacija 
	Seilių ir dulkių siurblių rankovės su antgaliais, daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo);
	

	1.3.6
	Asistento elemento valdymo pultas
	Valdymo pulte integruotos ne mažiau kaip šios funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas (-ai), vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai.
	

	1.3.7
	Asistento elemento eiga
	Asistento elementas turi būti apsukamas aplink  paciento galvą asistento elemento pozicionavimui ir iš kairės (asistento pusėje) ir iš dešinės (gydytojo pusėje) 
	

	1.3.8.*
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 60 mėn.

	

	1.4
	Operacinis šviestuvas

	1.4.1
	Šviestuvas
	Montuojamas prie vandens spjaudyklės bloko
	

	1.4.2
	Apšvietimas
	LED ar lygiavertis tipo, ne mažiau 2 LED ar lygiaverčių šaltinių
	

	1.4.3
	Maksimalus šviesos intensyvumas
	Ne mažiau 30000 lux
	

	1.4.4.
	Šviesos temperatūra
	ne siauresnėse ribose 4600-5500 K 
	

	1.4.5
	Darbo režimai 
	Turi būti specialus kompozitų režimas, šviesos srautas bešešėlinis, ne mažiau 8000 Lux, neįtakojantis  šviesoje kietėjančios kompozitinės medžiagos.
	

	1.4.6
	Spalvų atkūrimo indeksas (CRI)
	>90
	 

	1.4.7
	Apšvietimo įjungimas/išjungimas, režimų keitimas 
	Judesio davikliu, iš gydytojo elemento pulto, iš asistento elemento pulto bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją. Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą turi būti galima keisti iš gydytojo elemento pulto ir pačiame šviestuve
	

	1.4.8
	Valdymas  
	 ne mažiau trimis ašimis galima pakreipti
	

	1.4.9
	Padėties reguliavimo rankenos 
	Iš abiejų lempos pusių
	

	1.4.10*
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 60 mėn.

	

	1.5
	Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (bešepetėlinis)
	
	

	1.5.1
	Apsisukimų skaičius
	Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min. 
Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40000 aps/min . 
	

	1.5.2
	Valdymas
	Sūkiai valdomi kojiniu pedalu ir gydytojo elemento valdymo pulte. 
Mikrovariklio sūkių programavimas gydytojo elemento valdymo pulte.
Mikrovariklio režimų programavimas gydytojo elemento valdymo pulte.

	

	1.5.3
	Maksimalus sukimo momentas
	Ne mažiau 3,0 N
	

	1.5.4
	Aušinimas
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	

	1.5.5
	Šviesos šaltinis
	Su LED ar lygiaverčiu šviesos šaltiniu
	 

	1.5.6
	Pritaikymas
	Sterilizuojamas
	

	1.5.7
	Gamintojo garantija
	Ne mažiau 12 mėn. 
	

	1.6
	Ultragarsinis antgalis
	
	

	1.6.1
	Komplektuojama
	Pjezo-ultragarsinis  (arba lygiavertis) su pašvietimu
	

	1.6.2
	Tinkamumas
	Tinkamas ne mažiau kaip periodontologinėm, endodontologinėm ir higienos procedūroms
	

	1.6.3
	Komplektuojama
	integruotas į odontologinę įrangą
	

	1.6.4
	Apšvietimas
	LED ar lygiaverčio tipo
	

	1.6.5
	Virpesių dažnis
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 iki 32 kHz
	

	1.6.6
	Gamintojo garantija 
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	1.7
	Turbininis antgalis su greita jungtimi:
	
	

	1.7.1
	Aušinimas
	Su vandens-oro aušinimu iš ne mažiau 4 atskirų skylučių oras-vanduo
	

	1.7.2
	Maksimalūs sūkiai 
	Ne mažiau 350 000 aps/min
	

	1.7.3
	Guoliai
	Keraminiai arba lygiaverčiai
	

	1.7.4
	Galia
	Ne mažiau 25 W.
	

	1.7.5
	Galvutės matmenys
	Diametras ne daugiau 12mm 
	

	1.7.6
	Pašvietimas
	LED ar lygiaverčio tipo turbininiame antgalyje (ne jungtyje)
	

	1.7.7
	Jungimas
	Per greitą jungtį
	

	1.7.8
	Pritaikymas
	Sterilizuojamas
	

	1.7.9
	Gamintojo garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	1.8
	Kampinis antgalis:
	
	

	1.8.1
	Aušinimas
	Su vidiniu vandens-oro mišinio aušinimu 
	

	1.8.2
	Antgalio galvutės diametras
	Ne didesnis nei 10 mm
	

	1.8.3
	Perdavimo santykis
	1:1
	

	1.8.4
	Grąžto fiksacija
	Mygtuku
	

	1.8.5
	Pašvietimas
	Integruotas šviesolaidis
	

	1.8.6
	Komplektuojama
	Sterilizuojamas
	

	1.8.7
	Gamintojo garantija

	Ne mažiau 24 mėn.
	

	1.9
	Tiesus antgalis:
	
	

	1.9.1
	Pavaros santykis 
	1:1
	

	1.9.2
	Komplektuojama
	Vidinis vandens ir oro aušinimas
	

	1.9.3
	Pašvietimas	
	Integruotas šviesolaidis
	

	1.9.4
	Gamintojo garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	1.10
	Pūtiklis:
	
	

	1.10.1
	Komplektuojama
	Nuimamas, sterilizuojamas korpusas arba visas pūtiklis
	

	1.10.2
	Funkcijos, ne mažiau kaip 3:
	Oro pūtimo funkcija;
Vandens purškimo funkcija;
Oro-vandens mišinio purškimo funkcija.
	

	1.11
	Odontologo kėdutė 
	
	

	1.11.1
	Reguliuojamas aukštis 
	Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 50 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus
	

	1.11.2
	Komplektuojama
	Kėdės atlošas
	

	1.11.3
	Ratukai
	Ne mažiau 5 ratukai
	

	1.11.4
	Kėdutės apmušalų danga
	Valoma ir dezinfekuojama (spalva ir danga turi būti suderinta su perkamos odontologinės įrangos paciento kėdės danga ir spalva).
	

	1.11.5*
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 60 mėn.

	

	1.12
	Asistento kėdutė
	
	

	1.12.1
	Reguliuojamas aukštis 
	 Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 60 cm iki 75 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus.

	 

	1.12.2
	Kėdės atlošas
	Pasukamas, keičiamo aukščio, puslankio formos
	

	1.12.3
	Ratukai
	Ne mažiau 5 ratukai
	

	1.12.4
	Kėdutės apmušalų danga
	Valoma ir dezinfekuojama (spalva ir danga turi būti suderinta su perkamos odontologinės įrangos paciento kėdės danga ir spalva).
	

	1.12.5
	Kėdutės pagrindas
	Su žiedo formos atrama asistento kojoms

	

	1.12.6
	Gamintojo garantija
	Ne trumpesnė kaip 60 mėn.

	

	1.13
	Programinė įranga arba programėlė
	
	

	1.13.1
	Komplektuojama
	Kėdės pajungimas prie kompiuterinio tinklo, kad būtų galima programinės įrangos ar programėlės pagalba (diegiama perkančiosios organizacijos pasirinktinai kompiuteryje, planšetėje arba telefone), nuotoliniu būdu prisijungti prie įrenginio ir atlikti ne mažiau kaip šias funkcijas:
1. Rodyti informaciją apie paciento kėdės naudojimo laiką.
2. Rodyti  informaciją apie turbininio antgalio naudojimo laiką.
3. Rodyti informaciją apie elektrinio mikrovariklio naudojimo laiką.
4. Rodyti informaciją apie ultragarsinio antgalio naudojimo laiką.
5. Rodyti klaidų pranešimus.  
Programinės įrangos atnaujinimai ir palaikymo išlaidos įskaičiuotos ne mažiau kaip 10 metų.
	




Žalieji reikalavimai:
Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

	
Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)

Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. 
Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.


	2.
	4 punkto 4.4.4.4. papunktis*:
perkama įranga yra ilgaamžė, t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, dėl perkamos įrangos 1.1.13, 1.2.11,  1.3.8., 1.4.10 ir 1.11.5 punktų.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. 

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





