## Specialieji reikalavimai
TSD-849, VPP-4068
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas radijo dažninis (RD) generatorius su priedais, skirtais funkcinei neurochirurgijai ir skausmo gydymui, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
4. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
5. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
8. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
9. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 4 Neurochirurgijos klinikos operacinės medicininio personalo darbuotojams (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 2 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 1 Medicininės technikos tarnybos inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 2 akademinės valandos).

## Techninė specifikacija
TSD-849, VPP-4068
Radio dažninio (RD) generatoriaus su priedais, skirtais funkcinei neurochirurgijai ir skausmo gydymui techninė specifikacija (orientacinis kiekis 1 komplektas)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
1. | Aprašymas | Radijo dažninis (RD) generatorius (su priedais) skirtas perkutaninėms kordotomijoms, stereotaksinėms operacijoms bei skausmo malšinimui prie stuburo patologijų
2. | Radijo dažninis (RD) generatorius:
2.1. | Funkcijos | 1. Generuoti RD ir stimuliacijos signalus;
2. Matuoti RD išvesties įtampą, srovę ir išėjimo galią;
3. Matuoti RD elektrodo impedansą;
4. Matuoti RD elektrodo temperatūrą.
2.2. | Sistemos valdymas | 1. Sistema valdoma:
1.1. Lietimui jautriu ekranu ir fiziniais valdymo elementais (ratukais, mygtukais ir pan.);
1.2. Kojiniu pedalu.
2. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių.
2.3. | Stimuliacijos režimai | 1. Sensorinės stimuliacijos režimas;
2. Motorinės stimuliacijos režimas.
2.4. | Gydymo režimai | 1. Terminis RD režimas (angl. Thermal RF);
2. Impulsinis RD režimas (angl. Pulsed RF).
2.5. | Didžiausias aktyvuojamų elektrodų/kanalų skaičius (jungčių elektrodams skaičius) | ≥ 4 nepriklausomi (individualiai valdomi) elektrodai/kanalai
2.6. | Įžeminimo elektrodo (paciento neutralaus elektrodo) jungčių skaičius | ≥ 1
2.7. | Duomenų eksportavimas | 1. Įrenginyje yra ≥ 2 USB (ar lygiavertės) jungtys;
2. Įrašai eksportuojami į išorinę USB (ar lygiavertę) laikmeną;
3. Įrenginys suderinamas su USB 3.0 (ar lygiavertėmis) laikmenomis, kurių talpa yra ne mažesnė kaip 32 GB;
4. Įrenginys palaiko FAT32 (ar lygiavertį) formatą.
2.8. | Impedanso stebėjimo ir matavimo diapazonas | Ne siauresnis negu nuo 0 Ω iki 3000 Ω
2.9. | Temperatūros stebėjimo ir matavimo diapazonas | Ne siauresnis negu nuo 0 °C iki 110 °C
2.10. | Temperatūros stebėjimo ir matavimo skiriamoji geba | Ne didesnė negu 1 °C
2.11. | Temperatūros stebėjimo ir matavimo tikslumas (paklaida) | 1. Ne didesnė negu ± 3 °C, kai diapazonas nuo 40 °C iki 90 °C;
2. Ne didesnė negu ± 4 °C, kai diapazonas nuo 10 °C iki 40 °C ir nuo 90 °C iki 110 °C.
2.12. | Reikalavimai stimuliacijos režimams:
2.12.1. | Dažnis | Yra ne mažiau kaip 8 dažniai, tarp kurių: 2, 5, 50, 75, 100, 150, 180 ir 200 Hz
2.12.2. | Impulso plotis | Yra ne mažiau kaip 5 impulso pločiai, tarp kurių: 0,1, 0,5, 1, 2, 3 ms
2.12.3. | Įtampos diapazonas | Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip 0–5 V
2.12.4. | Srovės stiprio diapazonas | Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip 0–10 mA
2.13. | Reikalavimai terminiam ir impulsiniam RD režimams:
2.13.1. | Laikmatis | 1. Yra laikmatis;
2. Laikas nustatomas ne siauresnėse ribose kaip 0:05–30:00 min.
2.13.2. | Dažnis | 480 kHz ± 1 kHz
2.13.3. | Įtampa | 1. Terminis RD: ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 115 V;
2. Impulsinis RD: ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 100 V.
2.13.4. | Srovės stipris | Ne siauresniame intervale kaip 0–700 mA
2.13.5. | Impulsinio RD impulsų dažnio diapazonas | Ne siauresniame intervale kaip 1–10 Hz
2.13.6. | Impulsinio RD impulso plotis | Ne siauresniame intervale kaip 2–50 ms
3. | Vienkartiniai priedai:
3.1. | Elektrodas (orientacinis kiekis 10 vnt.) | Ilgis 10 cm ± 1 cm
3.2. | Kaniulė (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Ilgis 10 cm ± 1 cm;
2. Galiukas:
2.1. Aktyvus;
2.2. Tiesus, aštrus ir nuožulnus;
2.3. Ilgis 10 mm ± 1 mm;
2.4. Dydis 20 G ± 0,5 G.
3.3. | Įžeminimo (paciento neutralus) elektrodas (orientacinis kiekis 50 vnt.) | Be laido
3.4. | Elektrodas-kaniulė su injekcijos anga (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Ilgis 10 cm ± 1 cm;
2. Galiukas:
2.1. Aktyvus;
2.2. Tiesus, aštrus ir nuožulnus;
2.3. Ilgis 10 mm ± 1 mm;
2.4. Dydis 22 G ± 0,5 G.
3.5. | Elektrodas-kaniulė su injekcijos anga (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Ilgis 10 cm ± 1 cm;
2. Galiukas:
2.1. Aktyvus;
2.2. Lenktas, aštrus ir nuožulnus;
2.3. Ilgis 10 mm ± 1 mm;
2.4. Dydis 18 G ± 0,5 G.
3.6. | Zondas-elektrodas (orientacinis kiekis 1 vnt.) | 1. Sterilus;
2. Skirtas sąnario srities denervacijai;
3. Ilgis (be rankenos) 16 cm ± 1 cm.
4. | Daugkartiniai priedai:
4.1. | Elektrodų prijungimo kabelis (orientacinis kiekis 1 vnt.) | Skirtas vienkartiniams elektrodams (3.1 poz.) ir vienkartiniams elektrodams-kaniulėms (3.4–3.5 poz.).
4.2. | Elektrodų prijungimo kabelis (orientacinis kiekis 1 vnt.) | Skirtas vienkartiniams įžeminimo (paciento neutraliems) elektrodams (3.3 poz.).
4.3. | Elektrodų prijungimo kabelis (orientacinis kiekis 1 vnt.) | Skirtas sąnario srities denervacijos zondams-elektrodams (3.6 poz.).
4.4. | Kojinis jungiklis (orientacinis kiekis 1 vnt.) | Su jungiamuoju laidu
4.5. | Generatoriaus išbandymo kištukas kordotomijai (orientacinis kiekis 1 vnt.) | Kištukas skirtas generatoriaus išbandymui prieš kordotomijos procedūras
5. | Įrenginio maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo
6. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne