Pirkimo sąlygų 5 Priedas

Techninė specifikacija

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas, pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

1  Pirkimo objekto dalis. LUBINIS APŽIŪROS ŠVIESTUVAS (15 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Lubinis apžiūros šviestuvas | Vienos svirties (ne mažiau), vieno modulio lubinis apžiūros šviestuvas |  |
|  | Tipas | LED veikimo |  |
|  | Šviestuvas (modulis): | 1( modulis) |  |
|  | Tvirtinimas | Prie lubų |  |
|  | Valdymo rankena | Būtina |  |
|  | Įjungimo išjungimo mygtukas | Būtina |  |
|  | Spalvinė temperatūra | 4200K ±300K“ arba „4500K ±200K |  |
|  | Kelių lygių šviesumo reguliavimas | Būtina |  |
|  | Apšvietimas | ≥90 000 liuksų |  |
|  | LED tarnavimo laikas | ≥50 000 valandų |  |
|  | Šviesos lauko dydis | 160–220 mm arba 180-300 mm |  |
|  | Apšvietimo gylis L1+L2 (20% Ec ) | Ne mažiau 50 cm |  |
|  | Šviesos spalvų perteikimo indeksas | Ra≥94 |  |
|  | Žemiausias montavimo aukštis | Turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama. |  |
|  | Šviestuvo tvirtinimas prie perdangos esant sutapatintam stogui | Būtina įvertinti tvirtinimo ypatumus. |  |
|  | Maitinimo įtampa | AC110-240v,50/60Hz |  |
|  | CE ženklinimas | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |
|  | Pristatymo su pajungimu terminas | ≤ 3 mėnesiai |  |

2  Pirkimo objekto dalis. MOBILI AKUMULIATORINĖ APŠVIETIMO LEMPA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Mobili akumuliatorinė apšvietimo lempa | 1 vnt. |  |
|  | Aprašymas | Lempa vieno modulio („galvos“) su įmontuotais šviesos diodais LED arba lygiaverčiais. Tvirtinamas ant mobilaus stovo su ratukais. Ant mobilaus stovo arba integruotas šviestuvo pagrinde (bazėje) tvirtinamas akumuliatorius nenutrūkstamam energijos tiekimui. Valdymas sumontuotas ant mobilaus stovo arba integruotas šviestuvo modulyje (galvoje). |  |
|  | Modulio tvirtinimas | Lempos modulis tvirtinamas prie mobilaus stovo per manipuliacinę alkūnę, kurios dėka reguliuojamas lempos modulio aukštis ir nukreipimo kampas. Lempa turi turėti galimybę jos modulį sukti apie laikiklio ašį. |  |
|  | Ratukai | Mobilus stovas su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. |  |
|  | Įjungimo išjungimo mygtukas | Būtina |  |
|  | Kelių lygių šviesumo reguliavimas | Būtina |  |
|  | Apšvietimas | ≥80 000 liuksų |  |
|  | Spalvos temperatūra | 4500±150K arba 4350±15% |  |
|  | LED tarnavimo laikas | ≥50 000 valandų |  |
|  | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojamas 1 m atstumu) | 15 ± 7 cm arba 20-30 cm |  |
|  | Šviesos spalvų perteikimo indeksas | Ra≥94 |  |
|  | Švietimo laikas nesant įtampos tinkle (iš akumuliatoriaus). | Ne mažiau 2 val. |  |
|  | Maitinimo įtampa | AC110-240v,50/60Hz |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina. |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |
|  | Pristatymo su pajungimu terminas | ≤3 mėnesiai |  |

3  Pirkimo objekto dalis. OPERACINIS ŠVIESTUVAS (6 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Operacinis šviestuvas | Vienos svirties (ne mažiau), vieno modulio lubinė operacinė lempa |  |
|  | Tipas | LED veikimo |  |
|  | Apšvietimo gylis L1+L2 (20% Ec ) | Ne mažiau 120 cm |  |
|  | Apšvietimo gylis L1+L2 (60% Ec ) | Ne mažiau 75 cm |  |
|  | Šviestuvas (modulis): | 1( modulis) |  |
|  | Sterilizuojama rankena (3 vnt.) | Nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos; |  |
|  | Šoninė padėties rankena | Ne mažiau kaip iš dviejų pusių patogus valdymas |  |
|  | Apšvietimas | Ne mažiau 160 000 liuksų |  |
|  | Įjungimo išjungimo mygtukas | Būtina. |  |
|  | Spalvinė temperatūra | Reguliuojama pakopomis diapazone ne mažesniame 4000-4800K arba 3600-5100K diapazone |  |
|  | Šviesos intensyvumo reguliavimo ribos | Reguliuojama nuo 50 iki 160 klx |  |
|  | Automatinis fokuso sureguliavimas, pakitus atstumui tarp šviesos šaltinio ir apšviečiamo paviršiaus (nereikia fokusuoti rankiniu būdu) | Focusmatik arba lygiavertė sistema, nenaudojant lazerio. |  |
|  | LED tarnavimo laikas | ≥ 50 000 valandų |  |
|  | Šešėlių silpninimas, esant vienai kliūčiai | ≥ 68% |  |
|  | Šviesos lauko dydis | 200–320 mm ±50mm |  |
|  | Fokusas | keičiamas |  |
|  | Šviesos spalvų perteikimo indeksas | Ra≥94 |  |
|  | Žemiausias montavimo aukštis | Turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama. |  |
|  | Šviestuvo tvirtinimas prie perdangos esant sutapatintam stogui | Būtina įvertinti tvirtinimo ypatumus. |  |
|  | Maitinimo įtampa | AC110-240v,50/60Hz |  |
|  | CE ženklinimas | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |
|  | Pristatymo su pajungimu terminas | ≤ 3 mėnesiai |  |