I dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visoms pirkimo dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis.

2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus ar atitikties deklaracijas privaloma pateikti su konkurso medžiaga. Taip pat popierinį variantą teikiant prekes.

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.

5. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

# ELEKTRINĖS FUNKCINĖS LOVOS – 27 VNT.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lovos sekcijos | Keturių sekcijų konstrukcija. |  |
|  | Lovos aukščio, nugaros sekcijos bei šlaunų sekcijos kampo reguliavimas | 1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba). 2. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliam apkrovimui). |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo). |  |
|  | Blauzdų sekcijos kampo keitimas | Būtina |  |
|  | Lovos čiužinio platformos aukščio reguliavimo ribos (be čiužinio) | Žemiausia padėtis: ne aukščiau kaip 455 mm Aukščiausia padėtis: ne mažiau 740 mm |  |
|  | Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 650 |  |
|  | Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 250 |  |
|  | Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 180 |  |
|  | Maksimalus lovos šoninės apsaugos aukštis virš čiužinio platformos | Ne mažiau 380 mm |  |
|  | Trendelenburgo/antiTrendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne mažiau  |  |
|  | Funkcijų valdymo pultas Nr.1 | - Skirtas pacientui ir įmontuotas į apsauginius šoninius rėmus. - Galima valdyti šias funkcijas: 2.1. Čiužinio platforma aukštyn/žemyn. 2.2. Nugaros sekcija pakelti/nuleisti. 2.3. Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. - Įmontuotas žibintuvėlis/naktinė lempa po lova. |  |
|  | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | 1. Aptarnaujančio personalo. 2. Automatinės funkcijos (lovos padėtys, nustatomos vieno mygtuko paspaudimu): - gaivinimo padėtis. - kardiologinė sėdimoji padėtis. - skubios pagalbos (Trendelenburgo). - Paciento mobilizacijos pozicija. 3. Pultas su funkcijų užrakinimo galimybe. 4. Čiužinio platforma aukštyn/žemyn. 5. Nugaros sekcija pakelti/nuleisti. 6. Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. 7. Su užrakintų funkcijų indikacija. 8. Su „STOP“ mygtuku. |  |
|  | Kiti saugumo reikalavimai | 1. Senkančios baterijos signalizacija. 2. Dviguba LED saugos padėties nustatymo lemputė (žalia nurodo minimalų aukštį, raudona, kai viršijamas saugus aukštis). 3. Stabdžių pedalo signalizacija. Kai lova prijungta, šis signalas įspėja apie išjungtą stabdžių sistemą. 4. Apsauginis jutiklis su automatiniu variklio išjungimu aptikus kliūtį. 5. IPX6 apsauga nuo vandens ir dulkių. 6. Apsauga nuo elektros smūgio. |  |
|  | Lovos rėmas | 1. Pagamintas iš plieno ir su epoksidine danga. 2. Kiekviename lovos kampe yra numatytos vietos lašinės stovui ir pasikėlimo karčiai su rankena. |  |
|  | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Pagaminti iš HDPE (didelio tankio polietileno) arba lygiavertės medžiagos. 2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai turi būti sumontuoti abiejuose lovos šonuose). 3. Šoniniai rėmai per visą lovos ilgį. 4. Nuleidimo mechanizmas dujinių spyruoklių pagalba ir viena ranka. |  |
|  | Lovos galai | 1. Būtini. 2. Su užrakinimo funkcija. |  |
|  | Paciento tvirtinimo taškai | Būtina |  |
|  | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia) | Ne mažiau 250 kg |  |
|  | Lovos važiuoklė | 1. Su antistatiniais dvigubais ratukais, kurių diametras ≥125 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; |  |
|  | Išoriniai lovos matmenys | 1. Ilgis 2230±5 mm 2. Plotis 975±5 mm |  |
|  | Paciento paviršius | 1. Ilgis 2000±5 mm 2. Plotis 850±5 mm |  |
|  | Čiužinys | 1. Tinka siūlomai lovai. 2. Užvalkalas atsparus valymui .ir dezinfekcijai. |  |
|  | Priedai | 1. Lašinės stovas. 2. Pasikėlimo kartis su rankena. 3. Penktas ratukas važiuoklės viduryje skirtas didesniam manevravimui. 4. Evakuacinė paklodė su rankenomis, dedama po čiužiniu. |  |
|  | Būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis EN 60601-2-52 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją. |  |
|  | Pavyzdžio pateikimas | Perkančiajai organizacijai pareikalavus privaloma pristatyti siūlomos prekės pavyzdį, kuris atitinka techninius reikalavimus. |  |
|  | Garantija | ≥24 mėn. |  |
|  | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu |  |