Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI : SIMULIACINIŲ BAZINIŲ ĮRENGINIŲ SU KĖDĖMIS  IR KOMPLEKTACIJA DARBUI

1.Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ar brošiūras* su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

*  netaikoma garantijai.

2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu  dėl teisės tiekti šią siūlomą įrangą ir atlikti jos garantinį techninį aptarnavimą, su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____(nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1. | Simuliacinis bazinis įrenginys - 30 vnt. |  |  |
| 1.1.1 | Darbastalio aukštis | Ne mažiau kaip 850 mm ir ne daugiau kaip 920 mm |  |
| 1.1.2 | Darbastalio plotis | ne daugiau kaip 1300 mm |  |
| 1.1.3 | Darbastalio gylis | ne daugiau kaip 600 mm | ﻿ |
| 1.1.4 | Elementų integracija | Būtina gydytojo elementą, asistento elementą ir operacinę lempą integruoti į vieną bendrą korpusą Paciento atlošas integruotas kairėje korpuso pusėje |  |
| 1.1.5 | Darbastalio korpuso medžiaga | Būtinas metalinis arba lygiavertės medžiagos korpusas |  |
| 1.1.6 | Stalviršis | Storis ne mažiau kaip 20 mm ir ne daugiau kaip 25 mm |  |
| 1.1.7 | Elektros kištukiniai lizdai | ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
| 1.1.8 | USB-C jungtys | ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 1.1.9 | Pedalo pakabinimo vieta | Būtina |  |
| 1.1.10 | Stalčiai | Vienoda medžiaga, kaip korpuso: Plotis ne mažiau kaip 400 mm, gylis ne mažiau 350 mm Ne mažiau kaip 4 vnt. stalčių dešinėje korpuso pusėje: - Stalčius skirtas rašymui - Stalčius skirtas kompiuterio klaviatūrai - Stalčius instrumentams su instrumentų rūšiavimo skirtuku; - Stalčius medžiagoms su ne mažiau 4 atskirais skyriais; Visi stalčiai užrakinami |  |
| 1.1.11 | Vieta kompiuteriui | Plotis ne mažiau kaip 400 mm Dešinėje korpuso pusėje po stalčiais Atlenkiamos durelės |  |
| 1.1.12 | Stovas lempos, gydytojo ir asistento elemento montavimui | Tvirtinamas prie stalviršio |  |
| 1.1.13 | Komplektavimas | Pasukama monitoriaus tvirtinimo alkūnė kabinama ant lempos stovo |  |
| 1.1.14 | Pritaikomumas | Galimybė dirbti ir kairiarankio ir dešiniarankio režimu |  |
| 1.1.15 | Paciento kėdės susideda iš: | Kėdė sudaryta iš galvos ir nugaros atlošo |  |
| 1.1.16 | Paciento muliažo tvirtinimas | Muliažas tvirtinamas ant nugaros atlošo |  |
| 1.1.17 | Galvos atlošo reguliavimas | Ne mažiau 2 šarnyrų |  |
| 1.1.18 | Nugaros atlošo maksimalus nusileidimo aukštis (pagal fantomo dantų liniją ) | Ne daugiau kaip 710 mm |  |
| 1.1.19 | Nugaros atlošo maksimalus pakilimo aukštis (pagal fantomo dantų liniją) | Ne mažiau kaip 950 mm |  |
| 1.1.20 | Nugaros atlošo horizontalus pasukimo kampas | Ne mažiau kaip 20° |  |
| 1.1.21 | Nugaros atlošo maksimalus vertikalus pasvirimo kampas | Ne mažiau kaip 80° |  |
| 1.1.22 | Programuojamos nugaros atlošo pozicijos | Ne mažiau kaip 3 skirtingos darbo pozicijos Turi būti šios papildomos pozicijos: Skalavimo pozicija Paskutinė pozicija |  |
| 1.1.23 | Automatinė judėjimo sustabdymo apsauga | Būtina |  |
| 1.1.24 | Pritaikomas šlapio tipo siurbimui | Būtina |  |
| 1.1.25 | Vandens tiekimo sistema | Jungiama tiesiogiai prie vandens įvado, be vandens butelio |  |
| 1.1.26. | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.1. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija |  |
| 1.2. | Programinė įranga |  |  |
| 1.2.1 | Komplektuojama | Turi būti komplektuojama kartu su simuliaciniu įrenginiu. |  |
| 1.2.1.1 | Diagnostikos ir serviso funkcijos | Programinės įrangos pagalba turi būti galima prisijungti prie įrenginio diagnostikos ir techninės priežiūros (serviso) tikslais. |  |
| 1.2.2 | Programinės įrangos licencija | Ne trumpesnio kaip 10 metų termino |  |
| 1.2.3 | Programinės įrangos funkcijos | Ne mažiau kaip: Naudojimo informacijos atvaizdavimas; Gediminų atvaizdavimas; Klaidų atvaizdavimas; Higienos funkcijų panaudojimo atvaizdavimas |  |
| 1.3. | Monitorius: |  |  |
| 1.3.1 | Tvirtinimo tipas | Monitorius tvirtinamas prie stovo VESA arba lygiaverte jungtimi |  |
| 1.3.2 | Monitoriaus vaizdo raiška | Ne nemažesnė kaip 1920 x 1080 taškų |  |
| 1.3.3 | Monitoriaus ekrano įstrižainė | ne mažesnė kaip 21 colių |  |
| 1.3.4 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.3. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija |  |
| 1.4. | Paciento muliažas: |  |  |
| 1.4.1 | Paciento muliažo komplektacija | Paciento muliažas sudarytas ne mažiau kaip iš: - žandikaulio simuliatoriaus, - veido kaukės, - galvos muliažo, - krūtinės muliažo, - žandikaulio rinkinio su ne mažiau kaip 32 vnt. dantų gręžimo darbams, - žandikaulio endodontiniams dantims su ne mažiau kaip 4 vnt. endodontinių dantų. |  |
| 1.4.2 | Muliažo galvos pakėlimo kampas | ne mažiau kaip 20° |  |
| 1.4.3 | Muliažo galvos nuleidimo kampas | ne mažiau kaip 40° |  |
| 1.4.4 | Muliažo galvos pasukimo kampas | ne mažiau kaip 20° |  |
| 1.4.5 | Muliažo žandikaulio Balkwill‘o kampas | 20° (±2°) |  |
| 1.4.6 | Muliažo žandikaulio Bonwil‘o trikampio kraštinės ilgis | ne mažiau kaip 110 mm |  |
| 1.4.7 | Magnetinė žandikaulio arkos fiksacija į žandikaulio korpusą | Būtina |  |
| 1.4.8 | Žandikaulio išsižiojimo plotis | ne mažesnis kaip 50 mm |  |
| 1.4.9 | Savaime užsifiksuojantys arba prisukami dantys gręžimo darbams | plastikiniai arba lygiavertės medžiagos |  |
| 1.4.10 | Endodontinių dantų žandikauliai | Suderinami su endodontiniais dantų modeliais ir fantomine galva; Žandikaulis susidaro iš kietų audinių, minkštų audinių ir vietų dantims įstatyti; |  |
| 1.4.11 | Endodontiniai dantų modeliai | Atkurta natūrali dantų anatomija; Pagaminti iš permatomos medžiagos; Atkurta anatomiškai teisingos formos kanalo pulpa; Medžiagos kietumas atitinka dentino kietumą; Anatomiškai teisingas atskirų kanalų skaičius. |  |
| 1.4.12 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.4. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija |  |
| 1.5. | Gydytojo elementas: |  |  |
| 1.5.1 | Instrumentų komplektacija: | Ne mažiau kaip 3 funkcijų švirkštas; Orinė jungtis turbininiam antgaliui; Mikrovariklio jungtis; Skalerio jungtis. |  |
| 1.5.2 | Instrumentų laikymo padėtis iš viršaus | Būtina |  |
| 1.5.3 | Instrumentų padėklas | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos instrumentų padėklas, ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 1.5.4 | Gydytojo elemento pozicijos reguliavimas | Padėtis fiksuojama automatiškai pneumatinio ar lygiaverčio stabdžio pagalba be papildomų mygtukų paspaudimo |  |
| 1.5.5 | Instrumentų žarnelių ilgis | ne mažiau kaip 90 cm |  |
| 1.5.6 | Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina |  |
| 1.5.7 | Integruotame ekrane turi būti rodomos instrumentų greičių ir galingumų reikšmės | Būtina |  |
| 1.5.8 | Instrumentų antiretrakcijos sistema | Būtina |  |
| 1.5.9 | Elemento mygtukų funkcijos: | Operacinės lempos įjungimo/išjungimo mygtukas; Laikmačio mygtukas; Instrumentų sukimosi krypties pakeitimo mygtukas; Kėdės pozicijos keitimo mygtukai, ne mažiau 4 vnt.; Automatinės kėdės pozicijos, ne mažiau 3 vnt.; Endodontinio mikrovariklio funkcijos mygtukas; Paskutinės kėdės pozicijos mygtukas; Skalavimo pozicijos mygtukas. |  |
| 1.5.10 | Nustatymai skirtingiems gydytojams | ne mažiau kaip 5 gydytojų |  |
| 1.5.11 | Gedimo kodų atvaizdavimas integruotame ekrane | Būtina |  |
| 1.5.12 | Lygiais programuojama instrumentų greičių/galingumo vertė, aušinimo tipas, sukimosi kryptis | ne mažiau kaip 2 lygiais |  |
| 1.5.13 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.5. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija |  |
| 1.6. | Asistento elementas: |  |  |
| 1.6.1 | Instrumentų komplektacija | Stambių dalelių siurbtukas Seilių siurbtukas |  |
| 1.6.2 | Instrumentų vietos | ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 1.6.3 | Elemento mygtukų funkcijos: | Operacinės lempos įjungimo/išjungimo mygtukas; Laikmačio mygtukas; Kėdės pozicijos keitimo mygtukai, ne mažiau 4 vnt.; Automatinės kėdės pozicijos, ne mažiau 3 vnt.; Paskutinės kėdės pozicijos mygtukas; Skalavimo pozicijos mygtukas; Siurbimo sistemos praplovimo mygtukas. |  |
| 1.6.4 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.6. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija |  |
| 1.7. | Multifunkcinis pedalas: |  |  |
| 1.7.1 | Pedalo funkcijos pakėlus instrumentą | Visų gydytojo stalelyje integruotų instrumentų greičių arba galingumų reguliavimas; Aušinimo tipo nustatymas; Mikrovariklio sukimosi krypties pakeitimas; Oro prapūtimas; Instrumento šviesos įjungimas. |  |
| 1.7.2 | Pedalo funkcijos su padėtu instrumentu | Kėdės pozicijos reguliavimas; Skalavimo pozicijos iškvietimas; Paskutinės pozicijos iškvietimas. |  |
| 1.7.3 | Galimybė reguliuoti kėdės poziciją esant aktyvuotam instrumentui su apsauga nuo netyčinio įjungimo | Būtina |  |
| 1.7.4 | Avarinis kėdės judėjimo sustabdymo jungiklis | Būtina |  |
| 1.7.5 | Greičio reguliavimas | Šoniniu judesiu arba lygiavertis |  |
| 1.7.6 | Greičio/galingumo reguliavimas nepertraukiant darbo | Būtina |  |
| 1.7.7 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.7. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija |  |
| 1.8. | Operacinis šviestuvas: |  |  |
| 1.8.1 | Apšvietimas | LED arba lygiavertis |  |
| 1.8.2 | Šviesos intensyvumas | ne mažiau kaip 35 000 lx |  |
| 1.8.3 | Šviesos temperatūra | 5000 K (±500K) |  |
| 1.8.4 | Šviesos lauko plotas | ne mažesnis kaip 140 cm2 |  |
| 1.8.5 | Spalvų perteikimo indeksas | ne mažesnis kaip 85 % |  |
| 1.8.6 | Funkcija | Pritemdymo |  |
| 1.8.7 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.8. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija |  |
| 1.9. | Orinė jungtis: |  |  |
| 1.9.1 | Komplektacija | Jungtyje integruotas LED arba lygiavertis šaltinis |  |
| 1.9.2 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.9. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija |  |
| 1.10. | Elektrinis mikrovariklis: ﻿ |  |  |
| 1.10.1 | Maksimalus apsisukimų skaičius per minutę | ne mažiau kaip 40 000 aps./min |  |
| 1.10.2 | Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | ne daugiau kaip 100 aps./min. |  |
| 1.10.3 | Sukimo momentas | ne mažesnis kaip 3 Ncm |  |
| 1.10.4 | Bešepetėlinis mikrovariklis | Būtina |  |
| 1.10.5 | Apsauga nuo užteršto vandens atbulinio įsiurbimo | Būtina |  |
| 1.10.6 | Svoris | ne daugiau kaip 70 g |  |
| 1.10.7 | Šaltinis | Integruotas LED arba lygiavertis šaltinis |  |
| 1.10.8 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.10. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija |  |
| 1.11. | Skaleris: |  |  |
| 1.11.1 | Veikimo būdas | Ultragarsinė arba lygiavertė technologija |  |
| 1.11.2 | Dažnis ribose, | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 24 kHz iki 32 kHz |  |
| 1.11.3 | Komplektacija | Sterilizavimo dėžutė, Ne mažiau kaip 3 antgaliukai. |  |
| 1.11.4 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.11. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija |  |
| 1.12. | Turbininis antgalis: |  |  |
| 1.12.1 | Galia, ne mažiau kaip: | 22 W |  |
| 1.12.2 | Aušinimas | Su vandens-oro aušinimu iš ne mažiau 4 atskirų skylučių oras-vanduo |  |
| 1.12.3 | Pašvietimas | LED arba lygiaverčio tipo greitojoje jungtyje |  |
| 1.12.4 | Galvutės matmenys | Diametras ne daugiau 13mm , o aukštis ne didesnis nei 15mm |  |
| 1.12.5 | Guoliai | Keraminiai arba lygiaverčiai guoliai |  |
| 1.12.6 | Maksimalūs sūkiai | Ne mažiau 350 000 aps/min |  |
| 1.12.7 | Jungimas | Per greitą jungtį |  |
| 1.12.8 | Sterilizuojamas | Būtina |  |
| 1.12.9 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.12. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija |  |
| 1.13. | Kampinis antgalis: |  |  |
| 1.13.1 | Aušinimas | Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu |  |
| 1.13.2 | Antgalio galvutės diametras | Ne didesnis nei 10 mm, aukštis ne didesnis nei 14 mm |  |
| 1.13.3 | Perdavimo santykis | 1:1 |  |
| 1.13.4 | Grąžto fiksacija | Mygtuku |  |
| 1.13.5 | Pašvietimas | Integruotas šviesolaidis |  |
| 1.13.6 | Sterilizuojamas | Būtina |  |
| 1.13.7 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.13. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija |  |
| 1.14. | Tiesus antgalis: |  |  |
| 1.14.1 | Perdavimo santykis | 1:1 |  |
| 1.14.2 | Komplektuojama | Vidinis vandens ir oro aušinimas |  |
| 1.14.3 | Pašvietimas | Integruotas šviesolaidis |  |
| 1.14.4 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.14. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija |  |
| 1.15. | Pūtiklis: |  |  |
| 1.15.1 | Nuimamas, sterilizuojamas korpusas | Būtina |  |
| 1.15.2 | Funkcijos, ne mažiau kaip: | Oro pūtimo funkcija; Vandens purškimo funkcija; Oro-vandens debesies purškimo funkcija. |  |
| 1.15.3 | Nuimama, sterilizuojama kaniulė | Būtina |  |
| 1.15.4 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.15. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija |  |
| 1.16. | Odontologo kėdutė: |  |  |
| 1.16.1 | Sėdimosios dalies reguliavimo funkcijos | Aukščio reguliavimas; Pasvirimo kampo reguliavimas. |  |
| 1.16.2 | Nugaros atlošas | Būtina |  |
| 1.16.3 | Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | ne mažiau kaip 660 mm |  |
| 1.16.4 | Garantija | Įrangai, nurodytai 1.16. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija |  |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje.

Žalieji reikalavimai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
|  | Techninės specifikacijos 1.1.26 p., 1.5.13 p., 1.7.7 p., 1.8.7p., 1.16.4 p. nustatytas reikalavimas, kad įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių garantija, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktį, nes ilgesnis garantinis laikotarpis prisideda prie gaminio ilgaamžiškumo, pakartotinio naudojimo. | Papildomi dokumentai šiam kriterijui pagrįsti nereikalaujami. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūlomai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių garantija. Garantinis laikotarpis laikomas tiekėjo sutartiniu įsipareigojimu. Atitinka / Neatitinka (Tiekėjas turi tinkamą pažymėti) |
| 2 | Techninės specifikacijos 1.3.4 p. 1.4.12 p. 1.9.2 p., 1.10.8 p., 1.11.4p., 1.12.9 p., 1.13.7 p., 1.14.4p., 1.15.4p., nustatytas reikalavimas, kad įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktį, nes ilgesnis garantinis laikotarpis prisideda prie gaminio ilgaamžiškumo, pakartotinio naudojimo. | Papildomi dokumentai šiam kriterijui pagrįsti nereikalaujami. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūlomai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantinis laikotarpis laikomas tiekėjo sutartiniu įsipareigojimu. Atitinka / Neatitinka (Tiekėjas turi tinkamą pažymėti) |
| 3 | Techninės specifikacijos 1.10.7 p. nustatytas reikalavimas, kad elektrinis mikrovariklis būtų su integruotu LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktį, nes LED technologija pasižymi mažesnėmis elektros energijos sąnaudomis ir ilgesniu eksploatavimo laikotarpiu, todėl prisideda prie energijos išteklių taupymo ir poveikio aplinkai mažinimo | Papildomi dokumentai nereikalaujami. Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal tiekėjo pasiūlyme pateiktus techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus. Atitinka / Neatitinka (Tiekėjas turi tinkamą pažymėti) |
| 4 | Techninės specifikacijos 1.12.3 p. nustatytas reikalavimas, kad turbininis antgalis būtų su LED arba lygiaverčio tipo pašvietimu greitojoje jungtyje, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktį. Nes LED technologija pasižymi mažesnėmis elektros energijos sąnaudomis ir ilgesniu eksploatavimo laikotarpiu, todėl prisideda prie energijos išteklių taupymo ir poveikio aplinkai mažinimo | Papildomi dokumentai nereikalaujami. Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal tiekėjo pasiūlyme pateiktus techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus. Atitinka / Neatitinka (Tiekėjas turi tinkamą pažymėti |