## 1 piedasTechnine specifikacija
Sutarties sąlygų 1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ IR INVENTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1. | Stetofonendoskopas | 1. Skirtas naudoti suaugusiems. 2. Dvipusė galvutė pagaminta iš nerūdijančio plieno ar kito atsparaus korozijai metalo, su apvadėliais, vienoje pusėje su membrana, kitoje su varpelio formos galvute. 3. Su lanksčia "Y" formos, storasiene, hipoalergine, be latekso jungiamąja žarnele. 4. Komplekte turi būti papildomos atsarginės dalys: 4.1. ausų kištukai, ne mažiau kaip 2 poros; 4.2. atsarginė membrana, ne mažiau kaip 1 vnt. 5. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
2. | Šviestuvėlis diagnostinis | 1. Diagnostinis šviestuvėlis su LED arba lygiaverte lempute. 2. LED arba lygiavertė lemputė su baltos spalvos šviesele (ne mažiau kaip 5000 K). 3. Su įjungimo/išjungimo mygtuku. 4. Komplektacijoje turi būti keičiamos baterijos. 5. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių.
3. | Termometras elektroninis | 1. Gali matuoti temperatūrą oraliniu, aksiliariniu ir rektaliniu būdu. 2. Su galiojančia metrologine patikra. 3. Garsinis signalas, paskutinio matavimo atmintis. 4. Minimali matavimo trukmė - ne ilgiau kaip 60 s, maksimali ne ilgiau kaip 300 s. 5. Skaitmeninis ekranas. 6. Valdomas vienu mygtuku. 7. Atsparus drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms, ne žemesnės kaip IPX2 apsaugos klasės. 8. Matavimo ribos ne siauresnės 32⁰C – 42⁰C, matavimo tikslumas kas 0,1⁰C ne siauresniame diapazone kaip 35,5⁰C – 40⁰C. 9. Su lanksčiu galu. 10. Su apsauginiu dėklu. 11. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
4. | Maišas mirusiųjų kūnų gabenimui | 1. Vienkartinis mirusiųjų kūnų maišas. 2. Pagamintas iš nailono, polivinilacetato, polietileno ar lygiavertės medžiagos. 3. Nepermatomas, nepralaidus skysčiams, lengvai užtraukiamas per visą ilgį vienu arba dvigubu užtrauktuku. 4. Išlaiko svorį ne mažiau kaip 135 kg. 5. Matmenys: 90 cm (±10 cm) x 220 cm (±20 cm). 6. Ne mažiau kaip po dvi rankenas abiejuose maišo galuose.
5. | Ambu ventiliacijos maišas, su dėklu | 1. Komplektacijoje turi būti rezervinis maišas, deguonies vamzdelis, kaukė suaugusiam. 2. Vienkartinis. 3. Ventiliacijos maišas kompaktiškai sudedamas į tvirtą plastikinį arba lygiavertį dėklą, kurio matmenys ne didesni nei 15 cm x 15 cm x 8 cm.
6. | Apklotas termoizoliacinis aktyvaus šildymo | 1. Skirtas hipotermijos prevencijai, vienkartinis. 2. Apklotas šildantis, su savaime įkaistančiais paketais, ne mažiau kaip 12 vnt., užtikrinančiais viso kūno šildymą. 3. Paketai turi įkaisti ne mažiau kaip iki 38⁰C per ne ilgiau kaip per 10 min ir išlaikyti minimalią temperatūrą ne mažiau kaip 8 valandas. 4. Apkloto matmenys: ilgis ne mažiau 120 cm, plotis ne mažiau 85 cm. 5. Supakuota sandarioje pakuotėje po 1 vnt.
7. | Apklotas termoizoliacinis | 1. Skirtas apsaugoti sužeistąjį nuo hipotermijos. 2. Atsparus vandeniui ir vėjui. 3. Pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių termoizoliacinės medžiagos, šilumą atspindinčio sluoksnio ir termoizoliacinio sluoksnio, sudarančio oro tarpą ir užtikrinančio efektyvų šilumos sulaikymą. 4. Turi turėti integruotą daugkartinio uždarymo (užsegimo) per visą ilgį sistemą. 5. Žalios, juodos arba kitos tamsios maskuojamos spalvos. 6. Apkloto ilgis ne mažiau 230 cm, plotis ne mažiau 200 cm. 7. Supakuotas vakuuminėje pakuotėje, kurios matmenys ne didesni nei 23 cm x 21 cm x 5 cm.
8. | Adata, injekcinė, sterili | 1. Skirta intraveninei, raumeninei ir poodinei injekcijai. 2. Tinka prie Luer-Slip ir Luer-Lock jungčių. 3. Dydžiai nuo 18-23 G. 4. Steriliai supakuotos po 1 vnt. 5. Tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas ne mažiau kaip 70 proc. bendro prekės tinkamumo laiko nuo pristatymo į sandėlį dienos.
9. | Juosta, chirurginė lipni | 1. Vienkartinio naudojimo, sterili. 2. Pagaminta iš neaustinio pluošto, lipni, nepaliekanti klijų likučių. 3. Sudėtyje neturi būti latekso. 4. Reikalingi išmatavimai: 9 cm (±2 cm) x 50 cm (±2 cm). 5. Tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas ne mažiau kaip 70 proc. bendro prekės tinkamumo laiko nuo pristatymo į sandėlį datos.
10. | Spaustukas nosies, spirometrijai | 1. Skirtas nosies užspaudimui spirometrijos metu, turi tvirtai užspausti nosį. 2. Lankstaus plastiko, spaudžiamoji spaustuko dalis turi būti dengta guma, silikonu arba kita lygiaverte medžiaga, tinkama daugkartiniam valymui.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.

## 2 priedas Kiekis ir ikainiai
Sutarties sąlygų
2 priedas
PREKIŲ KIEKIS IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus prekių kiekis | Prekinis pavadinimas, kodas | Gamintojas, šalis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) | Suma, Eur (su PVM)
1 | Stetofonendoskopas | vnt. | 600 |  |  |  | 0 | 0
2 | Šviestuvėlis diagnostinis | vnt. | 500 |  |  |  | 0 | 0
3 | Termometras elektroninis | vnt. | 600 |  |  |  | 0 | 0
4 | Maišas mirusiųjų kūnų gabenimui | vnt. | 1000 |  |  |  | 0 | 0
5 | Ambu ventiliacijos maišas, su dėklu | vnt. | 600 |  |  |  | 0 | 0
6 | Apklotas termoizoliacinis aktyvaus šildymo | vnt. | 4800 |  |  |  | 0 | 0
7 | Apklotas termoizoliacinis | vnt. | 390 |  |  |  | 0 | 0
8 | Adata, injekcinė, sterili | vnt. | 30000 |  |  |  | 0 | 0
9 | Juosta, chirurginė lipni | vnt. | 300 |  |  |  | 0 | 0
10 | Spaustukas nosies, spirometrijai | vnt. | 200 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso kaina |  |  | 0
Bendra kaina (nurodoma žodžiais)
*Pirkėjas Sutarties galiojimo metu įsipareigoja išpirkti ne mažiau 70 procentų maksimalaus Prekių kiekio, bet neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus Prekių kiekio.

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO: