Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„MEDICININĖ ĮRANGA I”
 (PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 10283190)
TED NUORODA: OL S NUMERIS .../2026
SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: ...-2026 (...)


	
	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	1 DALIS „GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIUS (KIEKVIENAM PACIENTUI) SU CENTRINE STOTIMI”

	Šiai pirkimo objekto daliai taikomi kibernetinio saugumo reikalavimai. Jie taikomi gyvybinių funkcijų monitorių ir centrinės stebėjimo stoties sistemai bei jos tinklo, duomenų perdavimo, programinės ir kompiuterinės įrangos komponentams tiek, kiek šie komponentai dalyvauja duomenų perdavimo, saugojimo, apdorojimo ar nuotolinės prieigos procesuose.

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Gyvybinių funkcijų monitorius (kiekvienam pacientui) su centrine stotimi
	1 kompl.
(6 vnt. monitoriai su 1 vnt.  stebėjimo stotimi į intensyvios terapijos sk.)
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10 
	11 
	12 
	13 

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus paskirtis
	Modulinis ar lygiavertis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms
	

	1.1.
	Suderinamumas
	Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Turi būti užtikrintas pilnas suderinamumas tarp monitorių ir centrinės stoties
	

	1.2.
	Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai 
	1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;
2. Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.;
3. Integruota kompiuterinio tinklo jungtis. 
	

	1.3.
	Reikalavimai monitoriaus ekranui
	1. Spalvotas LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainės; 
2. Sensorinis ar lygiavertis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen ar lygiavertis);
3. Skiriamoji geba ≥ 1280 x 1024 taškų;
4. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu  ≥ 6;
5. Registruojamos EKG kreivės: I ar lygiavertės, II ar lygiavertės, III ar lygiavertės, aVR ar lygiavertės, aVL ar lygiavertės, aVF ar lygiavertės, V1-V6 ar lygiavertės
	

	1.4.
	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis
	Grafinės  ir skaitmeninės informacijos
	

	1.5.
	Įvykių išsaugojimas atmintyje
	1. Rankinis įvykio išsaugojimas;
2. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu;
	

	1.6.
	Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis
	Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento monitoriuje
	

	1.7.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas
	1. Spalvoto vaizdo,  jautrus lietimui (Touch Screen ar lygiavertis).
2. Įstrižainė >5 colių.
3. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu  >3.
	

	1.8.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai
	1. Maitinimo šaltinis (akumuliatorius), veikimo laikas >120 min.
2. Akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės ir/arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje.
	

	1.9.
	Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai:
	1. EKG (multiderivacinis ar lygiavertis  kanalas);
2. Kvėpavimas;
3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);
4. Neinvazinis kraujospūdis;
5. SpO2;
6. Širdies minutinio tūrio matavimo funkcija, komplektuojama su >1 moduliu;
7. Temperatūra;
	

	1.10.
	Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:
	
	

	1.10.1.
	ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	20-220 k/min.
	

	1.10.2.
	ST segmento matavimas
	Būtinas
	

	1.10.3.
	Išplėstinis aritmijų monitoravimas
	1. Asistolija;
2. Tachikardija;
3. Bradikardija;
4. Pauzė;
5. Bigeminija;
6. Prieširdžių virpėjimas;
7. Skilvelių virpėjimas;
8. Nereguliarus ritmas;
9. Priešlaikiniai susitraukimai;
10. Stimuliacijos aptikimas.
	

	1.10.4.
	Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0 – 50 k/min.
	

	1.10.5.
	Apnėjos aptikimas
	Su galimybe reguliuoti detekcijos laiko intervalą, ne siauresnės už nurodytas: 10–30 s
	

	1.11.
	Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui:
	
	

	1.11.1.
	SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	1 - 100%
	

	1.11.2.
	SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu
	Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)
	

	1.11.3.
	Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	30 - 220 k/min. 
	

	1.12.
	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
	
	

	1.12.1
	Matavimo metodas
	Oscilometrinis arba lygiavertis
	

	1.12.2
	Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	15-250 mmHg
	

	1.12.3
	Darbo režimai
	Rankinis, periodinis ir skubus (STAT ar lygiavertis) 
	

	1.13.
	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:
	
	

	1.13.1.
	Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0-42°C
	

	1.13.2.
	Temperatūros matavimo paklaida
	Ne daugiau ± 0,5 °C
	

	1.14.
	Prijungimas prie centrinių stebėjimo stočių
	1. Monitorius turi jungtis prie komplektuojamų centrinio stebėjimo stočių laidiniu būdu (RJ45 arba lygiavertė jungtis) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus.
2. Būtina galimybė, esant poreikiui, įdiegti belaidę duomenų perdavimo technologiją.
	

	2.
	Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams)
	
	

	2.1.
	Invazinio hemodinaminio monitoravimo modulis, leidžiantis matuoti širdies minutinį tūrį ir kitus hemodinamikos parametrus (PICCO ar lygiaverčiai sprendimai), su reikalingais priedais
	1 vnt.
	

	2.2.
	EKG elektrodų kabelis >3 elektrodų
	6 vnt.
	

	2.3.
	EKG elektrodai (vienkartiniai)
	6 kompl. 
	

	2.4.
	SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (daugkartinio naudojimo, guminis ar lygiavertis, pirštinis)
	6 kompl.
	

	2.5.
	Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems
	6 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetė, skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.)
	

	2.6.
	Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus
	6 vnt. (daugkartinio naudojimo, techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėmis)
	

	2.7.
	Invazinis kraujospūdžio daviklis
	6 vnt.
	

	2.8.
	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis, daugkartinio naudojimo
	6 vnt.
	

	2.9.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė arba lygiavertis sprendimas (pvz., modulinė sistema, kai modulis integruojamas į monitorių), užtikrinantis saugų tvirtinimą
	6 vnt.
	

	3.
	Centrinė stebėjimo stotis
	1 kompl.
	

	3.1.
	Paskirtis
	Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą 
	

	3.2.
	Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties ekranams
	1.Galimybė prijungti >2 nepriklausomų ekranų;
2.Galimybė pasirinkti (stebėti ekrane) >4 kreivių vienam ligoniui.
	

	3.3.
	Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje
	>120 val. monitoravimo duomenų.
	

	3.4.
	Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai centriniame pulte
	Būtina
	

	3.5.
	Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu
	Būtina
	

	3.6.
	Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui
	Prisijungiama naudojant interneto naršyklę ar lygiaverčius sprendimus. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas
	

	3.7.
	Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija
	1. Kompiuteris (su klaviatūra ir pele) ir lazerinis spausdintuvas,  1 kompl. 
2. Ekrano: skiriamoji geba ≥1920 x 1080 taškų, įstrižainė ≥ 21.5", 1 vnt.
3. Pakabinamas TV ≥ 55", 1 vnt.
	

	3.8
	Kibernetinio saugumo reikalavimai
	Duomenų perdavimas tarp gyvybinių funkcijų monitorių ir centrinės stebėjimo stoties turi būti apsaugotas šifruotu ryšiu tiek naudojant laidinį, tiek belaidį duomenų perdavimą (jeigu toks naudojamas). Gali būti naudojamos sistemoje integruotos arba kartu su sistema tiekiamos suderinamos techninės saugumo priemonės. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (įrodantys dokumentai turės būti pateikti pristačius prekes*).
Centrinė stebėjimo stotis turi užtikrinti naudotojų autentifikavimą ir prieigos teisių valdymą, siekiant apsaugoti pacientų duomenis nuo neautorizuotos prieigos. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (įrodantys dokumentai turės būti pateikti pristačius prekes*).
Gamintojas turi taikyti pažeidžiamumų valdymo ir programinės įrangos saugumo atnaujinimų procesą. Įrangos saugumo atnaujinimai turi būti užtikrinami ne trumpiau kaip garantinio aptarnavimo laikotarpiu, be papildomo mokesčio. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (įrodantys dokumentai turės būti pateikti pristačius prekes*).
Centrinės stebėjimo stoties operacinė sistema įrangos pristatymo metu turi būti palaikoma gamintojo, įskaitant saugumo atnaujinimų teikimą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (įrodantys dokumentai turės būti pateikti pristačius prekes*).
Nuotolinė prieiga, jeigu naudojama, įskaitant tiekėjo ar gamintojo techninės priežiūros prieigą, turi būti apsaugota, autorizuota ir suteikiama tik gavus ligoninės leidimą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (įrodantys dokumentai turės būti pateikti pristačius prekes*).
*Atitiktis gali būti pagrindžiama gamintojo technine dokumentacija, naudojimo instrukcija, IT saugumo funkcijų aprašymu, gamintojo deklaracija ar kitais lygiaverčiais dokumentais, leidžiančiais nustatyti reikalaujamų saugumo funkcijų įgyvendinimą. Atskiro kibernetinio saugumo sertifikato nereikalaujama.
	

	4.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėn.
	

	5.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	7.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	8.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	





TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Taikoma techninės specifikacijos (toliau tekste-TS) punktams/įrangos elementui
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris: Maksimalus skiriamų balų skaičius
	Kriterijaus parametro tipas

	
	
	
	Siūloma parametro reikšmė
	
	

	T1
	Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų, naudojant 5 elektrodų kabelį / komplektą
	TS eil. Nr. 1.3. 5 p. ir eil. Nr. 2.2. Vertinama gyvybinių funkcijų monitoriaus EKG funkcija ir komplektuojamas EKG elektrodų kabelis.
	
	15 balų
	Statinis:
(Taip/Ne)

	T2
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekrano vaizdo orientacija automatiškai keičiasi priklausomai nuo modulio orientacijos horizontalia ir vertikalia kryptimis
	TS eil. Nr. 1.7. Vertinama mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekrano funkcija.
	
	3 balų
	Statinis:
(Taip/Ne)

	T3
	Galimybė grafiniu žemėlapio pavidalu atvaizduoti ST ir STE parametrų vertes
	TS eil. Nr. 1.10.2. Vertinama papildoma gyvybinių funkcijų monitoriaus ST segmento analizės ir grafinio atvaizdavimo funkcija.
	
	12 balai
	Statinis:
(Taip/Ne)







	2 DALIS „DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS PRIETAISAS” 

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisas 
	12 vnt. 
(6 vnt. į intensyvios terapijos sk.., 6 vnt. į priėmimo ir skubios pagalbos sk.)
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10 
	11 
	12 
	13 

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Aparato paskirtis 
	Suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai
	

	2.
	Aparato naudojamos dujos (tiekiamos iš ligoninės centralizuoto dujų tiekimo sistemos) 
	1.Deguonis ir suspaustas oras.
2.Siūlomo aparato Darbinis tiekiamų dujų slėgio diapazonas > 2,8  bar
	


	3.
	Elektros maitinimas
	1.Elektros tinklas;
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius):  aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio > 30 min.
	

	4.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai:
	1.Intubacinė ventiliacija
2. Neinvazinė ventiliacija
3. Didelio srauto deguonies tiekimas
	

	5.
	Ventiliacijos darbo režimai:
	1.  Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija
2.  Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija
3.  Tūriu kontroliuojama asistuojanti ar lygiavertė ventiliacija
4.  Ventiliacijos režimas, kuriame automatiškai palaikomas nustatytas tikslinis minutinis kvėpavimo tūris, adaptuojant privalomos ventiliacijos parametrus pagal paciento kvėpavimą.
5.   Slėgiu kontroliuojama privaloma ventiliacija
6.   Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija
7.   Slėgiu kontroliuojama dviejų slėgių lygių ventiliacija
8. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija 
9. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgio lygiu
10. Savaiminio kvėpavimo režimas su tūrio palaikymu, kai automatiškai reguliuojamas slėgio palaikymo lygis siekiant nustatyto kvėpavimo tūrio (Volume Support ar lygiavertis).
	

	6.
	Neinvazinė ventiliacija: 
	
	

	6.1
	Neinvazinės ventiliacijos taikymo galimybė 
	Neinvazinės ventiliacijos taikymas slėgiu kontroliuojamuose ir slėgio palaikymo režimuose.
	

	7.
	Režimai, savybės, metodikos:
	
	

	7.1
	Automatinis vamzdelio pasipriešinimo kompensavimas
	Pasirenkant naudojamo endotrachėjinio ir tracheostominio vamzdelių tipą ir nustatant pageidaujamą kompensavimo procentinį lygį 
	

	7.2
	Deguonies koncentracijos matavimas
	Įkvepiamo deguonies koncentracijos (FiO₂) matavimo sistema
	

	7.3
	Automatinio slėgio adaptacijos funkcija
	Bent vienas ventiliacijos režimas, kuriame aparatas automatiškai reguliuoja įkvėpimo slėgį pagal išmatuotą kvėpavimo tūrį, siekdamas palaikyti nustatytą tikslinį kvėpavimo tūrį.
	

	7.4
	Garantuoto tūrio funkcija
	Automatinio įkvėpimo slėgio reguliavimo pagal nustatytą tikslinį kvėpavimo tūrį funkcija, taikoma bent viename sinchronizuotos privalomos ventiliacijos režime.
	

	7.5.
	Vizualinė plaučių mechanikos analizės funkcija
	Grafiškai pateikiama plaučių būklės vizualizacija, kuri realiu laiku rodo paciento plaučių tamprumo ir pasipriešinimo pokyčius vizualine ir skaitine išraiškomis.
	

	7.6.
	Atodūsio funkcija 
	Atodūsio funkcija su reguliuojamu slėgiu ir trukme arba lygiavertė funkcija
	

	8.
	Pagrindiniai nustatymai:
	
	

	8.1
	Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	1 – 90 k./min.
	

	8.2
	Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos suaugusiems
	nuo ne daugiau kaip 100 ml iki ne mažiau kaip 2500 ml
	

	8.3
	Srauto įkvėpime nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	≤6 iki ≥120 l/min.
	

	8.4
	Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0.2 – 10 s
	

	8.5
	Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje nustatomos ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	1 – 50  cmH2O
	

	8.6
	Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas)
	≤0,5 iki ≥15 l/min.
	

	8.7
	O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	21 – 100 %
	

	9.
	Rankiniu būdu atliekamas valdymas:
	 Įsotinimo deguonimi funkcija (pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo manevro, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir įpūtimo sistemą) su automatiniu paciento atjungimo ir prijungimo aptikimu.
	

	10.
	Didelio srauto deguonies terapijos funkcija  
	Aparato sukuriamas deguonies srauto ribos ne siauresnės už nurodytas: 5 - 50 l/min. 
Deguonies koncentracijos nustatymo ribos ne siauresnės už nurodytas 21-100%.
	

	11.
	Aparate integruotas ekranas:
	1.Ekrano įstrižainė ≥38 cm, jutiklinis ar lygiavertis su parametrų nustatymų rankenėle.
2. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti >3 pasirenkamų parametrų kreives.
3. Galimi atvaizdavimo tipai: kreivės, grafiniai trendai, kilpinės kreivės.
	

	12.
	Matuojami parametrai:
	1.Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP).
2. Plato slėgis (Pplat).
3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP).
4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean).
5. etCO2, per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2), vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2).
6. Nuotėkis.
7. Kvėpavimo dažnis: bendras, priverstinis ir spontaninis.
	

	13.
	Apskaičiuojami parametrai:
	1.Tamprumas (angl., compliance)
2. Pasipriešinimas (angl., resistance)
3. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB)
4. Neigiama įkvėpimo jėga (NIF)
5. Kvėpavimo takų okliuzijos slėgio P0.1 matavimo funkcija, inicijuojama naudotojo arba atliekama automatiškai.
	

	14.
	Garsinė ir vaizdinė  apsaugos (aliarmo) sistema
	Būtina 
	

	15.
	Reikalavimai komplektacijai:
	
	

	15.1.
	Prietaiso mobilumo / tvirtinimo sprendimas – 1 kompl.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisas turi būti komplektuojamas su gamintojo numatytu vežimėliu arba būti pritaikytas saugiam montavimui ant medicininės konsolės, sieninės ar kitos lygiavertės tvirtinimo sistemos.
	

	15.2.
	etCO2 matavimo jutiklis (pagrindiniame sraute), daugkartinio naudojimo
	1 vnt.
	

	15.3.
	Daugkartinio naudojimo kiuvetės etCO2 matavimui, skirtos naudojimui su suaugusiems pacientams skirtais kvėpavimo kontūrais
	≥ 2 vnt.
	

	15.4.
	Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas
	≥ 2 vnt.
	

	16.
	Aparate  integruotos jungtys 
	1. RS232 arba lygiavertė jungtis ≥ 1 vnt.
2. USB jungtys ≥ 1 vnt. 
3. Papildomam ekranui prijungti vaizdo perdavimui ≥ 1 vnt.
	

	17.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėn.

	

	18.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	19.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	20.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	21.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	



TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Taikoma techninės specifikacijos (toliau tekste-TS) punktams/įrangos elementui
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris: Maksimalus skiriamų balų skaičius
	Kriterijaus parametro tipas

	
	
	
	Siūloma parametro reikšmė
	
	

	T1
	Didelio srauto deguonies terapijos metu yra galimybė nustatyti / reguliuoti maksimalią slėgio ribą.
	TS eil. Nr. 10 p. Vertinama papildoma didelio srauto deguonies terapijos funkcija – maksimalios slėgio ribos nustatymas / reguliavimas.
	
	5 balai
	Statinis:
(Taip/Ne)

	T2
	Galimybė naudojant USB laikmeną ar lygiavertį sprendimą eksportuoti įvykių žurnalo duomenis ir ekrano kopijas bei atlikti įrenginio konfigūracijos importą ir eksportą.
	TS eil. Nr. 16 p. 2 papunktis. Vertinamas papildomas USB jungties ar lygiaverčio sprendimo funkcionalumas, susijęs su duomenų bei įrenginio konfigūracijos eksportu ir importu.
	
	10 balų
	Statinis:
(Taip/Ne)

	T3
	Savaiminio kvėpavimo režimas su proporcinga slėgio pagalba
	[bookmark: _GoBack]TS eil. Nr. 5 p. „Ventiliacijos darbo režimai“. Vertinama papildoma ventiliacijos funkcija / režimas, kuris nėra nustatytas kaip privalomas techninės specifikacijos reikalavimas.
	
	5 balų
	Statinis:
(Taip/Ne)

	T4
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas
	TS eil. Nr. 17 p. Vertinamas siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis, viršijantis privalomą ne trumpesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį.
	
	0-10 balų
	Interpoliacinis






	
3 DALIS „INKSTŲ PAKAITINĖS TERAPIJOS PRIETAISAS NUOLATINIAMS (ILGOS TRUKMĖS) METODAMS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Inkstų pakaitinės terapijos prietaisas nuolatiniams (ilgos trukmės) metodams
	1 vnt. (į intensyvios terapijos sk)
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8 
	9 
	10 
	11 

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Atliekamos terapijos arba lygiavertės
	Turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip šias terapijas: CVVH, CVVHD, CVVHDF ir terapinę plazmos apykaitą (TPE) arba lygiaverčius terapijos režimus.
	

	2.
	Regioninė citrato antikoaguliacija
	Turi būti galimybė taikyti citrato pagrindu veikiančią regioninę antikoaguliaciją CVVHD ir CVVHDF arba lygiaverčiuose režimuose.
	

	3.
	Skysčių balanso reguliavimo sistema
	Automatinė skysčių balanso kontrolė arba lygiavertė funkcija
	

	4.
	Magistralių rinkinio paruošimas (įdėjimas ir užpildymas)
	Automatinis arba pusiau automatinis magistralių paruošimas arba lygiavertė funkcija
	

	5.
	Ekranas įrenginio valdymui ar lygiavertis
	Spalvotas lietimui jautrus ekranas. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm.
	

	6.
	Vartotojo sąsajos kalba ir tipas
	Lietuvių ir/arba anglų kalba su intuityvia grafine vartotojo sąsaja
	

	7.
	Šildytuvo temperatūros nustatymas
	Reguliuojamas
	

	8.
	Kraujo nuotėkio nustatymas
	Integruotas kraujo nuotėkio detektorius arba lygiavertė automatinė kraujo nuotėkio aptikimo funkcija.
	

	9.
	Antikoaguliantų ir kalcio dozavimas
	Turi būti užtikrintas heparino, citrato ir kalcio dozavimas, kai atitinkama medžiaga naudojama pasirinktam terapijos režimui. Pompos gali būti integruotos arba gamintojo numatytos ir su aparatu suderinamos.
	

	9.1.
	Heparino dozavimas
	Reguliuojamas heparino dozavimas.
	

	9.2.
	Kalcio dozavimas
	Reguliuojamas kalcio dozavimas regioninės citrato antikoaguliacijos metu.
	

	9.3.
	Citrato dozavimas
	Reguliuojamas citrato dozavimas regioninės citrato antikoaguliacijos metu.
	

	9.4.
	Heparino boliusas
	Heparino boliuso funkcija – būtina.
	

	10.
	Svarstyklės arba lygiavertės sistemos pakaitiniam ir citratiniam tirpalui
	Būtina 
	

	11.
	Paciento skysčių šalinimas
	Reguliuojamas. Maksimalus paciento skysčių šalinimo greitis ne mažesnis kaip 900 ml/val.
	

	12.
	Dializato srautas
	Reguliuojamas. Maksimalus dializato srautas ne mažesnis kaip 4 800 ml/val.
	

	13.
	Pakaitinio tirpalo srautas
	Reguliuojamas. Maksimalus pakaitinio tirpalo srautas ne mažesnis kaip 4 800 ml/val.
	

	14.
	Efluento / šalinamo dializato srautas
	Automatiškai ir (ar) rankiniu būdu valdomas pagal aparato veikimo principą. Maksimalus srautas ne mažesnis kaip 6 000 ml/val.
	

	15.
	Kraujo pompos tėkmės greitis
	Reguliuojamas kraujo srautas. Reguliavimo diapazonas turi apimti bent 40–400 ml/min.
	

	16.
	Slėgio prieš filtrą stebėjimas
	Turi būti užtikrintas slėgio prieš filtrą matavimas / stebėjimas ir aliarmo funkcija.
	

	17.
	Arterinio / kraujo paėmimo linijos slėgio stebėjimas
	Turi būti užtikrintas arterinio / kraujo paėmimo linijos slėgio matavimas / stebėjimas ir aliarmo funkcija.
	

	18.
	Efluento / filtrato slėgio stebėjimas
	Turi būti užtikrintas efluento / filtrato slėgio matavimas / stebėjimas ir aliarmo funkcija.
	

	19.
	Veninio / kraujo grąžinimo linijos slėgio stebėjimas
	Turi būti užtikrintas veninio / kraujo grąžinimo linijos slėgio matavimas / stebėjimas ir aliarmo funkcija.
	

	20.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėn.
	

	21.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	22.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	23.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	24.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	



TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Taikoma techninės specifikacijos (toliau tekste-TS) punktams/įrangos elementui
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris: Maksimalus skiriamų balų skaičius
	Kriterijaus parametro tipas

	
	
	
	Siūloma parametro reikšmė
	
	

	T1
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas
	TS eil. Nr. 20 p. Vertinamas siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis, viršijantis privalomą ne trumpesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį.
	
	0-10 balų
	Interpoliacinis









	4 DALIS „PACIENTO KŪNO TEMPERATŪROS KONTROLĖS PRIETAISAS /TERAPINĖS HIPOTERMIJOS PRIEMONĖ”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Paciento kūno temperatūros kontrolės prietaisas /terapinės hipotermijos priemonė 
	4 vnt. 
(1 vnt. į intensyvios terapijos sk.., 3 vnt. į priėmimo ir skubios pagalbos sk.)
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10 
	11 
	12 
	13 

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1
	Paskirtis
	Tikslinės paciento  kūno temperatūros palaikymui 
	

	2
	Įrenginio konstrukcija
	Mobilus, su ratukais
	

	3
	Paciento temperatūros nustatymo ribos
	Ne siauriau kaip 30.0 °C – 40.0 °C
	

	4
	Temperatūros kontrolės režimai
	Ne mažiau kaip rankinis, automatinis
	

	5
	Temperatūros daviklis
	1. Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar  rektalinis)
2. Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį
3. Ne trumpesnis kaip 3 m (be ar su prailginimo linija)
	

	6
	Saugumas
	Garsiniai ir vizualiniai aliarmai
	

	7
	Komplektacija vienam aparatui
	daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas suaugusiems arba ne mažiau kaip 8 vienetai vienkartinių paklotų 
	

	8
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	9
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėn.
	

	10.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	11.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	



TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Taikoma techninės specifikacijos (toliau tekste-TS) punktams/įrangos elementui
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris: Maksimalus skiriamų balų skaičius
	Kriterijaus parametro tipas

	
	
	
	Siūloma parametro reikšmė
	
	

	T1
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas
	TS eil. Nr. 9 p. Vertinamas siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis, viršijantis privalomą ne trumpesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį.
	
	0-10 balų
	Interpoliacinis






	5 DALIS „PACIENTO ŠILDYMO PRIEMONĖS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Paciento šildymo priemonės
	6 vnt. 
(3 vnt. į intensyvios terapijos sk.., 3 vnt. į priėmimo ir skubios pagalbos sk.)
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10 
	11 
	12 
	13 

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Paskirtis
	Paciento šildymo sistema, 
	

	2.
	Šildymo temperatūros nustatymas
	Ne siauresnėse kaip „33–39 °C“
	

	3.
	Ekranas nustatymų, aliarmų ir temperatūrų atvaizdavimui 

	Būtina

	

	4.
	Aliarmo tipai

	Vizualinis ir garsinis

	

	5.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėn.

	

	6.
	Komplektacija
	Komplektacija vienai sistemai: valdymo blokas ir ne mažiau kaip viena su siūloma sistema techniškai suderinama paciento šildymo priemonė, užtikrinanti galimybę pradėti įrangos naudojimą iš karto po pristatymo. Šildymo priemonė gali būti daugkartinio arba vienkartinio naudojimo, pagal gamintojo numatytą sistemos technologiją.
	

	7.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	8.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	9.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	



TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Taikoma techninės specifikacijos (toliau tekste-TS) punktams/įrangos elementui
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris: Maksimalus skiriamų balų skaičius
	Kriterijaus parametro tipas

	
	
	
	Siūloma parametro reikšmė
	
	

	T1
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas
	TS eil. Nr. 5 p. Vertinamas siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis, viršijantis privalomą ne trumpesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį.
	
	0-10 balų
	Interpoliacinis





	6 dalis „MEDICININIŲ DUJŲ IR ELEKTROS KONSOLĖ”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Medicininių dujų ir elektros konsolė 
	6 vnt.
(į intensyvios terapijos sk.)
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10 
	11 
	12 
	13 

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Konsolių tvirtinimas ir konstrukcijos tipas
	Prie lubų montuojama dviejų alkūnių (arba lygiavertė) vertikali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį)
	

	2.
	Vertikali kolona su išdėstytomis prasilenkiančiomis ar lygiavertėmis  jungtimis (tinkamam deguonies srauto matuoklio ir atsiurbėjo pozicionavimui)
	Daugiapanelė arba lygiavertė konstrukcija, užtikrinanti medicininių dujų, elektros ir kitų jungčių išdėstymą. 
	

	3.
	Papildoma įranga
	Galimybė montuoti lentynas ar kitą medicininę įrangą
	

	4.
	Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas
	Elektros, silpnųjų srovių ir medicininių dujų jungtys išdėstomos ergonomiškai, suderinus su užsakovu
	

	5.
	Vienos konsolės “rankos” sukimosi ašių skaičius
	Konstrukcija turi užtikrinti pakankamą judesių laisvę ir pasiekiamumą >2 sukimosi ašys arba lygiavertė sistema
	

	6.
	Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį
	>330° arba lygiavertis funkcionalumas
	

	7.
	Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai
	1. Elektros įvadams
2. Dujų įvadams
	

	8.
	Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti
	Išoriniai tvirtinimo elementai turi būti uždengti arba apsaugoti
	

	9.
	Konsolės paviršiaus danga
	Antimikrobinė arba lygiavertė arba kita  dezinfekuojama danga 
	

	10.
	Apžiūros šviestuvas
	1. Integruotas arba atskirai montuojamas apžiūros šviestuvas.
2. Apžiūros šviestuvo šviesos intensyvumas >40 000 lux.
3. Apšvietimo lauko dydis esant 1 m atstumui >170 mm
	

	11.
	Konsolių judesių blokavimas
	Stabdžiai (elektromagnetiniai, pneumatiniai ar lygiaverčiai), užtikrinantys ne mažiau kaip dviejų vienos konsolės sukimosi ašių judėjimo blokavimą
	

	12.
	Stabdžių valdymas
	Mygtukai ar kita lygiavertė sistema
	

	13.
	Leistinas konsolės kolonos apkrovimas
	>200 kg
	

	14.
	Siūlomų konsolių atitikimas medicinos prietaisų reglamentams ir standartams (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Medicinos prietaiso klasė: pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) ar lygiavertį siūlomos konsolės turi būti ne žemesnės kaip II ar lygiavertės klasės medicinos prietaisai.
Elektrinės saugos ir elektromagnetinio suderinamumo standartai: atitiktis standartams EN 60601-1 arba lygiaverčiams ir EN 60601-1-2 arba lygiaverčiams.
Medicininių darbo vietų (konsolių) standartas: atitiktis standartui EN ISO 11197 arba lygiaverčiam.
Medžiagų degumo klasė: atitiktis degumo standartui UL 94 V-1 arba lygiaverčiams standartams
	

	15.
	Konsolės matmenys ir komplektacija
	
	

	15.1.
	Pirmos alkūnės ilgis
	≥ 750 mm
	

	15.2.
	Antros alkūnės ilgis
	≥ 750 mm 
	

	15.3.
	Konsolės vertikalios kolonos ilgis
	> 1000 mm
	

	15.4.
	Reikalavimai konsolės komplektacijai:
	1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu >12 vnt.;
2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai >6 vnt.;
3. Vakuumo tiekimo jungtis >2 vnt.;
4. Medicininio suspausto oro ≥ 4 bar jungtis >2 vnt.;
5. Deguonies jungtis >3 vnt.;
6. Tinklo jungtys RJ45 arba lygiavertė >6 vnt.;
7. Lentyna su stalčiumi,   >1 vnt.;
8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų;
9. Alkūnė su stulpeliu infuzinių pompų tvirtinimui, kabliais tūrinių pompų maišams kabinti. >1 vnt.
10. Galimybė tvirtinti pacientų monitorių prie konsolės (pvz., naudojant tvirtinimo alkūnę ar kitą lygiavertį sprendimą), užtikrinant saugų ir ergonomišką monitoriaus išdėstymą
	

	16.
	Pneumatinės jungtys
	Atitiktis medicininėms pneumatinėms jungtims taikomiems EN standartams arba lygiaverčiams standartams
	

	17.
	Pateiktas lubinės konsolės sistemos brėžinys (iš šono ir iš viršaus) su esminiais išmatavimais
	Pateikiami techniniai brėžiniai su matmenimis
	

	18.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	19.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	20.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	21.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifkacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	22.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	



TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Taikoma techninės specifikacijos (toliau tekste-TS) punktams/įrangos elementui
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris: Maksimalus skiriamų balų skaičius
	Kriterijaus parametro tipas

	
	
	
	Siūloma parametro reikšmė
	
	

	T1
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas
	TS eil. Nr. 18 p. Vertinamas siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis, viršijantis privalomą ne trumpesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį.
	
	0-10 balų
	Interpoliacinis






Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 
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Tiekėjo adresas (


Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 
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Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
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El. pašto adresas


 


 


Šiuo pasiūlymu 


pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:


 


1)


 


konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų infor


macinėje sistemoje;


 


2)


 


pirkimo sąlygose;


 


3)


 


kituose pirkimo dokumentuose.


 


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


 


Pasirašydamas CVP


 


IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų 


skaitmeninės


 


kopij


os ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.


 


Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.


 


 


Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus


 


reikalavimus: 


 


Prekių ch


arakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo 


dokumentą.


 


Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba 


lygiavertis“. 


 


Tiekėjas, siūlantis 


lygiavertę prekę


 


privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra 


lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
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 Nr.   

(data)    

 

(sudarymo vieta)  

 

Tiekėjo pavadinimas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai )   

Tiekėjo adresas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvi ų adresai )   

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos   

Telefono numeris   

El. pašto adresas   

Šiuo pasiūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:   1)   konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų infor macinėje sistemoje;   2)   pirkimo sąlygose;   3)   kituose pirkimo dokumentuose.   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.   Pasirašydamas CVP   IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų  skaitmeninės   kopij os ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.   Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.     Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus   reikalavimus:    Prekių ch arakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo  dokumentą.   Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba  lygiavertis“.    Tiekėjas, siūlantis  lygiavertę prekę   privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra  lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus        

