## TS
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininės įrangos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
I DALIS. Medicininė įranga
1 | FUNKCINĖS LOVOS REANIMACIJAI MATO VNT - Vnt.
Funkcinė lova reanimacijai | Elektrinio valdymo, reanimacinė, 4 dalių
Čiužinio platforma | Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų) (galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų.)
Platformos sekcijos paga-mintos iš lengvai valomų plastikinių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš HPL atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš metalinių plokščių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui arba metalinių juostų atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; (neleidžiama siūlyti kon-strukcijų iš metalinės vielos arba strypų)
Galimybė čiužinio platformos sekcijas išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini čiužinio platformos sekcijų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo
Bendri visos čiužinio platformos matmenys (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm
Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | Valdoma elektrine pavara;
Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne siauresnės kaip nuo 44 iki 75 cm
Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Valdoma elektrine pavara
Pakėlimo kampas ≥ 60º
Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Valdoma elektrine pavara
Pakėlimo kampas ≥ 25º.
Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu
Pakėlimo kampas ≥ 20o
Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | Valdoma elektrine pavara
Lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai: ≥ 12°/≥ 12°
Dviguba autoregresija | Būtina
„Cardio“ gulėjimo pozicija | Būtina
Sekcijų automatinio regreso funkcija | Būtina, ne mažiau 10 cm (į kojūgalio ir galvūgalio puses)
CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumon-tuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių
Palenkus rankeną galvos-nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn
Lovos prailginimo funkcija | Būtina
Lovos funkcijų valdymo pultai
Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | Rankinis pultelis, pritaikytas pakabinti ant lovos šono arba yra sumontuotas lovos šone
Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą
Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | Skirtas medicinos personalui
Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio
Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą
Pultas turi ne mažiau kaip 3 užprogramuotas lovos pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu. Su netyčinio pulto paspaudimo apsauga (pvz. aktyvavimo mygtukas ar pan.)
Kojinis valdymo pultas | Sumontuotas ant lovos rėmo
Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo
Kojinio valdymo pultu aktyvuojamos pakėlimo/nuleidimo pozicijos
Šoniniai apsauginiai rėmai | Pagaminti iš plastiko arba metalo, atsparaus smūgiams, plovimui ir/ar dezinfekcinių medžiagų poveikiui;
Šoninės apsaugos užima ne mažiau kaip du trečdalius lovos šono ilgio, apsaugančios lovų šonus iš abiejų pusių ir susideda iš dviejų dalių, nuleidžiamos ir pakeliamos atskirai (pvz. pusę lovos krašto – nuleistos, pusę – pakeltos)
Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo)
Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm.
Lovos galai | Plastikiniai (arba lygiaverčiai), pusiau uždaro tipo
Nuimamos konstrukcijos, nuimami lengvai, nenaudo-jant jokių įrankių
Su užraktu apsaugai nuo atsi-tiktinio ištraukimo
Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta
Apsauginiai bamperiai | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose
Lovos važiuoklė | Su 4 grindų dangos netepančiais ratukais, kurių skersmuo ≥ 120 mm
Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema – lovos kojūgalyje esančių ratukų (arba visų keturių) stabdžiai valdomi vienu metu, centrinio valdymo svirtimis
Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukio-jantis)
Valdymo svirtys sumontuotos prie kojūgalyje esančių ratukų
Lovos elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo.
Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 230 x 105 cm.
Lovos svoris (be priedų) | ≤ 210 kg
Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | ≥ 240 kg
Lovos priedai ir konstrukciniai elementai
Infuzinis stovas | Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt.
Nuimamas
Galima perdėti ant kitos lovos
Galima perdėti iš vienos lovos pusės į kitą
Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | ≥ 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo
Standartinės lovos padėtys | Paciento apžiūros padėtis gulima (čiužinio platforma ištiesinama)
Sėdimoji pozicija
Paciento gaivinimo arba reversinio Trendelenburgo pozicija
Integruotos svarstyklės | Būtina
Reikalavimai čiužiniui | Poroloninis, skirtas ligoninės lovoms
Pagamintas iš elastingo didelio tankio (HD) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos
Tinkantis naudoti iš abiejų pusių
Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ≥ 12 cm
Pragulų profilaktikai
Reikalavimai čiužinio užvalkalui | Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga)
Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams
Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo
Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje
Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse
Atsparus dezinfekcijai
Lovos el. maitinimo šaltinis | 220V ± 10 %, 50 Hz
Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. (visam lovos komplektui su čiužiniu).
Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams
Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (privaloma pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas)
Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. * | Būtinas (privaloma pateikti tiekėjo deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus).
Lovos paviršių dengiamųjų mišinių reikalavimai (apribojimai).* | Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms medinėms ar metalinėms lovos dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip: • 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai; • ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos); • 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.