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1. Mikrošuntas, skirtas glaukomos  chirurgijai:
· pagaminta iš  biologiškai suderinamos, sintetinės polimerinės (SIBS, ang. styrene-block-isobutylene-block-styrene) ar lygiavertės medžiagos;
· ilgis: 8,5± 0,1 mm;
· bendras skersmuo turi būti 350±1,0 µm;
· vidinio kanalo skersmuo turi būti 70± 1,0 µm;
· distalinėje dalyje, 3 ± 0,1 mm atstumu, randasi plokštelės, kurios stabilizuoja implantą odenos tunelyje;
· kartu vienkartinių medžiagų rinkinys:
· peilis, padedantis suformuoti 1 mm odenos tunelį;
· implanto vietos žymeklis;
· 25G adata;
· 23G kaniulė;
· sterilūs (simboliai ant pakuočių);
· vienkartiniai (pažymėta simboliais);
· su numatyta pakuočių atidarymo vieta;
· ant pakuočių pažymėta produktų pagaminimo datos ir galiojimo laikas mėnesiais.
Orientacinis poreikis: 300 vnt.


Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.




