HEMAROJAUS GYDYMUI SKIRTAS DIODINIS LAZERIS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
[bookmark: _Hlk212197645]3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, po pristatymo  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.
5. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.
7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
8. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:
8.1.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija
8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;
8.4.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
9. Personalo mokymai:
9. 1. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥0,5 akademinė val.
2

[bookmark: _Hlk214866299]10. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1
	Hemorojaus gydymui skirtas diodinis lazeris
	1 komplektas. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį ir gamintoją.
	
	

	2
	Paskirtis
	Mažai invazinei hemoroidinių mazgų koaguliacijai ir lazerinei hemoroidoplastikai. Gamintojo ES naudojimo instrukcija turi patvirtinti siūlomo lazerio ir šviesolaidžio derinio paskirtį.
	
	

	3
	Lazerio tipas
	Medicininis diodinis lazeris.
	
	

	4
	Maitinimo šaltinis
	230 V, 50 Hz, 
	
	

	5
	Ekranas
	Rodoma pasirinkta galia, darbo režimas, impulsų nustatymai, procedūros laikas, perduota energija džauliais ir įrangos būsenos.
	
	

	6
	Aktyvavimas
	Komplekte pateikiamas kojinis pedalas, suderinamas su siūlomu lazeriu.
	
	

	7
	Pagalbinis spindulys
	Matomas pagalbinis spindulys šviesolaidžio padėčiai nustatyti.
	
	

	8
	Saugos funkcijos
	Avarinis stabdymas, apsaugotas įjungimas, parengties režimai, durų blokavimo sąsaja, garsinė ir vaizdinė spinduliavimo indikacija, spinduliavimo sustabdymas gedimo atveju.
	
	

	9
	Lazerio techniniai parametrai:
	
	
	

	9.1
	Bangos ilgis
	1470 nm, leidžiamas nuokrypis ±30 nm. Papildomas bangos ilgis neprivalomas.
	
	

	9.2
	Maksimali išėjimo galia
	≥ 12 W ties 1470 nm. galia matuojama šaltinyje
	
	

	9.3
	Galios reguliavimas
	Reguliuojama galia. Tiekėjas nurodo mažiausią ir didžiausią reikšmes bei reguliavimo žingsnį.
	
	

	9.4
	Darbo režimai
	Nuolatinis ir impulsinis. Visi reikalingi režimai ir programinės įrangos licencijos turi būti įtraukti į kainą.
	
	

	9.5
	Impulsų valdymas
	Reguliuojama impulso trukmė ir pauzė tarp impulsų. Tiekėjas nurodo tikslias reguliavimo ribas.
	
	

	10
	Kartu su lazeriu komplektuojama:
	
	
	

	10.1
	Šviesolaidžiai hemorojaus gydymui
	≥ 10 vnt., sterilūs, vienkartiniai, gamintojo patvirtinti hemorojaus gydymui ir suderinami su siūlomu lazeriu.
	
	

	10.2
	Šviesolaidžių konstrukcija
	Nurodyti antgalio formą, spinduliavimo geometriją, šerdies skersmenį, ilgį, katalogo kodą ir galiojimo laiką.
	
	

	10.3
	Rankenėlės ir jungtys
	Visos siūlomiems šviesolaidžiams reikalingos rankenėlės, adapteriai, kaniulės ir įvedimo priedai. Priimtinos skirtingos gamintojo patvirtintos jungtys.
	
	

	10.4
	Apsauginiai akiniai
	≥ 3 poros personalui.
pacientui – gamintojo numatyta akių apsauga. 
Apsauga turi atitikti siūlomus bangos ilgius.
	
	

	10.5
	Kiti priedai
	Maitinimo šaltinis, ES elektros laidas,  transportavimo dėklas ir įspėjamieji ženklai.
	
	

	10.6
	Dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba ir perdavimo-priėmimo aktas.
	
	

	11
	CE ženklinimas ir atitikties dokumentai
	Pateikti siūlomam modeliui ir šviesolaidžiams taikomų CE, ES atitikties ir, kai taikoma, notifikuotosios įstaigos dokumentų kopijas arba lygiaverčius dokumentus.
	
	

	12
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai nuo priėmimo. Garantinis remontas ir gamintojo numatyta profilaktinė priežiūra, įskaitant dalis, medžiagas, darbus ir transportą, įtraukiami į kainą.
	
	





	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris
	Kriterijaus lyginamasis svoris 

	Kaina (K)
	X=80

	Techniniai ir eksploataciniai pranašumai (T)
	Y=20

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	
	

	T1
	Ilgesnė garantija: ne mažiau kaip 36 mėnesiai visai siūlomai įrangai.
	Statinis: (taip / ne)
	L1 = 10
	

	T2
	Didesnis pradinis kiekis: ne mažiau kaip 20 sterilių vienkartinių hemorojaus gydymo šviesolaidžių, įtrauktų į bendrą kainą.
	Statinis: (taip / ne)
	L2 = 10
	



