PRIEDAS Nr. 2

I PIRKIMO DALIS

ELEKTRONEUROMIOGRAFO (ENMG) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. VšĮ Jūrininkų poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) perka Elektroneuromiografą (ENMG), 1 vnt. (toliau – Prekė), kuri turi būti pristatyta adresu: Taikos pr. 46, Klaipėda.

2. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei atitikti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją, įrodančią siūlomos įrangos modelio atitiktį aukščiau išvardintiems reikalavimams.

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke.

4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

5. Prekė turi atitikti minimalius techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus.

5.1. Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

5.2. Siūlomų prekių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams turi būti pagrindžiama kartu su pasiūlymu pateikiamais gamintojo parengtais techniniais dokumentais – katalogais, brošiūromis, techninių duomenų lapais, vartotojų vadovais ar kitais lygiaverčiais dokumentais. Pateikiami dokumentai turi būti pateikti visa apimtimi, su visais puslapiais ir priedais, ir turi būti pakankami identifikuoti siūlomą prekės gamintoją, modelį arba gaminių seriją / konfigūraciją, jeigu dokumentas pagrįstai taikomas keliems tos pačios serijos modeliams. Dokumentų iškarpos, atskiri iš dokumento išimti puslapiai, tiekėjo savarankiškai sudaryti dokumentų fragmentai ar kitaip pakeistas dokumentų turinys nepriimami. Pateikiami dokumentai negali būti sutrumpinti, apkarpyti, retušuoti, užtušuoti, uždengti ar kitaip pakeisti taip, kad būtų paslėpta ar neįskaitoma juose esanti informacija. Leidžiama pažymėti atitiktį pagrindžiančias vietas, jeigu toks žymėjimas nekeičia ir neuždengia originalaus dokumento turinio. Jeigu atitiktis pagrindžiama gamintojo interneto svetainėje pateikta informacija, gali būti pateikiama aiškiai įskaitoma momentinė ekrano kopija (angl. print screen), kurioje turi būti matoma interneto svetainė ir informacija, leidžianti nustatyti, kad ji priklauso gamintojui. Jeigu pateikiamas dokumento vertimas, kartu turi būti pateiktas visas originalus dokumentas.

5.3. Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

5.4. Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).

5.5. Tuo atveju, jeigu gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Šiame punkte nurodyti dokumentai yra papildomi įrodymai ir nepakeičia 5.2 punkte nustatyto reikalavimo pateikti techninius dokumentus.

5.6. Su pasiūlymu pateikiamas gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę tiekėjui atstovauti gamintoją (jeigu jis nėra siūlomų prekių gamintojas) ir/ar platinti siūlomas prekes bei atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytino susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atstovauti gamintoją ir/ar platinti prekes bei atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmeninę dokumento kopiją lietuvių ir/arba anglų kalba.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Elektroneuromiografas (ENMG), 1 vnt. |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Elektroneuromiografo (ENMG) paskirtis | Skirtas nervų, raumenų ir nervo-raumens jungties ligų nustatymui | Skirtas nervų, raumenų ir nervo-raumens jungties ligų nustatymui: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| Specialieji reikalavimai: |  |  |  |  |
| 2. | Elektros maitinimo šaltinis | ~220+10% V, 50/60Hz | Elektros maitinimo šaltinis: – [nurodyti konkrečiai] V: [nurodyti taip/ne]; – 50/60Hz [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Kanalų skaičius | Ne mažiau 4 kanalų | Kanalų skaičius: [nurodyti konkrečiai] kanalai | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| Reikalavimai atliekamiems neurofiziologiniams tyrimams: |  |  |  |  |
| 4. | Nervų laidumo tyrimai: |  |  |  |
| 4.1. | Motorinio nervo pralaidumo tyrimas | Būtina | Motorinio nervo pralaidumo tyrimas: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.2. | Sensorinio nervo pralaidumo tyrimas | Būtina | Sensorinio nervo pralaidumo tyrimas: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.3. | Pakartotinė stimuliacija | Būtina | Pakartotinė stimuliacija: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.4. | F banga | Būtina | F banga: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.5. | H refleksas | Būtina | H refleksas: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.6. | Mirksėjimo refleksas | Būtina | Mirksėjimo refleksas: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.7. | Autonominė nervų sistemos tyrimų programa | Būtina | Autonominė nervų sistemos tyrimų programa: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Elektromiografija (EMG): |  |  |  |
| 5.1. | Kiekybinė elektromiografija | Būtina | Kiekybinė elektromiografija: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.2. | IPA analizė | Būtina | IPA analizė: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.3. | T/A analizė | Būtina | T/A analizė: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.4. | Makromiografija | Būtina | Makromiografija: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.5. | Vienos skaidulos EMG tyrimas (spontaninis ir stimuliuojamas) | Būtina | Vienos skaidulos EMG tyrimas (spontaninis ir stimuliuojamas): [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Iššauktieji potencialai (EP): |  |  |  |
| 6.1. | Iššauktiniai somatosensoriniai potencialai (SEP, SSEP, ECG-SSEP, ESCP) | Būtina | Iššauktiniai somatosensoriniai potencialai – SEP, SSEP, ECG-SSEP, ESCP: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.2. | Iššauktiniai klausos potencialai (ABR, MLR, SVR, EcochG) | Būtina | Iššauktiniai klausos potencialai – ABR, MLR, SVR, EcochG: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.3. | Iššauktiniai regos potencialai (VEP, ERG, EOG) | Būtina | Iššauktiniai regos potencialai – VEP, ERG, EOG: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Reikalavimai stiprintuvui: |  |  |  |
| 7.1. | Optiškai izoliuotas stiprintuvas | Ne mažiau 4 kanalų | Optiškai izoliuotas stiprintuvas: [nurodyti konkrečiai] kanalų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.2. | Įėjimo varža | 200 MΩ±10% | Įėjimo varža: [nurodyti konkrečiai] MΩ | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.3. | CMRR (Signalo slopinimo koeficientas) | Ne mažiau 106 dB | CMRR: [nurodyti konkrečiai] dB | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.4. | Elektrodų varžos tikrinimas | 2,5,10,20 K | Elektrodų varžos tikrinimas – 2,5,10,20 K: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.5. | Elektrodų montažas | Kontroliuojamas programinės įrangos | Elektrodų montažas kontroliuojamas programinės įrangos: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.6. | Amplitudės kalibracija | Su ne mažiau kaip 1 μV, 10 μV, 100 μV, 1 mV ir 10 mV kalibravimo lygiais, kurių tikslumas ± 5 % | Amplitudės kalibracija su [nurodyti konkrečiai μV ir mV] kalibravimo lygiais, kurių tikslumas [nurodyti konkrečiai] % | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.7. | Jautrumas | Sistema turi užtikrinti jautrumo nustatymus ne mažiau kaip 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200 ir 500 μV/div bei 1, 2, 5 ir 10 mV/div, kurių tikslumas ±5 %. | Sistema užtikrina jautrumo nustatymus [nurodyti konkrečiai μV/div bei mV/div], kurių tikslumas [nurodyti konkrečiai] % | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Reikalavimai filtrams: |  |  |  |
| 8.1. | Žemo dažnio filtrai | DC 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz, 1, 2, 3 kHz | Žemo dažnio filtrai – DC 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz, 1, 2, 3 kHz: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.2. | Aukšto dažnio filtrai | 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz, 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 20 kHz | Aukšto dažnio filtrai – 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz, 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 20 kHz: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.3. | El. tinklo (notch) filtras | 50/60Hz | El. tinklo (notch) filtras – 50/60Hz: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Reikalavimai duomenų įrašymui: |  |  |  |
| 9.1. | A/D konverteris | Ne mažiau 16 bitų | A/D konverteris – [nurodyti konkrečiai] bitų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9.2. | Artefaktų atmetimas | Konfigūruojamas kiekvienam kanalui atskirai | Artefaktų atmetimas – konfigūruojamas kiekvienam kanalui atskirai: [nurodyti taip/ne] |  |
| 10. | Reikalavimai elektriniam stimuliatoriui: |  |  |  |
| 10.1. | Stimulo trukmė | 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 ms | Stimulo trukmė – 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 ms: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10.2. | Stimulo režimai | Vieno stimulo, dvigubo stimulo, “train” | Stimulo režimai: – vieno stimulo [nurodyti taip/ne], – dvigubo stimulo [nurodyti taip/ne], – “train” [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10.3. | Stimuliavimo intensyvumas | Nuo 0,1 iki 100 mA, matuojant ne mažiau kaip kiekvienu iš šių žingsnių:0.1, 0.2 ir 1 mA | Stimuliavimo intensyvumas: nuo 0,1 iki 100 mA, [nurodyti taip/ne], matuojant [nurodyti konkrečiai] mA žingsniais): | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Reikalavimai vaizdinei stimuliacijai: |  |  |  |
| 11.1. | Modeliai (pattern) | Šachmatų lenta, horizontalios ir vertikalios juostos | Modeliai (pattern): – šachmatų lenta: [nurodyti taip/ne], – horizontalios ir vertikalios juostos: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.2. | Sistema turi palaikyti šachmatinio vaizdo formavimo režimus (su ne mažiau kaip 4, 8, 16, 32, 64 ir 128 horizontaliais padalijimais). | Būtina | Šachmatinio vaizdo formavimo režimai (su [nurodyti konkrečiai] horizontaliais padalijimais): [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.3. | Sistema turi užtikrinti stimuliacijos pateikimą visam laukui, kairiajai, dešiniajai, viršutinei, apatinei pusei ir ketvirčiams. | Būtina | Sistema turi užtikrinti stimuliacijos pateikimą visam laukui, kairiajai, dešiniajai, viršutinei, apatinei pusei ir ketvirčiams: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.4. | Fiksavimo taškas | Pasirenkamas | Pasirenkamas fiksavimo taškas: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.5. | LED akiniai | Tiesioginė LED intensyvumo kontrolė ir blykstės trukmė diapazone 20-1000 ms | LED akiniai: – tiesioginė LED intensyvumo kontrolė [nurodyti taip/ne] ir – blykstės trukmė diapazone 20-1000 ms [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Reikalavimai garsinei stimuliacijai: |  |  |  |
| 12.1. | Jungtys | Ausinės, mikrofonas | Jungtys: - ausinės [nurodyti taip/ne], - mikrofonas [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.2. | Stimuliacijos intensyvumas | 0-135 dB SPL, žingsnis 1 arba 5 dB | Stimuliacijos intensyvumas: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.3. | Stimuliacijos režimai | Ne mažiau nei bipolinis, alternuojantis | Stimuliacijos režimai: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.4. | Spragtelėjimo pulso trukmė | Priklausomai nuo dažnio / pasirinkties | Spragtelėjimo pulso trukmė priklausomai nuo dažnio / pasirinkties: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.5. | Tonų dažnis nuo garsinės dėžutės | 125, 250, 500 Hz, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 kHz | Tonų dažnis nuo garsinės dėžutės: 125, 250, 500 Hz, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 kHz – [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.6. | Klausos stimuliacijos tonų dažnio nustatymas | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 50 Hz iki 10 kHz (50-125 Hz kas 25 Hz; 150-450 Hz kas 50 Hz; 500-2900 Hz kas 100 Hz; 3-10 kHz kas 500 Hz) | Klausos stimuliacijos tonų dažnio nustatymas: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Reikalavimai įrangos vežimėliui ir sistemai: |  |  |  |
| 13.1. | Mobilus | Su rankena ir ratukais | – Mobilus [nurodyti taip/ne], – su rankena ir ratukais [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.2. | Stovas monitoriaus ir stiprintuvo tvirtinimui | Būtina | Stovas monitoriaus ir stiprintuvo tvirtinimui: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.3. | Lentyna klaviatūrai, pelei | Būtina | Lentyna klaviatūrai, pelei: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.4. | Mokslinės ir specialiosios programos | Sistema turi palaikyti kiekybinę EMG analizę, SFEMG, makro-EMG, autonominės nervų sistemos tyrimus (SSR, R-R, Micro-N), P300, MRCP, CNV, MUNIX bei MUNE automatinę F bangų analizę | Mokslinės ir specialiosios programos palaiko kiekybinę EMG analizę, SFEMG, makro-EMG, autonominės nervų sistemos tyrimus (SSR, R-R, Micro-N), P300, MRCP, CNV, MUNIX bei MUNE automatinę F bangų analizę: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.5. | Atskira sistemos valdymo konsolė | Būtina | Atskira sistemos valdymo konsolė: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| Reikalavimai elektroneuromiografo komplektavimui |  |  |  |  |
| 14. | Priedai paciento monitoravimui ir komplektavimas: |  |  |  |
| 14.1. | Monitoravimo ir duomenų apdorojimo kompiuteris | Sistema su Windows 11 operacine sistema, suderinama su siūlomo ENMG programine įranga ir gamintojo rekomenduojamu / komplektuojamu kompiuteriu | Sistema su Windows 11 OS ir gamintojo rekomenduojamu/komplektuojamu kompiuteriu: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14.2. | Duomenų saugojimas | Sistema turi užtikrinti tyrimų archyvavimą ir galimybę eksportuoti bei perduoti tyrimų duomenis į įstaigos informacines sistemas standartiniais formatais: PDF ir/ar HL7, ir/ar DICOM ar lygiaverčiais formatais | Duomenų saugojimas: sistema užtikrina tyrimų archyvavimą ir galimybę eksportuoti bei perduoti tyrimų duomenis į įstaigos informacines sistemas – [nurodyti taip/ne] šiu/-ais formatu/-ais: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14.3. | Įrangos vežimėlis su elektros izoliavimo transformatoriumi | 1 kompl. | Įrangos vežimėlis su elektros izoliavimo transformatoriumi – 1 kompl. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14.4. | EMG/EP stiprintuvas su kabeliais | 1 kompl. | EMG/EP stiprintuvas su kabeliais – 1 kompl. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14.5. | Valdymo konsolė su kabeliu | 1 vnt. | Valdymo konsolė su kabeliu – 1 vnt. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14.6. | Monopolinis el. stimuliatorius (su tiesiu elektrodu) | 1 kompl. | Monopolinis el. stimuliatorius (su tiesiu elektrodu) – 1 kompl. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14.7. | Bipolinis el. stimuliatorius (tiesūs ir lenkti elektrodai) | 1 kompl. | Bipolinis el. stimuliatorius (tiesūs ir lenkti elektrodai) – 1 kompl. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14.8. | LCD monitorius | Ekrano skersmuo - ne mažiau 19“ | LCD monitorius: [nurodyti taip/ne], ekrano skersmuo: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14.9. | Įvairių elektrodų rinkinys | Įvairių elektrodų rinkinys – 1 kompl., kurį sudaro: paviršiniai stimuliavimo ir registravimo elektrodai (2 kompl.), žiediniai elektrodai (2 kompl.), įžeminimo elektrodai (2 kompl.), koncentriniai adatiniai elektrodai (ne mažiau kaip 25 vnt.). | Įvairių elektrodų rinkinys: - paviršiniai stimuliavimo ir registravimo elektrodai (2 kompl.) [nurodyti taip/ne]; - žiediniai elektrodai (2 kompl.): [nurodyti taip/ne]; - įžeminimo elektrodai (2 kompl.): [nurodyti taip/ne]; - koncentriniai adatiniai elektrodai: ([nurodyti konkrečiai] vnt.): [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14.10. | Ausinės garsinei stimuliacijai | Akustiškai apsaugotos ausinės su mikrofonu garsinei stimuliacijai – 1 kompl. | Akustiškai apsaugotos ausinės su mikrofonu garsinei stimuliacijai – 1 kompl.: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 15. | Regos potencialų (VEP) stimuliacijos monitorius | Regos potencialų (VEP) stimuliacijos monitorius, palaikantis šachmatinio rašto stimuliaciją su ne mažiau kaip 4, 8, 16, 32, 64 ir 128 horizontaliais padalijimais | VEP stimuliacijos monitorius: [nurodyti taip/ne], palaikantis šachmatinio rašto stimuliaciją su [nurodyti konkrečiai] horizontaliais padalijimais | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai | Garantinis laikotarpis: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Garantiją patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Preke |

6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

6.1. „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

6.2. Prekės aukščiau nurodytam AAK bus tikrinamos pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertes) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo ir (ar) gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo patvirtinimą / deklaraciją (tiekėjo patvirtinimas / deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) arba kitus objektyvius lygiaverčius įrodymus, iš kurių būtų galima aiškiai ir patikimai nustatyti atitiktį nustatytam aplinkos apsaugos kriterijui.