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[bookmark: _Hlk76058595]PRIEDAS Nr. 3 
II PIRKIMO DALIS
ELEKTROENCEFALOGRAFO (EEG) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:
1. VšĮ Jūrininkų poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) perka Elektroencefalografą (EEG), 1 vnt. (toliau – Prekė), kuri turi būti pristatyta adresu: Taikos pr. 46, Klaipėda.
2. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei atitikti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją, įrodančią siūlomos įrangos modelio atitiktį aukščiau išvardintiems reikalavimams.
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
5. Prekė turi atitikti minimalius techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus.
5.1. Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.
5.2. Siūlomų prekių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams turi būti pagrindžiama kartu su pasiūlymu pateikiamais gamintojo parengtais techniniais dokumentais – katalogais, brošiūromis, techninių duomenų lapais, vartotojų vadovais ar kitais lygiaverčiais dokumentais. Pateikiami dokumentai turi būti pateikti visa apimtimi, su visais puslapiais ir priedais, ir turi būti pakankami identifikuoti siūlomą prekės gamintoją, modelį arba gaminių seriją / konfigūraciją, jeigu dokumentas pagrįstai taikomas keliems tos pačios serijos modeliams. Dokumentų iškarpos, atskiri iš dokumento išimti puslapiai, tiekėjo savarankiškai sudaryti dokumentų fragmentai ar kitaip pakeistas dokumentų turinys nepriimami. Pateikiami dokumentai negali būti sutrumpinti, apkarpyti, retušuoti, užtušuoti, uždengti ar kitaip pakeisti taip, kad būtų paslėpta ar neįskaitoma juose esanti informacija. Leidžiama pažymėti atitiktį pagrindžiančias vietas, jeigu toks žymėjimas nekeičia ir neuždengia originalaus dokumento turinio. Jeigu atitiktis pagrindžiama gamintojo interneto svetainėje pateikta informacija, gali būti pateikiama aiškiai įskaitoma momentinė ekrano kopija (angl. print screen), kurioje turi būti matoma interneto svetainė ir informacija, leidžianti nustatyti, kad ji priklauso gamintojui. Jeigu pateikiamas dokumento vertimas, kartu turi būti pateiktas visas originalus dokumentas.
5.3. Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.
5.4. Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).
5.5. Tuo atveju, jeigu gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Šiame punkte nurodyti dokumentai yra papildomi įrodymai ir nepakeičia 5.2 punkte nustatyto reikalavimo pateikti techninius dokumentus.
	5.6. Su pasiūlymu pateikiamas gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę tiekėjui atstovauti gamintoją (jeigu jis nėra siūlomų prekių gamintojas) ir/ar platinti siūlomas prekes bei atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytino susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atstovauti gamintoją ir/ar platinti prekes bei atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmeninę dokumento kopiją lietuvių ir/arba anglų kalba.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja).
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).

	1
	2
	3
	4
	5

	Elektroencefalografas (EEG), 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]

	1.
	Elektroencefalografo (EEG) paskirtis
	Skirtas galvos smegenų elektrinio aktyvumo registravimui ir įvertinimui
	Skirtas galvos smegenų elektrinio aktyvumo registravimui ir įvertinimui: [nurodyti taip/ne] 
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	2.
	Pagrindinė komplektacija
	2.1. Paciento duomenų priėmimo įrenginys;
2.2. ≥ 32 kanalų elektrodų prijungimo dėžutė;
2.3. Foto stimuliatorius;
2.4. Foto stimuliatoriaus ir stiprintuvų bloko stovai;
2.5. kompiuteris su „Windows 11“ operacine sistema, LAN ir „Wi-Fi“ jungtimis, suderinamas su siūlomo EEG programine įranga ir atitinkantis gamintojo nustatytus minimalius jos veikimo reikalavimus. Tiekėjas nurodo kompiuterio gamintoją, modelį ir pagrindines technines charakteristikas.
2.6. EEG elektrodai;
2.7. Vaizdo ir garso sistema su programine įranga;
2.8. Elektrodų kontakto kokybės patikros funkcija;
2.9. Šuolių nustatymo ir aptikimo programinė įranga;
2.10. Automatinis EEG užrašymo režimas;
2.11. Vežimėlis.
	Pagrindinė komplektacija: 
2.1. Paciento duomenų priėmimo įrenginys: [nurodyti taip/ne];
2.2. [nurodyti konkrečiai] kanalų elektrodų prijungimo dėžutė: [nurodyti taip/ne];
2.3. Foto stimuliatorius: [nurodyti taip/ne];
2.4. Foto stimuliatoriaus ir stiprintuvų bloko stovai: [nurodyti taip/ne];
2.5. Kompiuteris, atitinkantis prietaiso reikalavimus su:
- Windows 11 OS: [nurodyti taip/ne];
- LAN jungtimi: [nurodyti taip/ne];
- Wifi: [nurodyti taip/ne];
- suderinamas su siūlomo EEG programine įranga ir atitinkantis gamintojo nustatytus minimalius jos veikimo reikalavimus [nurodyti taip/ne];
- Gamintojas [nurodyti konkrečiai], modelis [nurodyti konkrečiai], pagrindinės techninės charakteristikos [nurodyti konkrečiai].
2.6. EEG elektrodai: [nurodyti taip/ne];
2.7. Vaizdo ir garso sistema su programine įranga: [nurodyti taip/ne];
2.8. Elektrodų kontakto kokybės patikros funkcija: [nurodyti taip/ne];
2.9. Šuolių nustatymo ir aptikimo programinė įranga: [nurodyti taip/ne];
2.10. Automatinis EEG užrašymo režimas: [nurodyti taip/ne];
2.11. Vežimėlis: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.
	Iškrūvių ir priepuolių identifikavimo ir analizės programa
	3.1. Dažnių šuolių grupavimas pagal hierarchinę struktūrą;
3.2. Detalus topografinis ir morfologinis pasirinktų grupių skirstymas;
3.3. Erdvinis šuolių vaizdavimas laiko atžvilgiu;
3.4. Gaunamų kairiojo ir dešiniojo pusrutulių signalų kreivių palyginimas;
3.5. Garsinis arba vaizdinis šuolių aptikimo pranešimas;
3.6. Skirta peržiūrai, atvaizdavimui, montažui, filtravimui ir FFT;
3.7. Potencialų ir esamų šaltinių tankio atvaizdavimas;
3.8. Automatinis artefaktų atmetimas nekeičiant originalių duomenų;
3.9. Šaltinių atvaizdavimas.
	Iškrūvių ir priepuolių identifikavimo ir analizės   programa:
3.1. Dažnių šuolių grupavimas pagal hierarchinę struktūrą: [nurodyti taip/ne];
3.2. Detalus topografinis ir morfologinis pasirinktų grupių skirstymas: [nurodyti taip/ne];
3.3. Erdvinis šuolių vaizdavimas laiko atžvilgiu: [nurodyti taip/ne];
3.4. Gaunamų kairiojo ir dešiniojo pusrutulių signalų kreivių palyginimas: [nurodyti taip/ne];
3.5. [nurodyti konkrečiai] šuolių aptikimo pranešimas: [nurodyti taip/ne];
3.6. Skirta:
- peržiūrai [nurodyti taip/ne],
- atvaizdavimui [nurodyti taip/ne],
- montažui [nurodyti taip/ne],
- filtravimui [nurodyti taip/ne]
- FFT: [nurodyti taip/ne];
3.7. Potencialų ir esamų šaltinių tankio atvaizdavimas: [nurodyti taip/ne];
3.8. Automatinis artefaktų atmetimas nekeičiant originalių duomenų: [nurodyti taip/ne];
3.9. Šaltinių atvaizdavimas: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4.
	EEG topografijos programa
	4.1. Realaus laiko ir „off-line“ atvaizdavimas
4.2. Ne mažiau kaip 7 dažnių atvaizdavimas
4.3. Turi būti nurodyti su pastaba kiekvieno spektro: apatinis- viršutinis dažniai, vidutinis- suvidurkintas dažniai ir piko dažniai
	EEG topografijos programa:
4.1. Realaus laiko ir „off-line“ atvaizdavimas: [nurodyti taip/ne];
4.2. [nurodyti konkrečiai] dažnių atvaizdavimas: [nurodyti taip/ne];
4.3. Nurodomi su pastaba kiekvieno spektro:
- apatinis-viršutinis dažniai [nurodyti taip/ne], 
- vidutinis- suvidurkintas dažniai: [nurodyti taip/ne], 
- piko dažniai nurodyti: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5
	Sistemos palaikomas priimamų kanalų skaičius
	Ne mažiau kaip 250 optiškai izoliuotų kanalų paciento duomenims priimti
	Sistemos palaikomas priimamų kanalų skaičius – [nurodyti konkrečiai] optiškai izoliuotų kanalų paciento duomenims priimti [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	6
	Kanalų stiprintuvų įėjimo varža
	Ne mažiau kaip 100 MΩ
	Kanalų stiprintuvų įėjimo varža – [nurodyti konkrečiai] MΩ
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	7
	Įėjimo stiprintuvų triukšmų lygis (RMS)
	Ne daugiau kaip 1.5 µVp-p (0,53-120 Hz dažnių diapazone)
	Įėjimo stiprintuvų triukšmų lygis (RMS) – [nurodyti konkrečiai] µVp-p (0,53-120 Hz dažnių diapazone) [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	8
	Sinfazinio kanalo slopinimas
	≥110 dB (CMRR)
	Sinfazinio kanalo slopinimas – [nurodyti konkrečiai] dB (CMRR)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	9
	Stiprintuvų jautrumo ribos
	nuo 1µV/mm iki 200 µV/mm. Reikalingas jautrumas pasirenkamas.
	Stiprintuvų jautrumo ribos: nuo [nurodyti konkrečiai] µV/mm  iki [nurodyti konkrečiai] µV/mm.
Reikalingas jautrumas pasirenkamas: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	10
	Signalo keitimas  (konvertavimas)
	Ne mažiau 16  bitų
	Signalo keitimas  (konvertavimas): [nurodyti konkrečiai] bitų
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	11
	Kalibracinis signalas paciento laidų ir jungčių patikrinimui
	 Būtina
	Kalibracinis signalas paciento laidų ir jungčių patikrinimui: [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	12
	Elektrodų impedanso patikrinimo slenksčiai
	 Ne mažiau kaip: 2,  5, 10, 20, 50 kΩ
	Elektrodų impedanso patikrinimo slenksčiai –  [nurodyti konkrečiai] kΩ
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	13
	Fotostimuliatoriaus sąsaja su kompiuteriu
	Komplektuojama su programine įranga, kurios pagalba nuotoliniu būdu galima kontroliuoti EEG ir fotostimuliatorių
	Fotostimuliatoriaus sąsaja su kompiuteriu – komplektuojama su programine įranga, kurios pagalba nuotoliniu būdu galima kontroliuoti EEG ir fotostimuliatorių: [nurodyti taip/ne] 
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	14
	Bipolinių kanalų skaičius
	 ≥16
	Bipolinių kanalų skaičius: [nurodyti konkrečiai]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15
	Galimybė sistemos kanalų skaičių išplėsti
	Ne mažiau kaip 250 kanalų
	Galimybė sistemos kanalų skaičių išplėsti: [nurodyti konkrečiai] kanalų
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	16
	Duomenų surinkimo dažnis kai naudojami 32 kanalai
	Ne mažiau kaip 1000 Hz

	Duomenų surinkimo dažnis, kai naudojami 32 kanalai: [nurodyti konkrečiai] Hz
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	17
	Stimuliacijos dažnio diapazonas
	17.1. Ne siauresnis kaip nuo 0.5 - 60 Hz;
17.2. Pasirenkamas žingsnis ne didesnis kaip 1 Hz
	Stimuliacijos dažnio diapazonas:
17.1. [nurodyti konkrečiai] Hz;
17.2. pasirenkamas [nurodyti konkrečiai] Hz žingsnis
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	18
	Stimuliacijos režimai
	Ne mažiau kaip 3 automatiniai režimai, rankinis ir pavienis, ir HV (hiperventiliacijos) režimai. 
Suaugusiems ir vaikams.
Specialūs ir rutininiai.
	Ne mažiau kaip 3 automatiniai režimai automatiniai režimai: [nurodyti taip/ne];
Rankinis [nurodyti taip/ne]; 
pavienis: [nurodyti taip/ne]; 
HV (hiperventiliacijos) režimas: [nurodyti taip/ne]. 
Suaugusiems ir vaikams: [nurodyti taip/ne].
Specialūs ir rutininiai: [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	19
	Stimuliacijos periodas automatiniame ir rankiniame režimuose
	Foto stimuliacijos trukmė automatiniuose ir rankiniuose režimuose reguliuojama ne siauresniame kaip 1-99 s diapazone, ne didesniu kaip 1 s žingsniu
	Foto stimuliacijos trukmė automatiniuose ir rankiniuose režimuose reguliuojama:
[nurodyti konkrečiai] s diapazone, 
[nurodyti konkrečiai] s žingsniu
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	20
	Pauzės trukmė
	Pauzės tarp stimuliacijos ciklų trukmė reguliuojama ne siauresniame kaip 1-30 s diapazone, ne didesniu kaip 1 s žingsniu
	Pauzės tarp stimuliacijos ciklų trukmė reguliuojama:
[nurodyti konkrečiai] s diapazone,
[nurodyti konkrečiai] s žingsniu
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	21
	Stimuliacijos ciklo trukmė
	Ne mažiau 5 minučių nuolatinio veikimo
	Stimuliacijos ciklo trukmė: [nurodyti konkrečiai] minučių nuolatinio veikimo
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	22
	Signalo monitoravimas ir keičiami filtrų parametrai
	22.1.  Aukšto dažnio (diapazonas ne mažiau kaip nuo 15 iki 3000 Hz);
22.2. Žemo dažnio (diapazonas ne mažiau kaip nuo 0.016 iki 150 Hz).

	Signalo monitoravimas ir keičiami filtrų parametrai:
22.1.  Aukšto dažnio (diapazonas [nurodyti konkrečiai] Hz): [nurodyti taip/ne];
22.2. Žemo dažnio (diapazonas [nurodyti konkrečiai] Hz): [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	23
	Laiko konstanta
	EEG stiprintuvo laiko konstanta (žemųjų dažnių filtras) pasirenkama ne mažiau kaip iš šių reikšmių: 0,003; 0,03; 0,1; 0,3; 0,6; 1,0; 2,0; 5,0 s
	EEG stiprintuvo laiko konstanta (žemųjų dažnių filtras) pasirenkama iš šių reikšmių [nurodyti konkrečiai] s
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	24
	EEG paieška
	 Automatinė ir vartotojo nustatoma
	EEG paieška:
– automatinė [nurodyti taip/ne];
– vartotojo nustatoma: [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	25
	Programinė įranga ir sąsaja EEG duomenų (kreivių, video) perdavimui ir administravimui
	EEG failų perkėlimas iš pacientų stebėjimo tinklo į serverio sistemą, kurioje įdiegta reikalinga programinė įranga, kad būtų galima peržiūrėti EEG kitose peržiūros stotyse

	EEG failų perkėlimas iš pacientų stebėjimo tinklo į serverio sistemą, kurioje įdiegta reikalinga programinė įranga, kad būtų galima peržiūrėti EEG kitose peržiūros stotyse: [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	26
	Duomenų saugojimas
	EEG failai saugomi DICOM ir PDF formatu
	EEG failai saugomi:
– DICOM [nurodyti taip/ne];
– PDF formatu: [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	27
	Duomenų vertinimas
	Videofunkcija ir galimybė vertinti EEG failus nuotoliniu būdu
	Duomenų vertinimas:
– videofunkcija [nurodyti taip/ne];
– galimybė vertinti EEG failus nuotoliniu būdu: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	28
	Ekrane atvaizduojama informacija ir parametrai
	28.1. Atvaizduojamų kanalų skaičius ne mažesnis kaip 250;
28.2. EEG kreivių atvaizdavimo greitis turi būti pasirenkamas ne mažiau kaip: 5, 10, 15, 20, 30 ir 60 s/psl.;
28.3. Ekrane turi būti galimybė rodyti laiko žymenis ne mažiau kaip 0,1 s ir 1 s intervalais;
28.4. Sistema turi turėti pasirenkamą laiko skalės rodymą: išjungta, 0,2 s ir 1 s;
28.5. Įvykių žymuo atvaizduojamas lango viršuje arba apačioje;
28.6. Galima sukonfigūruoti ne mažiau kaip 10 tyrimo protokolų viename lange, kurie gali būti keičiami tyrimo metu;
28.7. DSA kreivės atvaizdavimas.
	Ekrane atvaizduojama informacija ir parametrai:
28.1. Atvaizduojamų kanalų skaičius –  [nurodyti konkrečiai];
28.2. EEG kreivių atvaizdavimo greitis pasirenkamas –  [nurodyti konkrečiai];
28.3. Ekrane galimybė rodyti laiko žymenis –  [nurodyti konkrečiai] intervalais;
28.4. Sistema turi pasirenkamą laiko skalės rodymą: 
– išjungta [nurodyti taip/ne]; 
– 0,2 s [nurodyti taip/ne];
– 1 s: [nurodyti taip/ne].
28.5. Įvykių žymuo atvaizduojamas: [nurodyti konkrečiai].
28.6. Galima sukonfigūruoti [nurodyti konkrečiai] tyrimo protokolų viename lange, kurie gali būti keičiami tyrimo metu: [nurodyti taip/ne];
28.7. DSA kreivės atvaizdavimas: [nurodyti taip/ne].
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	PTZ video kamera, skirta paciento elgsenos įrašymui kartu su EEG
	29.1. Pilnai integruota su EEG programine įranga, skirta paciento elgsenos stebėjimui ir įrašymui;
29.2. Kamera palaiko automatinį arba rankinį valdymą (PTZ);
29.3. Kamera ne mažiau kaip Full HD (≥2 MP);
29.4. Pozicijų nustatymas ir valdymas iš EEG darbo vietos;
29.5. Rezoliucija ne mažiau nei 1920 x 1080 (Full HD).

	PTZ video kamera, skirta paciento elgsenos įrašymui kartu su EEG:
	29.1. Pilnai integruota su EEG programine įranga, skirta paciento elgsenos stebėjimui ir įrašymui [nurodyti taip/ne];

	29.2. Kamera palaiko [nurodyti konkrečiai] valdymą (PTZ);

	29.3. Kamera [nurodyti konkrečiai]; 
29.4. Pozicijų nustatymas ir valdymas iš EEG darbo vietos: [nurodyti taip/ne];
29.5. Rezoliucija [nurodyti konkrečiai].



	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	30.
	
Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesiai
	Garantinis laikotarpis: [nurodyti konkrečiai] mėn.
	Garantiją patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Preke
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6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
6.1. „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“
6.2. Prekės aukščiau nurodytam AAK bus tikrinamos pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertes) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo ir (ar) gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimą (deklaraciją) (tiekėjo patvirtinimas/deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) arba kitus objektyvius lygiaverčius įrodymus, iš kurių būtų galima aiškiai ir patikimai nustatyti atitiktį nustatytam aplinkos apsaugos kriterijui. 
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