Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Nr. 10-093-K-0083 „Įrangos, skirtos 6G ir 7G mobiliojo ryšio sistemų aukštadažnių elektronikos komponentų su metapaviršiais tyrimams, įsigijimas (6G-VISION)“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – signalų sintezatorius (toliau – prekė(-s)). Prekė gali būti komplektuojama su papildomais priedais, užtikrinančiais techninėje specifikacijoje nurodytus  funkcionalumus.

  - Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pristatyta ir pilnai paruošta eksploatavimui per  žemiau 1 lentelėje nurodytą terminą. Visos su pirkimo objektu susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Signalų sintezatorius | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

    - Užsakymų teikimo tvarka: užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu

3.3. Atitikimas techniniams reikalavimams:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Signalų sintezatorius |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |
|  | Įrenginio tipas | Laboratorinis analoginis signalų sintezatorius su integruotu ekranu ir valdymo mygtukais |  |
|  | Dažnių diapazonas | ≤1 MHz ir ≥40 GHz |  |
|  | Skiriamoji geba (nuolatinės veikos režime) | ≤0,005 Hz |  |
|  | Skiriamoji geba dažnių skleidimo (sweep) režimuose | ≤0,02 Hz |  |
|  | Dažnio perjungimo greitis (nuostovioji veika) | ≤40 ms visame darbinių dažnių diapazone |  |
|  | Fazės poslinkio skiriamoji geba | ≤0,15° |  |
|  | Išorinio atskaitos įėjimo dažnis | 10 MHz arba lygiavertis |  |
|  | Neharmoninių parazitinių signalų lygis | ne didesnis kaip −60 dBc ties 10 GHz dažniu (kai galios lygis +10 dBm arba didesnis; dažnio poslinkis intervale 2-12 kHz) |  |
|  | Minimali nustatoma išėjimo galia | ≤-120 dBm |  |
|  | Maksimali išėjimo galia | ≥+17 dBm ties 20 GHz |  |
|  | Išėjimo galios skiriamoji geba | ≤0,1 dB |  |
|  | Išėjimo varža | 50 Ω |  |
|  | SSB fazės triukšmas | ≤−145 dBc/Hz ties 10 MHz, 1 kHz poslinkis; ≤−135 dBc/Hz ties 1 GHz, 10 kHz poslinkis; ≤−120 dBc/Hz ties 10 GHz, 10 kHz poslinkis |  |
|  | Harmonikų slopinimas | ≥52,5 dBc 2–20 GHz dažnių diapazone (kai galios lygis +10 dBm arba maksimalus galimas) |  |
|  | Impulsų generavimas: įj./išj. santykis | ≥75 dB |  |
|  | Kilimo/kritimo laikas | ≤15 ns ties 1 GHz arba ekvivalentus |  |
|  | Minimalus impulso plotis | ≤35 ns |  |
|  | Impulsų dažnis | Nuo 0 (DC) iki >=10 MHz |  |
|  | Moduliacijos tipai | Turi būti fazinė moduliacija (PM), dažninė moduliacija (FM), impulsinė moduliacija |  |
|  | Skleidimo režimai | turi būti skleidimas pagal sąrašą, dažnių skleidimas, tolyginis dažnio skleidimas pagal rampą |  |
|  | Išėjimo kanalų skaičius | ≥1 |  |
|  | RF išėjimo jungtis | Ne mažiau kaip viena N tipo jungtis arba lygiavertė jungtis su adapteriu N tipo jungčiai |  |
|  | Nuotolinio valdymo sąsajos | Turi būti Ethernet arba lygiavertė |  |
|  | Valdymo komandų kalba | Turi būti SCPI arba lygiavertė |  |
|  | Ekranas ir valdymo mygtukai | Turi būti integruoti į įrenginį |  |
|  | Garantija* | ne mažiau kaip 12 mėnesių | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.