## Sheet1
Techninė specifikacija (VPP-6233, VPP-6626)
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis (24 mėn. poreikis)
1 | 33141000-0 | Balioniniai kateteriai skirti periferinėms procedūroms, tinkantys 0,014 vielai | • Skirti procedūroms žemiau kelio • Naudojami su 0,014” viela-pravedėju, 4F introdiuseriu visiems baliono diametrams • Greitas baliono pripūtimas ir išpūtimas • Lankstūs volframo arba lygiaverčiai rentgenokontrastiniai žymekliai • Kateterio ilgis: 90, 145, 150cm • Baliono diametras: 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm • Baliono ilgis: 12, 20, 40, 60, 80, 120, 200 mm • RPB 14 atm, nominalus spaudimas 8 atm • Galiuko (tip) praėjimo profilis ≤ 0.017”, baliono praėjimo profilis ≤0.22” | vnt. | 200
2 | 33141000-0 | Balioniniai kateteriai skirti periferinėms procedūroms, tinkantys 0,018“ vielai | • Skirti procedūroms paviršinei šlaunies, klubinei, inkstų, pakinklio, blauzdos, giliosios blauzdos arterijoms, taip pat arterioveninės dializės fistulių obstrukcinių pažeidimų gydymui • Baliono sienelė dvisluoksnė, greitas baliono pripūtimas ir išpūtimas, hidrofilinis padengimas • Koaksialinės konstrukcijos • Baliono diametrai: 2; 2,5; 3,0; 4,0; 5; 5,5; 6 mm. • Baliono ilgiai: 20 – 200 mm. • Kateterio ilgis 90 ir 150 cm. • Turi tikti introdiuseriams, kurių diametras 4 ir 5F • 2 lankstūs volframo arba lygiaverčiai rentgenokontrastiniai žymekliai • Nominalus spaudimas 8 atm visiems dydžiams, RPB 14 atm visiems dydžiams • Galiuko (tip) praėjimo profilis 0.027”, visiems dydžiams • Sistema OTW tipo arba lygiavertė | vnt. | 300
3 | 33184100-4 | Aortos lanko protezas 4 šakų | • Sterilūs (simbolis ant pakuotės), vienkartiniai (pažymėta simboliu). • Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. • Impregnuoti želatina arba lygiaverte medžiaga su galimybe prijungti antibiotikus ir hepariną pagal IFU rekomendacijas. • Austo poliesterio (woven polyester) arba lygiavertės medžiagos aortos lanko protezas. • Sienelės storis (Wall Thickness) – 0,35 mm. • Siūlės laikymo stipris (Suture Retention) – ne mažesnis kaip 18,31 N. • Plyšimo stipris (Burst Strength) – ne mažesnis kaip 362 N. • Dilatacijos rodiklis (Dilatation Rate) – ne didesnis kaip 2,36 %. • Atitinka ISO 7198:2016 reikalavimus. • Pagrindinio protezo skersmenys: 24±0,5 mm, 26±0,5 mm, 28±0,5 mm ir 30±0,5 mm. • Pagrindinio protezo naudojamasis ilgis – 40 cm. • Keturių šakų konfigūracija: viena perfuzinė šaka – 8 mm arba 10 mm (priklausomai nuo pasirinkto gaminio varianto), viena arkos šaka – 10 mm, dvi arkos šakos – po 8 mm. Visų šakų naudojamasis ilgis – 15 cm. | vnt. | 8
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
3. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.
________________________________