## Techniniė specifikacija
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (Nr. 10913-16)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo dalims:
1 | Tiekėjas tyrimų atlikimui siūlo Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą (įranga pateikiama panaudos būdu).
2 | Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, gamintojo šalies pavadinimą, prekės kodą tiekėjo pildomos lentelės 7-ame stulpelyje, net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai.
3 | Kiekviena pristatoma reagentų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kiekvienos prekių serijos sertifikatų kopijos turi būti pristatomos kartu su prekių pristatymu.
4 | Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, užsakomos atskiromis dalimis.
5 | Jeigu reagentai ir eksploatacinės priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
6 | Kartu turi būti teikiamos į tyrimo kainą įskaičiuotos visos tyrimams ir įrangos priežiūrai atlikti reikalingos eksploatacinės medžiagos (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Paaiškėjus, kad Tiekėjo numatytas reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis yra nepakankamas Perkančiosios organizacijos numatytam tyrimų kiekiui, Tiekėjas įsipareigoja pristatyti trūkstamus reagentus ir eksploatacines medžiagas savo sąskaita.
7 | Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 ir ženklinti CE ženklu. Pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją kartu su pasiūlymu.
8 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
9 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus dokumentus, patvirtinančius atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
10 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti išsamią, atnaujintą įrangos naudotojo instrukciją anglų kalba pažymint vietas atitinkančias specifikacijoje nurodytus reikalavimus pasiūlymo metu. Įrangos naudotojo instrukcijos vertimas į lietuvių kalbą pateikiamas kartu su įranga.
11 | Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 7 kalendorines dienas nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
12 | Siūloma įranga / programinė įranga turi turėti galimybę keistis duomenimis su įstaigoje naudojama laboratorijos informacine sistema (LIS). Tiekėjas turi pateikti visą reikalingą informaciją išeities protokolų sukūrimui. Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti integracijai su LIS reikalingą dokumentaciją.
13 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
14 | Įranga savo sąskaita pristatoma, instaliuojama, kvalifikuojama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. Siūloma įranga pristatoma kartu su integruotu ar išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu, reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu.Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
15 | Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos supažindinti/apmokyti perkančiosios organizacijos personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami perkančiosios organizacijos patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
16 | Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.
17 | Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.
18 | Perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaitys kartą per mėnesį už faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičius Tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas LIS duomenų bazėje. Sutrikus LIS veikimui, PO įsipareigoja, kad atlikti tyrimai bus registruojami ir pateikiami tiekėjui. Sąskaita bus apmokama ne vėliau kaip per 30 k. d. dienų nuo sąskaitos faktūros perkančiajai organizacijai pateikimo dienos.
19 | Tiekėjas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ turi nurodyti siūlomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydį, kuris bus naudojamas prekių užsakymams planuojamam tyrimų kiekiui atlikti, ir turi būti nurodomas vieno tyrimo atlikimo įkainis (kaina), kuris bus vertinamas konkurso metu.
20 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laikus ir atidarius reagentą / priemonę - stabilumo terminus po atidarymo. Reagentų ir vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (jeigu prie atskiros pirkimo dalies nenurodyta kitaip).
21 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, Tiekėjas turi nedelsiant (bet ne vėliau, kaip per 24 val. nuo pranešimo iš gamintojo gavimo momento) pranešti vartotojui.
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS INR TYRIMŲ ATLIKIMUI PACIENTO BUVIMO VIETOJE SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Suma, EUR be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | INR/PT tyrimai | 6430 | - |  |  | -
| 1.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  |  | -
Maksimali pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur:
Maksimali pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai: |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Pateikiamas 1 prietaisas skirtas pilnai automatizuotam tarptautinio normalizuotos santykio (INR) ir protrombino laiko (PT) kiekybiniam nustatymui kraujyje.
2 | Siūloma įranga turi būti ne senesnė nei 2023 m., veikianti, techniškai tvarkinga.
3 | In vitro diagnostikos medicinos prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui.
4 | Prietaisas turi būti pritaikytas diagnostikai paciento buvimo vietoje (angl. point of care testing - POCT).
5 | Tyrimui pakankamas mėginio kiekis: 10 ± 5 µl
6 | Matavimo trukmė: ≤ 90 s
7 | Matavimo ribos: INR: 0,8 – 8,0 ±0,5
9 | Matavimo glaudumas: CV ≤ 5,0 proc., naudojant kapiliarinį kraują;
10 | Tyrimui naudojami reagentai: tyrimo juostelės, kurių galiojimo laikas ≥ 1 m.
11 | Tyrimų juosteles turi būti galima laikyti kambario temperatūroje, gamintojo nustatytomis laikymo sąlygomis.
12 | Tyrimų atlikimo galimybė be išorinio elektros šaltinio.
13 | Programuojamas automatinis išsijungimas.
14 | Gamyklinis kalibravimas be operatoriaus įsikišimo.
15 | Integruotos kokybės kontrolės funkcijos.
16 | Integruotas arba išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas.
17 | Prietaiso programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į LIS ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, prietaiso ID, operatoriaus ID.
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis
Įrangos gamybos metai
| Įrangų skaičus |  | 1 įrangos komplektas
Įrangos vertė, EUR be PVM.
SIŪLOMO PANAUDAI ANALIZATORIAUS PROGRAMINĖS ĮRANGOS DUOMENYS:
Analizatoriaus programinės įrangos pavadinimas
Analizatoriaus programinės įrangos gamintojo pavadinimas, gamintojo šalis
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Perduodama veikla
1.
2.
3.