 DEZINFEKUOJANČIOMS MEDŽIAGOMS, PRIEMONĖMS STERILIZACIJAI, ŠEPETĖLIAMS
ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


1. Indikatorius siūlėtuvo kontrolei:
· skirtas siūlėtuvo užlydymo kokybės kontrolei;
· ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti;
· atitinka LST EN ISO 11607-2 standarto reikalavimus.
 Orientacinis poreikis: 2 200 vnt.

2. Popieriaus - plastiko užlydomos sterilizacijos  juostos su kloste 150mm±5mm x 50mm±15mm:
       Juosta su kloste:
· skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C etileno oksido dujomis ir formaldehidu;
· [bookmark: _Hlk244251436]atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5:2019 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);
· ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido ir formadehido išoriniai indikatoriai, atsikartojantys kas 15 cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· ant juostos nurodyta atplėšimo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;
· forma – rulonas. 
Orientacinis poreikis: 40 000 m.

3. Indikatoriai cheminiai Bowie Dick arba jiems lygiaverčiai:
· skirti kontroliuoti didžiuosius vakuuminius garo sterilizatorius;
· pakuotę sudaro ne daugiau 250 indikatorių juostelių ir joms skirtas prietaisas įskaičiuotas į indikatorių kainą;
· ant indikatoriaus turi būti aiškiai nurodytas spalvų pasikeitimas žodžiais arba spalvos etalonas;
· indikatorius turi būti lipni etiketė, tinkama klijuoti į medicininius dokumentus po sterilizacijos;
· 2 tipo indikatoriai turi atitikti 285:2015+A1:2021, LST EN ISO 11140-1 ir LST EN ISO 11140-3:2009 arba LST EN ISO 11140-4:2007 reikalavimus. Pateikti atitikimą stndartams patvirtinančius dokumentus;
· indikatoriaus spalva turi būti pasikeitus iškarto po testo atlikimo; 
· ant pakuotės turi būti nurodyta produkto galiojimo data, partijos numeris, sterilizacijos būdas. 
Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.





4. Priemonės automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms
	4.1.  Plovimo priemonė:
· tinkama naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekcijos mašinose;
· ploviklis enzimų ir riebiųjų rūgščių etoksilatų pagrindu arba lygiaverčių medžiagų pagrindu;
· su antikoroziniais priedais;
· be chloro, neputojantis; 
· plovimo procesas vyksta 45o ± 2 C temperatūroje;
· pavidalas – skystas koncentratas;
· preparato išeiga iki 6 ml/l;
· įpakavimas 5 l bakeliai.
Orientacinis poreikis: 1 500 ltr.
    4.2. Dezinfekcijos priemonė:
· tinkama naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekcijos mašinose;
· gliutaraldehido pagrindu (> 20%);
· su antikoroziniais priedais;
· be chloro, be paviršių veikiančių medžiagų, neputojanti;
· tinka lanksčių ir kietų endoskopų cheminei-terminei dezinfekcijai 600 ± 3 C temperatūroje;
· atitinka LST EN 15883 arba lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); 
· pavidalas – skystas koncentratas;
· preparato išeiga iki 12 ml/l;
· įpakavimas 5 l bakeliai.
Orientacinis poreikis: 2 505 ltr. 
Būtina pateikti:
· Atitikties reglamento (ES) 2017/745 (MDR) deklaraciją.
· Olympus ETD plovimo ir dezinfekavimo mašinų gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad siūlomos priemonės tinkamos naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinose.

5. Servetėlės dezinfekcinės ultragarso davikliams:
· skirtos ultragarso daviklių valymui ir dezinfekcijai  (pateikti gamintojo rekomendacijas);
· atitinka LST EN 16615, veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), grybelius (atitinka LST EN 13624 arba lygiavertį), tuberkuliozės bakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 arba lygiavertį) (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus/sertifikatus);
· baktericidinis ekspozicijos laikas iki 1 min;
· sudėtyje nėra alkoholių ir aldehidų;
· pagamintos iš neaustinio pluošto;
· servetėlės dydis ne mažesnis kaip 15 cm x 13 cm; 
· servetėlės supakuotos sandariai užsidarančiose pakuotėse; 
· pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą; 
· pateikti saugos duomenų lapus;
· kaina skaičiuojama pagal vienos servetėlės kainą.
Orientacinis poreikis:  200 000 vnt.


6. Dezinfekcinė priemonė endoskopų apruošimui (rankiniu būdu):
· veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas ir aktyvatorius arba lygiavertė;
· sudėtyje neturi aldehidų ir fenolių;
· veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 ir LST EN 14561:2006), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 ir LST EN 14563:2009), grybelius (fungicidinis poveikis) (LST EN 14562:2006), virusus (atitinka LST EN 14476 – pilnas virucidinis aktyvumas) – pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus/sertifikatus); 
· pasižymi sporicidiniu veikimu (Bacillus subtilis / Bacillus cereus) (atitinka LST EN 17126:2019, 2 fazė 1 pakopa) pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus/sertifikatus);
· skirta dezinfekuoti šilumai jautrius plastiko, gumos gaminius bei metalinius instrumentus;
· skirta dezinfekuoti lanksčius ir kietus endoskopus (pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą, kad  tinka Olympus ir Karl Storz endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai);
· tinkamas naudoti ultragarso vonelėse;
· ekspozicija sporicidiniam, mikobaktericidiniam, pilnam virucidiniam, fungicidiniam efektui ≤ 15 min; 
· pateikti priemonės naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis;
· pateikti saugos duomenų lapus;
· pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą; 
· priemonės pavidalas – granulės;
· pateikti tirpalo aktyvumo indikatorių aprašymą/naudojimo instrukciją;
· pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:
· tirpalo aktyvumo nustatymo indikatorius – 33 500 vnt;
· atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 400 vnt.;
· atsparius drėgmei talpų žymėjimui lipdukus – 2000 vnt.
Orientacinis poreikis: 5000 kg.

7. Žymekliai sterilizuojamų pakuočių ženklinimui
· plonai rašantis;
· atsparus vandens garams;
· užsakymo metu perkančioji organizacija gali rinktis iš 3 spalvų - juodos, raudonos ir žalios.
· užrašai išlieka ir aiškiai įskaitomi po sterilizacijos.
Orientacinis poreikis: 350 vnt.

[bookmark: _Hlk227156212]8. Rinkinys vienalyčių instrumentų  plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose:
· testo sudėtis – standartizuotas kraujo fibrinas ir polisacharidai arba lygiavertės sintetinės medžiagos;
· atitinka LST EN ISO 15883-5:2021 standartą (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· pavidalas – metalinė arba lygiavertės medžiagos plokštelė; 
· testas integruotas arba dedamas į laikiklį, turintį mechanizmą, kuriuo tvirtinamas prie metalinio arba lygiavertės medžiagos plovimo mašinos krepšelio;
· tarp metalinės arba lygiavertės medžiagos plokštelės su testu ir dangtelio yra plyšys, imituojantis chirurginio instrumento jungtį;
· jei testo plokštelė neintegruota į laikiklį, kartu pateikiama 30 indikatorių  laikiklių, įskaičiuotų į indikatorių kainą.     
Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

9. Rankų antiseptikos priemonė:
1. veiklioji medžiaga – etanolis ≥ 75 proc.;
1. paruoštas naudoti skystis; 
1. atitinka LST EN 1500:2013 (2 fazė, 2 pakopa), LST EN 12791:2016+A1:2018 (2 fazė, 2 pakopa), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus/sertifikatus;
1. veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727:2012+A2:2016 (2 fazė, 1 pakopa)), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348:2005 (2 fazė, 1 pakopa)),  pilnas virucidinis aktyvumas (atitinka LST EN 14476), veikia grybelius (atitinka LST EN 13624), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus);
1. sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);
1. sudėtyje nėra triklosano, jodo, ketvirtinių amonio junginių, peroksidų, dažo medžiagų; 
1. tinka naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (turi būti įrašyta biocido autorizacijos liudijime ar jo prieduose arba saugos duomenų lapuose);
1. pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus;
1. pateikti atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui (1000 vnt.);
1. įpakavimas 1 – 5 ltr.
Orientacinis poreikis: 2 200 ltr.

10. Šepetėlis dvipusis mažiems, sudėtingos konstrukcijos chirurginiams intrumentams
· šepetėlio ilgis 20 ± 3 cm;
· trumposios šerelių funkcinės dalies ilgis >25 mm, šerelių ilgis 4-6 mm;
· ilgosios šerelių funkcinės dalies ilgis >35 mm, šerelių ilgis 10-15 mm;
· ilgieji ir trumpieji šereliai išdėstyti skirtinguose šepetėlio galuose;
· kotelio plotis 10 mm ± 2 mm, storis 5 mm ± 1 mm;
· plaunamas automatinėse plovimo – dezinfekavimo mašinose, atsparus cheminėms dezinfekcijos priemonėms;
· atsparus aukštos temperatūros vandens garų sterilizacijai.
Orientacinis poreikis: 300 vnt.

11. Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 100mm ± 10mm be klostės
· skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C, EO dujomis ir formaldehidu;
· ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido, formaldehido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15±5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5:2019 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);
· ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;
· forma – rulonas  ≤ 200 m. 
Orientacinis poreikis: 80 000 m.

[bookmark: _Hlk216875329]12. Aštrių sterilizuojamų instrumentų apsaugos 12mm ± 3mm:
· skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos;
· įpjovos dydis 12 mm ± 3 mm;
· atsparios aukštos temperatūros vandens garų sterilizacijai;
· naudojamos įvairių konstrukcijų instrumentų apsaugai.
Orientacinis poreikis: 23 000 vnt.

13. Operacinio lauko antiseptikas spalvotas 1 ltr:
· pagrindinė veiklioji medžiaga –alkoholiai (koncentracija 70% - 85%); 
· veikia bakterijas (įsk. MRSA), grybelius, virusus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· sudėtyje nėra jodo, fenolio, peroksido, rūgščių;
· spalvota dažanti medžiaga – tirpi vandenyje;
· lengvai išplaunamas iš operacinės skalbinių, nuvalomas nuo paviršių;
· paruoštas naudoti skystis;
· pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapus;
· talpa iki 1 ltr.
Orientacinis poreikis: 9 000 ltr.


	

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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