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	Dozės galios matuoklis

	11 vnt.
	1. Matavimo prietaisas, skirtas gama (rentgeno) spinduliuotės aptikimui ir gama spinduliuotės dozės galiai matuoti. Prietaisas turi būti nešiojamas.
2. Dozės galios matavimo intervalas turi būti ne siauresnis kaip  0,2 µSv/h -200 µSv/h. 
3. Registruojamų gama kvantų energijų intervalas turi būti ne siauresnis kaip 60 keV–1,25 MeV. 
4. Matuoklio vidinė atmintis – ne mažiau kaip 1000 matavimų arba įvykių su data ir laiku.
5. Reikalavimai saugumo sistemai:
5.1. garsinį aliarmą;
5.2. vaizdinį aliarmą;
5.3. vibracinį aliarmą;
5.4. aliarmą apie išsikrovusius maitinimo elementus; 
6. Reikalavimai ekranui:
6.1. LCD arba lygiavertis;
6.2. su foniniu apšvietimu.
7. Integruotas scintiliacinis detektorius (NaI, CsI arba lygiavertė technologija). 
8. Duomenų perdavimas naudojant USB, Bluetooth, IR arba kitą lygiavertę sąsają. Prietaisas turi būti konfigūruojamas kompiuteriu. 
9. Matuoklis turi tinkamai veikti esant aplinkos temperatūrai nuo –20 °C iki +50 °C ir būti atsparus kritimui iš ne mažesnio kaip 1 m aukščio ant kieto paviršiaus.
10. Matuoklio apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP65.
11. Matuoklis turi būti maitinamas keičiamais AA arba AAA tipo elementais arba įkraunamomis baterijomis. Maitinimo elementai arba įkraunamos baterijos turi būti pakeičiami naujais, nekeičiant paties prietaiso. Šis reikalavimas nustatomas siekiant užtikrinti prekės ilgaamžiškumą ir jos sudedamųjų dalių pakeičiamumą.
12. Komplekte su matuokliu turi būti: maitinimo elementai, prietaisui saugiai nešioti ir (ar) transportuoti skirta priemonė, apsauginis gaubtas arba kita lygiavertė apsaugos nuo mechaninio poveikio priemonė, duomenų perdavimo priemonės, jeigu jos būtinos duomenims perduoti, ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
13. Matuoklio svoris su maitinimo elementais – ne daugiau kaip 300 g.
14. Garantinis aptarnavimas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.
15. Pagaminimo metai – ne ankstesni kaip 2025 m.
16. Kiekvienam pristatomam dozės galios matuokliui turi būti atlikta metrologinė patikra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, galiojanti prekių pristatymo dieną, ir pateiktas tai patvirtinantis dokumentas, leidžiantis identifikuoti konkretų prietaisą.
17. Kartu su prekėmis turi būti pateiktas gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekiami dozės galios matuokliai buvo kalibruoti pagal gamintojo nustatytas procedūras.
18. Prekės turi būti naujos. Kartu su prekėmis turi būti pateikti naudojimo, saugojimo ir priežiūros dokumentai lietuvių kalba.



