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Ekranuotų buteliukų transportavimo konteinerių techninė specifikacija (kiekis 15 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės)
	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris

	1.
	Paskirtis
	Ekranuojantis buteliukus transportavimo konteineris skirtas radiofarmacinių vaistinių preparatų (skirtų PET tyrimui) saugiam transportavimui
	

	

	2.
	Vidiniai matmenys
	1. Skersmuo: 32–34 mm;
2. Aukštis: 56–59 mm.
	
	

	3.
	Išoriniai matmenys
	1. Skersmuo: 91–94 mm;
2. Aukštis: 120–131 mm.
	
	

	4.
	Svoris
	12–16 kg
	
	

	5.
	Konteinerio ekranavimas
	1. Pagamintas iš volframo (ar lygiavertės ekranuojančios medžiagos);
2. Ekranuojančios medžiagos storis 26–33 mm.
	
	

	6.
	Paviršių atsparumas
	Konteinerių paviršiai atsparūs dezinfekcinėms, dezaktyvuojančioms priemonėms ir korozijai
	
	

	7.
	Dangtis konteinerio uždarymui
	1. Dangtis prisukamas prie konteinerio korpuso;
2. Dangtis su O formos sandarinimo tarpine (angl. O-Ring seal); 
3. Dangtis papildomai užfiksuojamas bajonetiniu užraktu (angl. bayonet lockup), apsaugančiu nuo netyčinio atidarymo.
	
	

	8.
	Rankenėlė
	1. Yra integruota rankenėlė konteinerio transportavimui;
2. Rankenėlė atlenkiama-nulenkiama.
	
	

	9.
	Papildomas ženklinimas
	Konteinerio išorėje yra konteinerio uždarymą-atidarymą identifikuojantys ženklinimai, kurie padeda identifikuoti, ar konteineris uždarytas/atidarytas, per atstumą
	
	

	10.
	Suderinamumas
	Siūlomi ekranuotų buteliukų transportavimo konteineriai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Comecer“ įranga „Phaedra“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomo buteliukų transportavimo konteinerio brėžinį su nurodytais išoriniais ir vidiniais matmenimis)
	
	

	11.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	
	



Pastabos, specialieji reikalavimai: 
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateiktas siūlomos prekės realaus dydžio 3D spausdintas (ar lygiavertis) maketas arba pačios prekės pavyzdys.
2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.
3. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
3.1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
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