## Specialieji reikalavimai
TSD-871, VPP-5663
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Perkami tarpusavyje techniškai derinami kapnometrai (CO2 monitoriai) su priedais, būtinais įrangos eksploatacijai, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
3. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
7. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 6 Vaikų ligų dienos stacionaro darbuotojams (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 2 akademinės valandos);
2. Mokymai ≥ 1 Medicininės technikos tarnybos inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 2 akademinės valandos).

## Techninė specifikacija
TSD-871, VPP-5663
Kapnometrų, CO2 monitorių techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
1. | Paskirtis | Kapnometras (CO2 monitorius), skirtas neinvaziniam transkutaninio anglies dioksido (tcPCO2) stebėjimui vaikams, paaugliams, suaugusiesiems
2. | Vieno kapnometro (monitoriaus) komplektaciją sudaro | 1. Kapnometras – 1 vnt.;
2. Jutiklis (daviklis) – 1 vnt.;
3. Kiti priedai:
3.1. Kalibravimo dujos – 4 vnt.;
3.2. Kontaktinis gelis – 1 vnt.;
3.3. Universalūs tvirtinimo žiedai – 48 vnt.;
3.4. Ausies spaustukas - 24 vnt.;
3.5. Membranos keitiklis - 3 vnt.
3. | Reikalavimai kapnometrui:
3.1. | Konstrukcija | 1. Prietaisas nešiojamas, svoris ne daugiau kaip 3 kg (be priedų);
2. Išoriniai matmenys ne didesni negu (plotis×gylis×aukštis) 30×20×20 cm.
3.2. | Kapnometro maitinimo šaltiniai | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas;
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius):
2.1. Akumuliatorius įkraunamas;
2.2. Kapnometro veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 220 min.
3.3. | Ekranas | 1. Spalvotas;
2. Sensorinis, lietimui jautrus ekranas.
3.4. | Vaizduojamos kreivės ekrane | Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 kreivės
3.5. | Stebimi (monitoruojami) parametrai | 1. Dalinis anglies dioksido slėgis (PCO2);
2. Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2);
3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) (angl. pulse rate (PR)).
3.6. | Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams:
3.6.1. | PCO2 | 1. Matavimo diapazonas ne siauresnis negu 1–200 mmHg;
2. Dreifas ≤ 1%;/val.
3.6.2. | SpO2 | 1. Matavimo diapazonas ne siauresnis negu 1–100%;
2. Matavimo paklaida: ≤ ± 3% (diapazone 70–100%);
3. Skiriamoji geba: ne didesnė nei 1%.
3.6.3. | ŠSD | 1. Širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimo ribos ne siauresnės negu 30–250 k/min;
2. Matavimo paklaida: ≤ ± 3 k/min;
3. Skiriamoji geba: ne didesnė nei 1 k/min.
3.7. | Aliarmai:
3.7.1. | PCO2 | 1. Įspėjimas dėl per aukšto PCO2;
2. Įspėjimas dėl per žemo PCO2.
3.7.2. | SpO2 | 1. Įspėjimas dėl per aukšto SpO2;
2. Įspėjimas dėl per žemo SpO2.
3.7.3. | ŠSD | 1. Įspėjimas dėl per aukšto pulso dažnio;
2. Įspėjimas dėl per žemo pulso dažnio.
3.7.4. | Jutiklis | 1. Įspėjimas dėl prie prietaiso neprijungto jutiklio;
2. Įspėjimas dėl prie paciento neprijungto jutiklio.
3.7.5. | Baterija | Įspėjimas apie baterijos išsikrovimą
3.7.6. | Reikalavimai aliarmams | 1. Aliarmai garsiniai ir vizualiai - išreiškiami garsiniu signalu ir aliarmuojančio parametro indikacija aparato ekrane;
2. Yra aliarmo laikino nuslopinimo funkcija.
3.8. | Monitoruojamų parametrų išsaugojimas:
3.8.1. | Vidinė atmintis | Įrenginys vidinėje atmintyje automatiškai įrašo ir saugo ≥ 48 val. monitoruojamų paciento parametrų informaciją ir sistemos pranešimus
3.8.2. | Duomenų perdavimas | Duomenis galima perkelti į USB (ar lygiavertę) laikmeną
4. | Reikalavimai jutikliui | 1. Daugkartinio naudojimo;
2. Skaitmeninis;
3. Neinvaziniam paciento parametrų monitoravimui;
4. Dydis tinkamas naudoti vaikams ir paaugliams;
5. Su jungiamuoju laidu.
5. | Reikalavimai kitiems priedams:
5.1. | Kalibravimo dujos | ≥ 4 balionėliai
5.2. | Kontaktinis gelis | ≥ 5 ml
5.3. | Universalūs tvirtinimo žiedai | 1. Vienkartiniai;
2. Skirti tvirtinti jutikliui prie odos;
3. Tinkami subrendusiai, nepažeistai odai.
5.4. | Ausies spaustukas | 1. Vienkartiniai;
2. Skirti tvirtinti jutikliui prie ausies;
3. Tinkami subrendusiai, nepažeistai odai.
5.5. | Membranos keitiklis | Membranos keitiklis su įdėklu
6. | Funkcionalumų išplėtimo galimybės | Turi būti galimybė ateityje kapnometrą sujungti su LSMUL Kauno klinikose naudojama polisomnografijos sistema „Alice 6“ (nurodykite, kokiu būdu aparatai būtų sujungiami ir užtikrinamas stabilus ryšys)
7. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėn.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne