STANDARTINIO AUTOMATINIO PERIMETRO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įgyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr.11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ vykdomas projektas „Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).

Viena iš projekto veiklų - medicininės ir kitos  reikiamos įrangos įsigijimas,  siekiant užtikrinti sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų teikimą Anykščių ligoninėje.

Viena iš būtinų įsigyti prekių – standartinis automatinis perimetras (toliau – Prekė).

Reikalavimai prekėms pateikti lentelėje.

Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Ramybės g. 15-6, LT-29126 Anykščiai, per 6 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkama –  standartinis automatinis perimetras, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Siūlomos prekės parametrus patvirtinantys dokumentai |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Standartinis automatinis perimetras | Modelis. Gamintojas Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Prietaiso paskirtis | Skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui standartinės automatinės perimetrijos metodu (SAP) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Prietaiso konstrukciniai ypatumai | Ant stalo padedamas prietaisas, valdomas išorinio kompiuterio arba integruoto kompiuterio pagalba. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Tyrimo atstumas | 25÷30 cm. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Tiriamo akipločio ribos | Maksimalus tiriamo regos lauko kampas – ne mažiau kaip 90° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Tiriamojo lauko foninis apšvietimas | 31,5±5% asb. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Stimulo spalva | Balta | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Stimulo dydis | III pgl. Goldmann | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Maksimalus stimulo intensyvumas | ≥10000 asb. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas | - “10-2”, arba “10-48”; - “24-2”; - “30-2”; Estermano (vairuotojams). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Minimalus skriningo testų pasirinkimas | Prietaisas turi turėti dviejų zonų, trijų zonų ir kiekybinio regos defektų vertinimo skriningo strategijas arba joms lygiaverčius gamintojo sprendimus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Minimalus slenkstinių (angl.: Threshold) testų pasirinkimas | - Standartinis SITA, arba ZATA, arba analogiškas jiems algoritmas; 2. Greitas SITA, arba ZATA, arba analogiškas jiems algoritmas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Pakartotinai atliekamų tyrimų (progresavimo) analizė | - Pakartotinai atliekamų tyrimų analizė: 1. Tyrimų rezultatų palyginimas 2. Ręgos lauko defektų progresavimo įvertinimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Tyrimo rezultatų pateikimo forma | Tyrimo rezultatų pateikimas standartiniu gamintojo numatytu formatu, užtikrinant pakartotinai atliktų tyrimų rezultatų palyginimą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas | - Heijl/Krakau metodas; Video monitoravimas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas | Motorizuotos smakro atramos pagalba. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Laikiklis korekciniams lęšiams | Būtinas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Komplektacija (jeigu prietaisas yra valdomas ne integruoto kompiuterio pagalba) | Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra, pele arba prietaiso integruota valdymo sistema, visiškai užtikrinanti prietaiso funkcionavimą. Turi būti įdiegta programinė įranga, būtina prietaisui valdyti ir numatytiems tyrimams atlikti. Pacientų duomenys ir tyrimų rezultatai turi būti išsaugomi ir prieinami peržiūrėti. Jei prietaisas valdomas integruota valdymo sistema, pacientų tyrimų duomenų bazė gali būti valdoma išoriniame kompiuteryje su „Windows“ operacine sistema, naudojant gamintojo „VIEWER SYSTEM“ arba lygiavertę programinę įrangą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Prietaiso operacinė sistema | Visa prietaiso programinė įranga turi veikti gamintojo palaikomoje operacinėje sistemoje, įskaitant „Windows“ arba „Linux“, arba kitoje lygiavertėje operacinėje sistemoje, užtikrinančioje visų prietaiso funkcijų vykdymą, programinės įrangos suderinamumą, techninį palaikymą ir pacientų duomenų saugumą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Komplekte su spausdintuvu | Nespalvotas lazerinis arba rašalinis spausdintuvas, tyrimo rezultatų atspausdinimui. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Komplekte su staliuku | Reguliuojamo aukščio elektrinis staliukas perimetrui bei kompiuteriui pastatyti. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 22. | Maitinimo šaltinis | Iš ~220V 50Hz elektros tinklo. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 23. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir(ar) ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir(ar) ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 24. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 25. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija anglų ir/ ar lietuvių kalba; Serviso dokumentacija anglų ir/ ar lietuvių kalba. (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai). | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 26. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

Parengė:

Viešosios įstaigos „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“

Bendrojo, aptarnaujančio ir ūkio skyriaus vedėja                                         Zita Ringelevičienė

Suderinta:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė                                             Vida Meliūkštienė