TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

HEMATOLOGINIS ANALIZATORIUS – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Faktiniai ir deklaruojami siūlomos prekės duomenys [tiekėjas privalo įrašyti faktinius ir deklaruojamus duomenis šiame stulpelyje (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu, su 3-ių dalių leukocitų diferenciacija |  |
| 2. | Matavimo principas: varžos ir riboto tūrio principas |  |
| 3. | Ne mažiau kaip: 19 parametrų ir 3 histogramos: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MID (MXD; GR, MON) arba #MO 13. MID% (MXD; GR, MON) arba MO% 14.LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis); 16. NEUT% arba GRA% 17. NEUT# arba GRA#“ 18. RDW (eritrocitų pasiskirstymo plotis) 19. RDW-SD (eritrocitų pasiskirstymo plotis, standartinis nuokrypis) Pateikiamos histogramos: 1. WBC (leukocitai), 2. RBC (eritrocitai), 3. PLT (trombocitai) |  |
| 4. | Tikslumas: WBC ne blogiau kaip CV <2,0% RBC ne blogiau kaip CV <2,0% HGB ne blogiau kaip CV <1,5% HCT ne blogiau kaip CV <2,0 % PLT ne blogiau kaip CV <5,0% LYM% ne blogiau kaip CV <5% MON% ne blogiau kaip CV <10% GRA ne blogiau kaip CV <3% |  |
| 5. | Matavimo ribos ne blogiau kaip: WBC- 0-100 10³/mm³ (WBC- 0-100 10⁹/L) RBC 0,1-8 10⁶/mm³ (RBC 0,1-8 10¹²/L) HGB 0,5-24 g/dl (HGB 5-240- g/L) PLT 5-2000 10³/mm³ (PLT 5-2000 10⁹/L) HTC 5-70% |  |
| 6. | Našumas ne mažiau kaip 60 tyr./val. |  |
| 7. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują. Atviro tipo. Iš atidarytų mėgintuvėlių. Mėginys įsiurbiamas tiesiogiai iš mėgintuvėlio be praskiedimo. |  |
| 8. | Mėginio (bendro kraujo) įsiurbimo tūris ne daugiau kaip 10 µl. Mėginys įsiurbiamas tiesiogiai iš mėgintuvėlio be praskiedimo. |  |
| 9. | Darbui su analizatoriumi naudojama ne daugiau kaip trys skirtingi reagentai. Diagnostiniai reagentai netoksiški, biologiškai suyrantys, be kenksmingos cheminės medžiagos – cianido. Visi reagentai ir kontrolinės, kalibracinės medžiagos turi būti vieno gamintojo (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| 10. | Reagentai pateikiami patogiosiose nedidelėse pakuotėse (skiediklis ne daugiau kaip 10L, lizuojantis ne daugiau kaip 1L ir valymo reagentas ne daugiau kaip 1L). |  |
| 11. | Komplektuojamas kartu su išoriniu lazeriniu spausdintuvu |  |
| 12. | Paciento identifikacija: paciento vardas, paciento ID, mėginio ID |  |
| 13. | Rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinimi kartu su normomis bei histogramos |  |
| 14. | Galimybė naudoti (suprogramuoti) ne mažiau kaip 3 skirtingų kraujo bankų |  |
| 15. | Atmintis – ne mažiau 1000 tyrimų rezultatų bei kokybės kontrolės rezultatų, atsarginė duomenų kopija yra laikoma USB atmintyje |  |
| 16. | Automatinė ir rankinė kalibracija |  |
| 17. | Kokybės kontrolės sistema: 3 lygių, Levey Jennings kreivė |  |
| 18. | Jungtis su kompiuteriu, išoriniu spausdintuvu, PC tipo klaviatūra, (USB jungtis x 2, RS232 jungtis, Ethernet) |  |
| 19. | Galimybė papildomai komplektuoti: barkodų skaitytuvą |  |
| 20. | Maitinimas: 220V, 50-60 Hz |  |
| 21. | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 22. | Turi būti pateikta gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas. |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių. |  |
| 24. | CE certifikato kopija (pagal ES direktyvos reglamentą 217/746) |  |

Įrenginiui suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantiją.