TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – odontologinė įranga Pirminės sveikatos priežiūros centrui (toliau – prekės).

  - Tiekėjas prekes (visą prekės kiekį) įsipareigoja pristatyti šiuo adresu: Vlado Mirono g. 9, Daugų m., Alytaus r. sav. Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, montavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

  - Įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatančio medicinos įrangai taikomus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, atsižvelgiant į jos numatytą paskirtį (priemonė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu), nuostatas.

  - Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pateikiami gamintojo interneto puslapį, katalogą ar kitą dokumentą kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar kt. ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 3 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

  - Tiekėjas pristatymo metu turės pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

  - Jeigu  apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

|  | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes), pridedamo dokumento pavadinimas (tiekėjas nurodo tikslius dokumento pusl. Nr., gamintojo internetinio pusl. nuorodas į parametro reikšmės atitikimą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Odontologinė darbo įranga |  |  |  | Siūlomos įrangos pavadinimas (modelis, modifikacija), gamintojas |
| 1. | Paciento kėdė |  |  |  |
| 1.1 | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo |  | 230 (paklaida ne daugiau ± 10) 50/60 Hz |  |
| 1.2 | Kėdės (paciento) keliamoji galia |  | Ne mažiau 135 kg |  |
| 1.3 | Kėdė pritaikyta dirbti kairiarankiams ir dešiniarankiams |  | Būtina |  |
| 1.4 | Kėdės pasukimas apie vertikalią ašį 60 laipsnių |  | Būtina |  |
| 1.5 | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir nugaros atlošu |  | Būtina |  |
| 1.6 | Kėdės apmušalo danga |  | Dirbtinės odos arba lygiavertės. Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą. |  |
| 1.7 | Kėdės padėčių programavimas |  | Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, paciento išlaipinimo programa |  |
| 1.8 | Kėdės valdymas |  | Nuo gydytojo instrumentų pulto, asistento instrumentų pulto ir belaidžiu kojiniu pedalu |  |
| 1.9 | Galvos atlošo padėties reguliavimas |  | Ne mažiau kaip 2 ašimis |  |
| 1.10 | Porankiai |  | Būtina (kairysis porankis fiksuotas, dešinysis porankis nusukamas arba nulenkiamas) |  |
| 1.11 | Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai |  | Būtina |  |
| 1.12 | Visos odontologinės įrangos darbui reikalingos komunikacijos susiveda į paciento kėdės priekį ir užsidengia bendru kėdės gaubtu |  | Būtina |  |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |  |
| 2.1 | Gydytojo instrumentai | - pūtiklis tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo, su šviesa ir pašildymu); - rankovė turbinai su pašvietimu; - rankovė turbinai be pašvietimo; - rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; - rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; - rankovė ultragarsiniam skaleriui su šviesa. |  |  |
| 2.2 | Instrumentų stalelio tvirtinimas | Tvirtinamas prie kėdės |  |  |
| 2.3 | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis | Būtinas |  |  |
| 2.4 | Vertikalus instrumentų stalelio judėjimas | Ne mažiau kaip 540 mm |  |  |
| 2.5 | Belaidis instrumentų valdymo pedalas | - spaudžiamas iš viršaus; - vandens įjungimo/išjungimo į instrumentus funkcija; - įrankių prapūtimo funkcija; - mikrovariklių greičio reguliavimas. |  |  |
| 2.6 | Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus pūtiklį) | Būtina |  |  |
| 2.7 | Manometras | Instrumentų stalelyje darbinio oro (slėgio) informacijai |  |  |
| 2.8 | Apdirbamo paviršiaus aušinimas oru | Vienas reguliatorius visiems instrumentams |  |  |
| 2.9 | Darbinio oro (slėgio) reguliatoriai lengvai prieinami gydytojui | Trys reguliatoriai: dviem turbinoms ir vienam mikrovarikliui |  |  |
| 2.10 | Įrangos funkcijų valdymo panelė | Valdymo elementai: - kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo; - programuojamų kėdės padėčių; - šviestuvo įjungimo/išjungimo; - vandens pašildymo; - spjaudyklės apiplovimo įjungimo; - stiklinės pripildymo. |  |  |
| 2.11 | Informacinis ekranas darbinių funkcijų (turbinos, mikrovariklio, skalerio) atvaizdavimui ir klaidų informacijai | Būtina |  |  |
| 3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |  |
| 3.1 | Asistento instrumentai | - pūtiklis ne mažiau 3-jų funkcijų, kampinis; - seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais; - polimerizavimo lempa. |  |  |
| 3.2 | Spjaudyklės bloko tvirtinamas | Prie paciento kėdės |  |  |
| 3.3 | Asistento valdymo panelė | Valdymo elementai: - kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; - ne mažiau 2-jų programuojamų kėdės padėčių; - šviestuvo įjungimo/išjungimo; - vandens pašildymo; - stiklinės pripildymo; - spjaudyklės apiplovimo įjungimo. |  |  |
| 3.4 | Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 3.5 | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas | Būtina |  |  |
| 3.6 | Atskiri seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtrai | Būtina |  |  |
| 3.7 | Distiliuoto vandens talpos pripildymas iš viršaus su užsukimo gaubteliu | Būtina |  |  |
| 4. | Apšvietimo sistema |  |  |  |
| 4.1 | Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis |  |  |
| 4.2 | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų pusių, rankenos nuimamos ir sterilizuojamos |  |  |
| 4.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 80000 Lux |  |  |
| 4.4 | Reguliuojama šviesos spalvos temperatūra | Ne mažesnėse nei 3000, ne didesnė nei 5000 ribose |  |  |
| 4.5 | Apšvietimo lempos montavimas | Prie spjaudyklės bloko |  |  |
| 4.6 | Plombavimo režimas | Būtina |  |  |
| 4.7 | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma ne mažiau nei trimis ašimis |  |  |
| 5. | Elektrinis mikrovariklis (2 vnt.) |  |  |  |
| 5.1 | Bešepetėlinis mikrovariklis su šviesa | Būtina |  |  |
| 5.2. | Mikrovariklio greitis reguliuojamas iš pedalo | Ne siauresnėse ribose nei 100, ne platesnėse nei 40000 aps./min |  |  |
| 5.3 | Mikrovariklis sterilizuojamas | Būtina |  |  |
| 6. | Ultragarsinis skaleris |  |  |  |
| 6.1 | Ultragarsinis skaleris su šviesa | - komplekte ne mažiau nei 3 instrumentai, instrumentų priveržimo raktas. |  |  |
| 7. | Polimerizacinė lempa |  |  |  |
| 7.1 | Polimerizacinė lempa (ant asistento stalelio) | Būtina |  |  |
| 8. | Antgaliai |  |  |  |
| 8.1 | Turbininis antgalis su šviesa ir greita jungtimi | - su šviesa (KaVo Multiflex arba lygiaverčiai greitai jungčiai); - aušinimas iš ne mažiau kaip 5 taškų; - sterilizuojamas. |  |  |
| 8.2 | Kampinis antgalis su šviesa | - su šviesa; - aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško; - apsisukimų perdavimo santykis 1:1; - apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40.000 aps./min; sterilizuojamas. |  |  |
|  | Kampinis antgalis su šviesa | - su šviesa; - aušinimas vandeniu ir oru iš ne mažiau kaip 3 taškų; - apsisukimų perdavimo santykis 1:5; - apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 200 000 aps./min; - sterilizuojamas. |  |  |
| 9. | Sodapūtė |  |  |  |
|  | Sodapūtė | - 3600 apsisukimas; - ne mažiau kaip 2 antgaliukai skirtingais kampais; - ne mažiau kaip 2 atskiri purkštukai miltelių kameros viduje; - antgalis sterilizuojamas. |  |  |
| 10. | Gydytojo kėdutė |  |  |  |
|  | Gydytojo kėdutė | - su atlošu; - ne mažiau kaip 5 ratukų; - sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; - su reguliuojamu kėdutės aukščiu; - kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. |  |  |
| 11. | Odontologinė spintelė |  |  |  |
| 11.1 | Odontologinė spintelė | - mobili, ne mažiau kaip 5 ratukai; - ne mažiau kaip 5 ištraukiami stalčiai; - ištraukiamas stalelis su stikliniu paviršiumi; - stalviršis pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (MDP) ar lygiavertės medžiagos; - paviršiaus danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms. |  |  |
| 11.2 | Garantija įrangai | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 11.3 | CE ženklinimas | Būtina |  |  |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunktį.

Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.