TSD-884, VPP-4947

Brachiterapijos įrangos atnaujinimo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Gamintojo „Elekta“ brachiterapijos įrangos „Flexitron HDR 40 HC“ programinės įrangos ir instrumentų atnaujinimas / papildymas. |  |  |
| 2. | Programinės įrangos atnaujinimas | 1. Programinės įrangos „Oncentra Brachy“ gydymo planavimo sistemos įdiegimas, konfigūravimas ir testavimas; 2. Pateikiama kompiuterinė platforma, į kurią bus įdiegiama programinė įranga – 1 vnt.; 2.1. Kompiuterinė platforma turi atitikti programinės įrangos „Oncentra Brachy“ gamintojo nustatytus techninius reikalavimus ir būti jo patvirtinta naudoti su siūloma programinės įrangos versija. |  |  |
| 3. | Intersticinio aplikatoriaus rinkinys | Kiekis 1 vnt. |  |  |
| 3.1. | Rinkinį sudaro: | 1. Aplikatoriaus biblioteka, skirta gydymo planavimo sistemai; |  |  |
|  |  | 2. Ovoidų vamzdeliai (kairysis ir dešinysis), suderinami su MRT (angl. MR Safe) – 2 vnt. |  |  |
|  |  | 3. Intrauteriniai vamzdeliai 40 mm ± 1 mm, 50 mm ± 1 mm ir 60 mm ± 1 mm ilgio su 15 ± 1 ir 30 ± 1 lenkimo kampais – 6 vnt.; |  |  |
|  |  | 4. Intersticiniai ovoidai (20, 25, 30, 35) mm ± 1 mm skersmens, leidžiantys įvesti adatas lygiagrečiai ovoido ašiai – 4 poros; |  |  |
|  |  | 5. Ovoidų fiksavimo spaustukas – 1 vnt.; |  |  |
|  |  | 6. Tiesiosios žarnos retraktoriai (30 ± 1 mm ir 40 ± 1 mm pločio) – 2 vnt; |  |  |
|  |  | 7. Atstumo reguliavimo / fiksavimo spaustukas – 1 vnt.; |  |  |
|  |  | 8. Sterilizavimo dangteliai aplikatoriams – 50 vnt.; |  |  |
|  |  | 9. Įvedimo įrankis, skirtas aplikatoriams tiksliai ir saugiai įvesti bei fiksuoti paciento audiniuose ar kūno ertmėse brachiterapijos metu – 1 vnt.; |  |  |
|  |  | 10. Valymo šepetėlių rinkinys – 2 vnt. |  |  |
|  |  | 11. Kreipiamieji vamzdeliai intersticinėms adatoms – 25 vnt. |  |  |
|  |  | 12. Obturatorius (skirtas 6F dydžio adatoms) – 5 vnt.; |  |  |
|  |  | 13. Sterilios adatos (6F dydžio) – 25 vnt. |  |  |
| 4. | Makštinio aplikatoriaus rinkinys | Kiekis 1 vnt. |  |  |
| 4.1. | Paskirtis | Makštinio aplikatoriaus rinkinys skirtas makšties skliauto, makšties, tiesiosios žarnos ar endometriumo brachiterapijai (naudojant kartu su intrauteriniu vamzdeliu) |  |  |
| 4.2. | Rinkinį sudaro: | 1. Makštinis vamzdelis – 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2. Intrauteriniai vamzdeliai 40 mm ± 1 mm, 60 mm ± 1 mm ir 80 mm ± 1 mm ilgio su 15 ± 1, 30 ± 1 ir 45 ± 1 lenkimo kampais atitinkamai – 3 vnt. |  |  |
|  |  | 3. Cilindro fiksavimo detalė – 1 vnt. |  |  |
|  |  | 4. Makšties cilindrai (20, 25, 30, 35) mm ± 1 mm skersmens su rentgenokontrastiniais žymekliais – 4 vnt.; |  |  |
|  |  | 5. Sterilizavimo dangteliai – 50 vnt. |  |  |
| 5. | Pusiau ovoidų pora | Neekranuota pusiau ovoidų pora – 1 vnt. |  |  |
| 6. | Garantinis terminas | Programinei įrangai ir instrumentų rinkiniams suteikiamas ≥ 12 mėnesių garantinis terminas |  |  |

Pastabos, specialieji reikalavimai:

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekių pristatymo, programinės įrangos įdiegimo, konfigūravimo, testavimo išlaidos ir personalo apmokymas.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

3.1. Mokymai iki 10-ies žmonių personalo (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 2 darbo dienos po ne mažiau kaip 3 akademines valandas);

- Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

  - CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.