## Lapas1
Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Apiplovimo žarnelė | vnt. | 30
1.1.1 | Apiplovimo žarnelė, suderinama su ligoninėje naudojama „Endogator“ pompa.
1.2 | Žarnelė sujungimui | vnt. | 30
1.2.1 | Sujungimo žarnelė, suderinama su apiplovimo žarnele MJ-855 ir ligoninėje naudojama „Endogator“ pompa.
2 | Magnetinio rezonanso tomografijos pompų sistema | vnt. | 150
2.1 | Pompų sistema, pritaikyta naudoti su “Ulrich Medical” XD 2000 automatiniu švirkštu rentgenokontrastiniams tirpalams
2.2 | Vienkartinė, sterili
2.3 | Nepirogeniška, be latekso, permatoma, lanksti
2.4 | Su mikrodalelių filtru ir slėgio matavimo davikliu
2.5 | Su LUER jungtimi
2.6 | Slėgis 20 - 24 bar.
2.7 | Tinkama naudoti iki 24 val. esant bet kokiam įšvirkštimų skaičiui.
3 | Magnetinio rezonanso tomografijos pompų sistemos prailginimo linija | vnt | 300
3.1 | Vienkartinė, sterili
3.2 | Be latekso, nepirogeniška
3.3 | Prailginimo linija ne trumpesnė 320 cm
3.4 | Su dviem apsauginiais vožtuvais
3.5 | Patikrintas atitikimas slėgiui 20 - 24 bar. naudojant BMR kontrastines medžiagas
3.6 | Linijos jungtis suderinta su Ulrich medical XD2020 sistema
3.7 | Supakuota po 1 vnt.
4 | Anoskopas | vnt | 500
4.1 | Vienkartinis
4.2 | Plastikinis, su į anoskopą integruotu šviesos šaltiniu
4.3 | Darbinis kanalas 90 mm (±5mm) ilgio
4.4 | Diametras 18 mm (±2mm)
5 | Vienkartinės patalynės rinkinys | vnt | 14000
5.1 | Pagaminta iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos
5.2 | Paklodė 220 cm (±10 cm) x 130 cm (±20 cm)
5.3 | Antklodės užvalkalas 210 cm (±10 cm) x 150 cm (±10 cm)
5.4 | Pagalvės užvalkalas 70 cm (±10 cm) x 75 cm (±10 cm)
5.5 | Kiekvienas komplektas supakuotas atskirai. Nesterilus
6 | Adata vienkartinė hipoderminė | vnt | 100
6.1 | Dydis 20G
6.2 | 0,9 mm (±0,05 mm) x 70 mm (±1 mm)
6.3 | Sterili
6.4 | Vienkartinė
6.5 | Be latekso, be DEHP
6.6 | Individualiai supakuota
7 | Fluoresceino testo juostelė | vnt | 200
7.1 | Testų juostelės skirtos akies ragenos epitelio pralaidumo diagnostikai, ragenos pažeidimams diagnozuoti, priekiniam akies segmentui dažyti
7.2 | Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime
8 | Nosies tamponai | vnt | 2000
8.1 | Išsiplečiantys epistaksiniai nosies tamponai 100 mm (±5 mm)
8.2 | Skirti medialinės ar užpakalinės nosies srities kraujavimo stabdymui
8.3 | Pooperaciniam naudojimui
8.4 | Pagaminti iš PVA arba lygiavertės medžiagos
8.5 | Tiesios formos
8.6 | Apsauginio siūlo ilgis 15 cm (±2 cm)
9 | Maitinimo zondas | vnt | 90
9.1 | Maitinimo zondas kūdikiui su rentgeno kontrastine linija nazogastrinis
9.2 | Dydžiai CH8
10 | Elektrodai | pakuotės | 1000
10.1 | Elektrodai, skirti ligoninėje naudojamam "VitalStim" aparatui, arba lygiaverčiai elektrodai, visiškai suderinami su šiuo aparatu ir užtikrinantys tinkamą jų prijungimą bei veikimą.
10.2 | Elektrodų konstrukcija skirta saugiam elektros srovės impulso perdavimui
10.3 | Pasižymi maža varža ir procedūros metu išlaiko srovės kokybę
10.4 | Medžiagos, kurias galima ištempti ir suformuoti pagal nelygų veido/kaklo paviršių
10.5 | Priklijuotas elektrodas tempiasi ir juda kartu su odos paviršiumi
10.6 | Priklijuojant ir nuklijuojant elektrodus nedirgina odos
10.7 | Dydis Large
11 | Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata | vnt | 20000
11.1 | Sterili
11.2 | Savaime užsipildanti
11.3 | Su sausu heparinu, esančiu švirkšto cilindre
11.4 | Elektrolitais subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 60 IU
11.5 | Su kepurėle užtikrinančia oro išstūmimą ir neleidžiančia aplinkos orui patekti į mėginį
11.6 | Su saugiu užrakinamu adatos nuėmimo įtaisu
11.7 | Švirkšto tūris ne didesnis kaip 1,5 ml
11.8 | Adatos ilgis 24 mm (± 2mm)
11.9 | Adatos diametras 23G
11.10 | Įpakuota po 1 vnt
11.11 | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta
11.12 | Ant pakuotės turi būti nurodytas galiojimo laikas
12 | Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata POCT prietaisui | vnt | 40000
12.1 | Tinkama naudoti su įstaigoje naudojamais POCT kraujo dujų analizatoriais
12.2 | Sterili
12.3 | Savaime užsipildanti
12.4 | Su sausu heparinu, esančiu švirkšto cilindre
12.5 | Elektrolitais subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 60 IU
12.6 | Su orą išstumiančia ir neleidžiančia aplinkos orui patekti į mėginį kepurėle-vožtuvu, kurios nereikia nuimti paduodant mėginį į analizatorių
12.7 | Su pamaišymo rutuliuku
12.8 | Švirkšto tūris ne didesnis kaip 1,5 ml
12.9 | Adatos ilgis 23 mm (± 2mm)
12.10 | Adatos diametras 22G
12.11 | Įpakuota po 1 vnt
12.12 | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta
12.13 | Ant pakuotės turi būti nurodytas galiojimo laikas
13 | Apsauga akims | vnt | 500
13.1 | Vienkartinė
13.2 | Skaidrus arba turintis skaidrią stebėjimo zoną, leidžiančią aiškiai matyti paciento vokus
13.3 | Tinka naudoti operacijų ir anestezijos metu
13.4 | Anatominės formos, pritaikytas akies sričiai
13.5 | Neuždengia antakių
13.6 | Su aiškiai pažymėta arba specialiai suformuota nuėmimo vieta/ krašteliu
13.7 | Tinka vaikams ir suaugusiems
13.8 | Išmatavimai - plotis 3 cm (±1 cm), ilgis 5 cm (±1 cm)
14 | Pirštinės vienkartinės | vnt | 100000
14.1 | Nesterilios
14.2 | Dydis pasirinktinai M ir L
14.3 | Paviršius mikroreljiefinis
14.4 | Polietileninės, skaidrios
15 | Adata spinalinė | vnt | 600
15.1 | G26 Quinke tipo
15.2 | Ilgis 120mm (±2mm) su introduseriu (pravedėju)
15.3 | Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės
15.4 | Skaidria elipsės arba kitos formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu
15.5 | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius, matomas visose plokštumose
16 | Viskozinės kempinėlės | vnt | 600
16.1 | Viskozinės kempinėlės vakuuminiams elektrodams
16.2 | Daugkartinio naudojimo, dezinfekuojamos
16.3 | Apvalios formos, diametras 6cm (±0,2cm)
16.4 | Aukštis 1cm (±0,1cm)
17 | Termometrai elektroniniai | vnt. | 200
17.1 | Garsinis signalas, skystųjų kristalų ekranas su trimis skaitmenimis, paskutinės išmatuotos vertės saugojimas
17.2 | Mažiausia rodoma padalos vertė 0,1 ºC
17.3 | Matavimo ribos nuo 32,0 ºC iki 42,9 ºC, matavimo tikslumas ±0,1 ºC tarp 35,5 ºC ir 42 ºC
17.4 | Nenaudojamas automatiškai išsijungia, atsparus vandeniui
17.5 | Atminties funkcija, keičiami elementai
17.6 | Su gamintojo ar nepriklausomos laboratorijos metrologine patikra
18 | Drenas silikoninis | vnt | 1000
18.1 | CH24 dydžio, 50 cm (±2cm) ilgio
18.2 | Sterilus, vienkartinis
18.3 | Rentgeno kontrastinė juostelė per visą dreno ilgį
18.4 | Ne mažiau 2 gylio žymos
18.5 | Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm
19 | Kamštelis su filtru, paimti vaistams iš buteliuko | vnt | 100000
19.1 | Smeigtukas su ventiliaciniu filtru, skirtas daugkartiniam skysčių ištraukimui iš flakono guminiu kamščiu
19.2 | Sterilus, vienkartinis su integruotu vožtuvu ir vėdinimo filtru
19.3 | Adatkočio ilgis 2 cm (±3 mm) smailas
19.4 | Integruotas antibakterinis oro filtras ne didesnis nei 3 µm
19.5 | Pagamintas iš plastiko, be latekso, be PVC, be DEHP
19.6 | Supakuota po 1 vnt. Ant įpakavimo pažymėtas galiojimo laikas
20 | Akmens sugavimo ir ištraukimo krepšelis | vnt | 60
20.1 | Skirta naudoti inkstų procedūroms
20.2 | Sugriebimo krepšelis yra iš trijų vielučių, pagamintas iš nitinolio, atviro tipo (atsidaro ir užsidaro distalinėje dalyje, akmuo sugriebiamas krepšelio priekyje)
20.3 | Atraumatinis krepšelio dizainas
20.4 | Taurelės formos
20.5 | Pagrindinė viela pagaminta iš nitinolio, padengta PTFE danga, pasižymi optimaliomis slydimo savybėmis
20.6 | Viela turi apsaugos nuo lenkimo elementą
20.7 | Dydis CH 1,5
20.8 | Darbinis ilgis ne mažiau 120 cm
20.9 | Krepšelio atsidarymo angos skersmuo ne mažiau 11 mm
20.10 | Su ergonomiška rankena, patogia naudoti viena ranka ir nykščio valdikliu
20.11 | Sterili pakuotė
20.12 | Vienkartinio naudojimo
21 | Kateteris arterijų punkcijai | vnt | 500
21.1 | Sterilus
21.2 | Vienkartinis
21.3 | Skirtas arterijų punkcijai pagal Seldingerio metodą
21.4 | Pagamintas iš FEP arba lygiavertės medžiagos
21.5 | Nepirogeniškas, netoksiškas
21.6 | Punkcinė adata 0,95 mm (±0,01 mm) x 50 mm (±0,1 mm)
21.7 | Kateteris 20G x 80 mm (±0,1 mm)
21.8 | Styga 35-0,025˝
21.9 | Su integruotu atbulinės tėkmės vožtuvu, su Luer arba lygiaverte jungtimi
22 | Kaukė deguonies naujagimiams | vnt | 300
22.1 | Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso
22.2 | Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai
22.3 | Kaukės kraštai priglundantys prie veido, neaštrūs. Korpusas iš skaidrios medžiagos
22.4 | Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (±10 cm)
23 | Kamšteliai lašinėms ir kateteriams | vnt | 55000
23.1 | Kamšteliai lašinėms ir kateteriams, sterilūs
24 | Lubrikantas (gelis) sterilus | vnt | 29000
24.1 | Lubrikantas (gelis) sterilus, 5g (±0,1 g)
25 | Intubacinių vamzdelių pravedėjai (stiletai) | vnt | 1000
25.1 | Vienkartiniai
25.2 | Minkšti, atraumatiniai vamzdeliai, kurių sienelėse yra nerūdijančio plieno arba aliuminio viela
25.3 | Su įvedimo gylio žyme
25.4 | Ilgis 44cm (±0,5 cm), diametras endotrachėjiniam vamzdeliui 8,0-10 mm.
25.4 | Sudėtyje nėra latekso
26 | Rinkinys spinalinei punkcijai | vnt | 6000
26.1 | Sterilus, vienkartinis
26.2 | Apklotas neperšlampantis 45 cm (±1 cm) x 45 cm (±1 cm) - ne mažiau 1 vnt
26.3 | Apklotas neperšlampantis 90 cm (±1 cm) x 75 cm (±1 cm) su lipnia anga 7-10 cm - ne mažiau 1 vnt
26.4 | Neaustinės medžiagos servetėlės ne mažiau 4 sluoksnių 7,5 cm (±1 cm) x 7,5 cm (±1 cm) - 5-10 vnt
26.5 | Pleistras neaustinės medžiagos su sugertuku 10 cm (±1 cm) x 8 cm (±1 cm)- ne mažiau 1 vnt
26.6 | Plastikinis pincetas 13 cm (±1 cm) - ne mažiau 1 vnt