## Vertinimo tvarka ir sąlygos
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
3. Didžiausia priimtina pasiūlymo kaina yra Eur (su PVM). Šią kainą viršijantys pasiūlymai bus atmesti.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Kaina (K) | 60
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 40
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 40
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Dirbtinio intelekto pagrindu veikianti automatinė standartinių akušerinių plokštumų (I ir II trimestro) atpažinimo, žymėjimo ir tyrimo išsamumo kontrolės funkcija realiame laike. | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Automatizuotas vaisiaus centrinės nervų sistemos standartinių plokštumų išskyrimas iš tūrinio (3D) vaizdo ir automatiniai matavimai. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | Automatinis folikulų atpažinimas, skaičiavimas ir matavimas (skersmenys ir tūris) tūriniame (3D) vaizde. | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 | Tūrinio (3D/4D) endokavitalinio daviklio viršutinė darbinio dažnių diapazono riba ≥ 14 MHz. | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T5 | 1. Sistema automatiškai suranda ir parenka ryškiausią 2D kadrą per iš anksto nustatytą peržiūros laiką po sustabdymo. Peržiūros laiką gali reguliuoti vartotojas. 2. Sistema automatiškai suranda ir parenka kadrą spalvinio doplerio režime su geriausiu spalviniu užpildymu sustabdžius vaizdą. Peržiūros laiką gali reguliuoti vartotojas. Turi veikti spalvinio doplerio ir spalvinio/spektrinio doplerio režimuose. | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T6 | Galima savarankiškai rankiniu būdu reguliuoti automatinį realaus laiko vaizdo optimizavimo algoritmą tolimajame lauke, siekiant subalansuoti ryškumą audiniuose. | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
4. Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
4.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
4.2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
4.3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 ir T6 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį:
T1 = L1 = |  | 0.2
T2 = L2 = |  | 0.2
T3 = L3 = |  | 0.2
T4 = L4 = |  | 0.2
| T5 = L5 = | 0.1
| T6 = L6 = | 0.1
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų:
T1 = L1 = |  | 0
T2 = L2 = |  | 0
T3 = L3 = |  | 0
T4 = L4 = |  | 0
| T5 = L5 = | 0
| T6 = L6 = | 0
4.4. Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4.5. Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.
4.6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
Vertinimo sąlygos
| Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) |  |  |  |  | 6 | %
| Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) |  |  |  |  | 3 | metai
𝑇=(∑_(𝑖=1)^6▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## EN vertinimas (pildo tiekėjai)
Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomą techninį pranašumą patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
T1 | Dirbtinio intelekto pagrindu veikianti automatinė standartinių akušerinių plokštumų (I ir II trimestro) atpažinimo, žymėjimo ir tyrimo išsamumo kontrolės funkcija realiame laike.
T2 | Automatizuotas vaisiaus centrinės nervų sistemos standartinių plokštumų išskyrimas iš tūrinio (3D) vaizdo ir automatiniai matavimai.
T3 | Automatinis folikulų atpažinimas, skaičiavimas ir matavimas (skersmenys ir tūris) tūriniame (3D) vaizde.
T4 | Tūrinio (3D/4D) endokavitalinio daviklio viršutinė darbinio dažnių diapazono riba ≥ 14 MHz.
T5 | 1. Sistema automatiškai suranda ir parenka ryškiausią 2D kadrą per iš anksto nustatytą peržiūros laiką po sustabdymo. Peržiūros laiką gali reguliuoti vartotojas. 2. Sistema automatiškai suranda ir parenka kadrą spalvinio doplerio režime su geriausiu spalviniu užpildymu sustabdžius vaizdą. Peržiūros laiką gali reguliuoti vartotojas. Turi veikti spalvinio doplerio ir spalvinio/spektrinio doplerio režimuose.
T6 | Galima savarankiškai rankiniu būdu reguliuoti automatinį realaus laiko vaizdo optimizavimo algoritmą tolimajame lauke, siekiant subalansuoti ryškumą audiniuose.
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
4. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
5. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
3. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (monitorius, klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
6. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
7. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai iki 10-ies medicininio personalo darbuotojų (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 8 akademinės valandos (gali būti išskaidyti į kelias sesijas)),
2. Mokymai iki 2-jų Medicininės technikos tarnybos inžinierių (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 2 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus.
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
TSD-929, VPP-5920
1 pirkimo dalis. Ekspertinės klasės UG aparatas, kiekis 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
1. | Bendri reikalavimai
1.1. | Sistemos komplektaciją sudaro | 1. Ultragarso tyrimų aparatas – 1 vnt.;
2. Tūrinis (3D/4D) konveksinis daviklis – 1 vnt.;
3. Tūrinis (3D/4D) endokavitalinis daviklis – 1 vnt.;
4. Konveksinis (2D) daviklis Nr. 1 (aukšto dažnio) – 1 vnt.;
5. Konveksinis (2D) daviklis Nr. 2 (žemo dažnio) – 1 vnt.;
6. Linijinis daviklis – 1 vnt.;
7. Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas – 1 vnt.
8. Daugkartinis biopsinės adatos nukreipiklis endokavitaliniam davikliui – 1 vnt.
1.2. | Taikymo sritys | 1. Akušeriniai tyrimai (I, II ir III nėštumo trimestrai), įskaitant daugiavaisį nėštumą;
2. Vaisiaus širdies tyrimai;
3. Ginekologiniai tyrimai (transabdominaliniai ir transvaginaliniai);
4. Reprodukcinės medicinos tyrimai (folikulometrija);
5. Dubens dugno tyrimai;
6. Vidaus organų, smulkių kūno dalių ir kraujagyslių tyrimai.
2. | Reikalavimai ultragarso tyrimų aparatui
2.1. | Sistemos architektūra | 1. Mobili sistema su ratukais ir ratukų fiksacijos mechanizmu;
2. ≥ 4 aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams prijungti;
3. Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas, pakeliamas aukštyn/žemyn ir nulenkiamas transportavimo metu;
4. Reguliuojamas valdymo pulto aukštis ir pasukimas;
5. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), leidžiantis išsaugoti tyrimo duomenis ir saugiai išjungti sistemą nutrūkus maitinimui;
6. Sistemos dinaminis diapazonas ≥ 250 dB.
2.2. | Vaizdo monitorius | 1. LCD arba OLED (arba lygiavertės technologijos);
2. Ekrano įstrižainė ≥ 60 cm (≥ 23,8 col.);
3. Skiriamoji geba ≥ 1920×1080 vaizdo elementų.
2.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. Ekrano įstrižainė ≥ 30 cm (≥ 12 col.);
2. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje.
2.4. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas | Palaikomas dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,0 MHz iki 19,0 MHz
2.5. | Išorinės jungtys (arba lygiavertės) | 1. USB;
2. HDMI arba DisplayPort;
3. LAN.
2.6. | Darbo režimai | 1. 2D režimas;
2. Vienmatis režimas M (įskaitant anatominį M režimą);
3. Spalvinio doplerio režimas;
4. Galios (įskaitant kryptinį) doplerio režimas;
5. Pulsinės bangos (PW) doplerio režimas;
6. Nuolatinės bangos (CW) doplerio režimas;
7. Audinių harmoninis vaizdavimas;
8. 3D/4D vaizdavimo režimas.
2.7. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 1 TB talpos vidinis diskas
3. | Skenavimo režimai
3.1. | 2D režimas | 1. Didžiausias skenavimo gylis ≥ 40 cm;
2. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais;
3. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti;
4. Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu.
3.2. | Spalvinio doplerio režimas | 1. Tėkmės greičio doplerio režimas;
2. Galios ir kryptinio galios doplerio režimas;
3. Audinių doplerio režimas;
4. Mikrokraujagyslių (lėtos ir silpnos tėkmės) vizualizacijos režimas, veikiantis su tūriniais ir 2D davikliais.
3.3. | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio (HPRF) režimas;
2. PRF ne siauresnėse ribose kaip 1,0–22,0 kHz;
3. Automatinis spektro trasavimas ir doplerinių rodiklių skaičiavimas realiame laike;
4. Tripleksinis režimas realiame laike.
3.4. | Tūrinis (3D/4D) vaizdavimas | 1. Statinis 3D skenavimas;
2. Realaus laiko tūrinis (4D) skenavimas;
3. Daugiaplokštuminė rekonstrukcija (MPR) ir tomografinis lygiagrečių pjūvių vaizdavimas;
4. Fotorealistinis paviršiaus atvaizdavimas su naudotojo perkeliamu virtualiu šviesos šaltiniu;
5. Vidinių struktūrų (skaidrumo) atvaizdavimas;
6. Tūrinis skenavimas su spalviniu arba galios dopleriu;
7. Erdvinė-laikinė vaizdo koreliacija (STIC) vaisiaus širdies tyrimams;
8. Automatinis tūrio apkarpymas pašalinant vaisiaus veidą dengiančias struktūras.
4. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga
4.1. | Akušeriniai matavimai ir protokolai | 1. Specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai su ataskaitomis, vaisiaus augimo kreivėmis ir daugiavaisio nėštumo palaikymu;
2. Automatizuoti vaisiaus biometrijos matavimai (BPD, HC, AC, FL);
3. Automatizuotas vaisiaus širdies standartinių pjūvių išskyrimas iš tūrinio (STIC) vaizdo.
4.2. | Ginekologiniai matavimai ir protokolai | 1. Specializuoti ginekologinių skaičiavimų ir matavimų protokolai su ataskaitomis;
2. Dubens dugno tyrimų protokolas ir matavimai (2D ir 3D/4D).
4.3. | Kita programinė įranga | 1. Automatiniai dopleriniai skaičiavimai realiame laike PW režime;
2. Tyrimo eigos automatizavimas (protokolų šablonai, automatinis anotavimas);
3. Tyrimų ataskaitų generavimas ir išsaugojimas.
5. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas DICOM formatu | 1. DICOM Storage (alternatyvūs pavadinimai – DICOM Store arba DICOM Send);
2. DICOM Worklist;
3. DICOM Query & Retrieve;
4. DICOM Structured Report (akušerijos ir ginekologijos);
5. DICOM Print.
6. | Duomenų išsaugojimas ir perdavimas | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje atmintyje išsaugant pradinę (neapdorotą, angl. „raw data“ arba „native data“) informaciją;
2. Galimybė perduoti visą pradinę tūrinių (3D) tyrimų informaciją į išorinę darbo stotį vėlesnei analizei;
3. Vaizdų ir vaizdo sekų eksportas JPEG ir AVI arba MP4 (arba lygiaverčiais) formatais į USB laikmeną ir tinklą.
7. | Kibernetinis saugumas | 1. Naudotojų autentifikacija (slaptažodžiu arba lygiaverčiu būdu);
2. Galimybė nuasmeninti eksportuojamus duomenis;
3. Gamintojo teikiami operacinės sistemos ir programinės įrangos saugumo atnaujinimai įrangos naudojimo metu (MDR 2017/745 I priedo 17 sk.).
8. | Reikalavimai davikliams:
8.1. | Tūrinis (3D/4D) konveksinis daviklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 8,0 MHz;
2. Didžiausias apžiūros lauko kampas 2D režime ≥ 70° (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended));
3. Realaus laiko tūrinis (4D) skenavimas.
8.2. | Tūrinis (3D/4D) endokavitalinis daviklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 10,0 MHz;
2. Didžiausias apžiūros lauko kampas 2D režime ≥ 175° (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended));
3. Tūrinio skenavimo kampas ≥ 120°×80°;
4. Elementų skaičius ≥ 210;
5. Komplektuojamas su daugkartiniu biopsinės adatos nukreipėju (1 vnt.).
8.3. | Konveksinis daviklis Nr. 1 (aukšto dažnio) | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 9,0 MHz;
2. Didžiausias apžiūros lauko kampas ≥ 90° (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)).
8.4. | Konveksinis daviklis Nr. 2 (žemo dažnio) | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz;
2. Didžiausias apžiūros lauko kampas ≥ 100° (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended));
3. Elementų skaičius ≥ 160;
4. Vieno kristalo arba lygiavertės plačiajuostės technologijos.
8.5. | Linijinis daviklis | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 8,0 MHz;
2. Apžiūros lauko plotis ≥ 38 mm.
9. | Spausdintuvas | Sistemoje integruotas (vidinis) nespalvoto vaizdo terminis (ar lygiavertis) spausdintuvas
10. | Įrenginio maitinimas | 1. Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo;
2. Iš vidinės rezervinio maitinimo baterijos (žiūrėti 2.1.5 punktą).
11. | Garantinis terminas | 1. ≥ 36 mėnesiai echoskopui;
2. ≥ 12 mėnesių davikliams.

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Techninis pranašumas T6 (T6n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomo medicinos prietaiso kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 3 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6 % nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T6n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje ir sąlygose" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlymo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlymo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
T6n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne