## Vertinimo tvarka ir sąlygos
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
3. Didžiausia priimtina pasiūlymo kaina yra Eur (su PVM). Šią kainą viršijantys pasiūlymai bus atmesti.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Kaina (K) | 70
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 30
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 70
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 30
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus yra didesnis negu 240 min. | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus ekrano raiška didesnė negu 640×240 taškų. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus atsparumo skysčiams klasė didesnė negu IPX2. | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 | Gyvybinių funkcijų monitorius turi naktinį režimą arba aplinkos šviesos jutiklį, kuris automatiškai reguliuoja ekrano ryškumą. | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T5 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos horizontalia ir vertikalia kryptimis. | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
4. Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
4.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
4.2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
4.3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, ir T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį:
T1 = L1 = |  | 0.2
T2 = L2 = |  | 0.2
T3 = L3 = |  | 0.2
T4 = L4 = |  | 0.2
| T5 = L5 = | 0.2
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų:
T1 = L1 = |  | 0
T2 = L2 = |  | 0
T3 = L3 = |  | 0
T4 = L4 = |  | 0
| T5 = L5 = | 0
4.4. Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4.5. Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.
4.6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
Vertinimo sąlygos
| Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) |  |  |  |  | 6 | %
| Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) |  |  |  |  | 3 | metai
𝑇=(∑_(𝑖=1)^5▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## EN vertinimas (pildo tiekėjai)
Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomą techninį pranašumą patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
T1 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus yra didesnis negu 240 min.
T2 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus ekrano raiška didesnė negu 640×240 taškų.
T3 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus atsparumo skysčiams klasė didesnė negu IPX2.
T4 | Gyvybinių funkcijų monitorius turi naktinį režimą arba aplinkos šviesos jutiklį, kuris automatiškai reguliuoja ekrano ryškumą.
T5 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos horizontalia ir vertikalia kryptimis.
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
4. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
5. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
3. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (monitorius, klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
6. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
7. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai iki 10-ies medicininio personalo darbuotojų (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 2 akademinės valandos),
2. Mokymai iki 2-jų Medicininės technikos tarnybos inžinierių (mokymų trukmė: ne mažiau kaip 2 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus.
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
TSD-929, VPP-5920
2 pirkimo dalis. Gyvybinių funkcijų monitoriai, kiekis 4 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
1. | Monitoriaus tipas | Transportinis-prielovinis gyvybinių funkcijų monitorius
2. | Tvirtinimas | 1. Monitorius tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi su greito tvirtinimo sistema;
2. Monitorių galima tvirtinti prie lovos.
3. | Maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas;
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius):
2.1. Akumuliatorius įkraunamas;
2.2. Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 240 min.
3. Akumuliatorius kraunasi prijungus jį prie išorinės tvirtinimo stotelės.
4. | Atsparumas išoriniams veiksniams | 1. Atlaiko kritimą iš ≥ 100 cm aukščio arba atitinka IEC 60068-2-32 arba IEC 60058-2-27 (arba lygiavertį) standartą;
2. Atsparumas skysčiams – ne mažesnė kaip IPX2 atsparumo klasė.
5. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1. Spalvotas;
2. Ekrano dydis ≥ 15,24 cm (≥ 6,0 colių);
3. Raiška ne mažesnė negu 640 × 240 taškų;
4. Sensorinis, lietimui jautrus ekranas.
6. | Vaizduojamos kreivės ekrane | Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 kreivės
7. | Stebimi (monitoruojami) parametrai | 1. Elektrokardiograma (EKG);
2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);
3. Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2);
4. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP);
5. Kvėpavimo dažnis;
6. Temperatūra.
8. | Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams:
8.1. | EKG | 1. EKG derivacijos: I, II, III;
2. Ne mažiau kaip 10 tipų aritmijų atpažinimas;
3. Širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimo ribos ne siauresnės negu 20–300 k/min;
4. Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 10 s.
8.2. | SpO2 | 1. SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 1–100%;
2. Matavimo paklaida: ≤ ± 2% (diapazone 70–100%).
8.3. | NIBP | 1. Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis;
2. Atskirai pateikiamas sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis;
3. Vidutinės kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės negu 20–250 mmHg;
4. Darbo režimai: rankinis, automatinis (arba intervalinis).
8.4. | Kvėpavimo dažnis | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4–120 k/min.
8.5. | Temperatūra | 1. Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 30–42 °C;
2. Temperatūros matavimo žingsnis ne didesnis kaip 0,1 °C.
9. | Parametrų įrašymo atminties trukmė | Stebimų (monitoruojamų) parametrų įrašymo atminties trukmė ne mažesnė negu 48 val. arba ne mažiau kaip 3500 matavimų
10. | Duomenų perdavimas | Galimybė transportinį gyvybinių funkcijų monitorių prijungti prie bevielio tinklo pagal IEEE 802.11 (arba lygiavertį) standartą
11. | Monitoriuje integruoti LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Įkrovimo indikatorius;
2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius;
3. Baterijos išsikrovimo indikatorius.
12. | Komplektacija (kartu su monitoriumi pateikiami priedai):
12.1. | EKG laidas | 1. 3-jų elektrodų EKG kabelis – 1 vnt.
2. EKG elektrodai (vienkartiniai) – 1 kompl.
12.2. | SpO2 daviklis | 1. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (daugkartinio naudojimo daviklis, pirštinis, su jungiamuoju kabeliu) – 1 vnt.
2. Jungiamojo kabelio ilgis ≥ 3 m.
12.3. | Žarnelė su manžetėmis neinvaziniam AKS (NIBP) matuoti | 1. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems – 1 kompl. (ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių, kiekvieno po 1 vnt.);
2. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, universali – techniškai suderinama su komplektuojamomis manžetėmis) – 1 vnt.;
3. Manžetės prijungimo žarnelės ilgis ≥ 3 m.
12.4. | Temperatūros matavimo daviklis | Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis (su jungiamuoju laidu) – 1 vnt.
12.5. | Įkrovimo stotelė | Monitoriaus - transportinio gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė su įkrovimu ir tinklo jungtimi – 1 vnt.
12.6. | Transportavimo priedai | Monitoriaus - transportinio gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė transportavimui su lova – 1 vnt.
13. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomo medicinos prietaiso kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 3 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6 % nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T5n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje ir sąlygose" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlymo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlymo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne