Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
*netaikoma garantijai.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl instaliavimo ir garantinio aptarnavimo ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
3. Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.


2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS:  RENTGENO DIAGNOSTINĖ ĮRANGA

	Eil. Nr.
	Parametrai komplektacija
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.

Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Tomografas – 1 vnt.
	Gamintojas/modelis
	

	1.1
	Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo
	Vienos fazės 230 V±10%, 50 Hz
	

	1.2
	3D  skanavimo laukas be vaizdų apjungimo
	Ne mažiau 15(H) x 19(W)
	

	1.3
	Galimybė ateityje atlikti cephalogramines nuotraukas
	Būtina
	

	1.4
	Jutiklio sukuriamo vaizdo pilkumo skalė
	Ne mažiau 16 bitų
	

	1.5
	Maksimali generatoriaus anodinė įtampa
	Ne mažiau 95 kV
	

	1.6
	Maksimali generatoriaus katodinė srovė
	Ne mažiau 16 mA
	

	1.7
	Židinio dėmė 
	Ne daugiau 0,5 mm
	

	1.8
	Aparato morfologiniai nustatymai turi būti valdomi tiesiogiai iš kompiuterio
	Būtina
	

	1.9
	Būtinos panoraminės nuotraukos skanavimo programos:
	a) standartinė panoraminė; 
b) dalinė panoraminė;
c) sinusų;
d) sukandiminė;
e) sąnarių;
	

	1.10
	Kompiuteris ir monitorius
	Atitinkantis gamintojo keliamus minimalius reikalavimus įrangai
	

	1.11
	Klaviatūra, pelė
	Būtina
	

	1.12
	Prijuostė panoraminė
	Švino ekvivalentas ne mažiau 0,3 mm, užsegama ne ant peties (nugaroje arba priekyje)
	

	1.13
	Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus.
	Būtina
(būtinas tiekėjo patvirtinimas)
	

	1.14
	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai  bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.
	Būtina
(būtinas tiekėjo patvirtinimas)
	

	1.15
	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytiems reikalavimams  medicinos radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.
	Būtina
(būtinas tiekėjo patvirtinimas)
	

	1.16
	Garantinis laikotarpis ne mažiau 
	60 mėn.
	

	2.
	Panoraminis rentgenas su 3D funkcija – 1 vnt.
	 Gamintojas/modelis
	

	2.1
	Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo
	Vienos fazės 230 V±10%, 50 Hz
	

	2.2
	3D  skanavimo laukas be vaizdų apjungimo
	Ne mažiau 10(H) x 10(W)
	

	2.3
	Galimybė ateityje atlikti cephalogramines nuotraukas
	Būtina
	

	2.4
	Jutiklio sukuriamo vaizdo pilkumo skalė
	Ne mažiau 16 bitų
	

	2.5
	Maksimali generatoriaus anodinė įtampa
	Ne mažiau 95 kV
	

	2.6
	Maksimali generatoriaus katodinė srovė
	Ne mažiau 16 mA
	

	2.7
	Židinio dėmė 
	Ne daugiau 0,5 mm
	

	2.8
	Aparato morfologiniai nustatymai turi būti valdomi tiesiogiai iš kompiuterio
	Būtina
	

	2.9
	Būtinos panoraminės nuotraukos skanavimo programos:
	a) standartinė panoraminė; 
b) dalinė panoraminė;
c) sinusų;
d) sukandiminė;
e) sąnarių;
	

	2.10
	Kompiuteris ir monitorius
	Atitinkantis gamintojo keliamus minimalius reikalavimus įrangai
	

	2.11
	Klaviatūra, pelė
	Būtina
	

	2.12
	Prijuostė panoraminė 
	Švino ekvivalentas ne mažiau 0,3 mm, užsegama ne ant peties (nugaroje arba priekyje)
	

	2.13
	Siūlomos rentgenografinės sistemos montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
	Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas)      
	

	2.14
	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai  bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.
	Būtina
(būtinas tiekėjo patvirtinimas)
	

	2.15
	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytiems reikalavimams  medicinos radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.
	Būtina
(būtinas tiekėjo patvirtinimas)
	

	2.16
	Garantinis laikotarpis ne mažiau
	60 mėn.
	

	3.
	Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa (toliau Programa) skirta tomografo ir panoraminio rentgeno aparatams kaip vientisai sistemai veikti – 1 kompl.
	Gamintojas/modelis
	

	3.1
	Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa 
	 Geba dirbti su Win10 ir/ar Win11 arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis.
	

	3.2
	Pritaikyta dirbti tinkle, duomenų bazė archyvuojama viename kompiuteryje (serveryje)  
	Būtinas.
	

	3.3
	Pasiūlytiems įrenginiams šios specifikacijos 1, 2, 4 punktuose:
1. Tomografas
2. Panoraminis rentgenas su 3D funkcija 
3. Viziografas 
tiesioginis vaizdų fiksavimas ir apdorojimas vienoje programinėje įrangoje neiškraipant duomenų informacijos ir matavimų.
	Būtinas.
	

	3.4
	DICOM moduliai:

	DICOM Worklist (darbų sąrašas);
DICOM Store (saugojimas);
DICOM Query/Retrieve (užklausimas/gavimas);
DICOM Print (spausdinimas)
	

	3.5
	Vaizdų siuntimas debesies pagalba
	Būtinas
	

	3.6
	Programinės įrangos licencijos
	Įskaičiuota ne mažiau 10 metų ir ne mažiau 40 darbo vietų
	

	3.7
	Programinės įrangos atnaujinimai su naujų funkcijų diegimu įtraukiamas į kaina 
	Įskaičiuota ne mažiau 5 metai
	

	4.
	Viziografas – 15 vnt. 
	Gamintojas/modelis
	

	4.1
	Daviklio technologija
	CMOS arba lygiavertė 
	

	4.2
	Išoriniai matmenys
	26 ±2 mm x 37 mm ±2 mm;

	

	4.3
	Pikselio dydis
	Ne didesnis 20 µm
	

	4.4
	Aktyvus jutiklio dydis
	Ne mažesnis 20 x 29 mm
	

	4.5
	Skiriamoji geba
	Ne mažesnė 24 pl/mm
	

	4.6
	Komplekte daviklio padėties laikikliai  
	Priekinių dantų zonai – ne mažiau 2 vnt.
Galinių dantų zonai ne mažiau – 2 vnt.
Sakandžio vertikalūs  ne mažiau – 2 vnt.
Sakandžio horizontalūs  ne mažiau – 2 vnt.
Priedai laikiklio tvirtinimui (žiedai, metaliniai ar lygiaverčiai strypai)
	

	4.7
	Garantinis laikotarpis 
	ne mažiau 24 mėn.
	




Žalieji reikalavimai:
Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

	
Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)

Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. 
Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.


	2.
	4 punkto 4.4.4.4. papunktis*:
perkama įranga yra ilgaamžė, t. y. tinkama naudoti daug kartų, funkcionali, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, dėl perkamos įrangos 1.16, 2.16 punktų.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. 

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)




