Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
*netaikoma garantijai.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl instaliavimo ir garantinio aptarnavimo ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
3. Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.


3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: DANTŲ RENTGENO APARATAS– 15 vnt
	Eil. Nr.
	Parametrai komplektacija
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.

Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę*

	1
	2
	3
	4

	1.
	DANTŲ RENTGENO APARATAS

	 Gamintojas/modelis
	

	1.1
	Elektros maitinimas
	Iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo. 
	

	1.2
	Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis
	Ne didesnis 0,4 mm
	

	1.3
	Ekspozicijos laikas
	pasirenkamas intervale ne siauresniame 0,02 – 2 sek
	

	1.4
	Rentgeno galvoje integruota rankena padėčių manipuliacijai
	Būtina
	

	1.5
	Reguliuojama anodinė įtampa:
	Ne siauresniame diapazone 60kV - 70 kV 
	

	1.6
	Reguliuojama anodinė srovė 
	ne siauresniame diapazone kaip 4-7 mA 
	

	1.7
	Iš anksto suprogramuoti ekspozicijų parametrai
	Būtina
	

	1.8
	Galimybė operatoriui pačiam programuoti ekspozicijos parametrus
	Būtina
	

	1.9
	Savikontrolės sistema su diagnostiniais, klaidų, bei gedimo kodais
	Būtina
	

	1.10
	Kabinamas ant sienos
	Būtina
	

	1.11
	Paruoštas skaitmeninei rentgenologijai
	Būtina
	

	1.12
	Aparatas turi informacinį ekraną 
	Matomi ne mažiau kaip šie parametrai: ekspozicijos įtampa, srovė, 
trukmė,
pasirinkta automatinio režimo funkcija
	

	1.13
	Apykaklė 
	Švino ekvivalentas ne mažiau 0,3 mm, užsegama
	

	1.14
	Garantinis laikotarpis ne mažiau
	24 mėn.
	

	1.15
	Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus.
	Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas)  
	

	1.16
	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai  bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.
	Būtina
(būtinas tiekėjo patvirtinimas)
	

	1.17
	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytiems reikalavimams  medicinos radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.
	Būtina
(būtinas tiekėjo patvirtinimas)
	




Žalieji reikalavimai:
Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

	
Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)

Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. 
Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

	2.
	4 punkto 4.4.4.4. papunktis*:
perkama įranga yra ilgaamžė, t. y. tinkama naudoti daug kartų, funkcionali, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, dėl perkamos įrangos 1.9, 1.14. punktų.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. 

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)




