Pirkimo sąlygų 7 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas, pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

4 Pirkimo objekto  dalis. LUBINĖ DVIEJŲ PEČIŲ, KETURIŲ ALKŪNIŲ KONSOLĖ (ANESTEZIOLOGO REANIMACINĖ PALATA) (1 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Konsolės sudėtis
	Tvirtinamas mazgas prie lubų, konstrukcija, du pečiai po dvi  alkūnes kiekviename petyje, dvi vertikalios prietaisų kolonos, papildomos dedamosios dalys, tvirtinamos prie prietaisų kolonų.
	

	2. 
	Konsolės tvirtinimas prie lubų
	Konsolė tvirtinama prie lubų nešančiojo perdengimo, tvirtinant per perdangą, naudojant specialų tvirtinimo mazgą.
	

	3. 
	Kolonų naudingo svorio keliamoji galia
	1.Prietaisų kolonai, anesteziologinėje pusėje (dešinė, žiūrint iš priekio) ne mažesnė kaip 200 kg.

2. Prietaisų kolonai (kairė, žiūrint iš priekio) ne mažesnė kaip 150 kg.
	

	4. 
	Konsolė turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama.
	Būtina. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.

Perdangos aukštis apie 4m, pakabinamų lubų aukštis 3m.
	

	5. 
	Lubinių konsolių alkūnės aliuminio lydinio
	800 mm ± 50 mm kiekviena
	

	6. 
	Konsolės stabdžių sistema
	Konsolės abu pečiai turi turėti pneumatinius stabdžius.
	

	7. 
	Konsolės alkūnių ir prietaisų kolonos pasukimo kampas
	ne mažesnis kaip >330°
	

	8. 
	Konsolė komplektuojama
	- dekoratyviniu dangčiu- gaubtu, užtikrinančiu sandarumą su pakabinamomis lubomis ir priėjimą prie uždarymo ventilių ir pajungimo prievadų. - tvirtinimo prie lubų mazgu su reikalingomis tvirtinimo detalėmis
	

	9. 
	Konsolės spalva
	Konsolės stovo, alkūnių ir prietaisų kolonos tvirtinimo vamzdis turi būti nudažyti dažais, atspariais valymui ir dezinfekavimui. 
	

	10. 
	Prietaisų kolona, anesteziologinė pusė (dešinė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm

	

	11. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	12. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	13. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	14. 
	Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	15. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	

	16. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	

	17. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtis RJ45, arba lygiavertės 6kat.


	

	18. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.
	

	19. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	20. 
	Slaugių iškvietimo mygtukas
	Numatyti vietą slaugių iškvietimo mygtukui.


	

	21. 
	„Dedikuotas konsolinio narkozės aparato laikiklis (kurio gamintojo narkozės aparatui - tikslinti konsolės užsakymo metu)" 
	Būtina


	

	22. 
	Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo
	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.


	


	23. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių.


	

	24. 
	Priedai
	Kateterio krepšelis 200±100mm x 200±100mm x 400mm ±100mm 1 vnt. tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių/bėgelių.
	

	25. 
	Prietaisų kolona (kairė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm

	

	26. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	27. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	28. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	29. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	

	30. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	

	31. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtys RJ45 arba lygiavertės 6kat.


	

	32. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.
	

	33. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	34. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos  laikiklių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms, tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių/bėgelių arba prie lentynų šoninių bėgelių.
	

	35. 
	Lentyna
	Konsolės prietaisų kolonos priekinėje dalyje turi būti tvirtinama  lentyna ne mažesnė kaip 520x480 su 25x10 mm skerspjūvio bėgeliais iš ne mažiau kaip dviejų pusių, lentyna su stalčiumi. Lentyna montuojama ant vertikalių kolonos bėgelių kolonos priekyje . Lentyna su stalčiumi. Lentyna privaloma reguliuoti per visą bėgelio ilgį ≥900mm. Pastaba: Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.
	

	36. 
	Infuzinių pompų stovas
	Stovas tvirtinamas prie vertikalių kolonos laikiklių,  prie stovo per alkūnę tvirtinamas vamzdis - stovas 1000±200 mm. ilgio, 25 mm storio infuzinių pompų tvirtinimui. Pasukamas per alkūnę apie tvirtinimo ašį. Infuzinių pompų stovas tvirtinamas bet kurioje konsolės vertikalios kolonos vietoje. Bendras infuzinių pompų kiekis montuojamas ant stovo ≥ 8 vnt.
	

	37. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu ( 2 vnt.)
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Deguonies srauto matuoklis turi būti pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min ; 

4.   Deguonies drėkintuvo indas 100 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C arba dezinfekuojamas taikant terminę dezinfekciją 80-95°C diapazone; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; 

7.   Garso slopinimas darbo metu. 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. 
	

	38. 
	Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką arba tiesiogiai į vakuumo lizdą; 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; 

3.   Vakuumo reguliatorius arba jo kištukas turi būti pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;
4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-900 mbar/hPa (0-675 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; 

5.   Atsiurbimo srautas 55 1/min arba daugiau; 

6.   Indo talpa ne mažiau 2,0 litro; 

7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; 

8.   Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono; 

9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . 

10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; 

11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ;
	

	39. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.


	

	40. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.


	

	41. 
	Pristatymo su pajungimu terminas
	≤ 3 mėnesiai
	

	42. 
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	


5 Pirkimo objekto  dalis.  LUBINĖ DVIEJŲ PEČIŲ, KETURIŲ ALKŪNIŲ KONSOLĖ (REANIMACINĖ PALATA) (2 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Konsolės sudėtis
	Tvirtinamas mazgas prie lubų, konstrukcija, du pečiai po dvi  alkūnes kiekviename petyje, dvi vertikalios prietaisų kolonos, papildomos dedamosios dalys, tvirtinamos prie prietaisų kolonų.
	

	2. 
	Konsolės tvirtinimas prie lubų
	Konsolė tvirtinama prie lubų nešančiojo perdengimo, tvirtinant per perdangą, naudojant specialų tvirtinimo mazgą
	

	3. 
	Konsolės kiekvienos kolonos naudingo svorio keliamoji galia
	ne mažesnė kaip 200 kg.
	

	4. 
	Konsolė turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama.
	Būtina. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.

Perdangos aukštis apie 4m, pakabinamų lubų aukštis 3m.
	


	5. 
	Lubinių konsolių alkūnės aliuminio lydinio
	800 mm ± 50 mm kiekviena
	

	6. 
	Konsolės stabdžių sistema
	Konsolės abu pečiai turi turėti pneumatinius stabdžius.
	

	7. 
	Konsolės alkūnių ir prietaisų kolonos pasukimo kampas
	ne mažesnis kaip >330°
	

	8. 
	Konsolė komplektuojama
	- dekoratyviniu dangčiu- gaubtu, užtikrinančiu sandarumą su pakabinamomis lubomis ir patogų bei operatyvų priėjimą prie uždarymo ventilių ir pajungimo prievadų. - tvirtinimo prie lubų mazgu su reikalingomis tvirtinimo detalėmis
	

	9. 
	Konsolės spalva
	Konsolės stovo, alkūnių ir prietaisų kolonos tvirtinimo vamzdis turi būti nudažyti dažais, atspariais valymui ir dezinfekavimui.
	

	10. 
	Prietaisų kolona (dešinė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm


	

	11. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	12. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	13. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	

	14. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	

	15. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	

	16. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtys RJ45, arba lygiavertės 6kat.


	

	17. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.
	

	18. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	19. 
	Slaugių iškvietimo mygtukas
	Numatyti vietą slaugių iškvietimo mygtukui.


	

	20. 
	Lentyna
	Konsolės prietaisų kolonos priekinėje dalyje turi būti tvirtinama  lentyna ne mažesnė kaip 520x480 su 25x10 mm skerspjūvio bėgeliais iš ne mažiau kaip dviejų pusių, lentyna su stalčiumi. Lentyna montuojama ant vertikalių kolonos bėgelių kolonos priekyje . Lentyna su stalčiumi. Lentyna privaloma reguliuoti per visą bėgelio ilgį ≥900mm. Pastaba: Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.
	

	21. 
	Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo
	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.


	

	22. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių/bėgelių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių.


	

	23. 
	Infuzinių pompų stovas
	Stovas tvirtinamas prie vertikalių kolonos laikiklių,  prie stovo per alkūnę tvirtinamas vamzdis - stovas 1000±200 mm. ilgio, 25 mm storio infuzinių pompų tvirtinimui. Pasukamas per alkūnę apie tvirtinimo ašį. Infuzinių pompų stovas tvirtinamas bet kurioje vietoje konsolės vertikalios ašies atžvilgiu. Bendras infuzinių pompų kiekis montuojamas ant stovo ≥ 8 vnt.


	

	24. 
	Prietaisų kolona (kairė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm“


	

	25. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	26. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas  (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	27. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	28. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	

	29. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	

	30. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtys RJ45 arba lygiavertės 6kat.


	

	31. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.
	

	32. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	33. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos  laikiklių/bėgelių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių arba prie lentynų šoninių bėgelių.
	

	34. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu (2 vnt.)
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Deguonies srauto matuoklis turi būti pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min ; 

4.   Deguonies drėkintuvo indas 100 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C arba dezinfekuojamas taikant terminę dezinfekciją 80-95°C diapazone; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; 

7.   Garso slopinimas darbo metu. 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. 
	

	35. 
	Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką arba tiesiogiai į vakuumo lizdą; 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; 

3.   Vakuumo reguliatorius arba jo kištukas turi būti pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;
4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-900 mbar/hPa (0-675 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; 

5.   Atsiurbimo srautas 55 1/min arba daugiau; 

6.   Indo talpa ne mažiau 2,0 litro; 

7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; 

8.   Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono; 

9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . 

10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; 

11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ;
	

	36. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.


	

	37. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.
	

	38. 4
	Pristatymo su pajungimu terminas
	≤ 3 mėnesiai
	

	39. 4
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	


6 Pirkimo objekto dalis. LUBINĖ KONSOLĖ (3 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi sieninei vertikaliai konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Lubinės konsolės bloko aprašymas
	Konsolė turi susidėti iš dviejų tvirtinimo atramų prie lubų, horizontalaus balkio, kuriame sumontuotos medicininių dujų jungtys, elektros rozetės, informacinių signalų pajungimo lizdai, šviestuvai. Balkyje turi būti įrengti tvirtinimo elementai įvairiai pakabinamai įrangai tvirtinti, su galimybe bet kurį prietaisą tvirtinti norimoje vietoje per visą horizontalaus balkio ilgį. Daugiafunkcinis lubinis konsolės tilto tipo blokas montuojamas į perdangą, su integruotu apšvietimu, elektros ir ryšių rozetėmis, su palatiniu iškvietimu ir integruotomis medicininių dujų jungtimis. Konsolės tvirtinimo atramos parenkamos pagal patalpų aukštį. Horizontalaus bloko ilgis bei horizontalaus bloko montavimo aukštis nuo grindų parenkamas prieš užsakymą susiderinus su užsakovu - nuo 1800 - 2350 mm.
	

	2. 
	Lubinės konsolės bloko konstrukcijos tipas
	Visa lubine tilto formos konsolė pagaminta iš milteliniu būdu dažyto aliuminio, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, vakuumo, elektros, ryšių, apšvietimo ir palatinio iškvietimo komponentai. Galimybė pasirinkti miltelinio dažymo spalvą pagal RAL spalvų paletę.
	

	3. 
	Konsolė turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama.
	Būtina. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.

Perdangos aukštis apie 4m, pakabinamų lubų aukštis 3m.
	

	4. 
	Lubinėje konsolėje sumontuota
	Palatos bendrojo apšvietimo šviestuvas („į viršų") - LED, ne mažiau 4000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio arba jungiamas konsolėje; Ligonio „skaitymo" šviestuvas ne mažiau 2000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio; Naktinio apšvietimo LED lempa 3-5W, spalva 6000 K, gyvavimo laikas 30000 valandų arba daugiau, įjungimas konsolėje arba pultelyje; Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas). Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos - iškvietimo mygtukas ir 3 bloke integruotų šviestuvų (naktinio, skaitymo bei bendro apšvietimo) valdymas (įjungimas ir išjungimas).
	

	5. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti  DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	6. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	7. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	8. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	6 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.
	

	9. 
	Įžeminimo jungtys
	3 el. potencialų išlyginimų jungtys
	

	10. 
	Kompiuterinės jungtys
	1 jungtis RJ45 arba lygiavertės 6kat.
	

	11. 
	Med. personalo iškvietimo pultelis
	Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas Ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas). Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos - iškvietimo mygtukas ir 3 bloke integruotų šviestuvų (naktinio, skaitymo bei bendro apšvietimo) valdymas (įjungimas ir išjungimas).
	

	12. 
	Sieniniam bloke sumontuota medicininė šyna (bėgelis 25x10) aparatūros - lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui
	Ne mažiau nei 1 medicininė šyna, per visą bloko ilgį. 
	

	13. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie medicininio bėgelio.
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie medicininio bėgelio 
	

	14. 
	Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo
	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie konsolės vertikalių laikiklių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.


	

	15. 
	Lentyna
	Lentyna kabinama ant medicininio bėgelio bet kurioje konsolės horizontalios ašies atžvilgiu vietoje. Lentynos išmatavimai ne mažiau: 450 x 300 mm.
	

	16. 
	Priedai
	· Medicininių pirštinių laikiklis 1 vnt.

· Žaizdų priežiūros priemonių krepšelis 290x160x120mm ±20mm   1 vnt.

· Kateterio krepšelis 100x100x400mm ±20mm 1 vnt.
	

	17. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu ( 1 vnt.)
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Deguonies srauto matuoklis turi būti pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min ; 

4.   Deguonies drėkintuvo indas 100 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C arba dezinfekuojamas taikant terminę dezinfekciją 80-95°C diapazone; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; 

7.   Garso slopinimas darbo metu. 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. 
	

	18. 
	Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką arba tiesiogiai į vakuumo lizdą; 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; 

3.   Vakuumo reguliatorius arba jo kištukas turi būti pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;
4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-900 mbar/hPa (0-675 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; 

5.   Atsiurbimo srautas 55 1/min arba daugiau; 

6.   Indo talpa ne mažiau 2,0 litro; 

7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; 

8.   Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono; 

9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . 

10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; 

11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ;
	

	19. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	

	20. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.
	

	21. 4
	Pristatymo su pajungimu terminas
	≤ 3 mėnesiai
	

	22. 4
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	


 7 Pirkimo objekto dalis. LUBINĖ TILTO TIPO KONSOLĖ REANIMACIJAI  (6 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Konsolės tvirtinimas
	Prie lubų (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį). Paliekamas atstumas tarp balkio ir grindų 2000 mm ± 100 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais.
	

	2. 
	Konsolės konstrukcijos tipas
	Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kuriame sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo,apšvietimo įrengimai ir du įrangos
vežimėliai su ne mažiau viena  kolona.
	

	3. 
	Konsolė turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama.
	Būtina. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.

Perdangos aukštis apie 4m, pakabinamų lubų aukštis apie 3m.
	

	4. 
	Horizontalaus balkio ilgis 
	Pritaikomas pagal patalpos plotį, bet ne trumpesnis kaip 2.8 m vienai lovai.
	

	5. 
	Horizontalaus balkio matmenys
	1. Gylis ≤ 60 cm.

2. Aukštis ≤ 22 cm.
	

	6. 
	Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu 
	1. Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 500 mm ribose.  Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona aprūpintas elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema.

2. Įrangos vežimėlis su vertikaliu stovu laisvai slankiojančiu visu balkio ilgiu. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg.
	

	7. 
	Įrangos vežimėlis su vertikalia įrangos montavimo kolona, žiūrint iš priekio dešinėje lovos pusėje
	1 vnt.
	

	8. 
	Pneumatiniai arba elektro-magnetiniai judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su vertikalia kolona linijinių judesių ribojimui. 
	Būtini.
	

	9. 
	Įrangos montavimo kolona
	1. ≥ 1000 mm ilgio vertikali kolona. Kolonos keturiuose kampuose, per visą jos ilgį, įrengti laikikliai/bėgeliai periferinės įrangos tvirtinimui, konsolės šonuose ir priekyje.                                                

2.   Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥ 330°.

3. Kolonoje sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo įvadai kurie gali būti montuojami ne mažiau kaip 4-iuose kolonos vertikaliuose skydeliuose.

4. Kolonoje sumontuoti apšvietimo įjungimo bei stabdžių valdymo įrengimai.

5.  Galimybė įrengti ≥ 20 įvadų.
	

	10. 
	Reikalavimai dujų tiekimui 
	Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje.
	

	11. 
	Deguonies tiekimas  (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	12. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	13. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	14. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	6 vnt. (230 V± 10%  , 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis. 
	

	15. 
	Įžeminimo jungtys
	2 el. potencialų išlyginimų jungtys
	

	16. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtys RJ45 arba lygiavertės 6kat.
	

	17. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	18. 
	Prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinamos lentynos


	1. Lentyna medicininei įrangai -1 vnt.

a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį.

b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų.

c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 30 kg.

d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių)  matmenys: plotis 400-450 mm; gylis 300-480 mm.

2. Lentyna medicininei įrangai su dvejais stalčiais - 1 vnt.

a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo ilgį.

b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų.

c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 30 kg.

d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių)  matmenys: plotis 400-450 mm; gylis 300-480 mm.

e) Po lentyna įrengti du stalčiai. Vieno stalčiaus aukštis ≥ 150 mm.
	

	19. 
	Konsolės vertikalios kolonos stabdžių valdymas
	Konsolės vertikalios kolonos stabdžių valdymas - Stabdžiai valdomi kolonoje integruotos rankenos pagalba, arba prie vienos iš lentynų priekinėje jos plokštumoje įrengtos rankenos pagalba. 
	

	20. 
	Prie konsolės kolonos vertikalių bėgelių tvirtinamas vertikalus įrangos tvirtinimo stovas
	1.Prie stovo tvirtinama pasukama alkūnė  su VESA standarto plokštele gyvybinių funkcijų parametrų sekimo monitoriaus tvirtinimui – 1 vnt. Alkūnės ilgis 400  mm ± 100 mm. 

1.1 Alkūnėje uždaras kanalas laidams uždengti.

1.2 Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 13 kg.
	

	21. 
	Prie konsolės vežimėlio su kolona  pritvirtintas horizontalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis 
	≥ 1 vnt.
	

	22. 
	Jungiklis konsolės kolonos apšvietimui
	Sensorinis jungiklis konsolės kolonoje įrengtam apšvietimui įjungti – 1 vnt.
	

	23. 
	Prie standartinio medicininio bėgelio tvirtinamas procedūrinis šviestuvas
	1. Procedūrinis šviestuvas sumontuotas ant viengubos , laisvai pozicionuojamos arba dvigubos alkūnės, kurios bendras ilgis ≥800 mm. Tvirtinamas prie vertikalios kolonos standartinio medicininio bėgelio.
2. Šviesos šaltiniai - LED diodai.
3. Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 klx iki 30 klx.
	

	24. 
	Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu arba kolona žiūrint iš priekio kairėje lovos pusėje
	1. Stovo ar kolonos ilgis ≥ 1000 mm. 

2. Prie stovo  pritvirtintas standartinis medicininis bėgelis, kurio ilgis 400 mm ± 50 mm arba kolonoje įrengtas bėgelis, kurio ilgis 1000 mm ± 50.
0. Stovas kateteriams, tvirtinamas prie medicininio bėgelio, stovo matmenys: 200±100mm x 200±100mm x 400mm ±100mm – 1 vnt. 
	

	25. 
	Minimalus vertikalaus stovo išlaikomas svoris
	≥ 60 kg
	

	26. 
	Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu arba vertikalia kolona teikiami priedai.
	1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt.

a) Alkūnių ilgiai 300/300  mm ± 50 mm. 

b) Alkūnėse uždari kanalai laidams uždengti.

c) Dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg.

2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt.

a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 800 mm.

b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą.
	

	27. 
	Medicininių dujų ir elektros įvadai 
	Įvadai montuojami konsolės horizontaliame balkyje  virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu arba vertikalioje kolonoje.
	

	28. 
	Reikalavimai dujų tiekimui
	Visos pneumatinės jungtys (DIN standarto) sumontuotos konsolės balkyje arba kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, bei atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. 
	

	29. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	30. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	31. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN  Gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistema, arba lygiavertį standartą.
	

	32. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	 6 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.
	

	33. 
	Įžeminimo jungtys
	2 el. potencialų išlyginimų jungtys
	

	34. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtis RJ45 arba lygiavertės 6kat.
	

	35. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	

	36. 
	Priedai
	Kateterių krepšelis,tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių ar lentynos bėgelių, stovo matmenys: 200±100mm x 200±100mm x 400mm ±100mm – 1 vnt.
	

	37. 
	Galimybė ateityje keisti konsolės architektūrą, pakeičiant slankiuosius įrangos laikymo elementus (vežimėlius), nekeičiant konsolės balkio.
	Būtina
	

	38. 
	Sistemos balkis uždaros konstrukcijos, be neuždengtų ertmių. Paviršius atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms. 
	Valomas ir dezinfekuojamas  rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones).
	

	39. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	

	40. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.
	

	41. 
	Pristatymo su pajungimu terminas
	≤ 3 mėnesiai
	

	42. 
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	


8 Pirkimo objekto dalis. SIENINĖ KONSOLĖ (HORIZONTALI) (24 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi sieninei horizontaliai konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Sieninio bloko aprašymas
	Daugiafunkcinis sieninis blokas, su integruotu apšvietimu, elektros ir ryšių rozetėmis, su palatiniu iškvietimu ir integruotomis medicininių dujų jungtimis. Bloko ilgis parenkamas prieš užsakymą susiderinus su užsakovu - nuo 1100 mm iki 2350 mm. su galimybe jungti keletą į vieną liniją
	

	2. 
	Sieninio bloko konstrukcijos tipas
	Horizontalus balkis pagamintas iš milteliniu būdu dažyto aliuminio, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, vakuumo, elektros, ryšių, apšvietimo ir palatinio iškvietimo komponentai. Galimybė pasirinkti miltelinio dažymo spalvą pagal RAL spalvų paletę.
	

	3. 
	Sieniniame bloke sumontuota
	Palatos bendrojo apšvietimo šviestuvas („į viršų") - LED, ne mažiau 4000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio arba jungiamas konsolėje; Ligonio „skaitymo" šviestuvas ne mažiau 2000 lm šviesos srautas, spalva 4000K±200K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio; Naktinio apšvietimo LED lempa 3-5W, spalva 6000 K±200K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, įjungimas konsolėje arba pultelyje; Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas).


	

	4. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti  DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	5. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	6. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	

	7. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	6 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.
	

	8. 
	Įžeminimo jungtys
	3 el. potencialų išlyginimų jungtys
	

	9. 
	Kompiuterinės jungtys
	1 jungtis RJ45 arba lygiavertės 6kat.
	

	10. 
	Med. personalo iškvietimo pultelis
	Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas Ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas). Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos - iškvietimo mygtukas ir 3 bloke integruotų šviestuvų (naktinio, skaitymo bei bendro apšvietimo) valdymas (įjungimas ir išjungimas).
	

	11. 
	Sieniniam bloke sumontuota medicininė šyna (bėgelis 25x10) aparatūros - lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui
	Ne mažiau nei 1 medicininė šyna, per visą bloko ilgį. Paliekamas tarpas virš medicininių dujų jungčių.
	

	12. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie medicininio bėgelio.
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie medicininio bėgelio
	

	13. 
	Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo
	Monitoriaus laikiklis tvirtinimas prie konsolės balkyje esančio bėgelio 25x10 cm. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.


	

	14. 
	Lentyna
	Lentyna kabinama ant medicininio bėgelio bet kurioje konsolės horizontalios ašies atžvilgiu vietoje. Lentynos išmatavimai ne mažiau: 450 x 300 mm.


	

	15. 
	Priedai
	· Medicininių pirštinių laikiklis 1 vnt.

· Žaizdų priežiūros priemonių krepšelis 290x160x120mm ±20mm   1 vnt.

· Kateterio krepšelis 200x200x400mm ±100mm 1 vnt.


	

	16. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu ( 1 vnt.)
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Deguonies srauto matuoklis turi būti pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min ; 

4.   Deguonies drėkintuvo indas 100 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C arba dezinfekuojamas taikant terminę dezinfekciją 80-95°C diapazone; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; 

7.   Garso slopinimas darbo metu. 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. 
	

	17. 
	Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką arba tiesiogiai į vakuumo lizdą; 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; 

3.   Vakuumo reguliatorius arba jo kištukas turi būti pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;
4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-900 mbar/hPa (0-675 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; 

5.   Atsiurbimo srautas 55 1/min arba daugiau; 

6.   Indo talpa ne mažiau 2,0 litro; 

7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; 

8.   Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono; 

9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . 

10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; 

11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ;
	

	18. 
	Dešinės pusės konsolės. Konsolių medicininių dujų jungtys montuojamos dešinėje konsolės pusėje.

Kairės pusės konsolės. Konsolių medicininių dujų jungtys montuojamos kairėje konsolės pusėje.
	Kairinių ir dešininių konsolių skaičius derinamas su užsakovu, išlaikant bendrą konsolių skaičių.
	

	19. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	

	20. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.
	

	21. 
	Pristatymo su pajungimu terminas
	≤ 3 mėnesiai
	

	22. 
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	


