Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas
Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Pirkimo pavadinimas: OPERACINĖS LEMPOS (NR. 11448-2)
2026- - 
	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	

	Pirkimo dalis (-ys), kuriai (-ioms) teikiamas pasiūlymas (nurodyti 1 ir (arba) 2):
	



Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
	Vardas, pavardė, pareigos
	

	Vardas, pavardė, pareigos
	

	Vardas, pavardė, pareigos
	



Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Bendrieji reikalavimai (taikomi 1 ir 2 pirkimo dalims):
1.1.	Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga
1.2.	Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
1.3.	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį). 
1.4.	Įranga turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo ES atitikties deklaraciją pagal šį reglamentą. 
1.5.	Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.
1.6.	Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija, valymo, dezinfekcijos/ dokumentai, o autoklavuojamoms rankenoms sterilizavimo dokumentai, originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. 
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekės techniniai parametrai:
	Eil. Nr.
	Reikalaujamas parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai
	Nuoroda į parametrų reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.

	1 DALIS. DVIEJŲ MODULIŲ OPERACINIS ŠVIESTUVAS

	1
	Šviesos šaltinis
	Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai
	
	

	2
	Operacinės lempos modulių („kupolų“) kiekis
	Du moduliai (abu atitinkantys 3 – 14 punktuose pateiktus reikalavimus)
	
	

	3
	Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija
	1. Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“;
2. Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai).
	
	

	4
	Automatinio apšvietimo sureguliavimo funkcija (keičiant operacinės lempos kupolo padėtį arba fokusuojant, chirurginio lauko apšvietimo intensyvumas centriniame taške išlieka nepakitęs)
	Būtina
	
	

	5
	Modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu
	≥ 160 000 lx
	
	

	6
	Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60 %)
	≥ 750 mm
	
	

	7
	Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20 %)
	≥ 1300 mm
	
	

	8
	Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojant 1 m atstume)
	Reguliuojamas nuo ≤ 200 mm iki ≥ 250 mm
	
	

	9
	Apšvietos reguliavimo ribos
	Nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 40 %
	
	

	10
	Modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazinių operacijų metu (endoskopinis darbo režimas)
	Būtinas
	
	

	11
	Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra)
	≥ 95
	
	

	12
	Skleidžiamos šviesos spalvinės temperatūros keitimas
	≥ 3 skirtingos spalvinės temperatūros parinktys: 3500 ± 200 K, 5000 ± 100 K ir ne mažiau kaip 1 tarpinė parinktis
	
	

	13
	Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas
	≥ 60 000 valandų
	
	

	14
	Sterilus operacinės lempos modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas
	1. Šviesos srauto kryptis reguliuojama nuimama, autoklavuojama rankena;
2. Kiekvienam operacinės lempos moduliui pateikiama po 3 vnt. rankenų (operacinei lempai – iš viso 6 vnt.).
	
	

	15
	Nuotolinio bevielio operacinės lempos valdymo pultas
	Būtinas
	
	

	16
	Operacinės lempos tvirtinimas
	Operacinė lempa komplektuojama su gamintojo serijiniais, gamintojo dokumentuose nurodytais lubų tvirtinimo konstrukciniais elementais, kurių ilgis (aukštis) parenkamas pagal patalpos aukštį. Lempos laikantis pagrindas tvirtinamas prie laikančiosios perdangos, o stulpas turi praeiti per pakabinamas lubas. Tvirtinimo elementų parinkimas ir pritaikymas patalpos aukščiui įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
Nejudančių (eksploatacijos metu nejudinamų) konstrukcijos dalių žemiausias taškas turi būti ne žemiau kaip 2,2 m nuo grindų. Ši riba netaikoma judančioms dalims (svirtims, moduliams), kurias galima pakelti.
Pastaba: atstumas nuo grindų iki pakabinamų lubų – 2,8 m, iki laikančiosios perdangos – 3,4 m.
	
	

	17
	Garantinis aptarnavimas.
	≥ 36 mėn.
	
	



Tiekėjo pasiūlymo kaina: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.
	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas / modelis
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR, be PVM

	1
	Dviejų modulių operacinis šviestuvas
	
	2
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Siūloma garantija, mėnesiais:
	


* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
	Eil. Nr.
	Reikalaujamas parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai
	Nuoroda į parametrų reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.

	2 DALIS. MOBILI OPERACINĖ LEMPA

	1
	Paskirtis:
	Mobili operacinė lempa skirta apšvietimui atliekant chirurgines operacijas.
	
	

	2
	Konstrukcija:
	1. Mobilus stovas su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais.
2. Lempa vieno modulio („galvos“) su įmontuojamais šviesos diodais LED.
3. Lempos modulis tvirtinamas prie mobilaus stovo per manipuliacinę alkūnę, kurios dėka reguliuojamas lempos modulio aukštis ir nukreipimo kampas.
4. Lempa turi turėti galimybę jos modulį sukti apie laikiklio ašį.
5. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 autoklavuojamos rankenos.
	
	

	3
	Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu
	≥ 160 000 lx
	
	

	4
	Lempos reflektoriaus diametras
	≤ 550 mm
	
	

	5
	Reguliuojamas šviesos intensyvumas
	Ne siauresnėse ribose kaip 30 – 100 %
	
	

	6
	Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra
	4500 ± 100 K
	
	

	7
	LED tarnavimo laikas
	≥ 50 000 val.
	
	

	8
	Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra)
	Ne mažesnis kaip 95
	
	

	9
	Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis, matuojant 1 m atstumu
	200 mm ± 50 mm
	
	

	10
	Garantinis aptarnavimas
	≥ 24 mėn.
	
	



Tiekėjo pasiūlymo kaina: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.
	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas / modelis
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR, be PVM

	2
	Mobili operacinė lempa
	
	4
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Siūloma garantija, mėnesiais:
	


* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija
Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

	EEil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. 
	

	Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali



Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma)
	EEil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur)

	
	
	
	

	
	
	
	



