

Priedas Nr. 2
HEMODIALIZĖS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Užpildytas priedas (atitinkama pirkimo dalis) turi būti pateikta kartu su pasiūlymu.
	Dalies Nr.
	Prekių pavadinimai
	Priemonės originalus pavadinimas, atitikimas
 reikalavimui
	Mato vnt.
	Preliminarus prekių kiekis 12 mėn. 
	Vieneto kaina Eur, be PVM
	Vieneto kaina Eur, su PVM
	Bendra kaina Eur,
 be PVM
	Bendra kaina Eur,
 su PVM
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	1.
	ARTERINĖS/VENINĖS KRAUJO MAGISTRALĖS KOMPLEKTAS NR. 1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Arterinės/veninės kraujo magistralės.
Magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso; Sterilizuotas Gama spinduliais; Kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø8,00mm±0,1mm, išorinis skersmuo Ø12mm±0,1mm, ilgis 280mm±5mm; Arterinė – su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui, spaudimo;
 Turi tikti  aparatams Gambro AK 98
	
	Vnt.
	600
	
	
	
	

	1.2.
	 Sausos sodos kolonėlės. 
Ne mažiau 720 g; Viršutinės ir apatinės angos turi turėti apsauginius filtrus ir kamštelius;
Turi tikri aparatams Gambro AK 98
	
	Vnt.
	600
	
	
	
	

	1.3.
	Sausos dezinfekcinės medžiagos kolonėlė
Dezinfekcinė medžiaga natrio karbonato pagrindu;
Išfasuota specialiose ampulėse po 13g±3g;
Skirta lipidų, baltymų, organinių likučių pašalinimui;
Turi tikti aparatams Gambro AK 98
	
	Vnt.
	150
	
	
	
	

	1.4.
	Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė
Dekalcinuojanti medžiaga – citrinos rūgštis;
Išfasuota specialiose ampulėse po 32 g±5g;Turi tikti aparatams Gambro AK 98
	
	Vnt.
	600
	
	
	
	

	1.5.
	Apirogeninis filtras
Skirtas vandeniui ir dializės skysčiui;
Plotas 2,3 – 2,4 m²; Membrana PAES/PVP;
Keičiamas kas 3 mėnesius;
Turi tikti aparatams Gambro AK 98
	
	Vnt.
	20
	
	
	
	

	2.
	ARTERINĖS/VENINĖS KRAUJO MAGISTRALĖS KOMPLEKTAS NR. 2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Arterinės/veninės magistralės su galimybe stebėti paciento hematokrito kitimą hemodializės metu, tinkančios  prie „Nikkiso DBB-06 HD“ aparatų.
 Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP). Be latekso. Kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8  mm, išorinis skersmuo Ø 12mm, ilgis ≥250 mm. Kraujo pompos segmento galai  fiksuoti standžia jungtimi. Veninėje linijoje 30mm skersmens konuso formos oro gaudyklė. Arterinėje kraujo linijoje kalibruotas intarpas hematokrito pokyčio stebėjimui;
Sterilizacija Gama spinduliais.
	
	Komlp.
	150
	
	
	
	

	2.2.
	Sausos sodos kolonėlės.
Turi tikti „Nikkiso DBB-06 HD“ aparatams.
Natrio bikarbonato miltelių ne mažiau nei 720 g.
Viršutinės ir apatinės angos turi turėti apsauginius filtrus ir kamštelius.
	
	Vnt.
	150
	
	
	
	

	2.3.
	Dializuojančio tirpalo apirogeninis filtras.
Dializuojančiam tirpalui, tinkantis ‚Nikkiso DBB-06HD“ aparatams;
Naudojimo laikas ne mažiau 750 val.
	
	Vnt.
	3
	
	
	
	

	3.
	ARTERINĖS/VENINĖS KRAUJO MAGISTRALĖS KOMPLEKTAS NR. 3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Arterinės/veninės kraujo magistralės, tinkančios  FRESENIUS 4008  tipo aparatams
Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP). Be latekso. Arterinė su heparinizacijos atšaka, su spaudimo matavimo atšaka, su papildoma atšaka infuzinės sistemos pajungimui į ekstakorporinį ratą. Veninė  su 22mm skersmens konuso formos oro gaudykle.  Arterinės kraujo pompos segmento vidinis skersmuo  Ø 8mm±0,1mm , išorinis skersmuo Ø 12mm ±0,1mm, segmento ilgis 320-340mm.
Slėgio matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas su   kanalo apsaugos membrana, veninėje linijoje- išeinantis iš oro burbulų gaudyklės.
	
	Kompl.
	250
	
	
	
	

	3.2.
	Sauso bikarbonato maišeliai su bibag tipo  hermetine jungtimi, tinkantys  FRESENIUS 4008 visų tipų   aparatams
Išfasavimas  650g
	
	Vnt.
	150
	
	
	
	

	3.3.
	Dializuojančio tirpalo apirogeninis filtras, tinkantis  FRESENIUS 4008 visų tipų   aparatams, polisulfoninė membrana 2,2 m²

	
	Vnt.
	16
	
	
	
	

	4.
	HEMODIALIZEI SKIRTI KONCENTRATAI IR DEZINFEKCINĖS, DEKALCINUOJANČIOS MEDŽIAGOS
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Bikarbonatinis koncentratas bikarbonatinei dializei
Natrio hidrokarbonatas 8,4%;
Išfasavimas  10l (bakeliuose)
	
	Vnt.
	50
	
	
	
	

	4.2.
	Rūgštinis koncentratas bikarbonatinei dializei 
Skiedimo santykis 1:44;
Ca-1,50 – 1,70 mmol/l, K-2,00 – 3,00 mmol/l, gliukozė- 1,0 mmol/l
Išfasavimas 8l (bakeliuose)
	
	Vnt.
	250
	
	
	
	

	4.3.
	Rūgštinis koncentratas bikarbonatinei dializei Citrasate
Ca++ – 1,25 mmol/l,  K-2,00 mmol/l, gliukozė- 1,0 mmol/l, citrinos rūgštis 0,8 mmol/l, acto rūgštis  - 0,3mmol/l
Išfasavimas po 10l (bakeliuose)
	
	Vnt.
	250
	
	
	
	

	4.4.
	Dekalcinuojantis tirpalas
50% citrinos rūgšties tirpalas karštai dezinfekcijai;
Išfasavimas po 10l (bakeliuose)
	
	Vnt.
	10
	
	
	
	

	4.5.
	Dekalcinuojantis ir dezinfekuojuantis karštai dezinfekcijai, tinkantis Diasafe plus filtrams
Citrinos rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 20%;
2-hidroksipropioninės rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1%;  2-hidoksigintaro rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1%;
Išfasavimas  po 5l (bakeliuose)
	
	Vnt.
	10
	
	
	
	

	5.
	ARTERINĖS /VENINĖS FISTULINĖS ADATOS
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Arterinės/veninės fistulinės adatos, 14-17 G
Adatos ilgis 25mm, lankstus vamzdelio ilgis ne daugiau 150mm, su spaustukais, su besisukančiais apie savo ašį sparneliais. Sparnelių spalva turi rodyti atitinkamą adatos storį. Turi būti žymė, nurodanti adatos smaigalio nusklembimo vietą. Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, padengtos ypač plona silikono danga.
Sterilizacija – Gama spinduliais arba ETO.
	
	Kompl.
	1000
	
	
	
	

	6.
	CENTRINĖS VENOS KATETERIZAVIMO RINKINYS
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Atsparus perlinkimui, didelės tėkmės, dvikanalis trumpalaikis kateteris. Kateterio skerspjūvis ovalo formos, ‚šautuvo“ (Shot-gum) tipo, 12 – 14 Fr. Veninio ir arterinio kateterio kanalai vienodo diametro, taisyklingos apskritimo formos, išdėstyti vienas šalia kito, be šoninių skylučių.
Įvedimo ilgiai: tiesiam kateteriui – 15 cm, 20 cm, 24 cm, 25 cm;
Lenktam kateteriui – 12 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm;
Kraujo tėkmės esant 250mm/Hg:
12Fr kateteriui ne mažiau kaip 300ml/min;
13,5Fr kateteriui ne mažiau kaip 400ml/min;
Pagamintas iš poliuretano „Body Soft“ arba lygiavertis; Lenktų kateterių linkis turi būti tarp įvedimo dalies ir bifurkacijos, komplektacijoje turi būti papildomi užsegami fiksavimo sparneliai. 
Rinkinio sudėtis: kateteris, styga, punkcinė adata 
18G x 7 cm, metalinis pravedėjas su J formos galu 70 cmx1mm, dilatatorius 11-13 Fr, dilatatorius 12-14 Fr, papildomi sparneliai, 2 permatomi lipnūs tvarsčiai, 2 injekcijų kamšteliai.
	
	Vnt.
	80
	
	
	
	

	7.
	DIALIZATORIŲ PRAPLOVIMO 0,9% NaCl IZOTONINIS TIRPALAS
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Minkštas 1 l įpakavimas (maišelis);
Kraujo magistralių pajungimui turi būti dvi „Luer-lock“jungtys ir vienas lizdas adatos pajungimui.
	
	Vnt.
	1000
	
	
	
	

	8.
	DIALIZATORIUS SU PILNAI SINTETINE POLINEFRONO MEMBRANA, ŽEMO PRALAIDUMO
	
	Vnt.
	300
	
	
	
	

	8.1.
	Darbinis membranos plotas 1,7–1,9m², UF koeficientas (ml/hxmmHg) 18-20, klirensas ml/min (didesnis arba lygus), 
 Šlapalas -263-267 ml/min,    kreatininas 242-249- ml/min, fosfatai – 201-210 ml/min, vit. B12- 119-129 ml/min.
Sterilizacija -  Gama spinduliais.                                      
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	DIALIZATORIUS SU PILNAI SINTETINE POLINEFRONO MEMBRANA, ŽEMO PRALAIDUMO
	
	Vnt.
	300
	
	
	
	

	9.1.
	Darbinis membranos plotas 1,9–2,1m², UF koeficientas (ml/hxmmHg) 20-22, klirensas ml/min (didesnis arba lygus), 
 Šlapalas -267-274 ml/min,    kreatininas 249-258- ml/min, fosfatai – 210-217 ml/min, vit. B12- 129-138 ml/min.
Sterilizacija -  Gama spinduliais.                                      
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	DIALIZATORIUS SU PILNAI SINTETINE POLISULFONO MEMBRANA
	
	Vnt.
	200
	
	
	
	

	10.1.
	Darbinis membranos plotas 2,1-2,2 m², UF koeficientas (ml/hxmmHg) 20-21, klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300ml/min,Qf=0ml/min., transmembraninis spaudimas 0mmHg  st, Ht=32%, proteinai 6%.
 Šlapalas 259 ml/min,    kreatininas 230ml/min, fosfatai – 208 ml/min, vit B12- 131 ml/min.
Sterilizacija – tiesioginė, vandens garais.                                     
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	DIALIZATORIUS SU PILNAI SINTETINE HELIKSONO MEMBRANA

	
	Vnt.
	150
	
	
	
	

	11.1.
	Darbinis membranos plotas 1,7-1,8 m², UF koeficientas (ml/hxmmHg) 13-14, klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300ml/min,Qf=0ml/min., transmembraninis spaudimas 0mmHg  st, Ht=32%, proteinai 6%.
 Šlapalas 261 ml/min,    kreatininas 231ml/min, fosfatai – 210 ml/min, vit B12- 138 ml/min.
Sterilizacija -  tiesioginė, vandens garais.                                                         
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	VIDUTINIO PLOTO DIALIZATORIAI SU AUKŠTO PRALAIDUMO MEMBRANOMIS (HIGH FLUX)
	
	Vnt.
	50
	
	
	
	

	12.1.
	Membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta; Sterilizacija garais; Membranos plotas 1,7±0,1m² ploto; 
UF koeficientas ≥ 70 (nustatytas in vitro su krauju); 
Klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300ml/min. dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500 ml/min (UF=0):
urea  ≥ 270 ml/min,
kreatininui ≥ 240 ml/min,
fosfatams ≥ 230 ml/min, 
vit. B12 ≥ 160 ml/min,
insulinui ≥ 110ml/min (nustatyti in vitro)
	
	
	
	
	
	
	



