TECHNINIAI REIKALAVIMAI ULTRAGARSINEI VAIZDO KAMERAI DALINIŲ IŠLYDŽIŲ MATAVIMUI/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ACOUSTIC IMAGING CAMERA FOR PARTIAL DISCHARGE MEASUREMENT

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Ultragarsinė vaizdo kamera dalinių išlydžių matavimui/ Ultrasonic imaging camera for partial discharge measurement | 1 komplektas / 1 set | Įrenginio žymėjimas / Device marking:__________ |  |  |
|  |  |  | Gamintojas / Manufacturer: _______________ |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis / Country of production:____________ |  |  |
|  | Matavimo įranga / prietaisas turi atitikti sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtintais standartais / žymėjimais / The measuring equipment / device must comply with the standards / marks approved for health safety, use safety and environmental protection requirements | Prietaisas atitinka taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus ką patvirtina prietaiso CE ženklinimas / The device meets the requirements of the applicable European Commission directives, which must be confirmed by the CE marking of the device |  |  |  |
|  |  | Atitikimas saugos reikalavimams garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įrangai pagal IEC 62368-1 arba atitikimas saugos reikalavimams elektros įrangai, skirtai matavimui, kontrolei ir laboratoriniam naudojimui patvirtintas žymėjimu, kad jis yra išbandytas pagal IEC61010-1 standartų reikalavimus / Conformity with the safety requirements for audio-visual, information and communication technology equipment according to IEC 62368-1 or conformity with the safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use is confirmed by the marking that it has been tested according to the requirements of the IEC61010-1 standards |  |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis (IP) ne žemesnis kaip:/ Protection class (IP) not lower than: | IP53 |  |  |  |
|  | Matavimo įrangos naudojimo temperatūros diapazonas atliekant matavimus ne siauresnis kaip:/ The temperature range of use of the measuring equipment during measurements shall not be narrower than: | nuo/from ≤-10 iki/to ≥+40°C |  |  |  |
|  | Matavimo įrangos naudojimo santykinės oro drėgmės diapazonas atliekant matavimus ne siauresnis kaip:/ The range of relative humidity for measuring equipment shall not be narrower than: | nuo/from ≤0 iki/to ≥90% be kondensato / condensate-free |  |  |  |
|  | Matavimui naudojamas technologija (metodas) / Technology (method) used for measurement | Matavimo įranga naudoja akustinius jutiklius (mikrofonus), kad aptiktų garso bangas, kurias sukelia daliniai išlydžiai, koronavimas, dujų nuotėkis arba guolių mechaniniai gedimai po to garso bangos uždedamos ant skaitmeninio optinio vaizdo, tiksliam gedimo vietos pozicionavimui (akustinis vaizdas) / The measuring equipment uses acoustic sensors (microphones) to detect sound waves caused by partial discharges, corona discharge, gas leakage or mechanical bearing failures, after which the sound waves are superimposed on a digital optical image for precise positioning of the fault location (acoustic image). |  |  |  |
|  | Įrangos vykdomi matavimai: / Measurements performed by the equipment: | - Dalinių iškrovų/išlydžių aptikimas / Partial discharge (PD) detection. - Dujų* nuotėkio aptikimas / Gas* leak detection. 3. Besisukančių dalių (guolių) mechaninių gedimų aptikimas / Detection of mechanical faults in rotating parts (bearings) * suslėgtas oras, vandenilis, CO2, metanas, gamtinės dujos /compressed air, hydrogen, CO2, methane, natural gas |  |  |  |
|  | Defekto lygio/sunkumo vertinimas Severity assessment | Automatinis dirbtiniu intelektu pagrįstas nustatyto defekto sunkumo įvertinimas ir rekomendacijų (rekomenduojamų veiksmų) pateikimas. Dirbtinio intelekto analizė gali būti visiškai automatizuota ir/arba su galimybe per vartotojo sąsaja tikslinti dirbtinio intelekto vertinimą./ Automatic artificial intelligence-based assessment of the severity of the detected defect and provision of recommendations (recommended actions). AI analysis can be fully automated and/or with the ability to refine the AI assessment via a user interface. |  |  |  |
|  | Akustinio signalo aptikimo diapazonas (dažnių juosta) ne siauresnis kaip: / The detection range (bandwidth) of the acoustic signal shall not be narrower than: | nuo/from 2 kHz iki/to 120 kHz |  |  |  |
|  | Akustinio signalo aptikimui naudojamų mikrofonų skaičius, daugiau nei, vnt. / Number of microphones used for acoustic signal detection, more than, pcs. | 100 vnt./pcs. |  |  |  |
|  | Akustinio signalo aptikimo atstumo diapazonas ne siauresnis kaip, metrais: / The acoustic signal detection distance range shall not be narrower than, in meters: | nuo/from 1 iki/to 200 |  |  |  |
|  | Minimalus galimas dujų nuotėkio nustatomas greitis taikant akustinį matavimą ne blogesni kaip:/ The minimum possible gas leak detection speed using acoustic measurement shall not be worse than: | 0,004 l/min esant atstumui/at a distance 2,5 m; 0,005 l/min esant atstumui/at a distance 6 m |  |  |  |
|  | Skaitmeninė video kamera su rezoliucija (raiška), ne mažiau kaip: / Digital video camera with a resolution of at least: | 10 MP |  |  |  |
|  | Video kameros kadrų dažnis (fps) ne mažesnis kaip:/ Video camera frame rate (fps) not less than: | 70 fps |  |  |  |
|  | Skaitmeninis artinimas ne blogesnis kaip: Digital zoom is no worse than: | 8x |  |  |  |
|  | Kameros ekrano dydis (coliais), ne mažesnis kaip: / Camera screen size (in inches), not less than: | 5'' |  |  |  |
|  | Lietimui jautrus ekranas su rezoliucija, ne mažesnė kaip: / Touchscreen with a resolution of at least: | 1200 × 700 |  |  |  |
|  | Išmatuotų duomenų analizavimo ir patikrinimo ataskaitų/protokolų sudarymo programinė įranga / Software for analysing measured data and creating inspection reports/protocols | FLIR Thermal Studio** programinės įrangos papildinys / Plugin for FLIR Thermal Studio** ** - Perkančiojo subjekto dabar naudojama programinė įranga (neturi būti pateikiama) / Software currently used by the contracting entity (not to be provided) |  |  |  |
|  |  | Programinės įrangos papildinys su neterminuota licencija, teikiant ne mažiau kaip dvi licencijas / Software Plugin with perpetual license, providing at least two licenses |  |  |  |
|  | Komunikacija/sąsajos ir duomenų perdavimui iš matavimo įrangos (kameros) į kompiuterį: / Communication and data transfer from measuring equipment (camera) to computer: | Wi-Fi ir USB atmintinė / Wi-Fi and USB memory stick |  |  |  |
|  | Matavimo įrangos (kameros) kalibravimas / Calibration of measuring equipment (camera) | Turi būti užtikrintas atlikto matavimo tikslumo įrodymas/teisėtumas pateikiant kalibravimo sertifikatą. Gamyklinio kalibravimo sertifikato galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai nuo matavimo įrangos (kameros) patikrinimo datos / Proof of the accuracy/legitimacy of the measurement by providing a calibration certificate. The validity of the factory calibration certificate is not less than 1 year from the date of inspection of the measuring equipment (camera). |  |  |  |
|  |  | Į matavimo įrangos (kameros) pristatymo komplektą turi būti įtrauktas atitinkamos kameros tikslumui patikrinimui/kalibravimui skirta priemonė/testeris su kalibravimo sertifikatu (galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 2 metai nuo testerio patikrinimo datos) / The delivery set of the measuring equipment (camera) must include a tester with a calibration certificate (validity period not shorter than 2 years from the date of tester verification) for checking/calibrating the accuracy of the respective camera. |  |  |  |
|  | Komplektacija: pristatymo apimtis turi sudaryti visi standartiškai su prietaisu tiekiami elementai bei (+) išvardinta įranga Complete set: the scope of delivery must consist of all elements supplied as standard with the device and (+) listed equipment | Ultragarsinė vaizdo kamera dalinių išlydžių matavimui/ Ultrasonic imaging camera for partial discharge detection |  |  |  |
|  |  | Ultragarsinės vaizdo kameros tikslumo patikrinimo priemonė/testeris / Ultrasonic imaging camera accuracy checker/tester |  |  |  |
|  |  | Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius užtikrinantys ne mažesnės kaip 2,5 valandų kameros maitinimą vykdant matavimus esant palankiausiems aplinkos sąlygoms pagal įrangos gamintojo nurodymus (2 vnt.) / Rechargeable lithium-ion batteries ensuring at least 2.5 hours of camera power when performing measurements under the most favourable environmental conditions according to the equipment manufacturer's instructions (2 pcs.) |  |  |  |
|  |  | Kameros išorinio maitinimo/akumuliatoriaus krovimo įranga / Camera external power/battery charging equipment |  |  |  |
|  |  | Kameros naudojama vidinė atmintis SD/SDHC kortelė su ne mažiau kaip 128 GB talpa / Internal memory used by the camera SD/SDHC card with a capacity of at least 128 GB |  |  |  |
|  |  | USB laikmena su ne mažiau kaip 8 GB talpa / USB drive with at least 8 GB capacity |  |  |  |
|  |  | Standus transportavimo dėklas / Hard transport case |  |  |  |
|  |  | Vartotojo instrukcijos skaitmeninis/elektroninis variantas lietuvių arba anglų kalbomis Digital/electronic version of the user manual in Lithuanian or English |  |  |  |
|  | Garantinis terminas ne mažesnis kaip / Warranty term not less than | 24 mėnesiai / months |  |  |  |
| Pastabos: / Notes: Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: / Documentation provided by the supplier to justify the compliance of the required parameter: Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.). / The manufacturer's declaration of conformity for the installation, the manufacturer's tender document (summary of technical parameters) submitted for a specific object (purchase) or another document describing the technical characteristics that is publicly available by the manufacturer (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.). |  |  |  |  |  |