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Stereo mikroskopo su priedais pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas stereo mikroskopas su kamera ir ekranu (1 kompl.). 
Tiekėjas turi atlikti įrangos montavimo, instaliavimo darbus, turi įvykdyti paleidimą ir suderinimą, taip pat apmokyti naudotis įranga ne mažiau kaip 2 darbuotojus. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 4 val.
Prekių pristatymo vieta - LAMMC Miškų institutas, Liepų g. 1, Girionys, 53101 Kauno r. 
Kartu su priėmimo-perdavimo aktu turi pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as) lietuvių ir/arba anglų kalbomis, kuriose būtų detaliai aprašyta kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą ar jos dalis. 
Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Miškų atkūrimo ir stebėsenos stiprinimas atnaujinant mokslo infrastruktūrą“ (Nr. 10-093-K-0007), kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

1 dalis. Stereo mikroskopas su kamera ir ekranu, 1 kompl.
	1.
	Reikalavimai
	Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai)
	Tiekėjo siūloma reikšmė 
(pildo Tiekėjas)

	1.1
	Paskirtis
	Mikroskopas skirtas detaliai augalų lapų ir šaknų struktūros analizei, leidžiantis tirti jų morfologiją ir mikrostruktūras
	

	1.2
	Mikroskopo tipas
	Stereo priartinimo mikroskopas su lygiagrečia optika, kamera ir ekranu vaizdo stebėjimui
	

	1.3
	Optinė sistema
	Lygiagreti 
	

	1.4
	Vamzdžio tipas
	Trinokuliarinis
	

	1.5
	Okuliarai
	Didinimas ne mažiau kaip 10x 
	

	1.6
	Regos laukas
	Ne mažesnis nei 22 mm 
	

	1.7
	Didinimo koeficientas
	Objektyvo priartinimo santykis ne mažesnis kaip 9:1
	

	1.8
	Priartinimas (Min)
	Ne daugiau kaip 0,8x 
	

	1.9
	Priartinimas (Max)
	Ne mažiau kaip 7x
	

	1.10
	Apšvietimas 
	Atspindėtoji šviesa ir praeinanti šviesa
	

	1.11
	Šviesos šaltinis 
	LED šviesos šaltinis su reguliuojamu intensyvumu (atspindėtai ir praeinančiai šviesai) arba lygiavertis sprendimas
	

	1.12
	Fokusavimo mechanizmas
	Stambaus fokusavimo eiga su sukimo reguliavimo funkcija arba lygiavertis sprendimas
	

	1.13
	Objektyvo darbinis  atstumas
	Ne mažiau kaip 90 mm 
	

	1.14
	Kamera
	Valdoma per jutiklinį ekraną arba savarankiškai. Kameros CMOS tipo jutiklis arba lygiavertis, jutiklio dydis ne prastesnis nei 1/2,8 colio,  raiška ne mažiau 5 MP, tvirtinimo tipas C ar lygiavertis
	

	1.15
	Ekranas
	Ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 9 coliai, raiška ne mažesnė nei 1920x1080 taškų (pikselių)
	

	1.16
	Sąsajos ir atmintis
	Atminties talpa - ne mažiau kaip 128GB.  
Sąsajos: WiFi standartas, USB, atminties kortelės lizdas (ar lygiavertės sąsajos). 
Vaizdo valdymo operacinė sistema (arba valdymo aplinka) - Android, Linux arba lygiavertė 
Turi būti visi įrangos veikimui bei tarpusavio komponentų sujungimui reikalingi kabeliai bei jungtys
	

	1.17
	Maitinimo šaltinis
	220/230 V, 50/60 Hz, su standartiniu ES tipo kištuku
	

	1.18
	Sertifikatas
	Turi būti ES atitikties deklaracija arba lygiavertis dokumentas, įrodantis prekės atitiktį ES teisės aktams (pateikiamas pristatant prekę)
	

	1.19
	Garantija 
	Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 2 metų garantija
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