Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„ENDOSKOPINĖ SISTEMA”
 (PIRKIMO NUMERIS CVP IS –10408876)
TED NUORODA: OL S NUMERIS 220/2026
SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 786531-2026 (12/11/2026)

	
	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	ENDOSKOPINĖ SISTEMA
	1 kompl.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	 1.
	Medicininis monitorius
	1 vnt.
	x

	 1.1.
	Įstrižainė
	≥ 31"
	

	 1.2.
	Skiriamoji geba
	≥ 4K raiškos arba >(3840x2160)
	

	 1.3.
	Matricos tipas (ar lygiavertės)
	IPS arba TFT 
	

	 1.4.
	Įvestys
	12G-SDI ir/ar DVI-D ir/ar DisplayPort ir/ar HDMI arba lygiavertės
	

	 2.
	Vaizdo procesorius
	1 vnt.
	

	 2.1.
	Paskirtis:
	Skirtas naudoti endoskopinės diagnostikos, gydymo tikslais atlikti:
1. Viršutinio  virškinamojo trakto (įskaitant stemplę, skrandį ir dvylikapirštę žarną) procedūroms atlikti.
2. Apatinio virškinamojo trakto (įskaitant išangę, tiesiąją žarną, riestinę žarną, gaubtinę žarną) procedūroms atlikti.
	

	 2.2.
	Vaizdo signalų išvestys
	12G-SDI ir/arba HDMI arba lygiavertės
	

	 2.3.
	Vaizdų  išsaugojimas
	Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas
	

	 2.4
	LED tipo šviesos šaltinis
	>4 LED lempos
	

	 2.5.
	Prietaiso valdymo kalba
	Lietuvių
	

	 2.6.
	Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija:
	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas;
2. Siauro spektro atvaizdavimo ir stebėjimo arba mėlynos šviesos režimas – skirtas padidinti spalvų kontrastą ir išryškinti paviršinių audinių ir gleivinės struktūras bei mikro kraujagyslių tinklą;
3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba raudonos spalvos režimas padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimus ir kitus pažeidimus;
4. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo režimas: išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą.
	

	 2.7.
	Vaizdo ekrane funkcija
	1.	vaizdas vaizde (PIP) arba lygiavertė;
2.	vaizdas ne vaizde (POP) arba lygiavertė.
	

	 2.8.
	Jutiklinis skydelis
	Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena
	

	 2.9.
	Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti:
	1. >4 endoskopo mygtukai ar /ir nuotoliniai jungikliai;
2. >2 jutiklinio skydelio mygtukai ir/ar planšetinio kompiuterio laisvai nustatomi (pagal gydytojo poreikius) mygtukai ir/ar visos funkcijos pasiekiamos ekrane (lietimui jautriame ar lygiaverčiame).
	

	 2.10.
	Automatinis stiprinimo valdymas 
	Būtina
	

	 2.11.
	Diafragmos režimas:
	1.	Automatinis; 
2.	Didžiausios reikšmės (maksimalus);
3.	Vidutinis
	

	2.12.
	Prietaiso valdymo kalba
	Lietuvių
	

	 3.
	Vaizdo gastroskopas
	2 vnt.
	

	 3.1.
	Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu
	Būtina
	

	 3.2.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Būtina
	

	 3.3.
	Apžiūros laukas
	≥ 140°
	

	 3.4.
	Regėjimo lauko gylis
	Ne siauriau kaip 3-100 mm
	

	 3.5.
	Lenkimo kampai:
	1. aukštyn/žemyn ≥ (210° /  90°);
2. dešinėn/kairėn ≥ (100°/ 100°)
	

	 3.6.
	Įvedamosios dalies diametras
	≤ 9,9 mm
	

	 3.7.
	Distalinio galo diametras
	≤ 10,8 mm
	

	 3.8.
	Instrumentinio kanalo diametras
	≥ 2,8 mm
	

	 3.9.
	Oro/vandens kanalas
	Būtina
	

	 3.10.
	Darbinis ilgis
	≥ 1000 mm 
	

	4.
	Vaizdo kolonoskopas
	2 vnt.
	

	4.1.
	Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu
	Būtina
	

	4.2.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Būtina
	

	4.3.
	Apžiūros laukas
	  ≥ 140°
	

	4.4.
	Regėjimo lauko gylis
	Ne siauriau kaip 3-100 mm
	

	4.5.
	Lenkimo kampai:
	1. aukštyn/žemyn ≥ (180°/ 180°);
2. dešinėn/kairėn ≥ (160°/ 160°).
	

	4.6.
	Įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 13,2 mm
	

	4.7.
	Distalinio galo diametras
	≤ 13,2 mm
	

	4.8.
	Instrumentinio kanalo diametras
	≥ 3,7 mm
	

	4.9.
	Papildomas vandens srovės kanalas
	Būtina
	

	4.10.
	Darbinis ilgis
	1690 mm ± 20 mm
	

	5.
	Mobilus endoskopinis vežimėlis
	1 vnt.
	

	5.1.
	Laikiklis monitoriui
	Tvirtinamas ant vežimėlio: su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras), arba artikuliuojantis ar lygiavertis laikiklis ≥ 3 sąnariais, arba  analogiškai reguliuojama monitoriaus rankena, ar kitoks sprendimas
	

	5.2.
	Endoskopo laikiklis
	Ne mažiau kaip 2 endoskopams 
	

	5.3.
	Lentynos įrangai
	Ne mažiau kaip 3 vnt. 
	

	5.4.
	Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas
	Būtina
	

	6.
	Endoskopinis siurblys
	1 vnt.
	

	6.1.
	Našumas
	> 30 l/min
	

	6.2.
	Vakuumas
	> 90 kPa
	

	6.3.
	Indas skysčiams
	≥ 2 l
	

	7.
	Apiplovimo (irigacinė) pompa 
	1 vnt.
	

	7.1.
	Pompos tipas
	Perstatinis ar lygiavertis plovimo siurblys
	

	7.2.
	Reguliuojamas vandens srautas
	Būtina
	

	7.3.
	Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas)
	Pedalu ir/ar endoskopo mygtuku
	

	7.4.
	Reguliuojamas vandens srautas:
	1. per papildomą vandens kanalą ≥200 ml/min;
2. per instrumento kanalą ≥600 ml/min
	

	7.5.
	Nuotolinio valdymo funkcija
	Valdoma endoskopo mygtuku ir/ar kojiniu pedalu
	

	7.6.
	Komplektacija:
	≥ 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	2.
	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (būtina kartu su įranga pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	4.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	5.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	



TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (NURODYTI PARAMETRAI NĖRA BŪTINI IR NAUDOJAMI PASIŪLYMŲ PRANAŠUMUI PAGAL KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJUS ĮVERTINTI):

	Nr.
	[bookmark: _GoBack]Vertinimo kriterijai
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris

	
	
	Siūloma parametro reikšmė

Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei  parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija)
	

	T1
	Pirmas parametras / Vaizdo procesorius
LED šviesos diodų skaičius ≥ 5
	
	Taip = 2 balai 
Ne = 0 balų

	T2
	Antras parametras / Vaizdo procesorius
Raudonojo dichromatinio spektro režimas – skirtas pagerinti giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą arba specializuotas vaizdinimo režimas – skirtas kraujavimo šaltinių identifikacijai pagerinti (angl. Amber-Red, Red Dichromatic (arba lygiavertis)).
	
	Taip = 20 balai 
Ne = 0 balų

	T3
	Trečias parametras / Vaizdo gastroskopas
Įvedamosios dalies diametras ≤ 9,2 mm
	
	Taip = 10 balai 
Ne = 0 balų

	T4
	Vaizdo procesorius
Balioninės enteroskopijos procedūroms atlikti
	
	Taip = 4 balai 
Ne = 0 balų

	T5
	Vaizdo procesorius
Endoskopiniam ultragarso vaizdavimui atlikti.
	
	Taip = 2 balai 
Ne = 0 balų

	T6
	Vaizdo kolonoskopas
Įvedimo vamzdelio savybės Reguliuojamas standumas
	
	Taip = 2 balai 
Ne = 0 balų



Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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Pirkimo dokumentų (SPS)  2   priedas     P ASIŪLYMAS A TVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)      „ ENDOSKOPINĖ SISTEMA ”     (PIRKIMO NUMERIS CVP IS  – 10408876 )   TED   NUORODA:   OL   S   NUMERIS   220 /2026   SKELBIMO   PASKELBIMO   NUMERIS:   786531 - 2026   ( 12 / 11 / 2026 )    

 Nr.   

(data)    

 

(sudarymo vieta)  

 

Tiekėjo pavadinimas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai )   

Tiekėjo adresas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai )   

Už pasiūlymą atsakingo asmens   vardas, pavardė, pareigos   

Telefono numeris   

El. pašto adresas   

Šiuo pasiūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:   1)   konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;   2)   pirkimo sąlygose;   3)   kituose pirkimo dokumentuose.   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.   Pasirašydamas CVP   IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų  skaitmeninės   kopijos ir elektroninėmis priemonėmis patei kti duomenys yra tikri.   Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.     Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus   reikalavimus:    Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai p rivalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo  dokumentą.   Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba  lygiavertis“.    Tiekėjas, siūlantis  lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis  įrodyti, kad siūloma prekė yra  lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus        

